## Załącznik Nr 1

.................................................

[pieczęć firmy]

Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE 3. UNIWERSALNY APARAT RTG ZE ZDALNIE STEROWANĄ

ŚCIANKĄ , PŁASKIM  CYFROWYM PANELEM

DETEKCYJNYM  DO FLUOROSKOPII I RADIOGRAFII

| L.p. | Nazwa | Model, Producent-Firma, Rok produkcji /numer katalogowy | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Wartość netto (poz. 4 x poz. 5) | Wartość VAT | Wartość brutto (poz. 7 + poz. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Uniwersalny, w pełni cyfrowy aparat RTG ze zdalnie sterowaną ścianką, płaskim cyfrowym panelem detekcyjnym do fluoroskopii i radiografii |  | 1 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

..................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE /ODCINAJĄCE

Kryterium- Ocena techniczna

| Lp | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametr oferowany - opis spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) | Ocena parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu: 2009 | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności CE dla kompletnego zestawu - aparatu RTG (jedna deklaracja dla całego kompletnego aparatu RTG) | Tak / Nie |  | Tak - 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Potwierdzone zgłoszenie kompletnego zestawu - aparatu RTG do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj generator, lampa rentgenowska, ścianka diagnostyczna wyprodukowane przez tego samego producenta. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim po dostawie aparatu | Tak, |  | Bez punktacji |
|  | Aparat rtg wyposażony w urządzenie sygnalizujące akustycznie i optycznie wykonanie ekspozycji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie trójfazowe, 400 V, 50Hz, dopuszczalne wahania parametrów napięcia zasilającego zgodne z PN – EN 50160 | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oferowana aparatura i sprzęt rtg spełniają wymogi zgodnie z Roz. MZ z dn. 25.08.05 (Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1625) i z dn. 21.08.06 (Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325) | Tak |  | Bez punktacji |
| II. | GENERATOR (MODEL / PRODUCENT): |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy (HF) | Tak Podać częstotliwość |  | Bez punktacji |
|  | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601-2-7) | ≥ 65 kW |  | ≥ 65 kW – 0 pkt. ≥ 80 kW – 2 pkt. |
|  | Zakres dostępnych nastaw napięcia dla radiografii | Min 40 - 150 kV |  | Bez punktacji |
|  | Zakres dostępnych nastaw napięcia dla fluoroskopii | Min 40 - 110 kV |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny prąd anodowy dla fluoroskopii | ≥ 15 mA |  | ≥ 15 mA – 0 pkt. ≥ 18 mA – 2 pkt. |
|  | Max. wartość prądu anodowego z oferowanego zakresu nastaw. | ( 600mA |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka zdjęciowa AEC trójpolowa | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zakres dostępnych nastaw mAs | min 1,0– 600 mAs |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka doboru parametrów ekspozycyjnych kV i mA dla radiografii | Tak |  |  |
|  | Programy anatomiczne , w tym pediatryczne – podać liczbę oraz możliwość programowania parametrów ekspozycji | ≥ 800 |  | ≥ 800 – 0 pkt. ≥ 1000 – 5 pkt. |
|  | Tryb fluoroskopii: - ciągła i pulsacyjna | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna z możliwością zastosowania minimum 2 częstotliwości pulsu o niskich wartościach | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Liczba i wartość dostępnych częstotliwości pracy fluoroskopii pulsacyjnej | Co najmniej jedna częstotliwość zapewniająca redukcję dawki o 50% w stosunku do trybu podstawowego |  | Bez punktacji |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji przy włączonej automatyce AEC | 1 ms |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość pracy w technice mocy opadającej z automatyką naświetlania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny system zabezpieczenia lampy RTG przed przegrzaniem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony w przycisk nożny do wyzwalania ekspozycji( skopii i radiografii) umieszczony przy aparacie | Tak |  | Bez punktacji |
| III. | LAMPA RENTGENOWSKA (MODEL / PRODUCENT): |
|  | Szybkość wirowania anody | ( 8 000 obr./min |  | Bez punktacji |
|  | Wymiar małego ogniska (zgodnie z normą IEC 336) | ( 0,6 mm |  | Bez punktacji |
|  | Moc małego ogniska (zgodnie z normą IEC 613) | ( 40 kW |  | ( 40 kW – 0 pkt. ( 50 kW – 10 pkt. |
|  | Wymiar dużego ogniska (zgodnie z normą IEC 336) | ( 1,2 mm |  | Bez punktacji |
|  | Moc dużego ogniska (zgodnie z normą IEC 613) | ( 80 kW |  | ( 80 kW – 0 pkt. ( 100 kW – 10 pkt. |
|  | Pojemność cieplna anody (zgodnie z IEC 613) | ( 760 kHU |  | ( 760 kHU – 0 pkt. ( 780 kHU – 10 pkt |
|  | Pojemność cieplna kołpaka (zgodnie z IEC 613) | ( 2 200 kHU |  | ( 2 200 kHU – 0 pkt. ( 2 400 kHU –10 pkt |
|  | Szybkość emisji ciepła z anody lampy | ≥ 100 kJ / min |  | ≥ 100 kJ / min – 0 pkt. ≥ 120 kJ / min – 10pkt |
| IV. | KOLIMATOR (MODEL / PRODUCENT): |
|  | Automatyczny kolimator prostokątny | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość obrotu kolimatora z zakresie ≥ ±45° z możliwością pewnego unieruchomienia w pozycji 0° | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator wyposażony w filtry redukujące miękką część widma promieniowania. Wymagane minimum 3 filtry od 0,1 do 0,3mm Cu. ( lub równoważne ) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany w system, stacjonarny układ pomiaru dawki promieniowania jonizującego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Bezpromieniowe ustawienie kolimatora głownego i półprzezroczystych filtrów klinowych w obrazie zatrzymanym (LIH) przy użyciu prezentacji graficznej na monitorze systemu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny wybór prezentacji graficznych do sterowania kolimatorem głownym i filtrami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezpromieniowe ustawienie obiektu i/lub SFD za pomocą graficznej prezentacji promienia środkowego wiązki RTG i brzegów obrazu na obrazie zatrzymanym (LIH) wyświetlanych w postaci punktów orientacyjnych | TAK / NIE |  | Tak - 15 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oświetlacz pola ekspozycji z dodatkowym liniowym lokalizatorem laserowym | Tak |  | Bez punktacji |
| V. | UNIWERSALNA ŚCIANKA DIAGNOSTYCZNA (DO ZDJĘĆ I PRZEŚWIETLEŃ) (MODEL / PRODUCENT) |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu, min 45cm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wysokość blatu w pozycji dolnej ( 50 cm | ( 50 cm |  | ( 50 cm – 0 pkt. ( 40 cm – 10 pkt. |
|  | Maksymalna wysokość blatu | min 95 cm |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary blatu ścianki (stołu) | min. 210 cm x min. 70 cm |  | Bez punktacji |
|  | Obszar blatu przezierny dla promieniowania | min. 190 x min. 50 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pochylenia ścianki | ≥ (-45 º /+90 º) |  | Bez punktacji |
|  | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta o napędzie elektrycznym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zakres badania bez przemieszczania pacjenta min 150 cm | Tak |  | ≥ 150 cm – 0 pkt. ≥ 190 cm – 5 pkt. ≥ 240 cm – 10 pkt. |
|  | Ruch poprzeczny płyty pacjenta z napędem elektrycznym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta | ( 30 cm |  | ( 30 cm – 0 pkt ( 35 cm – 10 pkt |
|  | Zakres regulacji odległości ognisko-detektor (min./ max.) SID motorowy | Min. 115 / 150 cm |  | Bez punktacji |
|  | Projekcje skośne pod kątem min. +/- 40° | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie płyty pacjenta bez ograniczeń min. 150 kg | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie płyty pacjenta min 200 kg | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyzwalanie fluoroskopii oraz ekspozycji z pulpitu w sterowni oraz wyłącznikiem pedałowym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zdalnie sterowane urządzenie uciskowe z pozycją parkującą poza wiązką RTG | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pozycjonowanie ścianki (sterowanie wszystkich ruchów) bezpośrednio z pulpitu przy ściance oraz z konsoli w sterowni + cyfrowe wskaźniki kąta pochylenia | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie ruchami stołu z konsoli operatora i bezpośrednio przy stole oraz automatyczny stop w pozycji horyzontalnej systemu (00) (z możliwością wyłączenia automatyki) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonywanie zdjęć promieniem poziomym w projekcji bocznej pacjentowi przywiezionemu na łóżku/wózku /obrót lampy wraz z kolimatorem/ | Tak |  | Bez punktacji |
| VII | PŁASKI DETEKTOR/FLAT PANEL/ WBUDOWANY STACJONARNIE (MODEL / PRODUCENT) |
|  | Akwizycja fluoroskopii i radiografii realizowana przy pomocy płaskiego detektora jednoelementowego w technologii a - Si | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Płaski detektor wymiarach min. 43 x 43 cm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość piksela, max 150 μm | max. 150 μm |  | ≤ 150 µm – 0 pkt ≤ 148 µm – 5 pkt ≤ 145 µm – 10 pkt |
| 4 | Prędkość akwizycji | Min 6 obrazów/sek. |  | Bez punktacji |
| 5 | Rozdzielczość w trybie radiografii cyfrowej | min. 2800x 2800 pixela |  | Bez punktacji |
| 6 | Rozdzielczość w trybie fluoroskopii cyfrowej | min. 1400 x 1400 |  | Bez punktacji |
| 7 | Głębia przetwarzania | min. 12 bitów |  | Bez punktacji |
| 8 | Możliwość usuwania kratki przeciwrozproszeniowej z pola promieniowania bez użycia narzędzi - zdj.pediatryczne | Tak |  | Bez punktacji |
| 9 | Liczba możliwych do wyboru pól panela detekcyjnego | ( 4 |  | ( 4 – 0 pkt. ( 5 – 10 pkt. |
| VIII | KONSOLE STERUJĄCE PRACĄ URZĄDZENIA |
|  | Dwie konsole sterujące ruchami pozycjonera, jedna umieszczona w sterowni, druga przy urządzeniu - umieszczona na wózku. | TAK |  | Bez punktacji |
| IX | KONSOLA OPERATORA W STEROWNI |
|  | Oprogramowanie wyposażone w programy narzędziowe na konsoli operatora; patrz niżej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System oznakowania pozycji i lateralizacji pacjenta sterowany z konsoli operatora | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa generatora, dobór parametrów ekspozycji z konsoli operatora | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Monitor LCD do przeglądania obrazów medycznych | Min. 18 cali |  | Bez punktacji |
|  | Klawiatura | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ręczna i automatyczna rejestracja pacjentów na konsoli operatora | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeszukiwania listy pacjentów według różnych kryteriów | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć ekspozycji min. 40 000 obrazów na dysku HD systemu w matrycy 1k x 1k | podać |  | ≥ 40 000 – 0 pkt. ≥ 50 000 – 10 pkt. |
|  | Archiwizacja na dyskach CD-R i/lub DVD Obsługa formatów min: - DICOM 3.0, - TIFF (lub równoważny w standardzie PC), AVI (lub równoważny w standardzie PC) | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Rodzaj obróbki obrazu. Wymagane minimum: - wyostrzenie konturów, - regulacja kontrastu i jasności, - elektroniczne cieniowanie, - przenoszenie, - pionowe i poziome odwracanie, - powiększanie obrazów (lupa), - obrót prawo/lewo, | Tak, wymienić |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje tekstowe. - wprowadzanie bazy danych administracyjnych o pacjencie oraz badającym - możliwość nanoszenia tekstu na obraz | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie pomiarowe. - pomiary długości kątów, - raporty | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja cyfrowej optymalizacji gęstości obrazu | Tak, Podać nazwę funkcji, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Tryb DSA (Funkcje Pixelshift, Remasking, Roadmap, funkcja szczytowego zacienienia środka cieniującego (MaxOP) i CO2 (MinOP), wyświetlanie elementów anatomicznych tła z wyrazistością od 0% do 100%, sumacja masek, wypełnianie obrazów obrazem wzmocnienia kontrastowego | TAK Podać nazwę funkcji, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Tryb automatycznego posuwu stołu przy badaniach naczyniowych obwodowych (bolus chase lub peristepping w zależności od nomenklatury producenta) | TAK Podać nazwę funkcji, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do pomiarów stenozy w tym kalibracja automatyczna | TAK Podać nazwę funkcji, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja DICOM Send | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja DICOM Print | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja DICOM Worklist / MPPS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja DICOM Query / Retrieve | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezpośrednie pozyskiwanie obrazu z fluoroskopii i serii akwizycji do nagrywarki DVD przez łącze USB | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt. |
|  | Aparat współpracujący z systemem archiwizacji PACS | Tak |  | Bez punktacji |
| IX | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |
|  | Uchwyty rąk mocowane do blatu stołu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | 2 monitory LCD mobilne na wózku w pomieszczeniu badań umożliwiające wizualizację obrazu bieżącego i referencyjnego | Tak, przekątne ekranów min. 18 cali |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs do podłączenia strzykawki automatycznej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pasy mocowania pacjenta szt 2 | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw do komunikacji głosowej pomiędzy sterownią a salą badań | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie i aparatura do cyfrowej kontroli jakości sprzętu, zgodne z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z 27.03.2008 r. (Dz.U. z 2008, Nr 59, poz. 366 ) Zestaw do kontroli jakości: fantom do radiografii cyfrowej (DR i CR) oraz fluoroskopii cyfrowej z akcesoriami umożliwiającymi pomiar osiowości wiązki rtg densytometr punktowy - higrotermometr | Tak |  | Bez punktacji |
| X | INNE |  |
| 1 | Interkom do komunikacji głosowej sterownia-pokój badań | Tak |  | Bez punktacji |
| 2 | Autoryzowany serwis, adres | Tak |  | Bez punktacji |
| 3 | Szkolenie lekarzy w zakresie zaoferowanego sprzętu na miejscu u użytkownika | Tak |  | Bez punktacji |
| 4 | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych dla instalowanych urządzeń przez jednostkę uprawnioną ( Rozp MZ z dnia 25 sierpnia 2005, Dz.U 2005, Nr 194, poz.1625) | Tak |  | Bez punktacji |

| Kryterium -WARUNKI GWARANCJI |
| --- |
| Lp | Parametr oceniany | Parametr oferowany /Wypełnia Wykonawca/ | Liczba przyznanych punktów |
| 1 | Okres pełnej gwarancji (bezpłatne części, robocizna i inne koszty usługi gwarancyjnej) – min. 12 miesięcy |  | 12 miesięcy – 0 pkt za każde 6 miesięcy powyżej 12 mies. – 2 pkt. |
| Kryterium - WARUNKI SERWISU |
| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (rozumiane jako przyjazd serwisanta do siedziby użytkownika) |  | > 24 h - 0 pkt Do 24 h - 1 pkt Do 12 h - 2 pkt Do 6 h - 3 pkt Poniżej 6 h - 5 pkt |
| 2 | Gwarantowany czas oczekiwania na usunięcie awarii w dniach |  | Powyżej 14 dni – 0 pkt Od 8 do 14 dni - 1 pkt Do 7 dni - 2 pkt |
| 3 | Czas gwarancji na zainstalowane części zamienne. |  | 12 miesięcy - 0 pkt Za każde 6 miesięcy powyżej 12 miesięcy - 2 pkt |
| 4 | Dostępność serwisu pogwarancyjnego i części zamiennych |  | Poniżej 10 lat – 0 pkt 10 lat i więcej - 1 pkt |

UWAGA:  Brak  opisu  w kolumnie 4 „ Parametr oferowany /opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak  danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

- Wykonawca  oświadcza, że oferowane powyżej  urządzenia są fabrycznie nowe i po

uruchomieniu będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana

funkcja lub parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których

niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie

odrzucona

Data..............................			..................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy