ZAŁĄCZNIK NR 1

Świadczenie usług w zakresie wykonania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej i laboratoryjnej stanowiącej wyposażenie oddziałów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

(zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. z późn. zm.) oraz zaleceniami producenta)

Zadanie nr 1/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stacja postprocesingowa MM Workplace | do Somatom Emotion 16 | Siemens | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Tomografii |
|  | tomograf komputerowy 16-rzędowy | Somatom Emotion 16 | Siemens | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Tomografii |
|  | aparat RTG z panelem detekcyjnym do fluoroskopii i radiografii | Axiom Luminos dRF | Siemens | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonograf. |
|  | aparat USG | ACUSON ANTARES | Siemens | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonograf. |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego aparatury radiologicznej

wymagane przez producenta Siemens:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Inspekcja zużycia części

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych podczas,  których Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych pacjentów (w pełni respektując obowiązki wynikające z prawa dotyczących poufności i ochrony praw pacjentów oraz ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 2/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | strzykawka automatyczna do kontrastu | Optivanatge DH (V8401) | Covidien | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Tomografii |

Przy przeglądach strzykawki do kontrastu firmy Covidien wykonuje się standardowo oględziny i czyszczenie poszczególnych elementów, kalibracja poszczególnych podzespołów oraz sprawdzenie poprawności działania aparatu zgodnie z procedurami producenta Covidien

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 3/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | strzykawka automatyczna do kontrastu | Mark V plus | Medrad | 2000 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii i Ultrasonografii |

Przy przeglądach wstrzykiwaczy kontrastu firmy Medrad wykonuje się standardowo oględziny i czyszczenie poszczególnych elementów, kalibracja poszczególnych podzespołów oraz sprawdzenie poprawności działania aparatu zgodnie z procedurami producenta, Medrad Inc.

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 4/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat USG | Voluson 730 Expert | GE Medical Systems | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii i Ultrasonografii |

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego aparatów ultrasonograficznych:

-Ocena wizualna stanu przewodów

-Test bezpieczeństwa elektrycznego

-Test funkcjonalny trybów obrazowania oraz głowic

- Kontrola działania monitora CRT/LCD oraz klawiatury

- Czyszczenie trackballa i wnętrza aparatu

- Kontrola filtrów powietrza i wentylatorów

-Weryfikacja pamięci błędów (Terror Log)

-Wewnętrzny test serwisowy (EST)

- Test baterii podtrzymującej ustawienia

- Świadectwo sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia zgodności stanu technicznego aparatu ze specyfikacją

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 5/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat USG (ns E1B0982205) | Viamo | Toshiba | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii i Ultrasonografii |

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego aparatów ultrasonograficznych:

-Ocena wizualna stanu przewodów

-Test bezpieczeństwa elektrycznego

-Test funkcjonalny trybów obrazowania oraz głowic

- Kontrola działania monitora CRT/LCD oraz klawiatury

- Czyszczenie trackballa i wnętrza aparatu

- Kontrola filtrów powietrza i wentylatorów

-Weryfikacja pamięci błędów (Terror Log)

-Wewnętrzny test serwisowy (EST)

- Test baterii podtrzymującej ustawienia

- Świadectwo sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia zgodności stanu technicznego aparatu ze specyfikacją

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 6 /przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat RTG | MobileArt PlusMUX-100H | Shimadzu | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
| 2. | aparat RTG | Radspeed 2B | Shimadzu | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonograf. |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Czynności przeglądowe-konserwacyjne aparatu rtg RADSPEED firmy SHIMADZU

- ocena i kontrola stanu zewnętrznego aparatu

- sprawdzenie i ocena bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego

- kontrola i regulacja wszystkich ruchów: kolumny, zawieszenia lampy

- kontrola i regulacja wszystkich ruchów: stołu, statywu

- kontrola i regulacja silników sterujących

- kontrola i regulacja parametrów sterowania napędów

- konserwacja napędów mechanicznych

- oczyszczenie i konserwacja systemów przenoszenia napędów

- kontrola i regulacja układu bucky stołu i statywu

- kontrola i regulacja hamulców

- kontrola i regulacja wentylatorów

- kontrola i regulacja kontaktów oraz przewodów płyt elektronicznych

- kontrola i regulacja napięć zasilających

- kontrola  kolimacji i regulacja parametrów kolimatora

- kontrola parametrów sterowania generatora WN

- pełna kalibracja lampy rtg :

16a)  kontrola zgodności charakterystyk napięciowych kV ustawionych i zmierzonych

16b)  kontrola zgodności charakterystyk prądowych mA i mAs ustawionych i zmierzonych

- kontrola jakości obrazowania stołu i statywu przy użyciu fantomu Wellhofera :

17a)  kontrola osiowości promienia centralnego i światła kolimatora

17b)  kontrola rozdzielczości obrazów

17c)  kontrola ostrości obrazów

- kontrola i regulacja  układu automatyki ekspozycji

- sprawdzenie i ocena programów: systemowych i aplikacyjnych

- przekazanie gotowego do pracy aparatu Użytkownikowi

- prowadzenie dokumentacji przeglądów (karty pracy)

- modyfikacje: wykonywanie zalecanych przez producenta aktualizacji programów użytkowych

- wykonywanie naprawy zleconej pisemnym (fax) wezwaniem przez osobę upoważnioną wraz z dojazdem inżyniera serwisowego.

Czynności przeglądowo-konserwacyjne aparatu rtg MobileArt Plus MUX-100H firmy SHIMADZU

- ocena i kontrola stanu zewnętrznego aparatu

- sprawdzenie i ocena bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego

- kontrola i regulacja wszystkich ruchów ramienia z mocowaniem lampy rtg

- kontrola i regulacja silników sterujących

- kontrola i regulacja parametrów sterowania napędów

- konserwacja napędów mechanicznych

- kontrola i regulacja hamulców

- kontrola i regulacja kontaktów oraz przewodów płyt elektronicznych

- kontrola i regulacja napięć zasilających

- kontrola  kolimacji i regulacja parametrów kolimatora

- kontrola parametrów sterowania generatora WN

- pełna kalibracja lampy rtg :

12a)  kontrola zgodności charakterystyk napięciowych kV ustawionych i zmierzonych

12b)  kontrola zgodności charakterystyk prądowych mA i mAs ustawionych i zmierzonych

- kontrola i regulacja  układu automatyki ekspozycji

- kontrola rozdzielczości obrazów

- kontrola ostrości obrazów

- przekazanie gotowego do pracy aparatu Użytkownikowi

- prowadzenie dokumentacji przeglądów (karty pracy)

- modyfikacje: wykonywanie zalecanych przez producenta aktualizacji programów użytkowych

- wykonywanie naprawy zleconej pisemnym (fax) wezwaniem przez osobę upoważnioną wraz z dojazdem inżyniera serwisowego.

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 7/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aparat RTG | przyłóżkowy Practix 33 plus | Philips | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych |

Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego aparatu rentgenowskiego Philips Practix

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Kontrola zużycia części ruchomych

- Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Czyszczenie wnętrza aparatu

- Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja

- Pomiary elektryczne zgodnie z zaleceniami Philips

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia ew. regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia

- Świadectwo Sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 8/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aparat RTG z ramieniem C | Cyberbloc | PRIMAX International | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |

Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego aparatu rentgenowskiego typ Cyberbloc:

- Konserwacja układów napędowych

- Konserwacja wewnętrznych modułów elektronicznych

- Kontrola układów mechanicznych

- Kontrola układów elektronicznych

- Pomiary fizycznych parametrów ekspozycji

- Świadectwo Sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 9/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia systemu FCR Czytnik płyt obrazowych | FCR XG 1 | FUJIFLM Europe GmbH | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonograf. |
|  | Urządzenia systemu FCR Kamera laserowa | DryPix 4000 | FUJIFLM Europe GmbH | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonograf. |
|  | Urządzenia systemu FCR Konsola stacji technika i rejestracji/stacje lekarskie ogólnodiagnostyczne/kasety obrazowe |  | FUJIFLM Europe GmbH | 2006 |  | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonograf. |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego aparatury wymagane przez producenta:

Czytnik płyt obrazowych

-Sprawdzenie i analiza logów błędów

-Sprawdzenie obrazów/przenoszenia płyt

- Sprawdzenie zespołu pozycjonującego kasety (czyszczenie wałków gumowych oraz gumowych ssawek)

-Sprawdzenie zespołu transportującego płyty (z wymianą wałków absorbujących drgania, prowadnic, wałków gumowych oraz wałka szczotkowego)

-Sprawdzenie zespołu skanującego (czyszczenie szczotek antystatycznych, pasków napędowych)

- Sprawdzenie zespołu kolektora światła

- Sprawdzenie zespołu kasującego (czyszczenie prowadnic i wałków gumowych)

- Wymiana lamp kasujących

-Czyszczenie wnętrza czytnika, filtrów wentylacyjnych

-Sprawdzenie działania czytnika

Kamera laserowa

- Sprawdzenie i analiza logów błędów

-Sprawdzenie systemu wydruku (geometria, gęstość optyczna)

-Sprawdzenie działania blokad oraz wentylatorów

- Wymiana wałka czyszczącego

- Czyszczenie filtrów

-Czyszczenie wnętrza drukarki

-Sprawdzenie i czyszczenie wałków napędowych

-Czyszczenie zespołu densytometrycznego

- Czyszczenie głowicy termicznej

-Sprawdzenie działania, kalibracja i kontrola systemu wydruku

Konsola technika

-Czyszczenie wnętrza komputera, uaktualnienie oprogramowania, sprawdzenie działania

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 10/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ssak elektryczny | Vario AC | Medela | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
| 2 | ssak elektryczny | Vario AC | Medela | 1995 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | ssak elektryczny | Basic 30 | Medela | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
|  | ssak elektryczny | Basic | Medela | 1995 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | ssak elektryczny | Basic | Medela | 1995 | 1 | 1 |  | 23 |  | Przychodnia Specjalistyczna/Chocimska |
|  | ssak elektryczny | 600.2601 | Medela | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego ssaków

wymagane przez producenta:

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Sprawdzenie mechanizmu

- Inspekcja zużycia części i ich wymiana np. pasków, łożysk

- Smarowanie części mechanicznych

- Sprawdzenie podciśnienia

- Sprawdzenie przepływu

- Przeprowadzenie odpowiednich testów, sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 11/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | urządzenie do trwałego zamykania naczyń | Ligasure-8 | Valleylab USA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 2. | urządzenie do trwałego zamykania naczyń | Ligasure-8 | Valleylab USA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 3. | Autosonix Generator nr AS0455 | AS0455 | Coviedien Surgical | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | WATOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zakres przeglądu Ligasure-8 obejmuje:

- komputerową kalibrację,

- pomiary mocy wyjściowych dla poszczególnych gniazd i wszystkich rodzajów pracy zgodnie z dokumentacją serwisową,

- sprawdzenie działania i regulacja systemu antypoparzeniowego REM,

- przeprowadzenie Testów Bezp. Elektrycznego zgodnie z normą IEC601-1.

Zakres przeglądu Autosonix Generator obejmuje:

- wykonanie pełnego przeglądu technicznego,

- pełna kalibracja aparatu,

- pomiary mocy wyjściowych zgodnie z dokumentacją serwisową,

- dokonanie stosownych wpisów do Paszportu Technicznego.

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 12/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | podnośnik elektryczny dla pacjentów z wanną podnoszoną | A-3000 Primo | ARJO | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | podnośnik elektryczny dla pacjentów z wanną podnoszoną | A-3000 Primo | ARJO | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | podnośnik elektryczny dla pacjentów z wanną podnoszoną | A-3000 Primo | ARJO | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
|  | podnośnik elektryczny dla pacjentów | A-300 | ARJO | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Czynności w ramach przeglądu technicznego  podnośników wymagane przez producenta:

- Nasmarowanie profilu zewnętrznego

- Kontrola akumulatora i ładowarki

- Kontrola wszystkich kluczowych części pod katem korozji/uszkodzeń

- Wykonanie testu pełnej funkcjonalności

- Kontrola części mechanicznych

- Sprawdzenie, czy wprowadzono najnowsze rozwiązania

- Kontrola działania blokady bezpieczeństwa

- Wykonanie testu bezpiecznego obciążenia roboczego

- Ewentualna wymiana kółek i innych elementów prowadzących, dolnej tulei oraz profilu zewnętrznego

Czynności w ramach przeglądu technicznego  wanien podnoszonych wymagane przez producenta:

- Smarowanie części ruchomych

- Sprawdzenie poziomu oleju i górne nakrętki

- Sprawdzenie wszystkich ważnych części pod kątem korozji i uszkodzeń

- Przeprowadzenie pełnego testu działania wszystkich funkcji

- Sprawdzenie zamocowania mechanicznego

- Sprawdzenie wdrożenia najnowszych aktualizacji

- Sprawdzenie działania mechanizmu opuszczania awaryjnego

- Sprawdzenie/wyregulowanie mieszacza termostatycznego, w tym zestaw uszczelek/cały moduł termostatyczny

- Sprawdzenie/wymiana zestawu uszczelek lub całego uchwytu prysznica

- Sprawdzenie/wymiana ogranicznika przepływu pod katem ciągłego przeciekania

- Sprawdzenie zaworów i membran, wymiana w razie konieczności

- Sprawdzenie dezynfekcji dozownika

- Sprawdzenie węży i złącza pod kątem uszkodzeń i przecieków

- Sprawdzenie uziemienia

- Sprawdzenie/czyszczenie filtrów (woda doprowadzana)

- wymiana wszystkich węży doprowadzających wodę pod ciśnieniem

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 13/ przeglądy techniczne respiratorów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | respirator | Centiva 5 | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | respirator | Centiva 5 | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 3. | respirator | Centiva 5 | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 4. | respirator | Centiva 5 | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 5. | respirator | Centiva 5 | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 6. | respirator | Centiva 5 | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 7. | respirator | Centiva 5 | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 8. | respirator | Engstrom Carestation | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 9. | respirator | Engstrom Carestation | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 10. | respirator | Engstrom Carestation | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 11. | respirator | Engstrom Carestation | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 12. | respirator | Engstrom Carestation | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 13. | respirator | Engstrom Carestation | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Czynności w ramach przeglądu technicznego  respiratorów Centiva wymagane przez producenta:

- Kontrola wewnętrznych podzespołów respiratora pod katem zniekształceń i/lub pęknięć x 7

- Kontrola zastawki wydechowej (korzystając z zestawu zaworu PEEP wymiana jej elementów) x 7

- Wymiana filtrów 2 szt. oraz uszczelek filtrów x 7

- Wymiana czujnika tlenowego x 6 (wymiana jednego czujnika nastąpiła 8.02.2012 r. w respiratorze o ns. 17040668)

- Wykonanie testu kontrolnego x 7

- Wykonanie testu bezpieczeństwa  x 7

Czynności w ramach przeglądu technicznego  respiratorów Engstrom Carestation wymagane przez producenta:

I. Kontrola konserwacyjna, testy kalibracji i wymiana następujących części: x 6

- osłonka filtra przeciwkurzowego x 6

- filtr przeciwkurzowy ekranu 2 szt. x 6

- moduł wydechowy bez przetwornika x 6

- filtry gazowe POW. 02 x 6

- przetwornik przepływu x 6

- filtr przeciwkurzowy respiratora x 6

II. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego x 6

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 14/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kolumna anestozjologiczna | Klino PORT 1155 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 2. | kolumna anestozjologiczna | Klino PORT 1155 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 3. | kolumna anestozjologiczna | Klino PORT 1425AN | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
| 4. | kolumna anestozjologiczna | Klino PORT 1425AN | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
| 5. | kolumna anestozjologiczna | Klino PORT 1425AN | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 6. | kolumna anestozjologiczna | Klino PORT 1425AN | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 7. | kolumna anestozjologiczna | Klino PORT 1425AN | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 8. | kolumna chirurgiczna | 1100 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 9. | kolumna chirurgiczna | 1100 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa Blok Operacyjny |
| 10. | kolumna chirurgiczna | 1100 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 11. | kolumna chirurgiczna | 1100 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 12. | kolumna chirurgiczna | Klino PORT 1445 AN | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 13. | kolumna chirurgiczna | Klino PORT 1445 AN | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
| 14. | kolumna chirurgiczna | Klino PORT 1445 AN | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
| 15. | kolumna chirurgiczna | KlinoPort 1445 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
| 16. | kolumna chirurgiczna/anestezjologiczna | Klino PORT 1285 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 17. | kolumny chirurgiczne (Panel Naścienny) | K1100 WP EVA | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 18. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 19. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 20. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 21. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 22. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 23. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 24. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 25 | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 26. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 27. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 28. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 29. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Kendro Laboratory Products GmbH | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zakres czynności przy przeglądzie okresowym kolumn:

- Ocena sprawności mechanicznej

- stan zamocowania do sufitu

- wypoziomowanie kolumny

- zakresy przemieszczania ramion

- działanie hamulców

-czytelność oznakowań, tabliczek

- Sprawdzenie torów elektrycznych wg PN-EN 60601-1

- pomiary rezystancji izolacji obwodów

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych

- pomiary napięć zasilających obwody

- sprawdzenie stanu gniazd elektrycznych, zacisków PA

- oględziny stanu oznakowań

- Sprawdzenie torów gazowych wg PN-EN 737-3, PN-EN 737-2 (PN-EN ISO 7396-1, PN-EN ISO 7396-2)

- braku połączeń krzyżowych

-szczelności oraz wartości ciśnień

-wydajności punktów poboru

- tożsamości gazów oksymetrem lub metodą różnych ciśnień

-prawidłowości funkcjonowania instalacji odprowadzania anestetycznych

- sprawności mechanicznej, dedykowalności, identyfikacji punktów poboru

- prawidłowości wskazań manometrów i urządzeń sygnalizacyjnych

- prawidłowości funkcjonowania zaworów odcinających

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 15/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Medtronic | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Medtronic | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 3. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Medtronic | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych |
| 4. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Medtronic | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Izba Przyjęć |
| 5. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Medtronic | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
| 6. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Medtronic | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przegląd techniczny obejmuje:

• rejestrację urządzenia/produktu /produktu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych
• sprawdzenie stanu zewnętrznego urządzenia/produktu /produktu , akcesoriów i ew. czyszczenie
• przegląd techniczny wg fabrycznej procedury

• badanie bezpieczeństwa elektrycznego według EN60601 – protokół z wartości pomiarowych
• kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów 
• wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 16/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | defibrylator | M1724A CodeMaster XE | Agilent USA | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji i Komórek Krwiotwórczych |

Zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych wg wskazań producenta:

• sprawdzenie stanu zewnętrznego urządzenia/produktu /produktu , akcesoriów i ew. czyszczenie
• przegląd techniczny wg fabrycznej procedury PIP (Performance Inspection Procedure)
• badanie bezpieczeństwa elektrycznego według EN60601 – protokół z wartości pomiarowych
• kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów 
• wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 17/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sterylizator | SP-65W | WAMED SSP | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji i Komórek Krwiotwórczych |

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 18/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sterylizator | 6612 ER2 B101.2 | Getinge | 1997 | 1 | 1 |  | 23 |  | Sterylizacja |
|  | zgrzewarka | GS-43 | Getinge | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Sterylizacja |
|  | zgrzewarka | GS330 | Getinge | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji i Komórek Krwiotwórczych |
|  | suszarka do narzędzi | 363 | Getinge | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | myjnia do narzędzi | Decomat S-4656 | Getinge | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | myjnia do narzędzi | Decomat S-4656 | Getinge | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | płuczka-dezynfektor | S-421 | Getinge | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | płuczka-dezynfektor | S-421 | Getinge | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | płuczka-dezynfektor | S-421 | Getinge | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | płuczka-dezynfektor | S-421 | Getinge | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | płuczka-dezynfektor | S-421 | Getinge | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | płuczka-dezynfektor | S-421 | Getinge | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
|  | płuczka-dezynfektor | S-421 | Getinge | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych |
|  | płuczka-dezynfektor | S-421 | Getinge | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
|  | płuczka-dezynfektor | S-421 | Getinge | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | płuczka-dezynfektor | S-421 | Getinge | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | zestaw do mycia pacjenta | niepełnosprawnego | Getinge | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | zestaw do mycia pacjenta | niepełnosprawnego | Getinge | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zakres czynności w ramach przeglądu:

Sterylizator GE 6612

- sprawdzić uszczelkę drzwi

- sprawdź taśmę/pisarki drukarki/rejestratora i wymień jeśli to konieczne

- sprawdź, czy ruch drzwi w czasie zamykania może być zatrzymany poprzez delikatne naciśnięcie płyty chroniącej przed

zgnieceniem.

- oczyść wszystkie filtry

- oczyść wszystkie odwadniacze

- wykonaj test szczelności używając właściwego programu wg instrukcji obsługi

- sprawdzić czy plomba na zaworze bezpieczeństwa jest nienaruszona

- sterylizatory z zaworami bezpieczeństwa są sprawdzane

- poprzez pokręcanie głowicy zaworu bezpieczeństwa w chwili, gdy w komorze panuje ciśnienie.

- sprawdzić dokładność rejestratora

- wykonaj test szczelności przy pomocy odpowiedniego programu jak opisano w paragrafie "test szczelności komory “ w

Instrukcji obsługi

- oczyścić zawory redukcyjne jak opisano w paragrafie "pompa próżniowa", "powietrze antykawitacji".

- sprawdzić, czy czujnik temperatury PT100 jest usytuowany centralnie w drenie, a odległość od końca czujnika do dna komory

- wynosi :70-75 mm sterylizator serii GE 6690 mm sterylizator serii GE 2066

- w czasie procesu czujniki temperatury i ciśnienia przyłączone do systemu kontroli powinny być sprawdzone pod wzglądem

niezależności systemu. Komora jest wyposażona w przyłącza (VT & QT) do niezależnych czujników. Niezależny czujnik

temperatury powinien być umieszczony możliwie najbliżej sprawdzanego czujnika temperatury.

- Rozbieżność temperatury nie może być większa niż O, 5oC. W celu kalibracji czujników patrz "instrukcja serwisowa".

- Rozbieżność ciśnienia przy 1 bar, nie może być większa niż +/- l0mbar. Dla ciśnienia powyżej 1 bar rozbieżność nie może być

większa niż 0.01 x P(abs

- sprawdź bezpieczeństwo jak opisano w paragrafie "bezpieczne działanie drzwi"

- sprawdź bezpieczeństwo jak opisano w par. "Blokada startu i otwarcia drzwi"

- sprawdź bezpieczeństwo jak opisano w par. "Blokowanie dostępu mediów do komory"

- sprawdź bezpieczeństwo jak opisano w par. "Sprawdzanie bezpieczeństwa, przełączniki ciśnieniowy komory"

- sprawdź jak opisano w par. "Wyłącznik bezpieczeństwa"

- sprawdź jak opisano w paragrafie "Sprawdzenie i regulacja ustawienia drzwi"

- sprawdź bezpieczeństwo jak opisano w paragrafie "Sprawdzenie bezpieczeństwa, przełącznik ciśnieniowy komory"

- sprawdź bezpieczeństwo jak opisano w paragrafie "Sprawdzenie bezpieczeństwa, przełącznik ciśnienia uszczelek drzwi."

- sprawdź szczelność połączeń orurowania

- sprawdź, czy wszystkie połączenia elektryczne mocno dokręcone

- oczyść wszystkie filtry

- oczyść wszystkie odwadniacze

- sprawdź i wyreguluj ilość wody uszczelniającej i ilość powietrza zapobiegającego

- kawitacji w pompie próżniowej, zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w paragrafie "pompa próżniowa"

- sprawdź i wyreguluj poziom wody w zbiorniku wodnym do wysokości około 13 mm (1/2") poniżej przelewu .

- sprawdź czy woda wpływa do zbiornika co najmniej 20 mm ponad przelewem

- wykonaj wszystkie procesy i sprawdź ciśnienie , temperaturą i działanie lampek informacyjnych. Zachowaj wszystkie wykresy

z rejestratora po wykonanych testach.

-Wymiana filtra powietrza po wykonaniu następujących ilości cykli :

GE 6612 (2612) 250 cykl

-wymiana uszczelki drzwi

Zgrzewarka TYPU GS

1. Sprawdzenie podłączenia elektrycznego i zacisków.

2. Sprawdzenie działania sterownika.

3. Sprawdzenie działania systemu przesuwu opakowania.

4. Sprawdzenie grzałek.

5. Sprawdzenie parametrów procesu.

Suszarka

1. Sprawdzenie podłączenia elektrycznego i zacisków.

2. Sprawdzenie działania sterownika.

3. Sprawdzenie działania elementów mechanicznych.

4. Sprawdzenie układu grzejnego.

5. Sprawdzenie parametrów pracy.

Myjnia- dezynfektor S 4656

1. Sprawdzenie podłączenia elektrycznego i zacisków.

2. Sprawdzenie działania zaworów odcinających

3. Czyszczenie wszystkich filtrów siatkowych.

4. Czyszczenie wszystkich zaworów zwrotnych.

5. Sprawdzenie działania sterownika w programie testowym.

6. Sprawdzenie stanu uszczelki drzwi.

7. Sprawdzenie działania blokady drzwi.

8. Sprawdzenie działania regulacji poziomu wody.

9. Czyszczenie układu pobierania detergentu.

10. Regulacja dokładności dozowania detergentu.

11. Sprawdzenie drożności i funkcjonowania systemu natryskowego.

12. Sprawdzenie parametrów dezynfekcji.

13. Sprawdzenie systemu nagrzewania wody.

14. Pomiar prądu grzałek.

15. Sprawdzenie bezpiecznika termicznego.

16. Sprawdzenie systemu suszenia i zabezpieczenia grzałek.

Płuczka-dezynfektor S 421

Jak w S 4656 punkty 1-5, 9-12,15 oraz

11. Sprawdzenie świecenia wszystkich lampek kontrolnych.

12. Sprawdzenie stanu uszczelki pokrywy.

13. Regulacja systemu bezpiecznego zamykania pokrywy.

14. Regulacja sprzęgła pokrywy.

15. Czyszczenie układu wytwarzania i dozowania pary.

Zestaw do mycia pacjenta sprawdzenie wg wytycznych producenta

Sprawdzenie podłączeń i ogólnego stanu technicznego, usunięcie ewentualnych usterek

Sprawdzenie funkcjonalności działania

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 19/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | centrum do zatapiania wraz z zimną płytą | Leica EG1150HC | Leica Biosystems Nusslooch GmbH | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii/Chocimska |
|  | mikrotom saneczkowy | SM2007R | Leica Biosystems Nusslooch GmbH | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii/Chocimska |
|  | płyta grzewcza | HI 1220 | Leica Biosystems Nusslooch GmbH | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii/Chocimska |
|  | łaźnia wodna | KI 1210 | Leica Biosystems Nusslooch GmbH | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii/Chocimska |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia:

SM 2000R

-	sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych akcesoriów (uszkodzenia mechaniczne, poprawność działania uchwytów noża i preparatu)

-	sprawdzenie poprawności funkcjonowania mechanizmu posuwu horyzontalnego oraz oporów mechanizmu posuwu zgrubnego

-	pomiar grubości ciętych preparatów w odniesieniu do specyfikacji producenta,

-	pomiary kontrolne mechanizmu mikrotomowego

-	w razie potrzeby wymiana smarów lub/i justacja mechanizmu

HI1220, HI1210

-	oczyszczenie aparatu,

-	sprawdzenie stanu elektroniki

-	sprawdzenie mat grzejnych

-	Kontrola temperatur w miejscach pomiarowych

EG1150H+C

-	oczyszczenie aparatu z parafiny

-	sprawdzenie stanu elementów elektronicznych

-	sprawdzenie funkcjonalności wyświetlacza i przycisków

-	sprawdzenie stanu mat grzejnych oraz temperatur w miejscach pomiarowych

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 20/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto Kontrakt serwisowy pełny roczny z częściami | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fotel do dializ | FK-01.0 | FAMED | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego |
|  | fotel do dializ | FK-01.0 | FAMED | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego |
|  | fotel do dializ | FK-01.0 | FAMED | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego |
|  | fotel do dializ | FK-01.0 | FAMED | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego |
|  | fotel do dializ | FK-01.0 | FAMED | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego |
|  | fotel do dializ | FK-01.0 | FAMED | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego |
|  | fotel do dializ | FK-01.0 | FAMED | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego |
|  | fotel do dializ | FK-01.0 | FAMED | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych |
|  | fotel do dializ | FK-01.0 | FAMED | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | fotel do dializ | FK-01.0 | FAMED | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | fotel laryngologiczny | FL-02.0 | FAMED | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Poradnia Zaburzeń Hemostazy |
|  | fotel ginekologiczny | FG-06.0 | FAMED | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Izba Przyjęć |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zakres przeglądu:

-sprawdzenie ogólnego stanu technicznego

-sprawdzenie działania blokad

-sprawdzenie funkcjonalności

-sprawdzenie izolacji układu elektrycznego (ocena stanu technicznego przewodu sieciowego)

-usunięcie ewentualnych usterek

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 21/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto Kontrakt serwisowy pełny roczny z częściami | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | separator komórkowy | COBE Spectra | Gambro BCT | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | separator komórkowy | COBE Spectra | Gambro BCT | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zakres procedur wykonywanych podczas przeglądu technicznego separatora komórkowego Cobe Spectra:

- Inspekcja mechaniczna, czyszczenie oraz wymiana uszczelnień czujników ciśnienia

- Pomiar oraz kalibracja wszystkich niezbędnych wielkości elektrycznych

- Sprawdzenie oraz kalibracja czujników ciśnienia

- Sprawdzenie zaworów

- Sprawdzenie i kalibracja czujnika RBC

- Sprawdzenie i kalibracja czujnika CCM

- Sprawdzenie poprawności działania pomp

- Sprawdzenie poprawności działania wirówki

- Sprawdzenie poprawności działania zamykania pokrywy, czujnika: wibracji, wycieku, antykoagulantu

- Wykonanie procedury próbnej.

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 22/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pompa wolumetryczna | AP31 | Ascor | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | pompa wolumetryczna | AP31 | Ascot | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | pompa wolumetryczna | AP31 | Ascor | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP 21S | Ascor | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP 21S | Ascor | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zakres procedur wykonywanych podczas przeglądu technicznego pompy:

- Aktualizacja wersji oprogramowania

- Testy serwisowe

- Drobne regulacje

- Kontrola zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Wydanie pisemnego świadectwa sprawności pompy

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 23/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | Eppendorf 5415D | Eppendorf | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | wirówka | Eppendorf 5415D | Eppendorf | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | wirówka | Centrifuge 5804R | Eppendorf | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Protokół sprawdzenia wirówki obejmuje nastepujące czynności:

Wirówka 5804R:

Sprawdzenie temperatury próbki po wirowaniu

Sprawdzenie odmierzania czasu przez zegar wewnętrzny wirówki

Sprawdzenie obrotów silnika

Sprawdzenie czasu rozpędzania i hamowania

Sprawdzenie klawiatury

Sprawdzenie układu niewyważenia (imbalance)

Sprawdzenie układu awaryjnego otwierania pokrywy

Pomiary elektryczne

Wirówka 5415D:

Sprawdzenie odmierzania czasu przez zegar wewnętrzny wirówki

Sprawdzenie obrotów silnika

Sprawdzenie czasu rozpędzania i hamowania

Sprawdzenie nastawników (pokręteł)

Sprawdzenie układu awaryjnego otwierania pokrywy

Pomiary elektryczne

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 24/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | MPW-360 | MPW Med.Instruments | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | wirówka | MPW-223e | MPW Med.Instruments | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności |
|  | wirówka | MPW-223e | MPW Med.Instruments | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności |
|  | wirówka | MPW-223e | MPW Med.Instruments | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zakres czynności podczas sprawdzania stanu technicznego i parametrów użytkowych wirówki według wymagań dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej producenta:

- Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji

- Działanie układu nie wyważenia

- Działanie układu blokady pokrywy

- Oględziny instalacji ochronnej

- Impedancja uziemienia

- Pomiar prądów bezpiecznych

- Pomiar prędkości obrotowej

- Pomiar czasu wirowania

- Pomiar temperatury w komorze wirowania

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 25/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cieplarka | CL-60 | Poll Ltd. | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności |
|  | cieplarka | CL-60 | Poll Ltd. | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 26/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Poradnia Chorób Krwi |
|  | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
|  | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego |
|  | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego wraz z konserwacją aparatury wymagane przez producenta:

- oględziny aparatu

-oględziny wyposażenia

-sprawdzenie i czyszczenie głowicy termopiszącej

-sprawdzenie klawiatury

-wyczyszczenie pojemnika na papier

-sprawdzenie przewodu pacjenta i elektrod

-badanie uziemienia ochronnego, badanie izolacji (badanie bezpieczeństwa /norma EN-PN 62353 lub 60601/)

-pomiar prądu upływu

-sprawdzanie funkcji aparatu

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 27/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | elektrokardiograf | BTL-08 LC ECG | BTL | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego |
|  | elektrokardiograf | BTL-08 LC ECG | BTL | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 28/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | elektrokardiograf | ASCARD B56/A | Aspel | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych |

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 29/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | diatermia monopolarna | Arco 2000 | Soring Medizintechnik | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |

Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Kontrola w zakresie działania urządzenia, stanu technicznego urządzenia i stanu technicznego oprzyrządowania.

Wydanie świadectwa bezpieczeństwa

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 30/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | Erbe Elektromed. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | Erbe Elektromed | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | Erbe Elektromed | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ACC 450 | Erbe Elektromed | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | diatermia chirurgiczna | VIO300D/APC2 | Erbe Elektromed | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Diatermie chirurgiczne ERBE:

- sprawdzenie stanu obudowy, klawiatury i gniazd

- sprawdzenie trybów pracy

- odczyt i analiza rejestru błędów

- pomiary mocy wyjściowej

- pomiary bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- kontrola osprzętu (przekazanego przez Użytkownika, )

- wystawienie protokołu przeglądu oraz wpisy do dokumentacji klienta

Części zużywalne: brak

Częstotliwość przeglądów: 1/rok

Przegląd w rozumieniu planowej kontroli technicznej lub zapobiegawczej wizyty serwisowej w celu ograniczenia ryzyka awarii oraz utrzymania sprzętu na standardowym poziomie technicznym, zakończony jest pisemnym potwierdzeniem obecnego stanu aparatury i wyposażenia.

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 31/ przeglądy parowników w aparatach do znieczulania typu S/5 Aespire 7100 i S/5 Avance prod. GE DATEX OHMEDA

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | parownik | TEC 7 Sevotec8% | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | parownik | TEC 7 Sevotec8% | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | parownik | TEC 7 Sevotec8% | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | parownik | TEC 7 Sevotec8% | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego polegającego na sprawdzeniu prawidłowości wskazań wymagane przez producenta:

-Sprawdzenie działania układu wlewowego/spustowego

-Sprawdzenie działania interlocku

-Wykonanie próby szczelności

- Sprawdzenie prawidłowości wskazań

-Sprawdzenie układu elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

-Wystawienie kart pracy wraz  z protokołami legalizacji (certyfikatami)

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 32/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unit stomatologiczny | Diplomat ecoConsul DEC 170 | Chirana Dental s.r.w. Słowacja | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Gabinet Stomatologiczny |

Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Kontrola w zakresie działania urządzenia, stanu technicznego urządzenia i stanu technicznego oprzyrządowania.

Wydanie świadectwa bezpieczeństwa

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 33/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zgrzewarka | Abelko CR6-PS do drenów | Abelko Innovation | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |

Czynności przeglądowo-konserwacyjne:

1. Sprawdzenie podłączenia elektrycznego i zacisków.

2. Sprawdzenie działania sterownika.

3. Sprawdzenie działania systemu przesuwu opakowania.

4. Sprawdzenie grzałek.

5. Sprawdzenie parametrów procesu.

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 34/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | inkubator stołowy z wytrząsarką do płytek PF 48i Helmer | PC900I | Baxter | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |

Czynności przeglądowo-konserwacyjne:

-sprawdzenie sterowania i podzespołów

- sprawdzenie baterii układu alarmu ruchu (testy i kalibracja)

-sprawdzenie baterii rejestratora i bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

-czyszczenie chłodnicy skraplacza

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zadanie nr 35/ przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | inkubator CO2 do hodowli komórkowej | HERAcell 240 | Thermo Electron Corp. | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
|  | inkubator CO2 do hodowli komórkowej | HERAcell 240 | Thermo Electron Corp | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Czynności przeglądowo-konserwacyjne:

-pomiar temperatury we wnętrzu komory roboczej(z użyciem zewnętrznego urządzenia pomiarowego)

- sprawdzenie uszczelek drzwi (ew. wymiana)

- wymiana filtra sterylnego (Hepa) na zasilaniu gazu

- sprawdzenie filtra na tylnej ścianie (ze srebrną siatką)

- sprawdzenie działania przycisków funkcyjnych

- sprawdzenie uchwytów i części wewnątrz komory (na wypadek uszkodzeń mechanicznych )

- przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego

- pomiar stężenia gazu (kalibracja)

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy