{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Zadanie 1-łóżka","Zadanie 2-łażnia wodna","Zadanie 3-urzadzenie do dokumen","Zadanie 4- system do elektrofor","Zadanie 5- termocykler","Zadanie  6-"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1-łóżka","index":0,"n_rows":80,"n_cols":11,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,8,66,10],[60,8,60,10],[61,8,61,10],[62,8,62,10],[63,8,63,10],[64,8,64,10],[65,8,65,10],[54,8,54,10],[55,8,55,10],[56,8,56,10],[57,8,57,10],[58,8,58,10],[59,8,59,10],[48,8,48,10],[49,8,49,10],[50,8,50,10],[51,8,51,10],[52,8,52,10],[53,8,53,10],[62,4,62,7],[63,4,63,7],[64,4,64,7],[65,4,65,7],[66,4,66,7],[43,8,43,10],[44,8,44,10],[45,8,45,10],[46,8,46,10],[47,8,47,10],[53,4,53,7],[54,4,54,7],[55,4,55,7],[69,4,69,7],[56,4,56,7],[57,4,57,7],[58,4,58,7],[59,4,59,7],[60,4,60,7],[61,4,61,7],[47,4,47,7],[48,4,48,7],[49,4,49,7],[50,4,50,7],[51,4,51,7],[52,4,52,7],[71,0,71,3],[73,0,73,10],[74,0,74,10],[75,0,75,10],[43,1,43,3],[67,4,67,7],[67,8,67,10],[44,1,44,3],[68,4,68,7],[68,8,68,10],[45,1,45,3],[46,1,46,3],[47,1,47,3],[48,1,48,3],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[43,4,43,7],[44,4,44,7],[45,4,45,7],[46,4,46,7],[41,8,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[37,1,37,3],[37,4,37,7],[37,8,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[35,1,35,3],[35,4,35,7],[35,8,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,7],[36,8,36,10],[33,1,33,3],[33,4,33,7],[33,8,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,7],[34,8,34,10],[31,1,31,3],[31,4,31,7],[31,8,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,7],[32,8,32,10],[29,1,29,3],[29,4,29,7],[29,8,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,7],[30,8,30,10],[26,1,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,7],[27,8,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,7],[28,8,28,10],[21,0,21,3],[21,4,21,10],[24,0,24,10],[25,1,25,3],[25,4,25,7],[25,8,25,10],[11,0,11,7],[17,0,17,10],[19,0,19,3],[19,4,19,7],[19,8,19,10],[10,1,10,3],[1,0,1,1],[1,4,1,6],[1,9,1,10],[2,0,2,1],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[49,1,49,3],[50,1,50,3],[51,1,51,3],[52,1,52,3],[53,1,53,3],[54,1,54,3],[55,1,55,3],[56,1,56,3],[57,1,57,3],[58,1,58,3],[59,1,59,3],[60,1,60,3],[67,1,67,3],[68,1,68,3],[69,1,69,3],[61,1,61,3],[62,1,62,3],[63,1,63,3],[64,1,64,3],[65,1,65,3],[66,1,66,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2017"]
["……………………………………………………..",{"$nulls":8},"Załącznik Nr 5"]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1                                                                                                                                                                                                                            "]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary    (szt./             ","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciodleżynowym",null,null,"szt.",13]
[2,"Wartość dostawy wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi"]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
["Zadanie nr 1- łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr /warunek-opis",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   TAK/NIE  *                                                                                                                       /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
["I."]
["1.","Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C."]
["2.","Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża "]
["3.","Barierki dzielone, tworzywowe poruszające  się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg  pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej."]
["4.","Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki  wyposażone w system spowalniający opadanie  wspomagany  sprężyną gazową  "]
["5.","Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania "]
["6.","Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające  dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych  "]
["7.","Barierki boczne wyposażone w wbudowany, zintegrowany  wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy z wyraźnym zaznaczeniem kąta 30o, 60o dla segmentu pleców oraz wskaźnik pochylenia leża z zaznaczeniem kąta 16o i 20o"]
["8.","Leże łóżka  4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych "]
["9.","Leże wypełnione pięcioma odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Lamele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. "]
["10.","Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. "]
["11.","Pojedyncze koła jezdne o średnicy min.  150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka",null,null,"Proszę podać"]
["12.","sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:\n• Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulacje: wysokość, kąt nachylenia pleców i uda oraz autokontur, \n• Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. \n\nW celach bezpieczeństwa nie dopuszcza się przycisków umieszczonych w barierce bocznej służących do sterowania regulacji:\n\n anty i Trendelenburga\n CPR (reanimacyjnej)\n Antyszokowej \n Krzesła kardiologicznego"]
["13.","Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych "]
["14.","Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii "]
["15.","Długość zewnętrzna łóżka –  2180mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 29 cm"]
["16.","Szerokość zewnętrzna łóżka - 945 mm (+/-50mm)"]
["17.","Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 730 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca \"zeskakiwaniu\" pacjenta z łóżka"]
["18.","Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku"]
["19.","Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  75o +/- 5o"]
["20.","Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30o +/- 5o"]
["21.","Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach  bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg"]
["22.","Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4"]
["23.","Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20o (+/- 4o) - sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg"]
["24.","Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  20o (+/- 4  o) - sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. "]
["25.","Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego - sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg"]
["26.","Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg"]
["27.","Elektryczna funkcja antyszokowa  z każdej pozycji- sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Przycisk oznaczony innym kolorem niż pozycja Trendelenburga"]
["28.","Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej   - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg"]
["29.","Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór):\n- regulacji wysokości\n- regulacji części plecowej \n- regulacji części nożnej \nKontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka \n"]
["30.","Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji - przycisk wyraźnie oznaczony na wszystkich sterownikach"]
["31.","Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji po min 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)"]
["32.","Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie będący blokadą poszczególnych funkcji) powodujący  natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci - pracy na akumulatorze. "]
["33.","Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego  "]
["34.","Tworzywowa osłona podstawy łózka"]
["35.","Krążki odbojowe w każdym narożniku"]
["36.","4 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, ramy ortopedycznej."]
["37.","Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego"]
["38.","System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia."]
["39.","System elektryczny łóżka wyposażony w pamięć ostatnich 1000 funkcji, przeciążeń oraz błędów "]
["40.","Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system przekazujący zdalnie podstawowe parametry życiowe pacjenta np. do dyżurki, na tablet lub smartfona "]
["41.","Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system zdalnie przekazujący informację o sytuacjach niebezpiecznych takich jak  opuszczone barierki, odblokowane koła, wysokie położenie leża   "]
["42.","Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę - min. 5 kolorów  "]
["43.","wyposażenie:\n• Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej \n• Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka\n• Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca  min. 140mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta,\n \n"]
[]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/ odcinających. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp.,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta  oferowanego sprzętu  lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametry graniczne/odcinające."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej łózka z materacami przeciwodleżynowymi –są nowe (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2-łażnia wodna","index":1,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,1,10,3],[36,1,36,3],[37,1,37,3],[28,4,28,7],[28,8,28,10],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[34,1,34,3],[35,1,35,3],[40,0,40,3],[42,0,42,10],[43,0,43,10],[44,0,44,10],[37,4,37,7],[37,8,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[34,4,34,7],[34,8,34,10],[35,4,35,7],[35,8,35,10],[36,4,36,7],[36,8,36,10],[31,4,31,7],[31,8,31,10],[32,4,32,7],[32,8,32,10],[33,4,33,7],[33,8,33,10],[26,1,26,10],[27,4,27,7],[27,8,27,10],[29,4,29,7],[29,8,29,10],[30,4,30,7],[30,8,30,10],[27,1,27,3],[28,1,28,3],[29,1,29,3],[24,0,24,10],[19,0,19,3],[19,4,19,7],[19,8,19,10],[25,1,25,3],[25,4,25,7],[25,8,25,10],[1,0,1,1],[1,4,1,6],[1,9,1,10],[2,0,2,1],[5,0,5,10],[21,0,21,3],[21,4,21,10],[6,0,6,10],[11,0,11,7],[17,0,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2017"]
["……………………………………………………..",{"$nulls":8},"Załącznik Nr 5"]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2                                                                                                                                                                                                                       "]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary    (szt./             ","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Łażnia wodna",null,null,"szt.",1]
[2,"Wartość dostawy wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi"]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
["Zadanie nr 2 - łażnia wodna"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek-opis",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                    TAK/NIE  *                                                                                                                       /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
["I."]
[1,"\tMenu w języku polskim\r\n"]
[null,"Szybkie rozmrażanie składników krwi"]
[2,"\tZdolność rozmrażania - min 4 pojemniki z osoczem\r\n"]
[3,"\tSystem kontrolny monitorujący temperaturę medium rozmrażającego z wyświetlaczem temperatury"]
[4,"\tTemperatura pracy 37 st.C"]
[5,"\tStabilizacja temperatury +/_ 0,1st.C"]
[6,"\tCzas rozmrażania  : 20-25 minut"]
[7,"WYMIARY :"]
["7.1","\tGłębokość wanny  : 200mm\r\n"]
["7.2","\tSzerokość :    30-40 cm\r\n"]
["7.3","Wysokość do 40 cm"]
["7.4","Długość 50-55 cm"]
[]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/ odcinających. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp.,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta  oferowanego sprzętu  lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametry graniczne/odcinające."]
["Oświadczamy, że oferowana powyżej łaznia wodna   – jest nowa (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletna i będzie gotowa do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3-urzadzenie do dokumen","index":2,"n_rows":51,"n_cols":11,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,1,10,3],[34,8,34,10],[35,8,35,10],[36,8,36,10],[37,8,37,10],[34,4,34,7],[35,4,35,7],[36,4,36,7],[37,4,37,7],[28,8,28,10],[29,8,29,10],[30,8,30,10],[31,8,31,10],[32,8,32,10],[33,8,33,10],[34,1,34,3],[28,4,28,7],[29,4,29,7],[30,4,30,7],[31,4,31,7],[32,4,32,7],[33,4,33,7],[28,1,28,3],[29,1,29,3],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[46,0,46,10],[40,4,40,7],[40,1,40,3],[40,8,40,10],[42,0,42,3],[44,0,44,10],[45,0,45,10],[27,4,27,7],[27,8,27,10],[35,1,35,3],[36,1,36,3],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[37,1,37,3],[24,0,24,10],[19,0,19,3],[19,4,19,7],[19,8,19,10],[25,1,25,3],[25,4,25,7],[25,8,25,10],[26,1,26,10],[27,1,27,3],[1,0,1,1],[1,4,1,6],[1,9,1,10],[2,0,2,1],[5,0,5,10],[21,0,21,3],[21,4,21,10],[6,0,6,10],[11,0,11,7],[17,0,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2017"]
["……………………………………………………..",{"$nulls":8},"Załącznik Nr 5"]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3                                                                                                                                                                                                                            "]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary    (szt./             ","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Urządzenie do dokumentacji i archiwizacji wyników elektroforezy",null,null,"szt.",1]
[2,"Wartość dostawy wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi"]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
["Zadanie nr3 urządzenie do dokumentacji i archiwizacji wyników elektroforezy"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 3"]
["Lp.","Parametr / warunek-opis",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   TAK/NIE*                                                                                                                        /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
["I."]
[1,"Urzadzenie wolnostojące, wymagające podłaczenia do komputera."]
[2,"Dwupozycyjny zmieniacz filtrów emisyjnych"]
[3,"Drzwi przednie  z wbudowanym oknem podglądu"]
[4,"Dodatkowe drzwi boczne do pracy z żelem przy włączonym UV"]
[5,"Wyposażone w czujnik wyłączający lampę UV po otwarciu drzwi głównych."]
[6,"Filtr EtBr/Coomassie Blue w standardzie. "]
[7," Oświetlenie ciemni: światło białe z góry. "]
[8,"Wbudowany transiluminator 302nm oraz 365 nm; wymiary płyty roboczej nie mniejsze od 21 x 26 cnm"]
[9,"Wymiary zewnętrzne nie większe niż : 450mm (szer) x 370mm (gł) x 855mm (wys) "]
[10,"Parametry kamery: nie gorsze niż 5.0 MP CMOS; Monochromatyczna głębia szarości: 16 bit.   rozdzielczość: 2592 x 1944; wymiary pojedyńczego pixela nie mniejsze niż 2.2 umx 2.2 um."]
[11,"interfejs: USB. Obiektyw: 8 - 48 mm; f/1.2; nastawiany ręcznie (manual)."]
[12,"Drukarka termiczna gotowa do pracy ( z jedną rolka papieru termicznego  ) o parametrach nie gorszych niż :"]
[13,">Druk termiczny na papierze termicznym\n> Gęstość 325 punktów na cal (12,8 pkt / mm)\n> Wejścia : Composite videoSystem PAL / NTSCFormaty wydruku: 100 X 75 mm (normal) ; 100 X 130 mm (large) a także: 50%NORMAL; 50% LARGE oraz regulowany cyfrowy ZOOM\n> Odcienie szarości: 256 poziomów\n> Interfejs: BNC (wejście i wyjście)\n> Pamięć: 10 ramek pamięci obrazu\n> 6 rozmiarów zdjęć: Normalny, Side, Multi-Normalny, Multi-Side, Square (1: 1) i rozszerzony (x 0,5 do 2,0)\n> Ilość wydruków Normalny - Ok. 260 wydruków (tryb oszczędzania papieru) \n> Square (1: 1) - Ok. 195 wydruków (tryb oszczędzania papieru)\n> Czas wydruku: ok/ 3,3 s\n> Rozmiar zdjęcia (tryb normalny) Ok. 3 x 4 cale\n> Rozmiar zdjęcia (Side) Ok. 4 x 5.2 cm\n> Rozmiar zdjęcia (square) Ok. 4 x 4 cm\n> Zasilanie: AC 100-120 V, 50/60 Hz \n> AC 220-240 V, 50/60 Hz\n> Wymiary (szer x gł x wys) 6 x 9,8 x 3,5 cm \n> 152 x 249 x 89 mm\n> Waga  do 3kg\nDopuszczenia regulacyjne UL2601-1; CAN.CSA C22.2 No.601-1 (C-UL), FCC-Klasa, TUV GS, TUV GM;Znak CE (EMC, 89/336 / EWG)\n"]
[14,"Dedykowany komputer  wyposażony w dysk  SSD, procesor minimum i3, pamięć  operacyjna 8GB wraz z licencjami oprogramowania Microsoft Windows 10 wraz z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym podgląd, analizę 1D . Oprogramowanie powinno posiadać narzędzia do edycji zdjęć oraz umożliwiać sporządzanie raportów z analiz."]
[]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/ odcinających. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp.,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta  oferowanego sprzętu  lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametry graniczne/odcinające."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej  urządzenie do dokumentacji i archiwizacji wyników elektroforezy         – jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletny i będzie gotowedo użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4- system do elektrofor","index":3,"n_rows":45,"n_cols":11,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,1,10,3],[33,1,33,3],[34,1,34,3],[31,4,31,7],[32,4,32,7],[33,4,33,7],[34,4,34,7],[29,1,29,3],[29,4,29,7],[36,0,36,3],[38,0,38,10],[39,0,39,10],[40,0,40,10],[31,8,31,10],[32,8,32,10],[33,8,33,10],[34,8,34,10],[31,1,31,3],[32,1,32,3],[29,8,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,7],[30,8,30,10],[26,1,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,7],[27,8,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,7],[28,8,28,10],[24,0,24,10],[19,0,19,3],[19,4,19,7],[19,8,19,10],[25,1,25,3],[25,4,25,7],[25,8,25,10],[1,0,1,1],[1,4,1,6],[1,9,1,10],[2,0,2,1],[5,0,5,10],[21,0,21,3],[21,4,21,10],[6,0,6,10],[11,0,11,7],[17,0,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2017"]
["……………………………………………………..",{"$nulls":8},"Załącznik Nr 5"]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4                                                                                                                                                                                                                            "]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary    (szt./             ","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"System do elektroforezy",null,null,"szt.",2]
[2,"Wartość dostawy wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi"]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
["Zadanie nr 4- systemy do elktroforezy"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 4"]
["Lp.","Parametr / warunek-opis",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   TAK/NIE *                                                                                                                     /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
["I.","Systemy  do elektroforezy szt 2 składające się z :"]
[1,"Dwa Aparaty do elektroforezy poziomej w żelu agarozowym  przeznaczone do mikropłytek 96 dołkowych"]
[2,"Zwalidowane z zestawem Micro-SSP"]
[3,"Mozliwość poziomowania podczas wylewania żeli"]
[4,"Niskie żużycie buforu- do 50 ml w każdym z aparatów oddzielnie"]
[5,"Dwie komory jednoczęściowe czyli bazy do wylewania żeli"]
[6," 24 grzebienie po osiem zębów"]
[7," 4 grzebienie bez zębów "]
[8,"1  szt-  zasilacz o  regulacji napięcia 2-300V, 4  komplety wejść, zakres regulacji prądu 1-700mA, krok co 1mA, moc min. 150W, dwa tryby pracy z automatycznym rozgraniczeniem parametrów, zakres regulacji czasu, krok co 1min.,wyłącznik czasowy z sygnałem dźwiękowym, automatyczne wyłączanie zasilacza w sytuacji gdy istnieje upływ uziemienia, przebicie w komorze, przeciążenie, temperatura pracy w zakresie 0 do 40 stopni."]
[]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/ odcinających. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp.,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta  oferowanego sprzętu  lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametry graniczne/odcinające."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej system do elektroforezy– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5- termocykler","index":4,"n_rows":50,"n_cols":11,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,1,10,3],[36,8,36,10],[44,0,44,10],[45,0,45,10],[1,0,1,1],[1,4,1,6],[2,0,2,1],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[11,0,11,7],[17,0,17,10],[19,0,19,3],[19,4,19,7],[19,8,19,10],[21,0,21,3],[21,4,21,10],[24,0,24,10],[25,1,25,3],[25,4,25,7],[25,8,25,10],[26,1,26,10],[28,1,28,3],[28,4,28,7],[28,8,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,7],[29,8,29,10],[27,1,27,3],[30,1,30,3],[30,4,30,7],[30,8,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,7],[31,8,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,7],[32,8,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,7],[33,8,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,7],[34,8,34,10],[35,4,35,7],[35,8,35,10],[37,1,37,3],[37,4,37,7],[37,8,37,10],[36,1,36,3],[36,4,36,7],[1,9,1,10],[43,0,43,10],[41,0,41,3],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[35,1,35,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2017"]
["……………………………………………………..",{"$nulls":8},"Załącznik Nr 5"]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5                                                                                                                                                                                                                            "]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary    (szt./             ","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Urządzenie do przeprowadzania PCR (termocykler)",null,null,"szt.",1]
[2,"Wartość dostawy wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi"]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
["Zadanie nr 5- urządzenie do przeprowadzania PCR( termocykler)"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 5"]
["Lp.","Parametr / warunek -opis",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                  TAK/NIE  *                                                                                                                       /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
["I."]
[1,"Termocykler z funkcją gradient i grzaną pokrywą"]
[2,"Blok aluminiowy uniwersalny pozwalający na pracę z  minimum 96 probówkami 0,2 ml i 77 probówkami 0,5 ml lub płytką PCR bez potrzeby jego wymiany,"]
[3,"Gradient nastawny w zakresie 1-20°C,"]
[4,"Kolorowy wyświetlacz graficzny parametrów i programów z klawiaturą membranową,"]
[5,"Minimum 2 wejścia USB do archiwizacji danych oraz podłączenia myszy USB "]
[6,"Wejście Ethernet do podłączenia aparatu do sieci"]
[7,"Dodatkowe wejścia  dla podłączenia dwóch kolejnych modułów termocyklerów dla zwiększenia przepustowości systemu, które można sterować z jednostki głównej;"]
[8,"szybkość pracy nastawna do minimum: grzanie 3°C/s, chłodzenie 2°/s,"]
[9,"Temperatura nastawna w zakresie minimum 4 do 99 °C,"]
[10,"Głośność: max 40 dB"]
[11,"Pokrywa typu flexlid, zapewniająca szczelne zamknięcie probówek niezależnie od ich wysokości,"]
[12,"Dodatkowy moduł termocyklera  z funkcją gradient i grzaną pokrywą pozwalający na pracę z minimum 96 probówkami 0,2ml i 77 probówkami 0,5ml lub płytką PCR bez potrzeby wymiany"]
[13,"Oprogramowanie zapewniające współpracę z przystawką in situ "]
[]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/ odcinających. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp.,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta  oferowanego sprzętu  lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametry graniczne/odcinające."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej urządzenie do przechowywania PCR ( termocykler )– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie  6-","index":5,"n_rows":73,"n_cols":11,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,4,61,7],[62,4,62,7],[39,1,39,10],[53,1,53,10],[55,4,55,7],[56,4,56,7],[57,4,57,7],[58,4,58,7],[46,8,46,10],[49,4,49,7],[50,4,50,7],[51,4,51,7],[52,4,52,7],[54,4,54,7],[10,1,10,3],[61,1,61,3],[62,1,62,3],[45,4,45,7],[46,4,46,7],[47,4,47,7],[48,4,48,7],[54,1,54,3],[56,1,56,3],[59,4,59,7],[60,4,60,7],[68,0,68,10],[57,1,57,3],[58,1,58,3],[59,1,59,3],[48,1,48,3],[49,1,49,3],[50,1,50,3],[51,1,51,3],[52,1,52,3],[60,1,60,3],[44,1,44,3],[44,4,44,7],[45,8,45,10],[64,0,64,3],[66,0,66,10],[67,0,67,10],[45,1,45,3],[46,1,46,3],[47,1,47,3],[55,1,55,3],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[37,4,37,7],[37,8,37,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[35,1,35,3],[35,4,35,7],[35,8,35,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[36,1,36,3],[36,4,36,7],[36,8,36,10],[37,1,37,3],[33,1,33,3],[33,4,33,7],[33,8,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,7],[34,8,34,10],[31,1,31,3],[31,4,31,7],[31,8,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,7],[32,8,32,10],[29,1,29,3],[29,4,29,7],[29,8,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,7],[30,8,30,10],[26,1,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,7],[27,8,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,7],[28,8,28,10],[24,0,24,10],[19,0,19,3],[19,4,19,7],[19,8,19,10],[25,1,25,3],[25,4,25,7],[25,8,25,10],[1,0,1,1],[1,4,1,6],[1,9,1,10],[2,0,2,1],[5,0,5,10],[21,0,21,3],[21,4,21,10],[6,0,6,10],[11,0,11,7],[17,0,17,10],[59,8,59,10],[47,8,47,10],[51,8,51,10],[44,8,44,10],[48,8,48,10],[49,8,49,10],[50,8,50,10],[60,8,60,10],[61,8,61,10],[62,8,62,10],[63,8,63,10],[64,8,64,10],[52,8,52,10],[55,8,55,10],[56,8,56,10],[57,8,57,10],[58,8,58,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/…………………../2017"]
["……………………………………………………..",{"$nulls":8},"Załącznik Nr 5"]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6                                                                                                                                                                                                                            "]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary    (szt./             ","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"System monitorowania temperatury przechowywania w urządzeniach chłodniczych i powiadamiania o stanach alarmowych",null,null,"szt.",1]
[2,"Wartość dostawy wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi"]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
["Zadanie nr 6-System monitorowania temperatury przechowywania w urządzeniach chłodniczych i powiadamiania o stanach alarmowych"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 6"]
["Lp.","Parametr / warunek-opis",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   TAK/NIE*                                                                                                                       /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
[null," System monitorowania temperatury przechowywania w urządzeniach chłodniczych i powiadamiania o stanach alarmowych"]
[1," System ma działać na zasadzie łączności radiowej do 150 metrów pomiędzy bazami odczytowymi a różnymi rejestratorami temperatury. Brak układania jakichkolwiek kabli"]
[2,"System ma się składać z 13 sztuk rejestratorów temperatury i urządzenia zbierającego dane i wysyłającego alarmy oraz oprogramowania do analizy danych"]
[3," Możliwość rozbudowy o kolejne punkty pomiarowe do 20 sztuk, w tym pomiary temperatury w zamrażarkach niskotemperaturowych oraz temperatury i wilgotności w pomieszczaniach."]
[4," Wysyłanie powiadomień alarmowych o przekroczeniu temperatury oraz o braku zasilania, powrocie zasilania i powrocie prawidłowej temperatury w formie SMS-ów na minimum 5 numerów telefonów bez konieczności ciągłej pracy komputera"]
[5," System ma być obsługiwany przez jedną kartę SIM, którą opłaca Zamawiający"]
[6," Możliwość zamiany dowolnej liczby SMS-ów na maile alarmowe."]
[7," Kontrola wszystkich parametrów z poziomu jednego oprogramowania"]
[8," W zestawie bezpłatne oprogramowanie do wizualizacji i analizy danych oraz generowanie wykresów"]
[9,"Wykonawca zapewni darmowy serwer FTP z oprogramowaniem do sprawdzania danych temperaturowych oraz innych parametrów (np. stanu baterii) do korzystania przez użytkowników oraz darmową aplikację na smartfony"]
[10," Dostęp do tych danych ma się odbywać również przez przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer) w celu sprawdzenia aktualnej temperatury w urządzaniach po otrzymaniu SMS-a alarmowego."]
[11," Darmowe aktualizacje oprogramowania"]
[12," Wymagany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.\n Instrukcja w języku polskim\n"]
[13,"Rejestratory temperatury"]
[14," Rejestratory powinny posiadać wyraźny wyświetlacz temperatury LCD"]
[15," Zakres pomiarowy temperatury : -60....+80C"]
[16,"Dokładność pomiaru: 0,3C"]
[17,"Zewnętrzny, giętki czujnik temperaturowy o średnicy max. 2 mm, długości między 300 a 400 cm"]
[18," Rejestratory mają pracować na bateriach o żywotności około 2-3 lat, z możliwością przejścia na zasilanie z sieci 230V z akumulatorem podtrzymującym pracę rejestratora do 2 dni w przypadku zaniku napięcia, oraz eksploatację bez konieczności okresowej wymiany baterii."]
[19,"Możliwość ustawienia na każdym z rejestratorów progów alarmowych tzn. dopuszczalnej temperatury  min. i max."]
[20,"Przy wystąpieniu alarmu ma być generowany e-mail lub SMS"]
[21," Dane temperaturowe mają być zapisywane w pamięci rejestratorów i nie kasowane w momencie ich ściągnięcia do oprogramowania, aby w razie awarii komputera można je było odtworzyć za dowolny okres czasu."]
[22,"Pamięć każdego rejestratora na minimum 15000 wartości"]
[23,"Cągła rejestracja danych bez konieczności włączania komputera, z regulacją interwału czasowego"]
[24,"Możliwość przeprowadzenia kalibracji rejestratorów, 1- lub 2-punktowej"]
[25,"Uchwyt do montażu rejestratora na obudowie monitorowanego urządzenia"]
[26,"Świadectwo wzorcowania rejestratora w jednym punkcie temperaturowym dla lodówek i zamrażarek wystawione przez akredytowane laboratorium wzorcujące."]
[27,"Urządzenie zbierające dane z rejestratorów"]
[28," Baza odczytowa nie wymaga pracy komputera"]
[29,"Baza ma być podłączona do prądu i dodatkowo zaopatrzona w baterie"]
[30," Baza ma służyć do wysyłania SMS-ów alarmowych lub maili"]
[31," Baza bez ingerencji użytkownika (automatycznie) o określonej godzinie będzie wysyłać dane pomiarowe do oprogramowania  lub też zapisywać do katalogu na serwerze "]
[32," Możliwość sprawdzania temperatury na każdym z rejestratorów z dowolnego komputera poprzez przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer)."]
[33,"Oprogramowanie do wizualizacji i analizy danych oraz możliwością generowania wykresów i tabel z wynikami"]
[34,"Automatyczne odczytywanie wyników ze wszystkich rejestratorów"]
[35,"Możliwość podpięcia do bazy sygnalizatora dźwiękowego lub optycznego"]
[36,"Instrukcja obsługi w języku polskim"]
[]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/ odcinających. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp.,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta  oferowanego sprzętu  lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametry graniczne/odcinające."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej     system monitorowania  temperatury przechowywania w urządzeniach chłodniczych i powiadamiania o stanach alarmowych – jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]