## Zadanie 1-
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/49 /2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 1
Załącznik
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary (szt./ | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku VAT od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Łaźnia wodna |  |  | szt. | 1
2 | Wartość dostawy, zainstalowania, uruchomienia i oddania do eksploatacji.
3 | Koszt przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji.
RAZEM
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
Zadanie nr 1- łaźnia wodna
Nazwa:* ……………………………………………………………………….. |  |  |  | Rok produkcji:* …………………………… |  |  |  | Nr katalogowy:* ………………………………………..
Producent:* ……………………………………………………………………. |  |  |  | Typ (model):* …………………………………………………………………………………………...
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 1
Lp. | Parametr / warunek-opis |  |  | Spełnienie parametru / warunku TAK/NIE * /Wypełnia Wykonawca/ |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* /Wypełnia Wykonawca/
I.
1 | Pojemność pracy: 25 litrów
2 | Głebokośc wanny 200 mm
3 | Stabilizacja temperatury +/_ 0,1st.C
4 | Wymiary zewnetrzne (S x D X W): 330 x535 x390 mm
5 | Zakres pracy : od +5 oC powyżej temperatury otoczenia do + 100 oC
6 | Mikroprocesorowy regulator temperatury z dwoma wyświetlaczami temperatury zadanej i mierzonej 2 x 3 cyfry z rozdzielczością 0,1 oC
7 | Statyw na 4 woreczki z osoczem
8 | Utrzymanie temperatury w łażzni z dokładnością 0,1 oC
9 | Regulator temperatury typu PID z funkcją dostrajania
10 | Alarm przekroczeniowy zadanej temperatury
11 | Zbiornik nierdzewny
*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/ odcinających. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp., Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta oferowanego sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametry graniczne/odcinające.
Oświadczamy, że oferowana powyżej łażnia wodna jest nowa (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletna i będzie gotowa do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie2-
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/49 /2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 2
Załącznik
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary (szt./ | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku VAT od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Urządzenie do dokumentacji i archiwizacji wyników elektroforezy |  |  | szt. | 1
2 | Wartość dostawy, zainstalowania, uruchomienia i oddania do eksploatacji.
3 | Koszt przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji.
RAZEM:
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
Zadanie nr 2 urządzenie do dokumentacji i archiwizacji wyników elektroforezy
Nazwa:* ……………………………………………………………………….. |  |  |  | Rok produkcji:* …………………………… |  |  |  | Nr katalogowy:* ………………………………………..
Producent:* ……………………………………………………………………. |  |  |  | Typ (model):* …………………………………………………………………………………………...
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 2
Lp. | Parametr / warunek-opis |  |  | Spełnienie parametru / warunku TAK/NIE* /Wypełnia Wykonawca/ |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* /Wypełnia Wykonawca/
I.
1 | Urzadzenie wolnostojące, wymagające podłaczenia do komputera.
2 | Ciemnia wykonana z metalu, wyposażona w min. czeropozycyjny zmieniacz filtrów
3 | Czujnik wyłączający lampy UV po otwarciu drzwi ciemni. Możliwość dezaktywacji czujnika w celu umożliwienia pracy poza komorą.
4 | Filtr EtBr/Sybr Green w standardzie.
5 | Oświetlenie ciemni: światło białe LED z góry.
6 | Wbudowany transiluminator 312nm; wymiary płyty roboczej nie mniejsze od 21 x 26 cm.Blokada emisjai światła w zakrsie widzialnym. Ruchomy ekran zabezpieczajacy użytkownika przed promieniowaniem UV.
7 | Wymiary zewnętrzne ciemni nie większe niż : 380mm (szer.) x 475mm (gł.) x 750mm (wys.)
8 | Parametry kamery:matryca o gwarantowanej jakosci przeznaczona do celów badawczych, rozdzielczość nie gorsza niż 5.0 MP; monochromatyczna głębia szarości rejestracji i zapisu: 16 bitów
9 | Interfejs: USB 3.0 . Obiektyw: parfokalny, 8 - 48 mm; f/1.4; ustawiany elektronicznie.
10 | Drukarka termiczna gotowa do pracy ( z jedną rolką papieru termicznego ) o parametrach nie gorszych niż Druk na papierze termoczułym Gęstość 325 punktów na cal (12,8 pkt / mm) Formaty wydruku: 100 X 75 mm (normal) ; 100 X 130 mm (large) a także: 50%NORMAL; 50% LARGE oraz regulowany cyfrowy ZOOM Odcienie szarości: 256 poziomów Interfejs: USB 2.0 6 rozmiarów zdjęć: Normalny, Side, Multi-Normalny, Multi-Side, Square (1: 1) i rozszerzony (x 0,5 do 2,0) Ilość wydruków Normalny - Ok. 260 wydruków (tryb oszczędzania papieru) Square (1: 1) - Ok. 195 wydruków (tryb oszczędzania papieru) Czas wydruku: ok/ 3,3 s Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz Wymiary (szer x gł x wys) 152 x 249 x 89 mm Waga do 3kg
11 | Komputer wyposażony w dysk SSD min. 240 GB, procesor minimum i3 7th Gen, pamięć operacyjna 8GB, monitor min. 23.6" z matryca Full HD IPS, licencja oprogramowania Microsoft Windows 10.
12 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające podgląd, analizę 1D. Oprogramowanie, dostępne w polskiej wersji językowej, powinno posiadać narzędzia do edycji zdjęć oraz umożliwiać sporządzanie raportów z analiz. Oprogramowanie zgodne z wymaganiami GLP według 21 CFR Part 11.
*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/ odcinających. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp., Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta oferowanego sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametry graniczne/odcinające.
Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 3
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/49 /2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 3
Załącznik
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary (szt./ | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku VAT od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Cytofotometr przepływowy wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem |  |  | szt. | 1
2 | Wartość dostawy, zainstalowania, uruchomienia i oddania do eksploatacji.
3 | Koszt przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji.
RAZEM:
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
Zadanie nr 3 cytofotometr przepływowy wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem
Nazwa:* ……………………………………………………………………….. |  |  |  | Rok produkcji:* …………………………… |  |  |  | Nr katalogowy:* ………………………………………..
Producent:* ……………………………………………………………………. |  |  |  | Typ (model):* …………………………………………………………………………………………...
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 3
Lp. | Parametr / warunek-opis |  |  | Spełnienie parametru / warunku TAK/NIE* /Wypełnia Wykonawca/ |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* /Wypełnia Wykonawca/
I.
1 | Analizator fluorescencyjno-laserowy z automatycznym podajnikiem mikropłytek oraz z jednostką automatycznie dozującą płyn osłonowy gwarantujący pracę urządzenia w trybie ciągłym;
2 | Wymagane parametry układu optycznego analizatora: dwa promienie lasera: reporterowy o dł. fali 532nm i klasyfikacyjny o dł. fali 635nm; Reporter lasera: 532 nm, moc znamionowa 10 - 15 mW, maksymalna 500 mW, tryb pracy fali ciągłej (CW); Klasyfikacja lasera: 635 nm, 9,1 ± 6%, Maksymalna moc 25 mW, diody; tryb operacji, fali ciągłej (CW); Fluorescencja tła emisji w 575 nm automatycznie odejmowana od natężenia wartości fluorescencji;
3 | Wymagana dokładność i precyzja pracy urządzenia: Objętość próbki ± 5% /pobór Klasyfikacja mikrosfer> 80% Regulacja temperatury od 0°C do + 2°C;
4 | Analizator spełniający warunki pracy: w zakresie temperatury od 15°C do 30°C, w zakresie napięcia 200-240V ± 10%, i częstotliwości 47-63 Hz;
5 | . Zagwarantowana automatyczna regulacja przepływu płynu: przepływ: 90 ± 5 ul/sekundę Kuweta: 200 mikronów kwadratowych Natężenie wtrysku: 1 ul/sekundę Objętość próbki: 20 - 200 ul
6 | . Aparat zapewnia: -Możliwość analizy wielu 96-dołkowych płytek; -Analizowanie wielu szablonów testowych na płycie, zapewniających różnorodność stosowanych paneli testów immunogenetycznych, w tym testy multipleksowe; -Automatyczne pobierania próbek z 96-studzienkowej płytki;. -Możliwość odróżnienia od minimum 1 do maksimum 100 unikalnych zestawów mikrosfer;
7 | System otwarty pozwalający na wykorzystanie odczynników, materiałów i oprogramowania wytwarzanych przez różych producentów
8 | Analizator fluorescencyjno-laserowy musi posiadać znak CE/IVD potwierdzony certyfikatem;
9 | Wymagane dodatkowe wyposażenia: - płyn osłonowy 20 litrów - zestaw do kalibracji i weryfikacji urządzenia
10 | Oprogramowanie sterujące o konfiguracji zapewniającej poprawną pracę aparatu
11 | System wyposażony w komputer do analizy wyników
12 | System wyposażony w komputer do analizy wyników Wymagania minimalne: Komputer PC, RAM: 8GB, Procesor: Intel i5, 2 dyski: SSD128GB, HD500GB, napęd DVDRW, Office 2013, Windows 7 64bit, monitor 16:9 24”, klawiatura, mysz, drukarka monochromatyczna z USB
13 | Zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/ odcinających. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp., Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta oferowanego sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametry graniczne/odcinające.
Oświadczamy, że oferowany powyżej cytofotometr przepływowy z oprzyrzadowaniem i oprogramowaniem– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 4
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/49 /2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 4
Załącznik
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary (szt./ | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku VAT od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Defibrylator |  |  | szt. | 1
2 | Wartość dostawy, zainstalowania, uruchomienia i oddania do eksploatacji.
3 | Koszt przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji.
RAZEM:
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
Zadanie nr 4 defibrylator
Nazwa:* ……………………………………………………………………….. |  |  |  | Rok produkcji:* …………………………… |  |  |  | Nr katalogowy:* ………………………………………..
Producent:* ……………………………………………………………………. |  |  |  | Typ (model):* …………………………………………………………………………………………...
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 4
Lp. | Parametr / warunek-opis |  |  | Spełnienie parametru / warunku TAK/NIE* /Wypełnia Wykonawca/ |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* /Wypełnia Wykonawca/
I.
1 | Defibrylacja dwufazowa
2 | Zakres wyboru energii w J min. 5-360 J
3 | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 20
4 | Czas ładowania do energii 200 J makx 5 sek.
5 | Defibrylacja ręczna
6 | Defibrylacja półautomatyczna
7 | Ekran monitora - kolorowy
8 | Przekątna ekranu monitora min. 5 cali
9 | Praca z zasilania akumulatorowego: Min. 3,5 godz monitorowanie lub Min. 140 defibrylacvji z energią 360 J
10 | Możliwość wykonania kardiowersji
11 | Ciężar max. 7,0 kg
12 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci
13 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy)
14 | Metronom do podawania akustycznie częstości tempa uciskania klatki piersiowej podczas reanimacji z zaprogramowanymi min 4-ema grupami pacjentów
Monitorowanie EKG
15 | Monitorowanie EKG min 3 odprowadz
16 | Zakres pomiaru tętna min. 20 -300 u./min.
17 | Wzmocnienie EKG w zakresie min. 0,25 – 4 cm/mV na min 7 poziomach
*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/ odcinających. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp., Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta oferowanego sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametry graniczne/odcinające.
Oświadczamy, że oferowany powyżej defibrylator – jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## zadanie 5
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/49/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 5
Załącznik
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary (szt./ | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku VAT od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Pompa infuzyjna objętościowa |  |  | szt. | 16
2 | Wartość dostawy, zainstalowania, uruchomienia i oddania do eksploatacji.
3 | Koszt przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji.
RAZEM:
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
Zadanie nr 5 pompa infuzyjna objętościowa
Nazwa:* ……………………………………………………………………….. |  |  |  | Rok produkcji:* …………………………… |  |  |  | Nr katalogowy:* ………………………………………..
Producent:* ……………………………………………………………………. |  |  |  | Typ (model):* …………………………………………………………………………………………...
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 5
Lp. | Parametr / warunek-opis |  |  | Spełnienie parametru / warunku TAK/NIE* /Wypełnia Wykonawca/ |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* /Wypełnia Wykonawca/
I.
1 | Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, podać stopień ochrony IP - wymagany nie mniej niż IP 33
2 | Pompa objętościowa do dożylnej podaży leków i płynów, krwi i produktów krwiopochodnych, żywienia pozajelitowego.
3 | Czujnik przepływu płynu
4 | Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem niezależnie w pompie i w drenie
5 | Automatycznie uruchamiana blokada swobodnego przepływu w drenie po otwarciu drzwiczek pompy.
6 | Zintegrowane w pompie zasilanie 220-240 V AC, 50 Hz Zamawiajacy nie jest zainteresowany zasilaniem pomp za pomocą zewnętrznych zasilaczy
7 | Niezależny wskaźnik procesu ładowania akumulatora, nie dopuszcza się rozwiązania, w którym dostępna jest jedynie informacja o podłączeniu do zasilania sieciowego, domyślnie uznając ładowanie akumulatora
8 | Niezależny wskaźnik stanu naładowania akumulatora pompy wyświetlający poziom naładowania/rozładowania akumulatora. Wskaźnik przedstawiać ma użytkownikowi orientacyjny poziom naładowania/rozładowania akumulatora w danej chwili, dlatego Zamawiający dopuszcza prezentację tego parametru w stanie włączenia jak i wyłączenia pompy. Zamawiający nie dopuszcza prezentacji stanu naładowania /rozładowania akumulatora w trybie serwisowym
9 | Zasilanie bateryjne - praca min. 6h przy prędkości podaży 25 ml/h w temp.20o C
10 | Dokładność podaży objętościowa min. ± 5% przy szybkości 25 ml/h
11 | Bateria o krótkim czasie ładowania Max 2,5 h 95%
12 | Funkcja STAND-BY bez ograniczenia czasowego
13 | Możliwość blokady ustawienia prędkości infuzji
14 | Wbudowany, nie demontowany uchwyt do mocowania pompy do statywu
15 | Wbudowany, nie demontowany uchwyt umożliwiający przenoszenie pompy
16 | Wbudowany zatrzaskowy system mocowania do stacji dokującej
17 | Wbudowany interfejs na podczerwień IrDA do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innym pompami
18 | Wbudowane gniazdo RS232
19 | Ciężar urządzenia [kg] Nie więcej niż 2,5 kg
20 | Duży czytelny wyświetlacz typu LCD z podświetleniem LED widoczny w świetle dziennym z odległości min.5 m o wymiarach min. 60x60 mm
21 | Historia zdarzeń, przechowywana w pamięci pompy dostępna dla personelu bez urządzeń dodatkowych, nie mniej niż 100000 zapisów/lub 1 rok
22 | Możliwość wyświetlenia na ekranie pompy nazwy leków zawierające minimum 18 znaków z dużymi literami ze względów bezpieczeństwa
23 | Skuteczne zabezpieczenie wprowadzonych do pompy danych, których zmiany może dokonać tylko upoważniony administrator
24 | Monitorowanie objętości całej infuzji w zakresie co najmniej 0,1 - 9999 ml
25 | Programowanie objętości całej infuzji w zakresie co najmniej 0-9999 ml
26 | Możliwość zaprogramowania objętości infuzji dla trwającego wlewu
27 | Podaż krwi i preparatów krwiopochodnych poprzez zastosowanie dedykowanych aparatów do infuzji
28 | Praca z zestawami typu "low sorbing" - do leków anestetycznych oraz typu "opaq" - do leków łatwo rozpadających się pod wpływem światła
29 | Podaży lipidów poprzez dedykowane aparaty z filtrem
30 | Praca z zestawami z Biuretą
31 | Dostępność łączników bezigłowych w zestawach dedykowanych do pomp objętościowych
32 | Podaż infuzji podstawowej i dodatkowej
33 | Niezależne programowanie infuzji podstawowej i dodatkowej przed rozpoczęciem wlewu
34 | Wykrywanie pęcherzyków powietrza w drenie z możliwością określenia ich wielkości - podać wielkości pęcherzyków powietrza, jakie można zaprogramować - max. wielkość 500 µl; min. 4 ustawiane wielkości
35 | Możliwość pracy w min. następujących trybach: -szybkość dozowania – w ml/godz.; jednostkach masowych w stosunku do czasu – wymienić jednostki, i w jednostkach masowych w stosunku do wagi pacjenta i czasu – wymienić jednostki -szybkość dozowania + objętość infuzji do podania - objętość do podania + czas podaży (automatyczne wyliczanie prędkości podaży) - z kalkulatorem lekowym automatycznie obliczającym dawkowanie
36 | Możliwość programowania prędkości podaży od 0,1 do 1200 ml/h.
37 | Możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie pracy bez konieczności wyłączenia pompy
38 | Biblioteka leków z protokołami dawkowania oraz limitami, miękkimi i twardymi dotyczącymi parametrów infuzji, minimum 3000 pozycji
39 | Podział leków w bibliotece na profile (rodzaj pacjenta lub oddział/pododdział) z możliwością umieszczenia tego samego leku w różnych profilach - minimum 30 profili
40 | Protokoły do infuzji wprowadzonych do biblioteki leków z kalkulatorem lekowym dla co najmniej 50 jednostek
41 | Możliwość modyfikacji przez Użytkownika wybranego protokołu lekowego
42 | Możliwość ustawienia minimalnych i maksymalnych limitów twardych i maksymalnych limitów miękkich dla protokołów dawkowania w bibliotece leków
43 | Możliwość wyboru trybów pracy po zakończeniu infuzji: - zatrzymanie infuzji - tryb KVO (utrzymanie drożności wlewu/naczynia – zapobieganie obturacji) z regulacją prędkości podaży przez Użytkownika w zakresie nie mniejszym niż 0,1-20 ml/godz - kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością
44 | Tryb BOLUS z podaniem dawki uderzeniowej bez zatrzymania infuzji
45 | Automatyczny (hands off) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min. 10 – 1200 ml/h, co 10 ml/h oraz wyświetlaną objętością dawki w zakresie min. 0,1 – 100 ml. Ręczny (hands on) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 10 – 1200 ml/h i kontrolą objętości podanego bolusa w zakresie min. 0,1 – 100 ml.
46 | Bezpośredni pomiar ciśnienia w linii infuzyjnej poprzez dedykowany sensor instalowany w linii infuzji, instalowany w pompie
47 | Programowanie progów ciśnienia okluzji przez użytkownika w zakresie nie mniejszym niż: 1mmHg-800 mmHg z dokładnością co 1 mmHg
48 | Prezentacja trendów ciśnienia, wyświetlanych na ekranie pompy
49 | Funkcja automatycznego programowania ciśnienia okluzji, umożliwiająca ustawienie progu alarmu okluzji do wartości ciśnienia w linii infuzji, 15 minut po rozpoczęciu wlewu
50 | Funkcja wypełnienia drenu z wyborem przez Użytkownika prędkości w zakresie nie mniejszym niż 100-500 ml/godz. i objętości wypełnienia drenu w zakresie nie mniejszym niż 5-50 ml,
51 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie pompy min. 8 alfanumerycznych parametrów infuzji i stanu pompy min: - informacja o trwającej infuzji, - informacja o wstrzymaniu infuzji, - informacja o trybie KVO, - nazwa leku, - szybkość podaży, - objętość do podania, - objętość podana, - czas pozostały do końca infuzji, - bieżący poziom ciśnienia okluzji, - wybrane ciśnienie alarmu okluzji, - ikona stanu naładowania baterii - informacja o infuzji dodatkowej
52 | Praca pompy w systemie zarządzającym infuzjami poprzez stację dokującą
53 | Zróżnicowany dwustopniowy system ostrzeżeń i alarmów akustycznych i optycznych (wizualnych) z wstrzymaniem infuzji dla alarmów
54 | Alarm okluzji w części górnej (pomiędzy pompą a workiem) z automatycznym wstrzymaniem infuzji
55 | Alarm okluzji w części dolnej (pomiędzy pompą a pacjentem) z automatycznym wstrzymaniem infuzji
56 | Alarm bliskiego końca infuzji z możliwością regulacji przez użytkownika jego parametrów: - czasu do końca infuzji od min 1 do 15 min.
57 | Alarm końca infuzji
58 | O przejściu w tryb KVO, zatrzymania lub kontynuacji infuzji
59 | Alarm otwartych drzwiczek
60 | Alarm nieprawidłowego zamocowania drenu
61 | Alarm użytego nieprawidłowego drenu
62 | Alarm braku przepływu (przy zastosowaniu licznika kropli)
63 | Alarm błędu przepływu (przy zastosowaniu licznika kropli)
64 | Alarm powietrza w linii - dla pojedynczego pęcherzyka powietrza przekraczającego limit
65 | Alarm powietrza w linii – dla skumulowanej w czasie objętości pęcherzyków powietrza – max. 1 ml w czasie 15 min
66 | Alarm wstępny rozładowania baterii – na 30 minut przed jej wyczerpaniem
67 | Alarm rozładowania baterii
68 | Alarm awarii urządzenia
69 | Inne alarmy i ostrzeżenia - proszę podać
70 | Serwis na terenie Polski
71 | Magazyn części zamiennych na terenie Polski
72 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej
*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/ odcinających. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp., Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta oferowanego sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametry graniczne/odcinające.
Oświadczamy, że oferowane powyżej pompy – sa nowe (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy