## Część nr 1
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/59/2018
……………………………………
pieczęć firmowa
Specyfikacja asortymentowo-cenowa załącznik nr 1A do SIWZ
Część nr 1
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1. | System do oceny bibliotek |  |  | szt. | 1
Wartość ogółem
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 1
L.P. | Parametr / warunek |  |  |  |  | Spełnienie parametru / warunku: TAK/NIE * /Wypełnia Wykonawca/ |  | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* /Wypełnia Wykonawca/
1 | Urządzenie służące do określania ilości i jakości DNA i RNA.
2 | Analiza materiału na jednorazowych taśmach z oddzielonymi od siebie mikrokanałami.
3 | Możliwość częściowego wykorzystania taśmy z mikrokanałami. Niezużyte mikrokanały mogą być wykorzystane w kolejnej analizie.
4 | Taśmy z mikrokanałami zawierają gotowy żel – brak konieczności przygotowywania żelu do elektroforezy.
5 | Automatyczne określenie wielkości, ilości i jakości materiału.
6 | Automatyczne pobieranie próbek przy pomocy jednorazowych końcówek, co zabezpiecza przed zanieczyszczeniem.
7 | Analiza elektroforetyczna materiału poprzez pomiar fluorescencji wzbudzonej laserem.
8 | Koszt analizy próbki niezależny od ilości badanych próbek.
9 | Możliwość podania próbek do analizy w probówkach 0,2ml lub na płytce 96-cio dołkowej.
10 | Możliwość analizy od 1 do 96 próbek na jednej taśmie z mikrokanałami.
11 | Oprogramowanie służące do sterowania urządzeniem umożliwia: przedstawienie wyników elektroforetycznych w postaci klasycznego żelu jak i wykresu i zestawienia w tabeli; podgląd elektroforegramów pojedynczych próbek jak i porównanie wyników z kilku próbek na jednym wykresie, automatyczne określenie stopnia integralności RNA, możliwość dostosowania formy wydruku wyników do potrzeb użytkownika, możliwość dostosowania rodzaju wyświetlanych danych do potrzeb użytkownika
12 | Otrzymane wyniki zapisywane są w formie plików cyfrowych które mogą być poddane dalszej obróbce jak również wysłane poczta elektroniczną.
13 | Możliwość podania próbek w zaklejonej płytce 96-cio dołkowej, co zabezpiecza przed parowaniem próbek.
14 | Wymagana możliwość rozdziału totalnego RNA z czułością od 100pg/µl.
15 | Wymagana możliwość rozdziału fragmentów DNA z czułością od 5pg/µl.
16 | Oprogramowanie sterujące zainstalowane na dostarczonym komputerze typu laptop.
17 | Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie potestowe
18 | Rok produkcji urządzenia 2018r.; podać rok wersji konstrukcyjnej (rok wprowadzenia aparatu do produkcji – dołączyć potwierdzenie wystawione przez producenta aparatów).
19 | Oferowany model; typ aparatu
20 | Producent
21 | Numer katalogowy
22 | Kraj pochodzenia
23 | Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od sprzedaży
24 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej Protokołem Odbioru i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu
25 | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy (min. 2 w ciągu 24 miesięcy).
26 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail. W przypadku zaprzestania działalności dotychczasowego serwisanta wskazanie innego , autoryzowanego serwisu.
27 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) - najwyżej 48 godzin
28 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego
29 | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia: w przypadku części nie wymagającej importu nie dłużej niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia; w przypadku części wymagającej importu nie dłużej niż 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.
30 | Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym.
31 | Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. Drugie szkolenie - instruktaż po około miesiącu użytkowania. Oba szkolenia - instruktaże w cenie oferty i potwierdzone protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób.
32 | Dokumentacja techniczna „DTR”, instalacyjna dostarczona wraz z urządzeniem
33 | Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015r. poz. 876 z późn. zm.) posiadają: deklarację/deklaracje zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych Dyrektywy Urządzenia Medyczne 93/42/ECC i/lub wpis do rejestru wyrobów medycznych i/lub odpowiedni certyfikat CE i/lub certyfikaty CE i/lub deklarację zgodności i/lub inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE.
34 | Aparat gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
35 | Termin dostawy do 6 tygodni.
*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty; W miejscach wymaganych przez Zamawiającego należy odpowiednio wpisać zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
……………………………………..
pieczęc i podpis wykonawcy

## Część nr 2
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/59/2018
……………………………………
pieczęć firmowa
Specyfikacja asortymentowo-cenowa załącznik nr 1A do SIWZ
Część nr 2
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1. | Fluorymetr |  |  | szt. | 3
Wartość ogółem
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 2
L.P. | Parametr / warunek |  |  |  |  | Spełnienie parametru / warunku: TAK/NIE * /Wypełnia Wykonawca/ |  | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* /Wypełnia Wykonawca/
1 | Urządzenie służące do określania stężenia DNA, RNA oraz białka.
2 | Urządzenie dokonujące pomiar w oparciu o barwniki fluorescencyjne wiążące się specyficznie z badanym analitem.
3 | Zakres objętości próbki użytej do analizy 1 - 20μL.
4 | Pomiar wykonywany w czasie nie dłuższym niż 5s/próbka.
5 | Pomiar odbywa się w probówkach 500 μL.
6 | Urządzenie wyposażone w fotodiody umożliwiające pomiar w zakresie 300 – 1000nm.
7 | Filtry wzbudzające (niebieski: 430-495 nm; czerwony: 600-645nm) oraz filtry emisyjne (zielony: 510-580nm, czerwony:665-720nm).
8 | Urządzenie posiada pamięć umożliwiającą zapamiętanie do 1000 pomiarów.
9 | Niewielkie wymiary urządzenia (max 25 x 15 x 6 cm).
10 | Ekran dotykowy umożliwiający intuicyjną i szybką obsługę urządzenia.
11 | Zestaw startowy umożliwiający oznaczenie ok. 100 próbek dsDNA, RNA oraz białka niezbędny do przeprowadzenia szkolenia - instruktażu personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem i drugiego szkolenia - instruktażu po około miesiącu użytkowania aparatu zgodnie z pkt. 26 niniejszej tabeli.
12 | Możliwość eksportu wyników z aparatu na nośnik typu USB i na komupter w siedzibie Zamawiającego.
13 | Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie potestowe
14 | Rok produkcji urządzenia 2018r.; podać rok wersji konstrukcyjnej (rok wprowadzenia aparatu do produkcji – dołączyć potwierdzenie wystawione przez producenta aparatów).
15 | Oferowany model; typ aparatu
16 | Producent
17 | Numer katalogowy
18 | Kraj pochodzenia
19 | Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od sprzedaży
20 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej Protokołem Odbioru i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu
21 | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy (min. 2 w ciągu 24 miesięcy).
22 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail. W przypadku zaprzestania działalności dotychczasowego serwisanta wskazanie innego , autoryzowanego serwisu.
23 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) - najwyżej 48 godzin
24 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego
25 | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia: w przypadku części nie wymagającej importu nie dłużej niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia; w przypadku części wymagającej importu nie dłużej niż 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.
26 | Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym.
27 | Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. Drugie szkolenie - instruktaż po około miesiącu użytkowania. Oba szkolenia - instruktaże w cenie oferty i potwierdzone protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób.
28 | Dokumentacja techniczna „DTR”, instalacyjna dostarczona wraz z urządzeniem
29 | Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015r. poz. 876 z późn. zm.) posiadają: deklarację/deklaracje zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych Dyrektywy Urządzenia Medyczne 93/42/ECC i/lub wpis do rejestru wyrobów medycznych i/lub odpowiedni certyfikat CE i/lub certyfikaty CE i/lub deklarację zgodności i/lub inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE.
30 | Aparat gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
31 | Termin dostawy do 3 tygodni.
*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty; W miejscach wymaganych przez Zamawiającego należy odpowiednio wpisać zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
……………………………………..
pieczęc i podpis wykonawcy

## Część nr 3
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/59/2018
……………………………………
pieczęć firmowa
Specyfikacja asortymentowo-cenowa załącznik nr 1A do SIWZ
Część nr 3
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1. | Tace magnetyczne |  |  | szt. | 1
Wartość ogółem
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 3
L.P. | Parametr / warunek |  |  |  |  | Spełnienie parametru / warunku: TAK/NIE * /Wypełnia Wykonawca/ |  | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* /Wypełnia Wykonawca/
1 | Statyw wyposażony w magnes neodymowy dedykowany do pracy z objętościami próby w zakresie 10 – 2,000 µL.
2 | Statyw umożliwiający pracę z minimum 12 próbkami o objętości 1,5ml oraz 2.0ml jednocześnie.
3 | Magnes umożliwiający separację z wszystkimi typami kulek magnetycznych (1-4.5 um) w małych objętościach (<2 ml).
4 | Magnes kompatybilny z magnetycznymi kulkami do wiązania amplikonów z zestawów dedykowanych do oczyszczania bibliotek NGS.
5 | Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie potestowe
6 | Rok produkcji urządzenia 2018r.; podać rok wersji konstrukcyjnej (rok wprowadzenia aparatu do produkcji – dołączyć potwierdzenie wystawione przez producenta aparatów).
7 | Oferowany model; typ aparatu
8 | Producent
9 | Numer katalogowy
10 | Kraj pochodzenia
11 | Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od sprzedaży
12 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej Protokołem Odbioru i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu
13 | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy (min. 2 w ciągu 24 miesięcy).
14 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail. W przypadku zaprzestania działalności dotychczasowego serwisanta wskazanie innego , autoryzowanego serwisu.
15 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) - najwyżej 48 godzin
16 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego
17 | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia: w przypadku części nie wymagającej importu nie dłużej niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia; w przypadku części wymagającej importu nie dłużej niż 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.
18 | Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym.
19 | Dokumentacja techniczna „DTR”, instalacyjna dostarczona wraz z urządzeniem
20 | Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015r. poz. 876 z późn. zm.) posiadają: deklarację/deklaracje zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych Dyrektywy Urządzenia Medyczne 93/42/ECC i/lub wpis do rejestru wyrobów medycznych i/lub odpowiedni certyfikat CE i/lub certyfikaty CE i/lub deklarację zgodności i/lub inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE.
21 | Aparat gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
22 | Termin dostawy do 3 tygodni.
*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty; W miejscach wymaganych przez Zamawiającego należy odpowiednio wpisać zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
……………………………………..
pieczęc i podpis wykonawcy

## Część nr 4
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/59/2018
……………………………………
pieczęć firmowa
Specyfikacja asortymentowo-cenowa załącznik nr 1A do SIWZ
Część nr 4
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1. | Tace magnetyczne |  |  | szt. | 2
Wartość ogółem
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 4
L.P. | Parametr / warunek |  |  |  |  | Spełnienie parametru / warunku: TAK/NIE * /Wypełnia Wykonawca/ |  | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* /Wypełnia Wykonawca/
1 | 96-dołkowy statyw wyposażony w magnes neodymowy dedykowany do pracy z objętościami próby w zakresie 5 – 200 µl, zaprojektowany w sposób umożliwiający pracę z platformami automatycznymi oraz pracę manualną.
2 | Statyw kompatybilny do pracy z płytką 96-dołkową lub stripami o pojemności 200ul, bez kołnierza (tzw. non-skirted lub half-skirted).
3 | Magnes umożliwiający pracę z wszystkimi typami kulek magnetycznych (1 - 4.5 um) w zróżnicowanych objętościach buforu płuczącego i/lub elucji, wyposażony w dodatkową kolumnę (całkowita liczba 13 kolumn).
4 | Magnes kompatybilny z magnetycznymi kulkami do wiązania amplikonów z zestawów dedykowanych do oczyszczania bibliotek NGS, umożliwiający identyczne warunki pracy w każdym dołku płytki lub stripa.
5 | Urządzenie w swoim wyposażeniu posiada dodatkową 13 kolumnę w celu łatwiejszej i sprawniejszej pracy z ulokowanymi próbkami.
6 | Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie potestowe
7 | Rok produkcji urządzenia 2018r.; podać rok wersji konstrukcyjnej (rok wprowadzenia aparatu do produkcji – dołączyć potwierdzenie wystawione przez producenta aparatów).
8 | Oferowany model; typ aparatu
9 | Producent
10 | Numer katalogowy
11 | Kraj pochodzenia
12 | Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od sprzedaży
13 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej Protokołem Odbioru przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu
14 | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy (min. 2 w ciągu 24 miesięcy).
15 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail. W przypadku zaprzestania działalności dotychczasowego serwisanta wskazanie innego , autoryzowanego serwisu.
16 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) - najwyżej 48 godzin
17 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego
18 | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia: w przypadku części nie wymagającej importu nie dłużej niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia; w przypadku części wymagającej importu nie dłużej niż 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.
19 | Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym.
20 | Dokumentacja techniczna „DTR”, instalacyjna dostarczona wraz z urządzeniem
21 | Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015r. poz. 876 z późn. zm.) posiadają: deklarację/deklaracje zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych Dyrektywy Urządzenia Medyczne 93/42/ECC i/lub wpis do rejestru wyrobów medycznych i/lub odpowiedni certyfikat CE i/lub certyfikaty CE i/lub deklarację zgodności i/lub inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE.
22 | Aparat gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
23 | Termin dostawy do 3 tygodni.
*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty; W miejscach wymaganych przez Zamawiającego należy odpowiednio wpisać zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
……………………………………..
pieczęc i podpis wykonawcy