## Część nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 1
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1. | Aparat do EKG |  |  | szt. | 1 |  | 8
23
2 | Wartość dostawy wraz z zainstalowaniem
3 | Przeszkolenie - instruktaż personelu w zakresie obsługi
RAZEM
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 1
L.P. | Parametr / warunek |  |  |  |  | Spełnienie parametru / warunku: TAK/NIE * /Wypełnia Wykonawca/ |  | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* /Wypełnia Wykonawca/
1 | Aparat 12 kanałowy z funkcją analizy i interpretacji dla dorosłych.
2 | Jednoczesna rejestracja 12 odprowadzeń EKG.
3 | Łatwa intuicyjna obsługa - typowe badanie wykonywane przy użyciu 1 przycisku.
4 | Zapis na papierze formatu A4 w rolce z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania.
5 | Dostępne prędkości zapisu: 5, 10, 25, 50 mm/s.
6 | Wbudowany kolorowy ekran LCD rozdzielczość min. 320x240, do jednoczesnego podglądu 12 odprowadzeń EKG.
7 | Regulacja czułości min. 5-10-20 mm/mV.
8 | Pasmo przenoszenia sygnału EKG: min. 0,05 –300 Hz.
9 | Cyfrowy filtr dolnoprzepustowy 40 i 150 Hz.
10 | Cyfrowa eliminacja pływania linii izoelektrycznej.
11 | Wysoka odporność na zakłócenia, CMRR >100 dB.
12 | Wysoka częstotliwość próbkowania sygnału dla rejestracji i analizy - minimum 1000 próbek/sek./ kanał.
13 | Wysoka częstotliwość próbkowania sygnału umożliwiająca wykrywanie impulsów stymulatora serca - minimum 40 000 próbek/sek./kanał.
14 | Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Wbudowany akumulator bezobsługowy.
15 | Obwody wejściowe w klasie CF, odporne na impuls defibrylacyjny.
16 | Automatyczne pomiary parametrów amplitudowo-czasowych zespołów PQRST.
17 | Interpretacja sygnału EKG z podaniem kryteriów diagnozy.
18 | Bezprzewodowy moduł przekazywania sygnału EKG do aparatu z ergonomicznie ukształtowanym kablem pacjenta oraz z wymiennymi odprowadzeniami. Zasięg modułu bezprzewodowego min. 5 m.
19 | Waga aparatu z wewnętrznym akumulatorem nie większa niż 3,9 kg
20 | Oprogramowanie w języku polskim.
21 | Mobilny wózek z półką lub koszykiem na akcesoria.
22 | Wyposażenie: klipsowe elektrody kończynowe, przyssawkowe elektrody przedsercowe, adaptery do elektrod przedsercowych jednorazowych.
23 | Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie potestowe.
24 | Rok produkcji urządzenia 2018r.; podać rok wersji konstrukcyjnej (rok wprowadzenia aparatu do produkcji) – dołączyć przy dostawie potwierdzenie wystawione przez producenta aparatów
25 | Oferowany model; typ aparatu
26 | Producent
27 | Numer katalogowy
28 | Kraj pochodzenia
29 | Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat od sprzedaży.
30 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu.
31 | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy (min. 2 w ciągu 24 miesięcy).
32 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail. W przypadku zaprzestania działalności dotychczasowego serwisanta wskazanie innego , autoryzowanego serwisu.
33 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) - najwyżej 48 godzin
34 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego
35 | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia: w przypadku części nie wymagającej importu nie dłużej niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia; w przypadku części wymagającej importu nie dłużej niż 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.
36 | Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym.
37 | Dokumentacja techniczna „DTR”, instalacyjna dostarczona wraz z urządzeniem
38 | Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015r. poz. 876 z późn. zm.) deklaracja/deklaracje zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych Dyrektywy Urządzenia Medyczne 93/42/ECC i/lub wpis do rejestru wyrobów medycznych i/lub odpowiedni certyfikat CE i/lub i/lub certyfikaty CE i/lub deklaracje zgodności i/lub inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE.
40 | Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzony protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób.
41 | Aparat gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
42 | Maksymaly termin dostawy wraz z montażem, uruchomieniem urządzenia i przeprowadzeniem szkolenia - instruktażu personelu medycznego do 05.12.2018 r.
*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty; W miejscach wymaganych przez Zamawiającego należy odpowiednio wpisać zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

## Część nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 2
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1. | Pompa infuzyjna strzykawkowa |  |  | szt. | 32
Wartość dostawy wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem - instruktażem personelu w zakresie obsługi
RAZEM
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 2
L.P. | Parametr / warunek |  |  |  |  | Spełnienie parametru / warunku: TAK/NIE * /Wypełnia Wykonawca/ |  | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* /Wypełnia Wykonawca/
1 | Pompa jednostrzykawkowa z kalkulatorem lekowym i systemem redukcji błędów dawkowania i bezpośrednim pomiarem ciśnienia w linii infuzyjnej mocowana na maszcie jezdnym.
2 | Praca ze strzykawkami o pojemności minimum od 5 do 50/60 ml; podać objętości i typy.
3 | Możliwość wyboru co najmniej 10 różnych producentów strzykawek i minimum 30 objętości wykalibrowanych strzykawek podać rodzaje i objętości strzykawek, z wskazaniem ich producentów
4 | Zakres szybkości przepływu w zakresie nie mniejszym niż od 0,1 do 120ml/godz. dla strzykawki 50 ml
5 | Objętość infuzji w zakresie nie mniejszym niż 0,1 do 999,9ml
6 | Możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie pracy bez konieczności wyłączenia pompy
7 | Dokładność systemu przy szybkości 1 ml/godz. i powyżej (± 2%)
8 | Możliwość pracy co najmniej w następujących trybach: tylko szybkość dozowania w ml/godz; szybkość dozowania + objętość infuzji do podania; objętość do podania + czas podaży (automatyczne wyliczanie prędkości podaży; z kalkulatorem lekowym automatycznie wyliczającym dawkowanie
9 | Dozowanie w jednostkach masy w stosunku do czasu infuzji oraz w jednostkach masy w stosunku od ciężaru ciała pacjenta i czasu infuzji
10 | Dozowanie z prędkością wyliczoną na podstawie objętości i czasu, w którym dawka ma być podana
11 | Możliwość wyboru trybów pracy po zakończeniu infuzji minimum: zatrzymanie infuzji, tryb KVO (utrzymanie drożności wlewu/naczynia), kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością
12 | Tryb BOLUS z podaniem dawki uderzeniowej bez zatrzymania infuzji
- automatyczny (hands free) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 10 – 1200 ml/h oraz objętością dawki w zakresie min 0,1 – 25ml.
- ręczny (hands on) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 10 – 1200ml/h i kontrolą objętości podanego bolusa
13 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji jako zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji
14 | Funkcja K.V.O. z możliwością jej wyłączenia programowalny zakres od 0,1ml/godz. do 2,5ml/godz.
15 | Funkcja wypełnienia drenu z prędkością regulowaną w zakresie 100 – 500ml/h, z zakresem objętości od 0,5 do 5 ml.
16 | Funkcja szybkiego startu – do automatycznego kasowania luzów między mechanizmem tłoka a strzykawką podczas rozpoczynania wlewu
17 | Funkcja „back off” – automatycznego wycofania tłoka celem redukcji objętości bolusa w pełnym zakresie, po zwolnieniu okluzji
18 | Biblioteka leków z protokołami dawkowania oraz limitami, miękkimi i twardymi dotyczącymi parametrów infuzji, minimum 3000 pozycji konfiguracji leków
19 | Podział leków w bibliotece na profile (rodzaj pacjenta lub oddział/pododdział) z możliwością umieszczenia tego samego leku w różnych profilach – minimum 30 profili
20 | Wyświetlanie wybranej przez Użytkownika nazwy leku na ekranie
21 | Możliwość równoczesnego wyświetlenia na ekranie pompy nazwy leków zawierające minimum 20 znaków z dużymi literami
22 | Wskaźnik wielkości okluzji, ustawianie granicy ciśnienia okluzji przed jak i w czasie infuzji bez jej przerywania, alarmy okluzji w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 1000mmHg
23 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie pompy min. 8 alfanumerycznych parametrów infuzji i stanu pompy min: - typ i objętość zastosowanej strzykawki - informacja o trwającej infuzji, - informacja o wstrzymaniu infuzji, - informacja o trybie KVO, - informacja o typie zainstalowanej strzykawki, - nazwa leku, - szybkość podaży, - objętość do podania, - objętość podana, - czas pozostały do końca infuzji, - wybranego ciśnienia alarmu okluzji, - ikona stanu naładowania baterii
24 | Funkcja Stand-By bez ograniczenia czasu
25 | Możliwość pracy pompy w systemie zarządzającym infuzjami
26 | Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, podać stopień ochrony IP – wymagany nie mniej niż IP 33
27 | Zasilanie 220-240V AC, 50Hz zintegrowane z pompą. Zamawiajacy nie jest zainteresowany zasilaniem pomp za pomocą zewnętrznych zasilaczy
28 | Zasilanie bateryjne
29 | Bateria o krótkim czasie ładowania
30 | Czas pracy pompy przy zasilaniu akumulatorowym, dla szybkości dozowania 5ml/godz. nie mniej niż 5 godzin
31 | Niezależny wskaźnik procesu ładowania akumulatora, nie dopuszcza się rozwiązania, w którym dostępna jest jedynie informacja o podłączeniu do zasilania sieciowego, domyślnie uznając ładowanie akumulatora
32 | Niezależny wskaźnik stanu naładowania akumulatora pompy wyświetlający poziom naładowania/rozładowania akumulatora. Wskaźnik przedstawiać ma użytkownikowi orientacyjny poziom naładowania/rozładowania akumulatora w danej chwili, dlatego Zamawiający dopuszcza prezentację tego parametru w stanie włączenia jak i wyłączenia pompy. Zamawiający nie dopuszcza prezentacji stanu naładowania /rozładowania akumulatora w trybie serwisowym
33 | Wbudowany, nie demontowany, uchwyt ułatwiający przenoszenie pompy
34 | Zatrzaskowy sposób mocowania pompy w stacji dokującej
35 | Manualne mocowanie i wyjmowanie strzykawki w pompie
36 | Montaż strzykawki od czoła pompy infuzyjnej
37 | Ustawianie parametrów infuzji za pomocą klawiatury strzałkowej
38 | Wbudowany interfejs na podczerwień IrDA do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innym pompami
39 | Wbudowane gniazdo RS232
40 | Ciężar urządzenia w [kg] nie więcej niż 2,5
41 | Duży, czytelny wyświetlacz wbudowany w pompie z szerokim kątem widzenia- min. 35° z każdej strony, widoczny z odległości co najmniej 3m, o przekątnej min.15 cm oraz o powierzchni nie mniejszej niż 50 cm²
42 | Historia zdarzeń, przechowywana w pamięci pompy dostępna dla personelu bez urządzeń dodatkowych, nie mniej niż 50000 zapisów/lub 1 rok
43 | Rejestr 24 godzinny, umożliwiający przegląd 24 godzinnego rejestru objętości płynów podanych we wlewie
44 | Kompatybilna ze stacją dokującą typu Alaris (będącą na wyposażeniu Zamawiającego)
45 | Wyposażona w stojak do mocowania pompy, koła samonastawne (min. 5szt.) z rączką do wygodnego manewrowania
Alarmy
49 | Dwustopniowe zróżnicowane akustyczne i optyczne (wizualne)
50 | Okluzji z zatrzymaniem infuzji
51 | Bliskiego końca infuzji z możliwością regulacji przez użytkownika jego parametrów: czasu do końca infuzji w zakresem od 1min. do 15min. lub 10% objętości strzykawki zależnie od tego co odpowiada krótszemu czasowi
52 | Końca infuzji, z regulowaną objętością, jak pozostaje w strzykawce w zakresie od 0,1 do 5% objętości
53 | O przejściu w tryb KVO, zatrzymania lub kontynuacji infuzji
54 | Złego zamocowania strzykawki ze wskazaniem miejsca, w którym ono nastąpiło
55 | Rozładowania baterii – na 30 minut przed jej wyczerpaniem
56 | Rozładowania baterii
57 | Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie potestowe
58 | Rok produkcji urządzenia 2018r.; podać rok wersji konstrukcyjnej (rok wprowadzenia aparatu do produkcji) – dołączyć przy dostawie potwierdzenie wystawione przez producenta aparatów.
59 | Oferowany model; typ aparatu
60 | Producent
61 | Numer katalogowy
62 | Kraj pochodzenia
63 | Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od sprzedaży
64 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu
65 | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy (min. 2 w ciągu 24 miesięcy).
66 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail. W przypadku zaprzestania działalności dotychczasowego serwisanta wskazanie innego , autoryzowanego serwisu.
67 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) - najwyżej 48 godzin
68 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego
69 | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia: w przypadku części nie wymagającej importu nie dłużej niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia; w przypadku części wymagającej importu nie dłużej niż 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.
70 | Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym.
71 | Dokumentacja techniczna „DTR”, instalacyjna dostarczona wraz z urządzeniem
72 | Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015r. poz. 876 z późn. zm.) deklaracja/deklaracje zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych Dyrektywy Urządzenia Medyczne 93/42/ECCO, deklaracja/deklaracje zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych normy EN 60601-1 Edycja 3.1 harmonizowana i w odniesieniu do pomp infuzyjnych normy szczegółowowej 60601-2-24:2012 i/lub wpis do rejestru wyrobów medycznych i/lub odpowiedni certyfikat CE i/lub i/lub certyfikaty CE i/lub deklaracje zgodności i/lub inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE.
74 | Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzony protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób.
75 | Aparat gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
76 | Maksymaly termin dostawy wraz z montażem, uruchomieniem urządzenia i przeprowadzeniem szkolenia - instruktażu personelu medycznego do 05.12.2018 r.
*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty; W miejscach wymaganych przez Zamawiającego należy odpowiednio wpisać zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

## Część nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 3
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1. | Kardiomonitor transportowy kompaktowy |  |  | szt. | 1
Wartość dostawy wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem - instruktażem personelu w zakresie obsługi
RAZEM
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 3
L.P. | Parametr / warunek |  |  |  |  | Spełnienie parametru / warunku: TAK/NIE * \/Wypełnia Wykonawca/ |  | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* /Wypełnia Wykonawca/
1 | Kardiomonitor o budowie kompaktowej (moduły pomiarowe fabrycznie wbudowane)
2 | Kardiomonitor przystosowany do użycia w czasie transportu wewnątrzszpitalnego
3 | Fabrycznie wbudowany uchwyt do przenoszenia
4 | Fabrycznie wbudowany uchwyt do zawieszenia kardiomonitora na ramie łóżka
5 | Kardiomonitor odporny na wstrząsy występujące w czasie transportu – podać spełniane normy
6 | Kardiomonitor odporny na drgania / wibracje występujące w czasie transportu – podać spełniane normy
7 | Brak wewnętrznych wentylatorów (chłodzenie konwekcyjne)
8 | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz – zasilacz fabrycznie wbudowany
9 | Złącze zasilania typu C14 (wg IEC60320) z mechanicznym zabezpieczeniem przed wypadnięciem kabla
10 | Zasilanie akumulatorowe – akumulator litowo-jonowy
11 | Ekran dotykowy o przekątnej min 10 cali i rozdzielczości min 1024x800
12 | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, pokrętła nawigacyjnego i przycisków funkcyjnych
13 | Różne tryby wyświetlania, w tym co najmniej:
- standardowy (krzywe dynamiczne i wartości liczbowe pomiarów)
- rozszerzony (krzywe dynamiczne, trendy i wartości liczbowe pomiarów)
- powiększony (powiększone pola numeryczne dla lepszej widoczności)
- kaskada EKG (wykres EKG kaskadowo w 2 kanałach)
14 | Możliwość czasowego zablokowania ekranu dotykowego
15 | System alarmów dźwiękowych i wizualnych
16 | Tryb nocny pracy z automatycznym ograniczeniem jasności ekranu i głośności dźwięków
17 | Dedykowany przycisk do ręcznego oznaczania zdarzeń
18 | Pamięć zapisu wszystkich monitorowanych krzywych – min 24 godziny
19 | Pamięć trendów monitorowanych parametrów – min 7 dni
20 | Pamięć zdarzeń alarmowych wraz z odcinkami krzywych (min 3 krzywe): min 100 zdarzeń
21 | Kardiomonitor przygotowany do współpracy z centralą monitorującą
22 | Kardiomonitor wyposażony w interfejs komunikacyjny HL7
23 | Możliwość rozbudowy o łączność bezprzewodową z systemem szpitalnym
24 | Wszystkie akcesoria pomiarowe kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami typu MP30 i typu MX400 pracującymi w sieci; w przypadku awarii jednego z karidomonitorów lub akcesoriów do kardiomonitorów możliwość przepięcia jednego z kardiomonitorów i wpięcia w sieć
25 | Monitorowanie zapisu EKG za pomocą 3 odprowadzeń
26 | Wzmocnienie zapisu EKG ustawiane ręcznie i automatycznie w zakresie min 4,0; 2,0; 1,0; 0,5; 0,25 cm/mV
27 | Wyświetlanie wartości HR w zakresie min 15-300 bpm, dokładność nie gorsza niż +/-1%
28 | Rozpoznawanie podstawowych zaburzeń rytmu serca z możliwością rozbudowy o zaawansowaną analizę wg co najmniej 20 definicji zdarzeń
29 | Automatyczne ignorowanie impulsów stymulatora
30 | Czas uruchomienia alarmu w przypadku zatrzymania czynności serca: poniżej 10 sekund
31 | Czas uruchomienia alarmu w przypadku brady- i tachykardii: poniżej 10 sekund
32 | Port wyjściowy sygnału EKG dla defibrylatora
33 | Monitorowanie SpO2 w zakresie min 0-100%, dokładność nie gorsza niż +/-2%
34 | Pomiar częstości tętna obwodowego za pomocą czujnika saturacji w zakresie min 30-300 bpm, dokładność nie gorsza niż +/-2%
35 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości liczbowych: SpO2, częstości tętna i wskaźnika perfuzji
36 | Alarm niskiego i krytycznie niskiego poziomu saturacji
37 | Czas opóźnienia alarmu SpO2 zależny od wielkości różnicy między nastawioną wartością progową a wartością zmierzoną
38 | Czujnik palcowy wielorazowego użytku wykonany z trwałego, elastycznego materiału (nie zawierający lateksu i PCV)
39 | Możliwość stosowania czujników różnych producentów bez utraty gwarancji (podać co najmniej 3 producentów)
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP)
40 | Pomiar metodą oscylometryczną
41 | Tryby pomiaru: ręczny i automatyczny
42 | Wybór czasu powtarzania pomiaru: min od 1 do 120 minut
43 | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego min od 50 do 250 mmHg
44 | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego min od 10 do 200 mmHg
45 | Maksymalny błąd średni pomiaru nie większy niż +/-5mmHg
46 | Zestaw mankietów wielorazowych (nie zawierających lateksu i PVC) dla pacjentów dorosłych – min 3 rozmiary
47 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o funkcje monitorowania inwazyjnego ciśnienia krwi oraz kapnografii
48 | Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie potestowe
49 | Rok produkcji urządzenia 2018r.; podać rok wersji konstrukcyjnej (rok wprowadzenia aparatu do produkcji) – dołączyć przy dostawie potwierdzenie wystawione przez producenta aparatów.
50 | Oferowany model; typ aparatu
51 | Producent
52 | Numer katalogowy
53 | Kraj pochodzenia
54 | Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od sprzedaży
55 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu
56 | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy (min. 2 w ciągu 24 miesięcy).
57 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail. W przypadku zaprzestania działalności dotychczasowego serwisanta wskazanie innego , autoryzowanego serwisu.
58 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) - najwyżej 48 godzin
59 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego
60 | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia: w przypadku części nie wymagającej importu nie dłużej niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia; w przypadku części wymagającej importu nie dłużej niż 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.
61 | Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym.
62 | Dokumentacja techniczna „DTR”, instalacyjna dostarczona wraz z urządzeniem
63 | Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015r. poz. 876 z późn. zm.) deklaracja/deklaracje zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych Dyrektywy Urządzenia Medyczne 93/42/ECC i/lub wpis do rejestru wyrobów medycznych i/lub odpowiedni certyfikat CE i/lub i/lub certyfikaty CE i/lub deklaracje zgodności i/lub inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE.
65 | Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzony protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób.
66 | Aparat gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
67 | Maksymaly termin dostawy wraz z montażem, uruchomieniem urządzenia i przeprowadzeniem szkolenia - instruktażu personelu medycznego do 05.12.2018 r.
*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty; W miejscach wymaganych przez Zamawiającego należy odpowiednio wpisać zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
PARAMETRY OCENIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
L.p. | Parametr / warunek | [6 empty] | Opis oferowanego parametru
1 | Waga urządzenia (z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem) nie większa niż 4 kg. |  |  | waga pow.0 kg-2 kg
waga 2 kg-3 kg
waga 3 kg-4 kg
2 | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: co najmniej 5 godzin ciągłego monitorowania EKG, SpO2 i NIBP (pomiar nie rzadziej niż co 15 minut) |  |  | pow. 8 godz.
7 godz. - 8 godz.
5 godz. - 6 godz.
Wykonawca na wezwanie ma obowiązek złożenia materiałów informacyjnych (np. katalogów, folderów itp.) w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski, potwierdzających wszystkie parametry podlegające ocenie. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru podlegającego ocenie poprzez katalog, folder itp. Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie stosownego oświadczenia producenta aparatu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametr podlegający ocenie.

## Część nr 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 4
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1. | Urządzenie do pomiaru stężenia i czystości DNA (spektrofotometr) |  |  | szt. | 1
Wartość dostawy wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem - instruktażem personelu w zakresie obsługi
RAZEM
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 4
L.P. | Parametr / warunek |  |  |  |  | Spełnienie parametru / warunku:TAK/NIE * /Wypełnia Wykonawca/ |  | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* /Wypełnia Wykonawca/
1 | Pomiary absorbancji przy jednej lub wielu długościach fali, rejestracja widm w zakresie od 200 nm do 830 nm
2 | Automatyczna ewaluacja i zapisywanie danych pomiarowych z czytelną prezentacją wyników
3 | Wykres widma pozwalający ocenić czystość próbki oraz automatyczne obliczanie stosunków
4 | Możliwość dowolnego programowania aplikacji, z oceną za pomocą współczynnika, standardu lub serii standardów, oraz dowolnego programowania parametrów
5 | Wbudowana pamięć programów i wyników
6 | Wymiana danych za pomocą interfejsu USB
7 | Wbudowane funkcje auto-testu i historii kalibracji
8 | Oznaczanie ilościowe kwasów nukleinowych
9 | Bezpośrednie oznaczanie ilościowe białek (UV 280 nm)
10 | Możliwość dowolnego wyboru długości fali
11 | Ksenonowa lampa błyskowa
12 | Umożliwia pomiar do 5sk
13 | Kolorowy wyświetlacz
14 | Ciężar do 6kg
15 | Spektrofotometr kompatybilny z kuwetą kwarcową Hellma, wysokość światła 8,5mm
16 | Długość drogi optycznej nie większej niż 10mm
17 | W zestawie uchwyt do kuwety i/lub kuweta kwarcowa
18 | Możliwość pomiarów przy dwóch długościach fali określając czystość i zawartości DNA/RNA w badanej próbce (260/280, 260/230)
19 | Urządzenie dwuwiązkowe lub jednowiązkowe z wiązką odniesienia
20 | Maksymalna objętość badanej próbki 10ul
21 | Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie potestowe
22 | Rok produkcji urządzenia 2018r.; podać rok wersji konstrukcyjnej (rok wprowadzenia aparatu do produkcji) – dołączyć przy dostawie potwierdzenie wystawione przez producenta aparatów.
23 | Oferowany model; typ aparatu
24 | Producent
25 | Numer katalogowy
26 | Kraj pochodzenia
27 | Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od sprzedaży
28 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu
29 | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy (min. 2 w ciągu 24 miesięcy).
30 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail. W przypadku zaprzestania działalności dotychczasowego serwisanta wskazanie innego , autoryzowanego serwisu.
31 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) - najwyżej 48 godzin
32 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego
33 | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia: w przypadku części nie wymagającej importu nie dłużej niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia; w przypadku części wymagającej importu nie dłużej niż 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.
34 | Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym.
35 | Dokumentacja techniczna „DTR”, instalacyjna dostarczona wraz z urządzeniem
36 | Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015r. poz. 876 z późn. zm.) deklaracja/deklaracje zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych Dyrektywy Urządzenia Medyczne 93/42/ECC i/lub wpis do rejestru wyrobów medycznych i/lub odpowiedni certyfikat CE i/lub i/lub certyfikaty CE i/lub deklaracje zgodności i/lub inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE.
38 | Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzony protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób.
39 | Aparat gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
40 | Maksymaly termin dostawy wraz z montażem, uruchomieniem urządzenia i przeprowadzeniem szkolenia - instruktażu personelu medycznego do 05.12.2018 r.
*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty; W miejscach wymaganych przez Zamawiającego należy odpowiednio wpisać zgodnie z żądaniem Zamawiającego.