## Część nr 1
Załącznik nr 1A
……………………………………………………………………..
pieczęć firmowa
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Dzierżawa aparatu do krążenia pozaustrojowego wraz z wymiennikiem ciepła
Nazwa:* |  |  |  | Typ aparatu (model)*:
Producent:* |  |  |  | Rok Produkcji* |  | Numer fabryczny*:
Aparat nowy/ używany:* |  |  |  | Aktualna wartość rynkowa aparatu*:
* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca
L.P. | Opis | Nazwa /Producent | Okres dzierżawy | Koszt dzierżawy miesięcznie | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aparat do krążenia pozaustrojowego wraz z wymiennikiem ciepła |  | 36 miesięcy
Razem
Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20% rocznie za okres jego dotychczasowego używania).
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla poz. 1
Spełnienie parametru/warunku TAK / NIE*
1 | Zasilanie pompy 230[V] / 50 [Hz]
2 | Pełna sprawność urządzenia w przypadku pełnego obciążenie pomp minimum 90 minut.
3 | W przypadku braku zasilania sieciowego automatyczne uruchomienie pompy z zasilania UPS (uruchamiany bez interwencji personelu obsługującego).
4 | Konsola urządzenia wyposażona w pięć pojedynczych pomp perystaltycznych.
5 | Możliwość sterowania wszystkimi pompami z jednego panelu sterującego.
6 | Wyposażenie konsoli: dwa maszty z wysuwanymi statywami, półka, lampka halogenowa.
7 | Pompa powinna być wyposażona w zabezpieczenia przed przypadkowym wyłączeniem urządzenia.
8 | Pompy perystaltyczne powinny zapewnić możliwość zmiany kierunku przepływu.
9 | Możliwość mocowania pomp na różnej wysokości oraz odległości od konsoli maszyny - możliwość ustawień w różnych konfiguracjach.
10 | Możliwość regulacji głowicy pompy w pełnym zakresie 360 st. w płaszczyźnie poziomej
11 | Wymagany zakres wielkości przepływu dla pompy perystaltycznej (dla drenu o średnicy 1/2”) od 0 - 10 l/min.
12 | Regulacja prędkości przepływu na pompie perystaltycznej dla drenu 1/2” co 0,1 l/min.
13 | Możliwość zastosowania różnego rodzaju drenu: 1/4 cala, 3/8 cala, 1/2 cala
14 | Urządzenie do krążenia pozaustrojowego wyposażone w układy kontroli hemodynamiki takie jak: detektor do wykrywania mikrozatorów powietrznych, monitor rzutu (przepływu) pulsacyjnego, minimum czterokanałowy monitor do pomiaru temperatury,cztery stopery elektronicznego pomiaru, cztery kanały pomiaru ciśnienia, pomiar objętości podawanej kardioplegii, pomiar czasu podawanej kardioplegii.
15 | Urządzenie do krążenia pozaustrojowego wyposażone w: system alarmów optycznych i dźwiękowych, kontrolujących wyżej wymienione mierzone parametry hemodynamiczne.
16 | Pompa do krążenia pozaustrojowego wyposażona w manualny (mechaniczny) mieszalnik gazów powietrze+tlen TYPU SECHRIST
17 | Pompa wyposażona w elektroniczny zacisk żylny (elektroniczny klem linii żylnej)
18 | Pompa do krążenia powinna posiadać możliwość: zapisu danych z przeprowadzonego krążenia pozaustrojowego, monitor rejestrujący.
19 | Urządzenie wyposażone w wymiennik ciepła
20 | Wymiennik ciepła z systemem autotestującym stan techniczny urządzenia.
21 | Wymiennik ciepła wyposażony w system alarmu niskiego poziomu płynu w zbiorniku.
22 | Wymagany zakres regulacji temperatury od 3˚C do 41˚C.
23 | Wymiennik ciepła wyposażony w układ zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury 41 stopni C oraz wyświetlający ustawienia temperatury, temperaturę pacjenta.
24 | Dokładność ustawień temperatury +/- 0,4 ˚ C
25 | Płynna regulacja temperatury w zakresie od 1˚C do 40˚C, niezależnie dla obiegu pacjenta i kardioplegii
26 | Urządzenie grzewczo - chłodzące wyposażone w 2 wyjścia dedykowane do : oksygenatora, materaca grzewczo- chłodzącego.
27 | Zbiornik na wodę o pojemności min. 28 litry.
28 | Funkcja odpowietrzania.
29 | Wykonawca zapewnia na własny koszt pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy, przeglądy techniczne
30 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii – 12 godzin.
31 | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii aparatu do krażenia pozaustrojowego wraz z wymiennikiem ciepła w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
32 | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym Wykonawcy.
33 | Wykonawca zapewnia na koszt własny wszelkie materiały niezbędne do wykonania napraw, konserwacji i przeglądów.
34 | Aparat do krążenia pozaustrojwego wraz z wymiennikiem ciepła musi posiadać gwarancję pełnej sprawności technicznej.
35 | W przypadku zmiany lokalizacji w obrębie siedziby Zamawiającego przy ulicy Indiry Gandhi 14 koszty przeniesienia aparatu pokrywa Wykonawca.
36 | Instrukcja obsługi i użytkowania
* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca
…………………………………………… podpis osoby upoważnionej