## Część nr 1
Załącznik nr 1A
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Część nr 1
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1. | Separator komórkowy |  |  | szt. | 1
Wartość dostawy wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem - instruktażem personelu w zakresie obsługi
RAZEM
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 1
L.P. | Parametr / warunek |  |  |  |  | Spełnienie parametru / warunku: TAK/NIE * /Wypełnia Wykonawca/ |  | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* /Wypełnia Wykonawca/
1 | Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie:  procedur terapeutycznych:  terapeutyczna wymiana osocza (plazmafereza),  terapeutyczna wymiana osocza z możliwością dostępu jednoigłowego (plazmafereza jednoigłowa)  terapeutyczna wymiana osocza z możliwością podłączenia drugorzędowych urządzeń do przetwarzania osocza  terapeutyczna wymiana czerwonych krwinek (erytroafereza)  usuwanie płytek krwi (trombafereza)  usuwanie krwinek białych (leukafereza)  procedur preparatywnych:  poboru komórek jednojądrzastych krwi obwodowej  koncentratu granulocytarnego  koncentratu krwinek płytkowych (trombafereza jednoigłowa)  dodatkowych: oczyszczania komórek progenitorowych szpiku kostnego w procedurze czyszczenia szpiku
2 | Separator wirówkowy pracujący w trybie ciągłego przepływu krwi (równoległy napływ, separacja i zwrot krwi).
3 | Na wyposażeniu aparat jezdny łatwy do transportu o wadze nieprzekraczającej 100kg, na podstawie jezdnej (zawieszenie wyposażone w ruchome obrotowe koła w zakresie 360 stopni).
4 | Poziom hałasu podczas użytkowania ≤ 70 dBa
5 | Zestaw drenów zbudowany w oparciu o zintegrowaną kasetę zawierającą wszystkie elementy mocowane na pompach, zaworach i czujnikach minimalizującą możliwość błędnego założenia zestawu na urządzeniu.
6 | Pełna automatyzacja wykonywanych procedur: intuicyjna komunikacja pomiędzy operatorem a urządzeniem poprzez kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, separator zawierający graficzną prezentację poszczególnych etapów wybranej procedury, posiadający menu w języku polskim, pomagający we wprowadzaniu niezbędnych informacji dotyczących pacjenta i procedury, zapewniający prawidłowe informacje we właściwym czasie w celu zwiększenia wydajności procedury, podający jasne komunikaty ostrzegawcze, które są łatwo zauważalne, wskazujący podpowiedzi możliwych przyczyn i rozwiązania ostrzeżeń.
7 | Automatyczny optyczny system kontroli separacji wyposażony w system analizy obrazu o wysokiej rozdzielczości, monitorujący , interpretujący i automatycznie regulujący stanem separacji
8 | Opcja automatycznego wypełnienia zestawu innym niż NaCl płynem zastępczym (w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta)
9 | Automatyczne dostosowanie parametrów procedury podczas wypełnienia i zastosowaniu koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) o hematokrycie różnym od hematokrytu pacjenta
10 | Automatycznie sterowane dozowaniem antykoagulantu
11 | System zabezpieczający przed nadmierną grawitacyjną podażą antykoagulantu
12 | System dwustopniowej separacji polegający na zastosowaniu dodatkowej komory kolekcyjnej – system zapewniający wysoką efektywność poboru i dużą czystość produktu komórek macierzystych
13 | System wizjera umożliwiający bezpośredni podgląd zestawu- zarówno pierwszego i drugiego stopnia separacji podczas trwania procedury
14 | Maksymalny przepływ wejściowy ≥ 120 ml/min dla procedury poboru komórek macierzystych
15 | Minimalny przepływ wejściowy ≤ 10 ml/ min dla procedury poboru komórek macierzystych
16 | Maksymalny przepływ wejściowy ≥ 140 ml/min dla procedury TPE
17 | Sprawność wykonania procedury wymiany osocza nie mniejsza niż 85%
18 | Możliwość podłączenia filtra/ kolumny lub ogrzewacza krwi do linii płynu zastępczego,
19 | Czujnik ciśnienia umożliwiający podłączenie do urządzenia filtra/ kolumny
20 | Pamięć wewnętrzna separatora umożliwiająca dostęp do, co najmniej 100 ostatnich protokołów przeprowadzonych procedur.
21 | Możliwość podłączenia komputera w celu transmisji danych z urządzenia do komputera, umożliwiająca przechowywanie raportów z procedur w formie elektronicznej.
22 | Możliwość podłączenia drukarki w celu wydrukowania raportów.
23 | Worek na próbkę krwi przy linii wejściowej, umożliwiający odseparowanie pierwszej porcji krwi zawierającej potencjalne zanieczyszczenie
24 | Dwa zbiorniki na próbki pobranego produktu, umożliwiające pobranie próbek do analiz w trakcie lub na koniec procedury w systemie zamkniętym
25 | Dodatkowy zacisk zintegrowany z zestawem na linii pojemnika produktu do zabezpieczenia preparatu przed rozjałowieniem podczas zgrzewania.
26 | Zabiegi terapeutyczne: terapeutyczna wymiana osocza, terapeutyczna wymiana czerwonych krwinek, pobieranie komórek macierzystych, usuwanie płytek, usuwanie krwinek białych
27 | Detektor obecności antykoagulantu
28 | Detektor obecności płynu zastępczego
29 | Wbudowana zgrzewarka do drenów, w pełni zintegrowana z separatorem komórkowym tzn. zasilana bezpośrednio z urządzenia
30 | Maksymalna objętość pozaustrojowa mniejsza niż 200 ml w przypadku procedury pobierania komórek macierzystych Maksymalna objętość pozaustrojowa mniejsza niż 190 ml w przypadku procedury terapeutycznej wymiany osocza lub erytroaferezy Maksymalna objętość pozaustrojowa mniejsza niż 300 ml w przypadku usuwania leukocytów, płytek krwi lub poboru komórek jednojądrowych.
31 | Typowa objętość pozaustrojowa mniejsza niż 150 ml w przypadku procedury pobierania komórek macierzystych oraz w przypadku procedur terapeutycznej wymiany osocza oraz erytroaferezy; mniejsza niż 255 ml w przypadku procedur usuwania leukocytów i płytek krwi lub poboru komórek jednojądrowych.
32 | Możliwość regulacji ostatecznego bilansu płynów ustrojowych pacjenta/ dawcy. Nawet do 25% w przypadku procedury TPE.
33 | Możliwość wprowadzenia zmian parametrów procedury przez użytkownika na każdym etapie procedury.
34 | Zanieczyszczenie produktu erytrocytami Hct≤2%
35 | Średnie straty płytek w procedurze wymiany osocza nie większe niż 2,5%
36 | Możliwość podania bolusa, realizowana przez urządzenie
37 | Kontrola bilansu płynów w czasie rzeczywistym, opcja kontroli infuzji antykoagulantu do pacjenta
38 | Opcja płukania zestawu przed rozpoczęciem procedury, jeśli pacjent wykazuje wrażliwość na substancję sterylizującą jednorazowy zestaw
39 | Komory kroplowe antykoagulantu i soli na stałe połączone z zestawem uniemożliwiające rozjałowienie zestawu.
40 | Możliwość regulacji natężenia dźwięku alarmu
41 | Automatyczny test własny urządzenia i zestawu (przed rozpoczęciem procedury) zwiększający bezpieczeństwo pacjenta
42 | Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie potestowe.
43 | Rok produkcji urządzenia 2018r.; podać rok wersji konstrukcyjnej (rok wprowadzenia aparatu do produkcji – dołączyć potwierdzenie wystawione przez producenta aparatów).
44 | Oferowany model; typ aparatu
45 | Producent
46 | Numer katalogowy
47 | Kraj pochodzenia
48 | Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od sprzedaży.
49 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu.
50 | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min.dwa razy w ciągu 12 miesięcy, min. 4 razy w ciągu 24 miesięcy.
51 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail. W przypadku zaprzestania działalności dotychczasowego serwisanta wskazanie innego , autoryzowanego serwisu.
52 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (dopuszcza się zdalną diagnostykę urządzenia) - najwyżej 48 godzin liczonych w dni robocze
53 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni roboczych. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego
54 | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia: w przypadku części nie wymagającej importu nie dłużej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia; w przypadku części wymagającej importu nie dłużej niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.
55 | Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym.
56 | Dokumentacja techniczna „DTR”, instalacyjna dostarczona wraz z urządzeniem
59 | Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. Szkolenie przeprowadzone przez wykwalifikowanego trenera (pracownika producententa urządzenia); z podstaw użykowania i poszczególnych protokołów systemu dedykowane dla 6 osób personelu (maksymalna liczba) – min. 20 godzin szkolenia. Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzone protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób.
60 | Aparat gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
61 | Termin dostawy do 15 grudnia 2018 r
*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty; W miejscach wymaganych przez Zamawiającego należy odpowiednio wpisać zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
………………………………………………………. Podpis

## Część nr 2
Załącznik nr 1A
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Część nr 2
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1. | Wagomieszarka podczas dodawania mieszaniny krioochronnej |  |  | szt. | 1
Wartość dostawy wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem - instruktażem personelu w zakresie obsługi
RAZEM
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 2
L.P. | Parametr / warunek |  |  |  |  | Spełnienie parametru / warunku:TAK/NIE * /Wypełnia Wykonawca/ |  | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* /Wypełnia Wykonawca/
1 | Urządzenie przeznaczone do pracy w pomieszczeniach czystych.
2 | Urządzenie przystosowane do pracy z pojemnikami:  kriogenicznymi o objętości napełnienia do 30 ml  kriogenicznymi o objętości napełnienia do 150 ml
3 | Zakres temperatury : 1 – 50ºC.
4 | Stabilizacja temperatury w zakresie 4 ±20C w trakcie dodawania DMSO lub mieszaniny krioochronnej z DMSO i mieszania preparatu z mieszaniną krioochronną.
5 | Kontrola i odczyt temperatury z dokładnością do 1 0C.
6 | Wbudowane 2 pompy perystaltyczne, z regulowaną prędkością przepływu.
7 | Na wyposażeniu urządzenia 200 szt. sterylnych urządzeń przyłączeniowych, łączących strzykawki z DMSO z pompami perystaltycznymi.
8 | System łagodnego mieszania próbki materiału w trakcie dodawania DMSO.
9 | Urządzenie posiada system operacyjny z oprogramowaniem zapewniającym wykonanie procedur przygotowania mieszaniny krioochronnej i dodawania mieszaniny do preparatów Zamawiającego.
10 | Wykonawca w ramach umowy zapewnia na swój koszt aktualizację systemu operacyjnego z oprogramowaniem w przypadku pojawienia się rozwiązań technologicznie nowszych i bardziej zaawansowanych dot. rozwiązań technologicznych w zakresie dodawania krioprotektantu (roztwór DMSO) do worków o objętości do 150 ml.
11 | Na wyposażeniu urządzenia port USB i port Ethernet
12 | Urządzenie wyposażone w komputer wraz z drukarką, umożliwiające archiwizację danych i wydruk raportów z przeprowadzonych procedur.
13 | Generowanie raportów z przeprowadzonych procedur.
14 | Urządzenie wyposażone w czytnik kodów kreskowych – pełna identyfikacja próbki i operatora.
15 | Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie potestowe
16 | Rok produkcji urządzenia 2018r.
17 | Oferowany model; typ aparatu
18 | Producent
19 | Numer katalogowy
20 | Kraj pochodzenia
21 | Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od sprzedaży
22 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu
23 | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy (dwa razy w ciągu 24 miesięcy).
24 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail. W przypadku zaprzestania działalności dotychczasowego serwisanta wskazanie innego , autoryzowanego serwisu.
25 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) - najwyżej 48 godzin
26 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni roboczych.
27 | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia: w przypadku części nie wymagającej importu nie dłużej niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia; w przypadku części wymagającej importu nie dłużej niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.
28 | Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym.
29 | Dokumentacja techniczna „DTR”, instalacyjna dostarczona wraz z urządzeniem
32 | Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniemw terminie uwzględniającym czas pracy personelu. Szkolenie - instruktaż w cenie oferty, potwierdzony protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób.
33 | Wymóg przeprowadzenia kwalifikacji urządzenia (IQ, OQ, PQ) podczas montażu i uruchomienia.
34 | Aparat gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
35 | Termin dostawy do 15 grudnia 2018 r.
*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty; W miejscach wymaganych przez Zamawiającego należy odpowiednio wpisać zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
………………………………………………………. Podpis

## Część nr 3
Załącznik nr 1A - NOWY
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Część nr 3
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1. | Cytometr przepływowy |  |  | szt. | 1
Wartość dostawy wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem - instruktażem personelu w zakresie obsługi
RAZEM
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 3
L.P. | Parametr / warunek |  |  |  |  | Spełnienie parametru / warunku: TAK/NIE * \/Wypełnia Wykonawca/ |  | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* /Wypełnia Wykonawca/
1 | Cytometr cyfrowy (sygnał przetwarzany na postać cyfrową natychmiast po wyjściu z elektroniki detektora) wyposażony w dwa lasery chłodzone powietrzem: niebieski 488 nm, 55nW, czerwony 633 nm, 50nW (lub 638 nm, 50nW)
2 | Cytometr mierzący jednocześnie na jednej komórce: - 6 fluorescencji z dwóch laserów (w tym 4 z lasera niebieskiego, 2 z lasera czerwonego) - FSC, SSC lub 8 fluorescencji z dwóch laserów (w tym 5 z lasera niebieskiego, 3 z lasera czerwonego) - oraz FSC,FSC-W, FSCW2, do pomiaru nano-cząstek i SSC, z możliwością rozbudowy o laser 405nm do 3 laserów 10 kolorów.
3 | Wymagana czułość pomiaru fluorescencji nie gorsza niż 100 MESF dla FITC i 50 MESF dla PE
4 | Konstrukcja układu optycznego umożliwiająca wysoką czułość optyczną pomiarów o następujących cechach: - Jednoczesny pomiar fluorescencji w kolejności od fali najdłuższej do najkrótszej, - Kuweta przepływowa połączona z obiektywem zbierającym fluorescencje i SSC za pomocą żelu optycznego, dopasowującego współczynnik załamania światła, - Optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających i powodująca, że mieszanka fluorescencji odbija się od kolejnych filtrów, a przepuszczana do detektora jest tylko fluorescencja o najdłuższej fali - Prowadzenie światłowodami sygnałów fluorescencji z każdego lasera do zestawów detektorów przeznaczonych dla poszczególnych laserów - Wiązki laserowe doprowadzane do punktu pomiarowego światłowodami
5 | Wyspecjalizowany moduł oprogramowania do automatycznej charakteryzacji pracy elementów cytometru, szumów, tła, minimalnej czułości, minimalnych napięć pracy dla fotopowielaczy, regulowania czasu opóźnienia laserów, tworzenia raportów statystyki Levy-Jennings. Oprócz kontroli tych ustawień bazowych, moduł powinien umożliwiać automatyczną codzienną kontrolę jakości pracy cytometru. Dołączyć przykładowy oryginalny raport do dokumentacji przetargowej.
6 | Oprogramowanie zbierające dane cytometru pozwalające na ustawienie progu detekcji na każdym mierzonym parametrze z dowolnego lasera.Próg detekcji można ustawić na więcej niż jednym parametrze jednocześnie (maksymalnie można wybrać wszystkie parametry). Progi detekcji z poszczególnych parametrów można łączyć operatorami logicznymi OR (lub) albo AND (i).
7 | Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech wielkości opisujących mierzony sygnał: pole powierzchni po krzywą sygnału, szerokość sygnału i jego wysokość. Można dowolnie wybrać, jaką wielkość (ci) chcemy mierzyć dla każdego parametru. Każdy parametr może mieć mierzony dowolny zestaw wielkości sygnału, w szczególności wszystkie wielkości sygnału dla wszystkich parametrów.
8 | Cytometr może być później rozbudowany o podajnik próbek z probówek, na co najmniej 40 probówek z możliwością ręcznego podawania pojedynczych próbek z probówki z całkowitym pominięciem podajnika. • Podajnik probówek powinien mieć opcje mieszania próbek przed pomiarem, uruchamianą ręcznie lub automatycznie przez oprogramowanie cytometru.
9 | Cytometr powinien automatycznie zarządzać płynami eksploatacyjnymi oraz samodzielnie pobierać bufor roboczy oraz płyny odkażające i płuczące z oryginalnych opakowań producenta – 10 l +/-1 l lub 20 l +/-2 l dla buforu roboczego.
10 | Cytometr musi automatycznie płukać komorę przepływową oraz igłę wstrzykującą próbkę przy zmianie próbek. Igła powinna być płukana wewnątrz i z zewnątrz.
11 | Cytometr musi być wyposażony w oprogramowanie pozwalające na:  Zapis danych w formacie FCS 3.0 z możliwością eksportu danych do standardu FCS 2.0  Pełną ręczną i automatyczną kontrolę cytometru (ustawianie napięć, kompensacji, progów)  Automatyczne wyliczanie współczynników kompensacji dla pełnej macierzy parametrów - Zarządzanie bazą danych eksperymentów - Prezentacja danych w skali liniowej, logarytmicznej i biekspotecjalnej - Możliwość nakładania histogramów i wykresów kropkowych dla różnych próbek.
12 | Cytometr musi posiadać oprogramowanie kliniczne przeznaczone do badań rutynowych i umożliwiające w pełni automatyczne ustawienie cytometru na wielokolorowych kulkach kalibracyjnych, automatyczne zbieranie komórek tzn. samodzielne bramkowanie zbieranej populacji oraz automatyczną analizę danych łącznie z przygotowaniem raportów dla 6 kolorowych zestawów TBNK z obliczaniem odsetka oraz wartości bezwzględnych i dla automatycznego liczenia komórek macierzystych.
13 | Wyspecjalizowany moduł oprogramowania do automatycznej charakteryzacji pracy elementów cytometru, szumów, tła, minimalnej czułości, minimalnych napięć pracy dla fotopowielaczy, regulowania czasu opóźnienia laserów, tworzenia raportów statystyki Levy-Jennings. Oprócz kontroli tych ustawień bazowych, moduł powinien umożliwiać automatyczną codzienną kontrolę jakości pracy cytometru.
14 | Cytometrem steruje stacja komputerowa zalecana przez producenta cytometru i będąca integralną częścią systemu o konfiguracji minimum: procesor typu Intel (lub równoważny) 3,0 GHz, pamięć 4 GB RAM, dysk twardy min. 500 GB, nagrywarka CD/DVD DVD RW/CDRW, karta graficzna, karta sieciowa, złącza: 2xUSB, system operacyjny typu Windows 7 Pro lub nowszy, klawiatura, mysz, monitor LCD min. 24”, drukarka kolorowa laserowa.
15 | Cytometr z możliwością szybkiego przemieszczania - dedykowany przez producenta stół na kółkach pod cytometr lub innego producenta.
16 | Kwalifikacja urządzenia (IQ, OQ, PQ)
17 | Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie potestowe
18 | Rok produkcji urządzenia 2018r.; podać rok wersji konstrukcyjnej (rok wprowadzenia aparatu do produkcji – dołączyć potwierdzenie wystawione przez producenta aparatów).
19 | Oferowany model; typ aparatu
20 | Producent
21 | Numer katalogowy
22 | Kraj pochodzenia
23 | Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od sprzedaży
24 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu
25 | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min.dwa razy w ciągu 12 miesięcy (min. 4 w ciągu 24 miesięcy).
26 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail. W przypadku zaprzestania działalności dotychczasowego serwisanta wskazanie innego , autoryzowanego serwisu.
27 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) - najwyżej 72 godziny.
28 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego
29 | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia: w przypadku części nie wymagającej importu nie dłużej niż 5 dni robocze od daty zgłoszenia; w przypadku części wymagającej importu nie dłużej niż 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.
30 | Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym.
31 | Dokumentacja techniczna „DTR”, instalacyjna dostarczona wraz z urządzeniem |  |  |  |  | ……………………………… |  | ……………………………………………
34 | Wykonawca na wezwanie ma obowiązek złożenia przykładowego oryginalnego wynikowego raportu utworzonego przez moduł, o którym mowa w pkt. 13. Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie przykładowego oryginalnego wynikowego raportu producenta aparatu lub jego upoważnionego przedstawiciela.
35 | Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. Wykonawca zapewnia zestaw odczynników niezbędnych do uruchomienia urządzenia i szkolenia personelu. Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzone protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób.
36 | Wymóg przeprowadzenia kwalifikacji urządzenia (IQ, OQ, PQ) podczas montażu i uruchomienia.
37 | Aparat gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
38 | Termin dostawy do 15 grudnia 2018 r.
*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty; W miejscach wymaganych przez Zamawiającego należy odpowiednio wpisać zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
………………………...………………….. podpis

## Część nr 4
Załącznik nr 1A
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Część nr 4
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1. | Sekwenator wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem 1 szt. |  |  | szt. | 1
Wartość dostawy wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem - instruktażem personelu w zakresie obsługi
RAZEM
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla części nr 4
L.P. | Parametr / warunek |  |  |  |  | Spełnienie parametru / warunku: TAK/NIE * /Wypełnia Wykonawca/ |  | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* /Wypełnia Wykonawca/
1 | Aparat przeznaczony do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną umożliwiający sekwencjonowanie i analizę długości fragmentów DNA. Dokładność odczytu przy sekwencjonowaniu min. >=98,5%, dokładność odczytu przy analizie fragmentów 99,99%.
2 | Aparat wyposażony w panel dotykowy, możliwość obsługiwania aparatu z pozycji panelu dotykowego jak i komputera
3 | Aparat min.4 kapilarowy
4 | Aparat wykorzystujący do pracy gotowe kartridze, składające się z: kapilary, polimeru oraz buforu anodowego.
5 | Jedna uniwersalna długość kapilary, wykorzystywana zarówno do sekwencjonowania jak i analizy fragmentów.
6 | Możliwość przechowywania odczynników w wyłączonym aparacie przez co najmniej 4 miesiące bez konieczności ich wyjmowania po zakończeniu pracy aparatu
7 | System detekcji składający się z kamery CCD, jednego lasera argonowego oraz filtrów wirtualnych
8 | Zapewnienie równoczesnej detekcji co najmniej 6 różnych sygnałów fluorescencji w jednej kapilarze
9 | Automatyczny podajnik na 96 próbek
10 | Możliwość pracy na płytkach 96 dołkowych jak i 8-probówkowych stripach
11 | Możliwość ustalania kolejności próbek pobieranych z płytki
12 | Możliwość pobierania próbek do analizy sekwencjonowania jak i analizy fragmentów DNA umieszczonych na jednej płytce
13 | Monitorowanie statusu zużycia odczynników, daty ich ważności, ilości pozostałego odczynnika itp. System ostrzega o kończącej sie dacie ważnosci odczynników ale umożliwia dalsza prace z ich wykorzystaniem
14 | Możliwość autokalibracji systemu - system nie wymagający przeprowadzania kalibracji przez użytkownika
15 | Wewnętrzna pamięć aparatu pozwalająca przechowywać dane z conajmniej 14 000 runów
16 | Możliwość stosowania wielu różnych zestawów do sekwencjonowania (do matryc krótkich, do matryc długich)
17 | Możliwość zastosowania polimeru uniwersalnego do sekwencjonowania i analizy fragmentów
18 | Oferowane przez producenta urządzenia standardów wielkości do określania długości badanych fragmentów DNA, zawierające fragmenty DNA o znanej długości, działające z zestawami do identyfikacji osobniczej ludzi, do aplikacji przeprowadzanych w warunkach denaturujących oraz w warunkach niedenaturujących. Standardy wielkości o długości min. 2500 pz do nie denaturujących aplikacji.
19 | Zestaw komputerowy o konfiguracji nie gorszej niż: komputer klasy min 4th Generation Intel Core™ lub równoważne i7 Processor lub równoważne, 3.1 GHz, RAM 16 GB (2 x 8 GB), hard drive: 2 x 500 GB, monitor min. 17’’, Windows 10 Professional PL lub równoważne – z najnowszą dostępną na rynku wersją oprogramowania konieczną do sterowania urządzeniem , kolekcji danych, analizy sekwencji DNA, wykrywanie mutacji, oznaczenie heterozygotyczności wraz z osobnym systemem do przechowywania danych
20 | Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie potestowe
21 | Rok produkcji urządzenia 2018r.
22 | Oferowany model; typ aparatu
23 | Producent
24 | Numer katalogowy
25 | Kraj pochodzenia
26 | Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat od sprzedaży
27 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu
28 | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy (min. 2 w ciągu 24 miesięcy).
29 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail. W przypadku zaprzestania działalności dotychczasowego serwisanta wskazanie innego , autoryzowanego serwisu.
30 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) - najwyżej 72 godziny
31 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 21 dni roboczych.
32 | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia: w przypadku części nie wymagającej importu nie dłużej niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia; w przypadku części wymagającej importu nie dłużej niż 21 dni roboczych od daty zgłoszenia.
33 | Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym.
34 | Dokumentacja techniczna „DTR”, instalacyjna dostarczona wraz z urządzeniem
37 | Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzony protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób. Wykonawca zapewnia na swój koszt zestawy odczynnikowe ( odczynniki do sekwencjonowania, polimer, kapilary, bufor) niezbędne do przeprowadzenia szkolenia - instruktażu.
38 | Aparat gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
39 | Termin dostawy do 15 grudnia 2018 r.
……………………………………………………. Podpis
*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty; W miejscach wymaganych przez Zamawiającego należy odpowiednio wpisać zgodnie z żądaniem Zamawiającego.