## Arkusz1
LP. | OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE | NR STRONY W OFERCIE Z POTWIERDZENIEM DELAROWANEJ WARTOŚCI PRODUCENTA | PUNKTACJA
1 | PANEL NADŁÓŻKOWY JEDNOSTANOWISKOWY POZIOMY (O2.VAC) PN1.POZ.
2 | Nazwa producenta: | podać
3 | Typ: | podać
4 | Rok produkcji: | podać
5 | Panel elektryczno–gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2016 potwierdzone przez deklarację zgodności wytwórcy. | TAK (opisać)
6 | Poziomy, jednostanowiskowy panel nadłóżkowy mocowany do ściany, ze zintegrowanymi w nim gniazdami elektrycznymi (gniazda w modułach 45x45mm), teletechnicznymi oraz oświetleniem. | TAK (opisać)
7 | Konstrukcja panelu umożliwiająca montaż oświetlenia, gniazd elektrycznych, gniazd RJ45 tak, aby po zamontowaniu elementy te nie były widoczne patrząc w osi prostopadłej do frontu. | TAK (opisać)
8 | Geometria korpusu aluminiowego: - front gładki, jednolity, brak łączeń widocznych od przodu, monolityczny. | TAK (opisać)
9 | Wysokość osi zamocowania panelu 1600 mm. Panel składa się z profilu aluminiowego mocowanego do ściany z odrębnym kanałem gazowym, elektrycznym i oświetleniowym. | TAK (opisać)
10 | Pod panelem zintegrowany kanał umożliwiający montaż dodatkowego wyposażenia bez użycia narzędzi. | TAK (opisać)
11 | Monolityczna konstrukcja obudowy, ściągana w całości razem z bokami. Całość panelu razem z bokami wykonana ze szczotkowanego aluminium – ten sam materiał na front i boki panelu. | TAK (podać)
12 | Dostęp do wnętrza panelu wyłącznie po ściągnięciu frontowej obudowy. Obudowa frontowa na stałe powiązana z bokami pod kątem 90 stopni. | TAK (opisać)
13 | Gazy medyczne oraz gniazda elektryczne umieszczone po przeciwnej stronie panelu- gazy po lewej, elektryka po prawej stronie. | TAK (opisać)
14 | Wymiary panelu: -głębokość 166mm +/- 5%, -wysokość 160mm +/- 5%, -szerokość min. 1400mm. | TAK (opisać)
15 | Od frontu dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie): - gniazdo O2 1 szt. - gniazdo VAC 1 szt. | TAK (opisać)
16 | Cechy panelu: -wytrzymałe, aluminiowe, anodowane popychacze punktów poboru, -jednolity front ze zintegrowanymi bokami z anodowanego aluminium szczotkowanego, -od frontu wyłącznie popychacze punktów poboru, -front zakrywający cały gabaryt panelu wraz z bokami bez żadnych widocznych pokryw, połączeń, zatrzasków, śrub, nitów, | TAK (opisać)
17 | Gniazda elektryczne 230V z bolcem uziemienia (1 obwód) – 4 szt. | TAK (opisać)
18 | Gniazdo wyrównania potencjałów - 1 szt. | TAK (opisać)
19 | Gniazdo RJ45 kategoria 6 - 1 szt. | TAK (opisać)
20 | Oświetlenie ogólne LED min. 2x 39W, barwa ciepła | TAK (podać) |  |  | oświetlenie świetlówkowe - 5pkt oświetlenie LED - 10 pkt
21 | Oświetlenie miejscowe LED - min. 24W, Ra min. 80, barwa ciepła (do uzgodnienia z Użytkownikiem), statecznik elektroniczny klasy A2 | TAK (podać) |  |  | oświetlenie świetlówkowe - 5pkt oświetlenie LED - 10 pkt
22 | Oświetlenie nocne LED - min. 2-3 W, barwa ciepła, | TAK (podać) |  |  | oświetlenie świetlówkowe - 5pkt oświetlenie LED - 10 pkt
23 | Otworowanie pod system przyzywowy - 1 szt. (elementy systemu przyzywowego po stronie branży teletechnicznej). | TAK (podać)
24 | POZOSTAŁE WARUNKI
25 | Certyfikat CE dla panela nadłóżkowego dla klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC | TAK (załączyć) |  | x
26 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca typ i model panelu nadłóżkowego oraz zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 11197:2016 | TAK (załączyć) |  | x
27 | Certyfikat CE dla punktów poboru dla klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC | TAK (załączyć) |  | x
28 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca typ i model punktu poboru oraz zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 9170-1:2009 | TAK (załączyć) |  | x
29 | Materiały potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) lub rysunek techniczny wykonany przez wytwórcę | TAK (załączyć) |  | x
30 | Potwierdzenie zgłoszenia do URPL dla panela nadłóżkowego | TAK (załączyć) |  | x
31 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowo oryginalna w jezyku wytwórcy w przypadku zagranicznego producenta | TAK (załączyć) |  | x
32 | Okres gwarancji - min. 24 miesiące, w okresie gwarancji wymiana wszystkich materiałów eksploatacyjnych, źródeł światła, punktów poboru, uszczelek w cenie. | TAK (opisać) |  | x | 24 miesiące - 1 pkt 36 miesięcy - 2 pkt 48 miesięcy - 3 pkt 60 miesięcy - 4 pkt 72 miesiące - 5 pkt
33 | Wzór karty gwarancyjnej | TAK (załączyć) |  | x
34 | Podać nazwę serwisu oraz załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację przez wytwórcę | TAK (podać i załączyć) |  | x
35 | PANEL NADŁÓŻKOWY JEDNOSTANOWISKOWY POZIOMY (O2.VAC) PN1.POZ.A
36 | Nazwa producenta: | podać
37 | Typ: | podać
38 | Rok produkcji: | podać
39 | Panel elektryczno–gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2016 potwierdzone przez deklarację zgodności wytwórcy. | TAK (opisać)
40 | Poziomy, jednostanowiskowy panel nadłóżkowy mocowany do ściany, ze zintegrowanymi w nim gniazdami elektrycznymi (gniazda w modułach 45x45mm), teletechnicznymi oraz oświetleniem. | TAK (opisać)
41 | Konstrukcja panelu umożliwiająca montaż oświetlenia, gniazd elektrycznych, gniazd RJ45 tak, aby po zamontowaniu elementy te nie były widoczne patrząc w osi prostopadłej do frontu. | TAK (opisać)
42 | Geometria korpusu aluminiowego: - front gładki, jednolity, brak łączeń widocznych od przodu, monolityczny. | TAK (opisać)
43 | Wysokość osi zamocowania panelu 1600 mm. Panel składa się z profilu aluminiowego mocowanego do ściany z odrębnym kanałem gazowym, elektrycznym i oświetleniowym. | TAK (opisać)
44 | Pod panelem zintegrowany kanał umożliwiający montaż dodatkowego wyposażenia bez użycia narzędzi. | TAK (opisać)
45 | Monolityczna konstrukcja obudowy, ściągana w całości razem z bokami. Całość panelu razem z bokami wykonana ze szczotkowanego aluminium – ten sam materiał na front i boki panelu. | TAK (podać)
46 | Dostęp do wnętrza panelu wyłącznie po ściągnięciu frontowej obudowy. Obudowa frontowa na stałe powiązana z bokami pod kątem 90 stopni. | TAK (opisać)
47 | Gazy medyczne oraz gniazda elektryczne umieszczone po przeciwnej stronie panelu- gazy po lewej, elektryka po prawej stronie. | TAK (opisać)
48 | Wymiary panelu: -głębokość 166mm +/- 5%, -wysokość 160mm +/- 5%, -szerokość min. 1180mm. | TAK (opisać)
49 | Od frontu dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie): - gniazdo O2 1 szt. - gniazdo VAC 1 szt. | TAK (opisać)
50 | Cechy panelu: -wytrzymałe, aluminiowe, anodowane popychacze punktów poboru, -jednolity front ze zintegrowanymi bokami z anodowanego aluminium szczotkowanego, -od frontu wyłącznie popychacze punktów poboru, -front zakrywający cały gabaryt panelu wraz z bokami bez żadnych widocznych pokryw, połączeń, zatrzasków, śrub, nitów, | TAK (opisać)
51 | Gniazda elektryczne 230V z bolcem uziemienia (1 obwód) – 4 szt. | TAK (opisać)
52 | Gniazdo wyrównania potencjałów - 1 szt. | TAK (opisać)
53 | Gniazdo RJ45 kategoria 6 - 1 szt. | TAK (opisać)
54 | Oświetlenie miejscowe LED - min. 24W, Ra min. 80, barwa ciepła (do uzgodnienia z Użytkownikiem), statecznik elektroniczny klasy A2 | TAK (podać) |  |  | oświetlenie świetlówkowe - 5pkt oświetlenie LED - 10 pkt
55 | Oświetlenie nocne LED - min. 2-3 W, barwa ciepła, | TAK (podać) |  |  | oświetlenie świetlówkowe - 5pkt oświetlenie LED - 10 pkt
56 | Otworowanie pod system przyzywowy - 1 szt. (elementy systemu przyzywowego po stronie branży teletechnicznej). | TAK (podać)
57 | POZOSTAŁE WARUNKI
58 | Certyfikat CE dla panela nadłóżkowego dla klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC | TAK (załączyć) |  | x
59 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca typ i model panelu nadłóżkowego oraz zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 11197:2016 | TAK (załączyć) |  | x
60 | Certyfikat CE dla punktów poboru dla klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC | TAK (załączyć) |  | x
61 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca typ i model punktu poboru oraz zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 9170-1:2009 | TAK (załączyć) |  | x
62 | Materiały potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) lub rysunek techniczny wykonany przez wytwórcę | TAK (załączyć) |  | x
63 | Potwierdzenie zgłoszenia do URPL dla panela nadłóżkowego | TAK (załączyć) |  | x
64 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowo oryginalna w jezyku wytwórcy w przypadku zagranicznego producenta | TAK (załączyć) |  | x
65 | Okres gwarancji - min. 24 miesiące, w okresie gwarancji wymiana wszystkich materiałów eksploatacyjnych, źródeł światła, punktów poboru, uszczelek w cenie. | TAK (opisać) |  | x | 24 miesiące - 1 pkt 36 miesięcy - 2 pkt 48 miesięcy - 3 pkt 60 miesięcy - 4 pkt 72 miesiące - 5 pkt
66 | Wzór karty gwarancyjnej | TAK (załączyć) |  | x
67 | Podać nazwę serwisu oraz załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację przez wytwórcę | TAK (podać i załączyć) |  | x