{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Część 1","Część 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Część 1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2019"]
[{"$nulls":9},"załącznik nr 1A do SIWZ"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 1 - Spirale, stenty szyjne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stent szyjny zapobiegający mikroembolizacji naczyń mózgowych\n• Dwu warstwowa konstrukcja z mikrosiateczką\n• Bardzo mały  rozmiar komórki stentu 0,381mm2 zapobiegania uwalnianiu materiału embolizacyjnego\n• Mikrosiateczka obejmuje i przytrzymuje blaszkę miażdżycową, tak jak kryty stent metalowy\n• Bardzo dobre pokrycie blaszki miażdżycowej: mikrosiateczka posiada najmniejszy rozmiar komórki – zapobiega przedostawianiu się mikro blaszki miażdżycowej, oraz skrzepów.\n• Wysoka elastyczność w tętnicy: nitynolowy podwójnie pleciony stent charakteryzuje się elastycznością stentu otwarto komórkowego, jednocześnie oferując korzyści stentu zamknięto komórkowego.\n• Doskonałe dopasowanie do ściany naczynia: dwie warstwy siatki Nitynolowej zapewniają elastyczne rusztowanie dopasowujące się do anatomii naczynia\n• Do 50% długości rozprężenia stentu , można go schować i repozycjonować. Nie wymagana wersja taperowana. Podwójnie pleciony Nitynolowy stent z mikrosiateczką, bardzo dobrze dopasowuje się do anatomii naczynia bez nadmiernego rozciągania ściany naczynia.\n• System doprowadzający 5F rapid exchange Niski profil poprawia przejście zmiany do bezpośredniego stentowania \n• Dostępne średnice 5 do 10 mm, oraz długości od 16 do 40 mm\n• System doprowadzający 143 cm, Rx segment 24-25 cm\n• Shaft dystalny 5.2Fr, proksymalny 3.4Fr\n• Wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką prowadzącą 5 Fr\n• Stent podwójnie pleciony nitinolowy z mikrosiateczką \n",null,null,"szt.",20]
[2,"Spirale embolizacyjne obwodowe\n• platynowe spirale pokryte zwiększającym objętość hydrożelowym  polimerem\n• spirale zwiększające swoją objętość maksymalnie 6-krotnie  ( co jest jednoznaczne z mniejszym\n zuyciem spiral ), ale tylko w kierunku dostępnej wolnej przestrzeni\n• czas zwiększania objętości ( pęcznienia ) spiral:\n- do 80% w czasie 5 minut\n- do 100% w czasie 20 minut\n• dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrożelem – pełni rolę „kotwicy”  (loop),\nzapobiega uszkodzeniu naczynia przy wyjściu z cewnika\n• możliwe dwa systemy dostarczania:1.„popychalny” (pushable), spirale o średnicach:  2-15 mm, długości :  2-14 cm kompatybilne z prowadnikiem 0,018” oraz 0,035”",null,null,"szt.",70]
[null,"Suma"]
[]
[null,"……………………………………………………………………………………………."]
[null,"podpis                                              data"]

{"sheet":"Część 2","index":1,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2019"]
[{"$nulls":9},"załącznik nr 1A do SIWZ"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 2 - Stentgraft aortalny brzuszny niskoprofilowy"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft aortalny brzuszny niskoprofilowy z mocowaniem nadnerkowym, rozwidlony do leczenia tętniaków aorty brzusznej o budowie modułowej, składający się z części głównej i nogawek.\u2028Mocowanie stentgraftu nadnerkowe, za pomocą haczyków, z podwójną koroną i dwustopniową kontrolą uwalniania. Korona i haczyki mocujące wykonane z nitinolu. Body wykonane z PTFE z pierścieniami wzmacnianymi polimerem. Nogawki wykonane z jednego, ciągłego drutu/spirali nitinolowej powleczonej dwustronnie PTFE. System oferowany w rozmiarze: średnica części aortalnej 20-34 mm, średnica części biodrowej 10-28mm. Alternatywnie istnieje możliwość zamiany na stentgraft rozwidlony wykorzystujący koncepcję mocowania anatomicznego poprzez osadzenie na bifurkacji, z zachowaniem naturalnego rozwidlenia i przepływu krwi, bez konieczności kaniulacji strony kontrlateralnej, z możliwością fiksacji nadnerkowej i podnerkowej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, pokrytego materiałem ePTFE, który jest zamocowany proksymalnie i dystalnie do siatki stentgraftu za pomocą szwów polipropylenowych. Implantacja odbywa się za pomocą systemu wprowadzającego i jest możliwa z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 7F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta. System składa się ze stentgraftu głównego typu unibody osadzanego na rozwidleniu aorty brzusznej oraz przedłużenia proksymalnego i dystalnego, które stosowane są w zależności od uwarunkowań budowy anatomicznej naczynia. Unibody jako główny stentgraft jednomodułowy, dostępny jest w rozmiarach od 22 mm do 28 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej, zaś odnogi biodrowe mają średnice od 13 mm do 20 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm lub zwężenia do 13 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej. W zestawie sprzęt niezbędny do implantacji: koszulki naczyniowe, prowadniki sztywne, cewnik angiograficzny, pętla oraz balon do doprężenia stentgraftu.",null,null,"szt.",7]
[]
[]
[null,"……………………………………………………………………………………………………"]
[null,"podpis                                              data"]