{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":[" zadanie 1-aparat do znieczulan","zadanie 2- kardiomonitor prosty","zadanie 3-kardiomonitork stacjo","zadanie 4- monitor rzutu serca","zadanie 5-defibrylator","zadanie 6-urządzenie do ogrzewa","zadanie 7-aparat do do oznaczan","zadanie 8-urządzenie do suchego","zadanie 9 -pompa strzykawkowa","zadanie 10-laryngoskopy","zadanie 11-kardiomonitor","zadanie 12-myjnia","zadanie 13-suszarka","zadanie 14-diatermia","zadanie 15-urząd do pomiar "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":11,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":" zadanie 1-aparat do znieczulan","index":0,"n_rows":134,"n_cols":8,"rows_kept":134,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[100,1,100,2],[83,1,83,2],[84,1,84,2],[85,1,85,2],[86,1,86,2],[79,1,79,2],[80,1,80,2],[81,1,81,2],[82,1,82,2],[75,1,75,2],[76,1,76,2],[77,1,77,2],[78,1,78,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[70,1,70,2],[69,1,69,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[133,4,133,7],[130,0,130,7],[131,4,131,7],[132,4,132,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[39,0,40,0],[39,1,40,2],[39,3,40,4],[39,5,40,7],[36,0,36,2],[36,3,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[33,0,33,7],[34,0,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[32,0,32,7],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[69,3,69,4],[70,3,70,4],[71,3,71,4],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[76,3,76,4],[77,3,77,4],[78,3,78,4],[79,3,79,4],[80,3,80,4],[81,3,81,4],[82,3,82,4],[83,3,83,4],[84,3,84,4],[85,3,85,4],[86,3,86,4],[87,3,87,4],[88,3,88,4],[89,3,89,4],[90,3,90,4],[91,3,91,4],[92,3,92,4],[93,3,93,4],[94,3,94,4],[95,3,95,4],[96,3,96,4],[97,3,97,4],[98,3,98,4],[99,3,99,4],[100,3,100,4],[101,3,101,4],[102,3,102,4],[103,3,103,4],[104,3,104,4],[105,3,105,4],[106,3,106,4],[107,3,107,4],[108,3,108,4],[109,3,109,4],[110,3,110,4],[111,3,111,4],[112,3,112,4],[113,3,113,4],[114,3,114,4],[115,3,115,4],[116,3,116,4],[117,3,117,4],[118,3,118,4],[119,3,119,4],[120,3,120,4],[121,3,121,4],[122,3,122,4],[123,3,123,4],[124,3,124,4],[125,3,125,4],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[64,5,64,7],[65,5,65,7],[66,5,66,7],[67,5,67,7],[68,5,68,7],[69,5,69,7],[70,5,70,7],[71,5,71,7],[72,5,72,7],[73,5,73,7],[74,5,74,7],[75,5,75,7],[76,5,76,7],[77,5,77,7],[78,5,78,7],[79,5,79,7],[80,5,80,7],[81,5,81,7],[82,5,82,7],[83,5,83,7],[84,5,84,7],[85,5,85,7],[86,5,86,7],[87,5,87,7],[88,5,88,7],[89,5,89,7],[90,5,90,7],[91,5,91,7],[92,5,92,7],[93,5,93,7],[94,5,94,7],[95,5,95,7],[96,5,96,7],[97,5,97,7],[98,5,98,7],[99,5,99,7],[100,5,100,7],[101,5,101,7],[102,5,102,7],[103,5,103,7],[104,5,104,7],[105,5,105,7],[106,5,106,7],[107,5,107,7],[108,5,108,7],[109,5,109,7],[110,5,110,7],[111,5,111,7],[112,5,112,7],[113,5,113,7],[114,5,114,7],[115,5,115,7],[116,5,116,7],[117,5,117,7],[118,5,118,7],[119,5,119,7],[120,5,120,7],[121,5,121,7],[122,5,122,7],[123,5,123,7],[124,5,124,7],[125,5,125,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/84/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 1 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Aparat do znieczulania wraz z monitorowaniem",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 84/2011",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie  1-aparat do znieczulenia wraz z monitorowaniem"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 1 "]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Aparat do znieczulania ogólnego jezdny. \nMożliwość rozbudowy i podwieszenia na kolumnie.\n"]
[2,"Parametry ogólne:"]
[3,"wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (cm) ",null,"należy podać"]
[4,"masa (kg) ",null,"należy podać"]
[5,"wyposażony w oświetlany blat do pisania i dwie szuflady na akcesoria"]
[6,"minimum dwa koła blokowane "]
[7,"zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz"]
[8,"Wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (miniumum 4 gniazda na tylnej ścianie aparatu"]
[9,"awaryjne zasilanie na minimum 90 minut w warunkach standardowych z wbudowanego akumulatora"]
[10,"zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej"]
[11,"zasilanie awaryjne O2,N2O z 10 litrowej butli  - bez butli"]
[12,"uchwyt do zapasowej butli O2 i N2O na tylnej ścianie aparatu. półka na butle."]
[13,"wbudowane reduktory O2 i N2O wyposażone w przyłącze do butli"]
[14,"wbudowany dodatkowy przepływomierz do podawana tlenu przez maskę podczas znieczuleń przewodowych."]
[15,"ujście gazów do prowadzenia wentylacji z użyciem zestawu: np.Küna, Jackson Rees’a bez rozłączania układu okrężnego"]
[16,"ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem - łącznie pojemność minimum 1,5 L"]
[17,"uchwyty do zamocowania dwóch parowników jednocześnie. "]
[18,"blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie"]
[19,"System dystrybucji gazów"]
[20,"precyzyjne  podwójne, mechaniczne, rotametryczne  przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza "]
[21,"system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 24% +/- 2%"]
[22,"przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami "]
[23,"Układ oddechowy "]
[24,"kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności"]
[25,"układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do  wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu "]
[26,"przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym "]
[27,"obejście tlenowe o dużej wydajności min. 50 l/min."]
[28,"pochłaniacz dwutlenku węgla wielorazowy o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,4 l.\nWymiana bez rozszczelnienia układu.\nMożliwość stosowania pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych\n"]
[29,"eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną "]
[30,"PAROWNIK"]
[31,"parownik  sevofluranu "]
[32,"respirator anestetyczny z wyświetlaczem kolorowym LCD"]
[33,"Tryby wentylacji "]
[34,"możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej"]
[35,"tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny"]
[36,"tryb wentylacji objętościowo zmienny"]
[37,"minimalny zakres PEEP minimum \nod 4 do 20 cm H2O (podać zakres)\n"]
[38,"Regulacje"]
[39,"regulacja stosunku wdechu do wydechu \n– minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres)\n"]
[40,"regulacja częstości  oddechu minimum \nod 4 do 65 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa \n (podać zakres)\n"]
[41,"zakres objętości oddechowej minimum \nod 45 do 1400 ml wentylacja objętościowa (podać zakres)\n"]
[42,"regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: \nod 10 do 50 cm H2O (podać zakres)\n"]
[43,"regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum: 5-60%"]
[44,"Alarmy"]
[45,"niskiej objętości minutowej MV i oddechowej TV"]
[46,"alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego"]
[47,"alarm braku zasilania w energię elektryczną "]
[48,"alarm braku zasilania w gazy "]
[49,"alarm apnea"]
[50,"POMIAR I OBRAZOWANIE "]
[51,"stężenie tlenu w gazach wdechowych "]
[52,"pomiar objętości oddechowej TV"]
[53,"pomiar pojemności minutowej MV"]
[54,"pomiar częstotliwości oddechowej f"]
[55,"ciśnienia szczytowego"]
[56,"ciśnienia plateau"]
[57,"ciśnienia średniego"]
[58,"częstość oddychania"]
[59,"stężenie wdechowe i wydechowe  tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta, pomiar metodą paramagnetyczną "]
[60,"pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, halotanu, desfluranu w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta"]
[61,"automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta z pomiarem MAC"]
[62,"pomiar stężenia dwutlenku węgla na wdechu i wydechu w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta. \nKrzywa kapnograficzna .\n"]
[63,"obrazowanie krzywych spirometrycznych w aparacie lub monitorze pacjenta"]
[64,"MONITOR PACJENTA DO APARATU"]
[65,"monitor modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe i programowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. Wszystkie mierzone parametry dostępne w modułach pomiarowych."]
[66,"system umożliwiający automatyczną konfigurację monitora w celu dopasowania do wymagań różnych stanowisk"]
[67,"kolorowy ekran w postaci płaskiego pojedynczego ekranu LCD TFT wysokiej, jakości,\nprzekątna ekranu minimum  12”,rozdzielczość obrazu minimum 800x600\n( opis dotyczy ekranu głównego nie powielającego)\n"]
[68,"zasilanie elektryczne dostosowane do 230 V 50 Hz."]
[69,"bezpieczne i wygodne zamocowanie monitora do aparatu, umożliwiający łatwe dopasowanie położenia ekranu"]
[70,"pomiar EKG. Pomiar częstości akcji serca:zakres minimum \n30 – 250/min.\n"]
[71,"monitorowanie przy pomocy kabla z 3 i 5 odprowadzeniami .\nW komplecie filtr zakłóceń elektrochirurgicznych. \nAnaliza częstości akcji serca i arytmii. \nPodstawowa analiza arytmii\n"]
[72,"ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji min.6 odprowadzeń EKG\n(I, II, III, aVL, aVR ,aVF, Vx) \n"]
[73,"pomiar ST z możliwością wyświetlania trendów "]
[74,"możliwość zapamiętania i przechowywania w pamięci monitora lub aparatu do znieczulenia (na żądanie lub automatycznie) minimum 100 zdarzeń (min. 3 krzywe dynamiczne) do późniejszej analizy"]
[75,"Pomiar oddechu metodą impedancyjną w zakresie minimum od 5 do 120 /min, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu"]
[76,"pomiar saturacji (SpO2). W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec.\n System monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale w zakresie 0-100%.\n"]
[77,"nieinwazyjny pomiar ciśnienia. \nMetoda oscylometryczna,\npomiar ręczny i automatyczny; \npomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie minimum: \n1 min.- 240 min. \nPrezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej\nW komplecie przewód i zestaw mankietów dla dorosłych - cztery rozmiary, mankiety pomiarowe bez lateksu \n"]
[78,"pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. \nPomiar T1, T2 i różnicy T2-T1 jednocześnie \nW komplecie dwa czujniki temperatury: powierzchniowy i centralny\n"]
[79,"inwazyjny pomiar ciśnienia. \nMinimum dwa tory pomiarowe. \nMożliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień, \nw tym ciśnienia  śródczaszkowego.\nW komplecie dwa przewody do podłączenia przetworników \n"]
[80,"możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. \nAlarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności, opisać\n"]
[81,"min. 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych  parametrów, w postaci  tabel i wykresów"]
[82," moduł zwiotczenia mięśniowego \n – moduł monitora wymienny między monitorami, sterowany z poziomu monitora anestezjologicznego z menu w języku polskim, możliwość wyświetlania trendów \n - pomiar z wykorzystaniem stymulacji serią poczwórnej TOF\n- pomiar z wykorzystaniem metodą pojedynczej stymulacji\nW komplecie mechanosensor.\n\n"]
[83,"Moduły monitora i akcesoria kompatybilne z posiadanym systemem S/5"]
[84,"komunikacja z monitorem i wszystkimi modułami w języku polskim.\nInstrukcja obsługi w języku polskim\n"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2- kardiomonitor prosty","index":1,"n_rows":96,"n_cols":8,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,1,55,2],[56,1,56,2],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[53,1,53,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[54,3,54,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[69,3,69,4],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[40,5,40,7],[47,5,47,7],[48,5,48,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[78,3,78,4],[40,3,40,4],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[78,5,78,7],[72,5,72,7],[73,5,73,7],[74,5,74,7],[75,5,75,7],[76,5,76,7],[77,5,77,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[29,0,29,7],[30,0,30,7],[31,0,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,7],[33,0,33,2],[33,3,33,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,37,0],[36,1,37,2],[36,3,37,4],[36,5,37,7],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[39,1,39,2],[43,5,43,7],[44,5,44,7],[95,4,95,7],[92,0,92,7],[85,3,85,4],[93,4,93,7],[94,4,94,7],[85,5,85,7],[86,3,86,4],[87,3,87,4],[45,5,45,7],[46,5,46,7],[41,3,41,4],[42,3,42,4],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[41,5,41,7],[42,5,42,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[64,5,64,7],[65,5,65,7],[66,5,66,7],[70,5,70,7],[71,5,71,7],[67,5,67,7],[68,5,68,7],[69,5,69,7],[79,5,79,7],[80,5,80,7],[81,5,81,7],[82,5,82,7],[83,5,83,7],[84,5,84,7],[86,5,86,7],[87,5,87,7],[79,3,79,4],[80,3,80,4],[81,3,81,4],[82,3,82,4],[83,3,83,4],[84,3,84,4],[70,3,70,4],[71,3,71,4],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[76,3,76,4],[77,3,77,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[65,3,65,4],[66,3,66,4],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[75,1,75,2],[76,1,76,2],[77,1,77,2],[74,1,74,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[78,1,78,2],[79,1,79,2],[80,1,80,2],[81,1,81,2],[86,1,86,2],[87,1,87,2],[82,1,82,2],[83,1,83,2],[84,1,84,2],[85,1,85,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/84/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Kardiomonitor prosty",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 84/2011",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 2 - kardiomonitor prosty"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 2"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[null,"Wymagania ogólne"]
[1,"Monitor transportowo-stacjonarny, o budowie modułowej (dopuszczalna modułowość programowa)"]
[2,"System monitorowania zapewniający nieprzerwane i jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie przewożenia pacjenta."]
[3,"Awaryjne zasilanie monitora na czas transportu pacjenta min. 240 minut."]
[4,"Niska masa monitora, ułatwiająca przenoszenie, max 6,5 kg"]
[5,"Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych - noworodki, dzieci oraz dorośli."]
[null,"EKRAN"]
[6,"Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 12\" "]
[7,"Informacje wyświetlane na ekranie oraz cała komunikacja z użytkownikiem w języku polskim, łatwo dostępny system pomocy w języku polskim."]
[8,"Obsługa monitora poprzez przyciski szybkiego dostępu lub/i pokrętło i/lub ekran dotykowy."]
[9,"Do min. 6 różnych (nie tylko EKG) krzywych dynamicznych wyświetlanych na ekranie, obok każdej krzywej prezentowane są wartości cyfrowe parametrów charakterystycznych dla danego pomiaru. Dodatkowo możliwość wyświetlenia większej ilości parametrów cyfrowych."]
[10,"Możliwość zapisania indywidualnych ustawień monitora (granice alarmów, sposób wyświetlania krzywych) w celu ich późniejszego szybkiego przywołania - min. 10 "]
[11,"Monitor wyposażony w złącze do komunikacji z siecią w sposób przewodowy. "]
[12,"Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe połączenie do sieci."]
[null,"Mierzone parametry"]
[null,"EKG"]
[13,"Monitor umożliwia monitorowanie EKG z 3 lub 7 odprowadzeń"]
[14,"Częstość rytmu serca mierzona w zakresie min. 30-300 bpm"]
[15,"Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 1%"]
[16,"W zestawie kabel główny pacjenta i przewód EKG z 5 odprowadzeniami"]
[null,"Monitorowanie odchyleń odcinka ST"]
["17.","Wieloodprowadzeniowa analiza odchyleń ST we wszystkich odprowadzeniach"]
["18.","Zakres analizy odchyleń odcinka ST przynajmniej +/- 0,6 mV"]
[null,"Monitorowanie arytmii"]
[19,"Monitorowanie arytmii zagrażających życiu min. 3 rodzaje z możliwością ręcznego ustawienia progów alarmowych."]
[20,"Możliwość rozbudowy o większą ilość rozpoznawanych arytmii min. 10"]
[null,"Pomiar respiracji"]
[21,"Pomiar metodą impedancyjną"]
[22,"Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu"]
[23,"Minimalny zakres 4 - 200 odd/min"]
[24,"Dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/-1 oddech na minutę"]
[null," Pomiar saturacji (SpO2)"]
["25.","Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna "]
["26.","W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec"]
["27.","System monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale"]
[null," Nieinwazyjny pomiar ciśnienia"]
[28,"Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas"]
[29,"Czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 - 240 min"]
[30,"Możliwość programowania dowolnych sekwencji automatycznego pomiaru NIBP (o długości niewiększej niż ta wymagana w pkt. 29, o różnych długościach czasu repetycji."]
[31,"W komplecie przewód i zestaw  mankiet dla dorosłych "]
[null," Pomiar temperatury"]
[32,"Pomiar temperatury min. 2 kanałowy, wyświetlanie wartości mierzonych temperatur jednocześnie na ekranie monitora"]
[33,"W komplecie czujnik temperatury powierzchniowy i rektalny"]
[null,"Inne"]
[34,"Możliwość rozbudowy o min. 2 kanałowy pomiar ciśnienia inwazyjnego oraz kapnografii."]
[35,"Trendy tabelaryczne i numeryczne mierzonych parametrów min. 24h "]
[36,"Minimum 2 kategorie alarmów - Alarmy stanu pacjenta, Alarmy systemu"]
[37,"Min. 4 poziomy alarmów stanu pacjenta, rozróżnialnych za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych wszystkich parametrów z podaniem przyczyny alarmu."]
[38,"Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą)"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3-kardiomonitork stacjo","index":2,"n_rows":101,"n_cols":8,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[89,5,89,7],[90,5,90,7],[91,5,91,7],[92,5,92,7],[85,5,85,7],[86,5,86,7],[87,5,87,7],[88,5,88,7],[81,5,81,7],[82,5,82,7],[83,5,83,7],[84,5,84,7],[77,5,77,7],[78,5,78,7],[79,5,79,7],[80,5,80,7],[73,5,73,7],[74,5,74,7],[75,5,75,7],[76,5,76,7],[69,5,69,7],[70,5,70,7],[71,5,71,7],[72,5,72,7],[65,5,65,7],[66,5,66,7],[67,5,67,7],[68,5,68,7],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[64,5,64,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[92,3,92,4],[44,5,44,7],[45,5,45,7],[46,5,46,7],[47,5,47,7],[48,5,48,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[88,3,88,4],[89,3,89,4],[90,3,90,4],[91,3,91,4],[84,3,84,4],[85,3,85,4],[86,3,86,4],[87,3,87,4],[80,3,80,4],[81,3,81,4],[82,3,82,4],[83,3,83,4],[76,3,76,4],[77,3,77,4],[78,3,78,4],[79,3,79,4],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[68,3,68,4],[69,3,69,4],[70,3,70,4],[71,3,71,4],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[47,3,47,4],[90,1,90,2],[91,1,91,2],[92,1,92,2],[88,1,88,2],[85,1,85,2],[86,1,86,2],[87,1,87,2],[89,1,89,2],[81,1,81,2],[82,1,82,2],[83,1,83,2],[84,1,84,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[76,1,76,2],[73,1,73,2],[77,1,77,2],[78,1,78,2],[79,1,79,2],[80,1,80,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[48,1,48,2],[47,1,47,2],[100,4,100,7],[97,0,97,7],[98,4,98,7],[99,4,99,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[40,0,41,0],[40,1,41,2],[40,3,41,4],[40,5,41,7],[37,0,37,2],[37,3,37,7],[38,0,38,7],[39,0,39,7],[34,0,34,7],[35,0,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[33,0,33,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/84/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 3"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Kardiomonitor stacjonarno-transportowy",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/84./2011",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 3-kardiomonitor stacjonarno transportowy"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 3"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[null,"Wymagania ogólne"]
[1,"Monitor transportowo-stacjonarny, o budowie modułowej (dopuszczalna modułowość programowa)"]
[2,"System monitorowania zapewniający nieprzerwane i jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie przewożenia pacjenta."]
[3,"Awaryjne zasilanie monitora na czas transportu pacjenta min. 2 godziny."]
[4,"Niska masa monitora lub części monitora zabieranej z pacjentem (zapewniającej ciągłość monitorowania), ułatwiająca przenoszenie, do 5,5kg "]
[5,"Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych - noworodki, dzieci oraz dorośli."]
[null,"Ekran"]
[6,"Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 8\" i ekran kopiujący min. 19\""]
[7,"Informacje wyświetlane na ekranie oraz cała komunikacja z użytkownikiem w języku polskim, łatwo dostępny system pomocy w języku polskim."]
[8,"Obsługa monitora poprzez przyciski szybkiego dostępu lub/i pokrętło i/lub ekran dotykowy."]
[9,"Do min. 6 różnych (nie tylko EKG) krzywych dynamicznych wyświetlanych na ekranie, obok każdej krzywej prezentowane są wartości cyfrowe parametrów charakterystycznych dla danego pomiaru. Dodatkowo możliwość wyświetlenia większej ilości parametrów cyfrowych."]
[10,"Możliwość zapisania indywidualnych ustawień monitora (granice alarmów, sposób wyświetlania krzywych) w celu ich późniejszego szybkiego przywołania - min. 10 "]
[null,"Praca w sieci"]
[11,"Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe lub przewodowe podłącznie do sieci monitorowania. "]
[null,"Mierzone parametry "]
[null,"EKG"]
[12,"Monitor umożliwia monitorowanie EKG z 3 lub 7 odprowadzeń"]
[13,"Częstość rytmu serca mierzona w zakresie min. 30-300 bpm"]
[14,"W zestawie kabel główny pacjenta oraz kabel 5 odprowadzeniowy."]
[null,"Monitorowanie odchyleń odcinka ST"]
[15,"Wieloodprowadzeniowa analiza odchyleń ST - min. 3 odprowadzenia."]
[16,"Zakres analizy odchyleń odcinka ST przynajmniej +/- 0,6 mV"]
[null,"Monitorowanie arytmi"]
[17,"Monitorowanie arytmii zagrażających życiu min. 3 rodzaje z możliwością ręcznego ustawienia progów alarmowych."]
[18,"Możliwość rozbudowy o większą ilość rozpoznawanych arytmii min. 10"]
[null,"Pomiar respiracji"]
[19,"Pomiar metodą impedancyjną"]
[20,"Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu"]
[21,"Minimalny zakres 5 - 200 odd/min"]
[null,"Pomiar saturacji (SpO2)"]
[22,"Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna "]
[23,"W komplecie przewód interfejsowy i standardowy neonatologiczny czujnik."]
[24,"System monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale"]
[null,"Nieinwazyjny pomiar ciśnienia"]
[25,"Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas"]
[26,"Czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 - 240 min"]
[27,"Możliwość programowania dowolnych sekwencji automatycznego pomiaru NIBP (o długości nie większej niż ta wymagana w pkt. 26), o różnych długościach czasu repetycji."]
[28,"W komplecie przewód i zestaw jednorazowych mankietów dla dorosłych (3 różne rozmiary)"]
[null," Pomiar temperatury"]
[29,"Pomiar temperatury min. 1 kanałowy."]
[30,"W komplecie czujnik temperatury powierzchniowy"]
[null,"Inwazyjny pomiar ciśnienia"]
[31," min 2 kanałowy inwazyjny pomiar ciśnienia."]
[null,"Kapnografia"]
[32," niskoprzepływowy pomiar kapnografii"]
[null,"Inne"]
[33,"Trendy tabelaryczne i numeryczne mierzonych parametrów min. 24h "]
[34,"Alarmy o różnych poziomach ważności, min. 3 kategorie"]
[35,"Min. 4 kategorie alarmów rozróżnialnych za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych wszystkich parametrów z podaniem przyczyny alarmu."]
[36,"Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą)"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4- monitor rzutu serca","index":3,"n_rows":74,"n_cols":8,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[65,1,65,2],[63,1,63,2],[62,1,62,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[64,1,64,2],[72,4,72,7],[73,4,73,7],[70,0,70,7],[71,4,71,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[49,1,49,2],[57,1,57,2],[56,1,56,2],[55,1,55,2],[54,1,54,2],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[43,0,43,2],[43,3,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[40,0,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[39,0,39,7],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[64,5,64,7],[65,5,65,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/84/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 4"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Monitor rzutu serca",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":11}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 84  /2011",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 4- monitor rzutu serca"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 4"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Wykorzystanie systemów i procedur pomiaru cisnienia inwazyjnego"]
[2,"Współpraca z dowolnym przetwornikiem\nciśnienia inwazyjnego\n"]
[3,"Współpraca z dowolnym monitorem\nprzyłóżkowym\n"]
[4,"Bez wymogu specjalnego dodatkowego dostępu\ntętniczego lub żylnego\n"]
[5,"Monitor kalibrowany lub niekalibrowany z\nmożliwością kalibracji\n"]
[6,"Monitorowane parametry:\n- ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze\n   (MAP), skurczowe (SYS) i\n    rozkurczowe (DIA)\n- częstość akcji serca (HR)\n- rzut serca (SV), objętość minutowa\n  serca (CO) i układowy opór\n  naczyniowy (SVR)- indeksowane i\n  nominalne\n- dynamiczne parametry obciążenia\n  wstępnego serca - zmiany ciśnienia\n  tętna (PPV) i objętości wyrzutowej\n  (SVV)\n"]
[7,"Monitorowanie zmian parametrów\nhemodynamicznych po interwencji\n"]
[8,"Monitorowanie parametrów w czasie\nrzeczywistym: w cyklu skurcz-skurcz, bez\nuśrednienia wartości i z możliwością\nuśrednienia\n"]
[9,"Monitorowanie parametrów w postaci\ngraficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej)\n"]
[10,"Długoczasowa rejestracja monitorowanych\nparametrów w celu ich późniejszej analizy\n"]
[11,"Możliwość przesyłania monitorowanych\nparametrów do zewnętrznego szpitalnego\nsystemu informatycznego: Ethernet, USB,\ninne;\n"]
[12,"Oprogramowanie do przeglądania i analizy\nzarejestrowanych parametrów monitorowania\ndo instalacji na komputerach z systemem MS\nWindows\n"]
[13,"Ekran monitora: dotykowy, kolorowy LCD,\nmin. 12\"\n"]
[14,"Łatwa i szybka instalacja monitora;"]
[15,"Polskie menu i polska instrukcja obsługi"]
[16,"Wyposażenie: kable połaczeniowe do wszystkich typów monitorów- 2 szt;zasilacz sieciowy- 1 szt; podstawka pod monitor- 2 szt, uchwyt mocujacy do statywu"]
[16,"Karty identyfikacyjne pacjenta do zapisu\ndanych demograficznych w ilości 30 szt. \n\n"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5-defibrylator","index":4,"n_rows":82,"n_cols":8,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[67,5,67,7],[73,5,73,7],[69,5,69,7],[72,5,72,7],[68,5,68,7],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[64,5,64,7],[66,5,66,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[61,3,61,4],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[70,1,70,2],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[69,3,69,4],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[45,1,45,2],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[46,1,46,2],[37,0,37,7],[38,0,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[36,0,36,7],[40,3,40,7],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[40,0,40,2],[81,4,81,7],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[78,0,78,7],[79,4,79,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[67,1,67,2],[66,1,66,2],[61,1,61,2],[80,4,80,7],[71,1,71,2],[71,3,71,4],[71,5,71,7],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/84/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 5"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Defibrylator dwufazowy (przenośny) z monitorem ekg, stymulacją przezskórną",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/84./2011",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie  5- defibrylator dwufazowy (przenośny)"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 5"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[null,"Zasilanie"]
[1,"bateryjne/akumulatorowe i sieciowe"]
[2,"mozliwośc wymiany wyładowanego akumulatora bez przerywania pracy przy z zasilania wewnętrznego"]
[null,"Funkcje/cechy"]
[3,"Urzadzenie przenośne,",null,"należy opisać"]
[4,"ciężar defibrylatora max 10 kg"]
[null,"Monitorowanie funkcji życiowych:EKG"]
[5,"ilość kanałów ekg min.12"]
[6,"analiza i interpretacja badania ekg"]
[null,"Defibrylacja"]
[7,"łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci"]
[8,"elektrody defibrylująco-stymulująco-monitorujące"]
[9,"defibrylacja ręczna"]
[10,"defibrylacja półautomatyczna AED"]
[11,"zakres dostarczonej energii zewnętrznej min. 5-360 J"]
[12,"ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej min.22"]
[13,"dwufazowa fala defibrylacji"]
[14,"kardiowersja"]
[null,"Stymulacja przezskórna serca"]
[15,"tryb stymulacji  \"sztywny\" i \"asynchroniczny\""]
[16,"zakres regulacji częśtości impulsów stymulujących min.50-150 imp/min."]
[17,"zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min.10-180 mA"]
[null,"Ekran"]
[18,"przekątna ekranu min. 8 cali"]
[19,"ekran kolorowy TFT lub EL (elektroluminescencyjny)"]
[null,"Inne wymagania"]
[20,"torba transportowa z kieszeniami na akcesoria i paskiem do przenoszenia na ramieniu"]
[21,"Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6-urządzenie do ogrzewa","index":5,"n_rows":75,"n_cols":11,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,8,72,10],[73,8,73,10],[74,8,74,10],[61,8,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,7],[62,8,62,10],[59,8,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,7],[60,8,60,10],[59,1,59,3],[59,4,59,7],[61,1,61,3],[57,8,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,7],[58,8,58,10],[57,1,57,3],[57,4,57,7],[55,4,55,7],[55,8,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,7],[56,8,56,10],[55,1,55,3],[53,4,53,7],[53,8,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,7],[54,8,54,10],[53,1,53,3],[51,4,51,7],[51,8,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,7],[52,8,52,10],[49,8,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,7],[50,8,50,10],[47,8,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,7],[48,8,48,10],[45,8,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[43,8,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[41,8,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[38,8,38,10],[39,1,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[2,0,2,1],[2,3,2,6],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[61,4,61,7],[47,1,47,3],[47,4,47,7],[43,1,43,3],[43,4,43,7],[45,1,45,3],[45,4,45,7],[49,1,49,3],[49,4,49,7],[51,1,51,3],[13,0,13,7],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[38,1,38,3],[38,4,38,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/84/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta z osprzętem zużywalnym;",null,null,"szt.",1]
["1.1","Kocyki do ogrzewaczy konwekcyjnych na górną część ciała",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego urządzenia z osprzętem z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/84./2011",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
["dla zadania nr 6"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"Parametry oferowane"]
[null,"Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta z osprzętem zużywalnym - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Certyfikat ISO",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
[2,"Ochrona obudowy przed zachlapaniem, Min. IPX1"]
[3,"Zasilanie: 220V 50Hz ±10%"]
[4,"Zakres temperatur pracy: 16 - 26ºC"]
[5,"Metoda ogrzewania: czyste ciepłe powietrze wdmuchiwane do kocyka przykrywającego pacjenta"]
[6,"Możliwość wydmuchiwania powietrza w temperaturze otoczenia"]
[7,"Prędkość wydmuchiwanego powietrza: 8 - 9 m/s"]
[8,"Dokładność ogrzewania, Min. 1ºC"]
[9,"Zakres zmian temperatury wydmuchiwanego powietrza: 36 - 44ºC;                      Przynajmniej 4 przedziały temperatur"]
[10,"Względny poziom głośności, Max. 45dBA"]
[11,"Podwójny system zabezpieczeń przed oparzeniem pacjenta"]
[12,"Wyświetlacz temperatury wydmuchiwanego powietrza z czujnika umieszczonego na końcu rury (od strony pacjenta)"]
[13,"Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia i spadku ustalonej temperatury wydmuchiwanego powietrza"]
[14,"Alarm dźwiękowy i wizualny odłączenia rury od dmuchawy"]
[15,"Uchwyt do mocowania na typowym stojaku"]
[16,"Uchwyt do przenoszenia urządzenia"]
[17,"Uchwyt do zawieszenia rury"]
[18,"Pewny i wygodny sposób mocowania rury do portu koca, umożliwiający wzajemne obracanie rury w porcie koca"]
[19,"Długa rura doprowadzająca powietrze do kocyka, długość minimum 2m przy swobodnie rozłożonej (nie rozciągniętej) rurze"]
[20,"Wbudowany filtr powietrza 0,2 µm"]
[21,"Prosta obsługa i konserwacja urządzenia",null,null,"Tak, opisać"]
[22,"Szeroki asortyment kocyków jednorazowych, Min. koce na różne partie ciała        (dla dorosłych, kocyki hemodynamiczne) "]
[23,"Potwierdzenie producenta o niepalności kocyków"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2011 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7-aparat do do oznaczan","index":6,"n_rows":79,"n_cols":8,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,1,66,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[68,5,68,7],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[64,5,64,7],[65,5,65,7],[66,5,66,7],[67,5,67,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[62,5,62,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[76,4,76,7],[77,4,77,7],[78,4,78,7],[75,0,75,7],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[63,5,63,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[45,0,45,7],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[41,5,41,7],[43,0,43,2],[43,3,43,7],[44,0,44,7],[70,1,70,2],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/84/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 7"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Aparat do oznaczania parametrów krzepniecia krwi",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":11}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/84./2011",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 7- aparat do oznaczania parametrów krzepnięcia krwi"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  7"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Nośnik próbki - Kuweta"]
[2,"Max. ilość potrzebnej próbki krwi:"]
[3,"- 15 μl (1 kropla !)"]
[4,"Waga aparatu max 1 kg"]
[5,"Aktywator - Kaolin"]
[6,"Ekran LCD"]
[7,"Ilość komór pomiarowych – min 1"]
[8,"Rozpoznawanie kodów paskowych"]
[9,"Dostępne testy: \n• ACT-LR - niski zakres używanej heparyny (0-2,5 u/ml)\n• ACT+  -wysoki zakres używanej heparyny (1-6u/ml)\n• APTT\n• PT\n• Cytrynian PT, APTT\n"]
[10,"Kuwety kontrolne"]
[11,"Zakres czasów miń 0-1000sek."]
[12,"Możliwość podłączenia drukarki"]
[13,"Klawiatura numeryczna"]
[14,"Pamięć do 400 wyników kontroli jakości"]
[15,"Pamięć do 400 wyników pacjentów"]
[16,"Pamięć daty badania i godziny"]
[17,"Łącze RS 232 do komunikacji z PC (opcja)"]
[18,"Programowanie do 100 kodów dostępu"]
[19,"Zasilanie sieciowe i akumulatorowe"]
[20,"Deklaracja Zgodności z CE (aparat do diagnostyki in vitro)"]
[21,"Kompatybilny z systemem Windows 95/98/NT/2000/XP"]
[22,"Zestaw startowy  :  90 testów ACT-LR - niski zakres używanej heparyny (0-2,5 u/ml)"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 8-urządzenie do suchego","index":7,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[70,4,70,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[63,0,63,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[6,0,6,7],[32,0,32,7],[34,0,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,7],[36,0,36,2],[36,3,36,7],[42,1,42,2],[39,3,40,4],[37,0,37,7],[39,5,40,7],[42,3,42,4],[42,5,42,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/84/2011"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr  8"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Urządzenie do suchego rozmrażania osocza oraz\npodgrzewania preparatów krwiopochodnych z niżej wymienionym wyposażeniem",1]
[2,"Moduł podgrzewania płynów infuzyjnych",1]
[3,"Rynienka ze stali nierdzewnej",1]
[4,"Drukarka protokołów",1]
[5,"Zasilacz UPS",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 84 /2011",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie - 8 urządzenie do suchego rozmnażania osocza oraz\npodgrzewania preparatów krwiopochodnych"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające dla zadania  8"]
[]
["L.P.","OPIS  PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["1.","Możliwość podgrzewania krwi oraz rozmrażania osocza 1-3 worków"]
["2.","Automatyczne sprawdzanie funkcji łącznie z kalibracją "]
["3.","Zabezpieczenie przed przegrzaniem"]
["4.","Zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementów morfotycznych krwi"]
["5.","Sucha metoda ogrzewania preparatów (wyklucza się wodę jako nośnik ciepła)"]
["6.","Sygnalizacja płynności wkładu"]
["7.","Temperatura rozmrażanego preparatu a nie otoczenia"]
["8.","Urządzenie z dodatkową tacą ułatwiającą czyszczenie"]
["9.","Urządzenie z dodatkową opcją mieszania trombocytów"]
["10.","Urządzenie z peryferyjną drukarką protokołów "]
["11.","Parametry techniczne"]
["12.","Moc [kW]=< 2"]
["13.","Waga [kg] =< 15"]
["14.","Możliwość ogrzania do temperatury 37 [°C]"]
["15.","Dokładność ogrzewania [%] =< ( +/-  4)"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 9 -pompa strzykawkowa","index":8,"n_rows":97,"n_cols":8,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[85,3,85,4],[86,3,86,4],[87,3,87,4],[88,3,88,4],[81,3,81,4],[82,3,82,4],[83,3,83,4],[84,3,84,4],[39,5,39,7],[41,0,41,2],[41,3,41,7],[80,3,80,4],[80,1,80,2],[80,5,80,7],[42,0,42,7],[43,0,43,7],[78,3,78,4],[79,3,79,4],[78,5,78,7],[79,5,79,7],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[76,3,76,4],[77,3,77,4],[74,5,74,7],[75,5,75,7],[76,5,76,7],[77,5,77,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[73,3,73,4],[73,5,73,7],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[64,3,64,4],[72,3,72,4],[64,5,64,7],[72,5,72,7],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[58,5,58,7],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[79,1,79,2],[75,1,75,2],[76,1,76,2],[78,1,78,2],[77,1,77,2],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[52,3,52,4],[73,1,73,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[52,5,52,7],[53,3,53,4],[74,1,74,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[53,5,53,7],[38,0,38,7],[39,0,39,2],[39,3,39,4],[62,1,62,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[16,1,16,4],[37,0,37,7],[44,0,45,0],[44,1,45,2],[44,3,45,4],[44,5,45,7],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[69,3,69,4],[66,5,66,7],[67,5,67,7],[69,5,69,7],[68,5,68,7],[71,3,71,4],[71,5,71,7],[93,0,93,7],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[94,4,94,7],[95,4,95,7],[96,4,96,7],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[88,1,88,2],[87,1,87,2],[86,1,86,2],[85,1,85,2],[84,1,84,2],[83,1,83,2],[82,1,82,2],[81,1,81,2],[81,5,81,7],[82,5,82,7],[83,5,83,7],[84,5,84,7],[85,5,85,7],[86,5,86,7],[87,5,87,7],[88,5,88,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 84 /2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 9"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Pompa infuzyna ze strzykawkami",3]
[2,"Stacja dokująca",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 84 /2011",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie  9- pompy infuzyjnych ze strzykawkami oraz stacja dokującą"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 9"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I","Pompy infuzyjne ze strzykawkami:"]
[1,"Klasa ochronności II - zgodnie z CE/MPG"]
[2,"Stopień ochrony min CF"]
[3,"Zasilanie; 220-230 V 50/60 Hz+/-10%"]
[4,"Zasilacz wbudowany w urządzenie"]
[5,"Waga poniżej 2,5 kg"]
[6,"Programowanie daty i czasu"]
[7,"Programowanie pompy w języku polskim"]
[8,"Pompa wyposażona w klawiaturę numeryczną"]
[9,"Wewnętrzna biblioteka leków (min.120) z możliwością wymiany wszystkich zapisanych leków.  "]
[10,"Rozmiary strzykawek; 2/3 ,5 ,10 ,20 ,30, 50/60"]
[11,"Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów (w tym min. 5 polskich )"]
[12,"Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki przez pompę"]
[13,"Strzykawka mocowana automatycznie od przodu pompy"]
[14,"Podstawowa szybkości przepływu min.  0,01-2000 ml "]
[15,"Dokładność podaży; +/-2%"]
[16,"Możliwość monitorowania objętości całej infuzji"]
[17,"Możliwość ręcznego ustawienia ciśnienia okluzji  - min. 10 progów w zakresie min. od 50 mmHg do 900 mmHg"]
[18,"Programowanie szybkości podaży w jednostkach masy"]
[19,"Programowana objętość dawki uderzeniowej od 0,1 ml "]
[20,"Programowana szybkość dawki uderzeniowej min.  do 2000 ml/h (dla strzykawek 50ml.)"]
[21,"Dwa tryby podaży bolusa: \nprogramowany i „z ręki”\nMożliwość wyłączenia jednego z trybów\n"]
[22,"Automatyczna redukcja ciśnienia w linii po wystąpieniu alarmu ciśnienia okluzji"]
[23,"Funkcja pauzy "]
[24,"Możliwość konfiguracji menu pompy"]
[25,"Alarmy i sygnały ostrzegawcze\n• brak sieci, \n• słaby akumulator, \n• rozładowany akumulator, \n• okluzja, \n• pusta strzykawka, \n• koniec pauzy, \n• zas do końca infuzji, \n• awaria pompy, \n• KVO\n"]
[26,"Autokontrola urządzenia w czasie pracy"]
[27,"Monitorowanie stanu akumulatora"]
[28,"Świadectwo CE"]
[29,"Instrukcja w języku polskim"]
["II","Stacja dokująca"]
[1,"Stopień ochronności: Clasa I, IPX 1"]
[2,"Możliwość podłączenia pomp strzykawkowych opisanych w powyżej"]
[3,"Stacja posiadająca zaczepy umożliwiające mocowanie do kolumny infuzyjnej, stojaka lub szyny poziomej "]
[4,"Stacja zapewniająca wspólne zasilanie elektryczne pomp w niej zamontowanych"]
[5,"Możliwość wpinania/ wypinania pomp niezależnie od  ich lokalizacji w stacji"]
[6,"Możliwość rozbudowy stacji dokującej o funkcję przekazywania danych z pomp do informatycznej sieci szpitalnej lub centrali infuzji. "]
[7,"Możliwość rozbudowy stacji o funkcję komunikacji przewodowej z gniazdem Ethernet "]
[8,"Komunikacja pompy ze stacją dokującą za pośrednictwem portu podczerwieni"]
[9,"Waga do 4 Kg"]
[10,"Deklaracja zgodności CE"]
[11,"Instrukcja w języku polskim"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 10-laryngoskopy","index":9,"n_rows":65,"n_cols":8,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[35,0,35,2],[35,3,35,4],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[49,3,49,4],[45,3,45,4],[42,1,42,2],[35,5,35,7],[64,4,64,7],[62,4,62,7],[63,4,63,7],[61,0,61,7],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[43,1,43,2],[49,5,49,7],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[45,5,45,7],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[40,1,41,2],[40,3,41,4],[40,5,41,7],[39,0,39,7],[40,0,41,0],[38,0,38,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[20,1,20,4],[37,0,37,2],[37,3,37,7],[33,0,33,7],[34,0,34,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 84 /2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 10"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Laryngoskop  światłowodowy",2]
[2,"Łyżki wielorazowego użytku   Macintosh  nr 1,",2]
[3,"Łyżki wielorazowego użytku   Macintosh  nr 2,",2]
[4,"Łyżki wielorazowego użytku   Macintosh  nr 3,",2]
[5,"Łyżki wielorazowego użytku  Macintosh  nr 4,",2]
[6,"Łyżka wielorazowego użytku z ruchomą końcówka typu Mc Coy do trudnej intubacji nr  3 (XL)",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 84 /2011",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 10-laryngoskop światłowodowy z kompletem łyżek"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 10"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1," Łyżki światłowodowe i rękojeścią do laryngoskopii\nNr 1 / 92x14mm\nNr 2 / 100x17mm\nNr 3 / 130x18mm\nNr 4 / 155x18mm\nmuszą spełniać następujące wymagania:\n"]
[2,"Światłowodowa łyżka typu Macintosh wykonana ze stali nierdzewnej, z trójstronnym zatrzaskiem kulkowym"]
[3,"Z trwałym laserowym oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki, nazwą producenta, numerem katalogowym"]
[4,"Wymienny światłowód o średnicy min 4mm, bez elementów plastikowych, nie wymagający narzędzi do zamontowania"]
[5,"Uchwyt kompatybilny z łyżkami światłowodowymi"]
[6,"Wykonany ze stali nierdzewnej, radełkowany krzyżowo, z ksenonową żarówką"]
[7,"Zestaw podlegający sterylizacji w autoklawie"]
[8,"Zestaw z dożywotnią gwarancja na korozję, wady produkcyjne i materiałowe,"]
[9,"Łyżka światłowodowa z ruchomą końcówką do laryngoskopii przeznaczona do trudnej intubacji nr 3/ 130 x18 mm"]
[10,"Łyżka światłowodowa do laryngoskopii z ruchomą końcówką musi spełniać następujące wymagania:"]
[11,"Światłowodowa łyżka z ruchomą końcówką typu Macintosh uruchamianą za pomocą dźwigni do trudnych intubacji"]
[12,"Wykonana ze stali nierdzewnej, z trójstronnym zatrzaskiem kulkowym"]
[13,"Z trwałym laserowym oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki, nazwą producenta, numerem katalogowym"]
[14,"Podlegająca sterylizacji w autoklawie"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 11-kardiomonitor","index":10,"n_rows":90,"n_cols":8,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[80,1,80,2],[81,1,81,2],[76,1,76,2],[77,1,77,2],[78,1,78,2],[79,1,79,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[30,0,30,7],[31,0,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[29,0,29,7],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[74,3,74,4],[74,5,74,7],[75,3,75,4],[75,5,75,7],[33,0,33,2],[33,3,33,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,37,0],[36,1,37,2],[36,3,37,4],[36,5,37,7],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[39,1,39,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[71,3,71,4],[71,5,71,7],[72,3,72,4],[72,5,72,7],[73,3,73,4],[73,5,73,7],[76,3,76,4],[76,5,76,7],[77,3,77,4],[77,5,77,7],[78,3,78,4],[78,5,78,7],[79,3,79,4],[79,5,79,7],[80,3,80,4],[80,5,80,7],[81,3,81,4],[81,5,81,7],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[87,4,87,7],[88,4,88,7],[89,4,89,7],[86,0,86,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 84 /2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 11"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Kardiomonitor stacjonarno-transportowy",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 84/20011",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 11 -kardiomonitor stacjonarno transportowy"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 11"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Kolorowy ekran . Przekątna co najmniej 10”"]
[2,"Sterowanie monitorem poprzez pokrętło, przyciski funkcyjne oraz ekran dotykowy "]
[3,"Ilość kanałów dynamicznych,min. 8 "]
[4,"Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametró,min. 120 godz."]
[5,"Monitor wyposażony w kalkulatory: lekowe, parametrów nerkowych, parametrów wentylacyjnych, parametrów utlenowania"]
[6,"Zasilanie monitora 230V/ 50Hz - zasilacz wbudowany w monitor"]
[7,"Zasilanie monitora z wewnętrznego wymienialnego przez użytkownika akumulatora pozwalającego na co najmniej 2 godziny pracy"]
[8,"Możliwość podłączenia do ekranu kopiującego"]
[9,"Monitor wyposażony w wyjście sygnału synchronizacji defibrylatora"]
[10,"Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. "]
[11,"Monitory wyposażone w funkcję wyświetlania wartości mierzonych parametrów w postaci dużych cyfr z wyborem przez użytkownika jakie parametry mają znaleźć się na tym ekranie"]
[12,"Monitor o wadze poniżej 3.2 kg"]
[13,"Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia "]
[14,"Konwekcyjne chłodzenie monitora (bez stosowania wentylatora - cicha praca urządzenia)"]
[null,"Pomiar EKG/ST/Resp "]
[15,"Monitorowanie 3 odprowadzeń EKG jednocześnie spośród 7 do wyboru"]
[16,"Prędkości przesuwu krzywych do wyboru: 12,5; 25; 50 mm/s"]
[17,"Zakres pomiarowy częstości pracy serca min. od 30 do 300 B/min; dokładność co najmniej +/- 2 B/min"]
[18,"Analiza arytmii - wykrywanie co najmniej 17 kategorii zaburzeń rytmu"]
[19,"Czułość wyświetlacza 1,25 mm/mV, 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV, Auto"]
[20,"Odchylenie odcinka ST w zakresie od -2.0 do +2.0 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie "]
[21,"Zakres pomiarowy częstości oddechów co najmniej 0-120 R/min, dokładność co najmniej +/- 2 R/min."]
[22,"Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji (I lub II)"]
[23,"Ustawianie wzmocnienia krzywej respiracji x 0,25; x 0,5; x 1; x 2; x 3; x 4; X 5"]
[24,"Granice alarmowe częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, arytmii i częstości oddechu ustalone przez użytkownika "]
[25,"Funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych częstości pracy serca i częstości oddechu w stosunku do bieżących wartości tych parametrów"]
[26,"W ofercie z monitorem przewód EKG z gniazdami do 5 końcówek EKG, komplet 5 końcówek EKG"]
[null,"Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną "]
[27,"Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego "]
[28,"Zakres pomiarowy nieinwazyjnego ciśnienia,co najmniej 20-260 mmHg"]
[29,"Granice alarmowe ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego"]
[30,"Funkcja ułatwiająca nakłucie żyły - pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez żądany czas"]
[31,"W ofercie z monitorem mankiet duży, średni i mały oraz rura połączeniowa do mankietu"]
[null,"Pomiar saturacji i pletyzmografia "]
[32,"Zakres pomiarowy % saturacji 30-100%"]
[33,"Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-250"]
[34,"Granice alarmowe %saturacji oraz częstości pulsu ustalone przez użytkownika "]
[35,"Funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych częstości pulsu oraz % saturacji w stosunku do bieżących wartości tych parametrów"]
[36,"W ofercie z monitorem czujnik SpO2 na palec dla dzieci  i dorosłych na palec oraz przewód połączeniowy do monitora "]
[null,"Pomiar temperatury (dwa kanały"]
[37,"Zakres pomiarowy temperatury ciała 10-45 stopni C, wyświetlanie temp. i różnicy temperatur"]
[38,"Granice alarmowe temperatury ciała "]
[39,"W ofercie z monitorem czujnik temperatury powierzchniowy i centralny"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 12-myjnia","index":11,"n_rows":82,"n_cols":8,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,1,72,2],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[29,0,29,7],[30,0,30,7],[31,0,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,7],[33,0,33,2],[33,3,33,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,37,0],[36,1,37,2],[36,3,37,4],[36,5,37,7],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[43,1,43,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[73,3,73,4],[73,5,73,7],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[71,3,71,4],[71,5,71,7],[78,0,78,7],[79,4,79,7],[80,4,80,7],[81,4,81,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 84 /2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 12"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Myjnia  dezynfektor do narzędzi chirurgicznych",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/84/20011",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["zadanie 12- Myjnia  dezynfektor do narzędzi chirurgicznych"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 12"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2011"]
[2,"Wersja przelotowa, dwudrzwiowa."]
[3," Maksymalna szerokość urządzenia – 650 mm"]
[4,"Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do za/rozładunku komory."]
[5,"Ergonomiczna wysokość stolika do za/rozładunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi - 700÷900 mm"]
[6,"Pojemność komory (minimalna):\n- 8 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480 x 250 x 50 mm),\n"]
[7,"Ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i osprzętu anestezjologicznego oraz butelek dziecięcych."]
[8,"Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa - wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej."]
[9,"Końcowe płukanie wodą uzdatnioną."]
[10,"Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej."]
[11,"3 pompy detergentu z przepływomierzami, każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie"]
[12,"Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach."]
[13,"Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego."]
[14,"Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi."]
[15,"Złącza do komunikacji z komputerem zewnętrznym RS232 oraz RS485"]
[16,"Procesy mycia i dezynfekcji realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika."]
[17,"Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub panel dotykowy."]
[18,"Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 12 znaków graficznych."]
[19,"Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie  załadowczej)."]
[20,"Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego)."]
[21,"Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej."]
[22,"Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu."]
[23,"Dostęp serwisowy od przodu urządzenia."]
[24,"Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej."]
[25,"Agregat suszący wyposażony w kondensator oparów z układem odzysku ciepła."]
[26,"Wbudowany bezszczotkowy agregat suszący z możliwością nastawiania temperatury i czasu suszenia odrębnie dla każdego procesu"]
[27,"Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego - sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra)."]
[28,"Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione)."]
[29,"Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz."]
[30,"Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza (usunięcie pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp…), poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion w celu zapewnienia eliminacji gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion."]
[31,"Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia."]
[32,"Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 75% powierzchni drzwi)."]
[33,"Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia - 4 pojemniki po 5 l każdy."]
[null,"W komplecie wyposażenie:"]
[34,"Wsad do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach  narzędziowych:\n-  na 4 poziomach (poj. 8 tac DIN1/1),\n-  na 3 poziomach,\n-  na 2 poziomach,\numożliwiający natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych  - szt. 1\n"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 13-suszarka","index":12,"n_rows":63,"n_cols":8,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,4,61,7],[62,4,62,7],[59,0,59,7],[60,4,60,7],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[36,1,37,2],[36,3,37,4],[36,5,37,7],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,3,44,4],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[44,5,44,7],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[38,1,38,2],[31,3,31,4],[31,5,31,7],[33,0,33,2],[33,3,33,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,37,0],[11,0,11,7],[7,0,7,7],[30,0,30,7],[31,0,31,2],[29,0,29,7],[15,1,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 84  /2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 13"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Suszarka narzędzi chirurgicznych",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/84/ 2011",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["zadanie 13 -  suszarka narządzi chirurgicznych"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 13"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2011"]
[2,"Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa."]
[3,"Pojemność komory (minimalna): \n- 16 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480 x 250 x 50 mm),\n- lub 30 węży anestezjologicznych,\n"]
[4,"Możliwość suszenia rur anestezjologicznych w pozycji wiszącej oraz jednoczesnego suszenia narzędzi chirurgicznych."]
[5,"Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory."]
[6,"Wymuszony obieg powietrza wewnątrz rur anestezjologicznych."]
[7,"Powietrze suszące filtrowane."]
[8,"Drzwi suszarki wyposażone w szybę - umożliwiające kontrolę zawartości komory suszarki bez konieczności otwierania drzwi i utraty ciepła z komory."]
[9,"Zakres regulacji czasu suszenia do 90 minut."]
[10,"Możliwość ustawienia minimum dwóch różnych temperatur suszenia z zakresu 70-90 0C"]
[11,"Zasilanie elektryczne trójfazowe. Wymagana moc zasilania nie większa niż 5 kW."]
[12,"Brak konieczności podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej."]
[13,"Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego."]
[14,"Powierzchnia czołowa suszarki wykonana w sposób higieniczny, łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji - brak wystających śrub, klawiszy i innych elementów, których mycie jest utrudnione."]
[15,"Urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE."]
[16,"Suszarka wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne, myjące i korozję."]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 14-diatermia","index":13,"n_rows":98,"n_cols":8,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[86,5,86,7],[76,5,76,7],[77,5,77,7],[87,5,87,7],[78,5,78,7],[79,5,79,7],[80,5,80,7],[81,5,81,7],[85,5,85,7],[82,5,82,7],[83,5,83,7],[72,5,72,7],[73,5,73,7],[74,5,74,7],[75,5,75,7],[68,5,68,7],[69,5,69,7],[70,5,70,7],[71,5,71,7],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[66,5,66,7],[67,5,67,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[87,3,87,4],[81,3,81,4],[82,3,82,4],[83,3,83,4],[86,3,86,4],[80,3,80,4],[77,1,77,2],[78,1,78,2],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[77,3,77,4],[78,3,78,4],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[75,1,75,2],[74,1,74,2],[76,1,76,2],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[68,3,68,4],[69,3,69,4],[61,3,61,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[64,3,64,4],[52,3,52,4],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[75,3,75,4],[62,3,62,4],[58,1,58,2],[65,3,65,4],[67,3,67,4],[63,3,63,4],[53,3,53,4],[52,5,52,7],[87,1,87,2],[86,1,86,2],[85,1,85,2],[84,1,84,2],[83,1,83,2],[82,1,82,2],[81,1,81,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[49,1,49,2],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[7,0,7,7],[80,1,80,2],[79,1,79,2],[73,1,73,2],[72,1,72,2],[71,1,71,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[67,1,67,2],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[43,0,43,2],[43,3,43,7],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[92,0,92,7],[85,3,85,4],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[76,3,76,4],[64,5,64,7],[65,5,65,7],[95,4,95,7],[96,4,96,7],[70,3,70,4],[71,3,71,4],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[84,3,84,4],[84,5,84,7],[79,3,79,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/84 /2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 14"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Diatermia do koagulacji i cięcia tkanek",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/84/2011"]
[]
[]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 14 - diatermia do koagulacji i ciecia tkanek"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  14"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Diatermia chirurgiczna mon i bipolarna z systemem zamykania dużych naczyń z automatyczna regulacji mocy pracy  na wózku - 1 szt."]
[2,"Kolorowy wyświetlacz TFT do komunikacji aparat - użytkownik. Komunikacja w języku polskim"]
[3,"Możliwość zapamiętania min. 23 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora ,podać"]
[4,"Układ monitorowania kontaktu elektrody neutralnej jednorazowej dzielonej monitorujący:\n- kontakt elektrody z wyświetlaniem informacji liczbowej o wartości oporności połączenia\n- orientacje elektrody neutralnej względem elektrody aktywnej\n- układ kontroli czasu aktywacji ,\n należy podać"]
[5,"Monitor mocy z możliwością  wizualizacji aplikowanej mocy na wyświetlaczu"]
[6,"Regulacja ograniczenia mocy  z krokiem co 1W w całym zakresie regulacji"]
[7," Moc cięcia monopolarnego  min. 300 [W],  należy podać"]
[8,"Możliwość prowadzenia cięcia monopolarnego z min. 3 różnymi prądami różniącymi się efektami hemostatycznymi w tym dwa prądy optymalizowane pod kątem zabiegów w płynach.należy podać"]
[9,"tryb pracy przeznaczony do tzw. zimnego preparowania tkanek w miejscach szczególnie wrażliwych na temperaturę, np. w pobliżu miejsc mocno unerwionych, należy podać"]
[10,"Możliwość regulacji hemostazy tkanki w skali przynajmniej  8-stopniowej podczas cięcia monopolarnego każdego w/w  rodzaju, należy podać"]
[11,"Tryby koagulacji monopolarnej min.: łagodna, forsowna, preparująca, natryskowa, należy podać"]
[12,"Możliwość jednoczesnej pracy monopolarnej przez dwóch operatorów,należy podać"]
[13,"Moc cięcia bipolarnego  min. 100W,należy podać"]
[14,"Funkcja bezpiecznego cięcia bipolarnego i koagulacji bipolarnej w soli fizjologicznej (elektroresekcja  bipolarna) moc cięcia  min. 370 [W],należy podać"]
[15,"Automatyczne rozpoznawanie i ustawienia parametrów pracy narzędzi do resekcji bipolarnej "]
[16,"Moc koagulacji monopolarnej  min. 200 [W], moc koagulacji monopolarnej typu natryskowego min. 120[W],należy podać"]
[17,"Moc koagulacji bipolarnej  min. 120 [W], należy podać"]
[18,"Możliwość pracy koagulacji bipolarnej w trybie auto start z programowanym opóźnieniem czasowym oraz funkcja auto stop, włączającym aktywację po uzyskaniu efektu hemostazy,należy podać"]
[19,"Możliwość aktywacji funkcji monopolarnych i bipolarnych przez jeden sterownik nożny - bez konieczności dodatkowej regulacji z panelu aparatu  (łącznie z cięciem bipolarnym)"]
[20,"Aktywacja koagulacji monopolarnej z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej "]
[21,"Sterowanie intensywnością cięcia i koagulacji oraz możliwość zmiany trybów pracy przy pomocy włącznik nożnego i uchwytu do koagulacji i cięcia"]
[22,"Funkcja zamykania  naczyń o średnicy do 7mm (zgrzewanie i cięcie)\nSkuteczność zamykania naczyń do 7mm potwierdzona załączonym do oferty: certyfikatem uprawnionej do tego instytucji, np. certyfikat FDA   \n"]
[23,"Automatyczne rozpoznawanie i ustawienia parametrów pracy narzędzi do zamykania naczyń "]
[24,"Wykrywania nieprawidłowej pracy - sygnalizacja wizualna z komunikatami w języku polskim oraz dźwiękowa w połączeniu z wyłączeniem aparatu"]
[25,"Liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych min. 4szt:\n- monopolarne – min.1 szt.\n- bipolarne –min.  1 szt.\n- wielofunkcyjne rozpoznające przyłączone narzędzia – min. 1 szt.\n- elektrody neutralnej – 1 szt.\nAparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi: - monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym śr. 4mm i 5 mm oraz trzypinowym \n- bipolarnych w systemie wtyczek koaksjalnych oraz dwupinowym o rozstawie standardu 22 mm i 28,5 mm,                                                      należy podać\n"]
[26,"Wymienne moduły gniazd przyłączeniowych umożliwiające rozbudowę aparatu"]
[27,"Możliwość rozbudowy o moduły sterowane i programowane diatermią, produkcji producenta diatermii :\n- moduł do odsysania dymów z pola operacyjnego \n- przystawka argonowa\n- neurotest do sprawdzania ciągłości nerwów,\nnależy podać"]
[null,"Wyposażenie:"]
[28,"Podwójny włącznik nożny wodoodporny z funkcja zamiany programów w laparoskopii - 1 szt"]
[29,"Pojedynczy włącznik nożny wodoodporny - 1 szt."]
[30,"Elektroda neutralna wielorazowa o powierzchni min, 493 cm2 dla dorosłych z 2 pasami mocującymi i zapinkami oraz kablem-1 szt."]
[31,"Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej - 2 szt."]
[32,"Elektroda neutralna jednorazowa dzielona o powierzchni 85 -90cm2 z pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 20-23cm2 min. 100 szt."]
[33,"Uchwyt elektrod monopolarnych \nz przyciskami cięcia i koagulacji z kablem - 5szt.\n"]
[34,"Zestaw elektrod monopolarnych składający się z elektrod: \nnożowa  prosta dł. 4-5mm – 5szt., \nnożowa prostej dł.12-15– 5 szt.,\n"]
[35,"Wielorazowe bipolarne klemy do zamykania naczyń do 7mm średnicy wygięte, dł. 27-28 cm  - 1 szt.\n\nDopuszcza się narzędzia jednorazowe lub z elementami jednorazowymi  zapewniające wykonanie 50 zabiegów\n"]
[36,"Wielorazowe bipolarne klemy do zamykania naczyń do 7mm średnicy wygięte, dł. 20-21 cm  - 1 szt.\n\nDopuszcza się narzędzia jednorazowe lub z elementami jednorazowymi  zapewniające wykonanie 50 zabiegów\n"]
[37,"Bipolarne narzędzie do zamykania naczyń do 7mm średnicy, z funkcją przecinania i aktywacją w rękojeści,  dł. 350 mm, śr. prowadzenia 5mm, powierzchnia części roboczej ok. 7mm,   jednorazowe, do zaawansowanych procedur operacyjnych – 5 szt."]
[38,"Możliwość współpracy diatermii systemami zintegrowanej sali operacyjnej np. OR1, CORE,należy podać"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 15-urząd do pomiar ","index":14,"n_rows":51,"n_cols":11,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,8,49,10],[50,8,50,10],[48,8,48,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[36,1,36,3],[36,4,36,7],[36,8,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,7],[37,8,37,10],[33,8,33,10],[34,1,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,7],[35,8,35,10],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[33,1,33,3],[33,4,33,7],[12,1,12,7],[2,0,2,1],[2,3,2,6],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[11,1,11,3],[10,1,10,3],[9,1,9,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P 84 /2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 15 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,null,null,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               ",null,null,"Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Urządzenie do pomiaru wskażnika kostkowo-ramiennego",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 84 /2011"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
["dla zadania nr 15"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE*",null,null,null,"Parametry oferowane"]
[null,"Urządzenie do pomiaru wskażnika kostkowo-ramiennego musi spełniać niżej wymienione wymagania:"]
[1,"Metoda pomiaru: oscylometryczna- na czerech kończynach"]
[2,"Mozliwość analizy danych za pośrednictwem dołączonego oprogramowania"]
[3,"Wymagania oprogramowania:"]
["a)","mozliwośc pracy jednostanowiskowej i wielostanowiskowej w sieci komputerowej"]
["b)","możliwość eksportu danych do arkusza Excel"]
["c)","klasyfikacja PAD/PAOD"]
[4,"Zgodność z normą EN 1060 oraz znak CE"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2011 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]