# Zestawienie wymaganych parametrów granicznych-odcinających

Zadanie 1- narzędzia chirurgiczne podstawowe

| LP. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | PARAMETRY OFEROWANE [ wypełnia Wykonawca] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamawiający nie dopuszcza tolerancji wymiarów narzędzi chirurgicznych. Oferta zawierająca narzędzia przekraczające wymagane wymiary narzędzi zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SIWZ na podstawie firmowych materiałów informacyjnych producenta dostarczonych wraz z ofertą. Oferta musi być ofertą całościową zawierającą wszystkie pozycje asortymentowe zgodne z opisem |  |  |
| 2. | Dołączenie do oferty informacji producenta oferowanych narzędzi chirurgicznych odnośnie materiału użytego do produkcji instrumentów chirurgicznych będące dokumentem branym pod uwagę w trakcie oceny spełnienia wymagań jakościowych . Musi być podany zakres twardości stali użytych do produkcji dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych . Grupy narzędzi : - haki operacyjne , retraktory , podważki , pincety , kleszczyki , klemy , imadła bez twardej wkładki – min. 42 – 47 HRC - nożyczki bez twardej wkładki , dłuta – min. 50 – 57 HRC - nożyczki z twardą wkładką / twarda wkładka – min. 42 – 47 HRC / min. 60 – 64 HRC - imadła z twarda wkładką min. – 60-62 HRC |  |  |
| 3. | Łączenie połówek nożyczek wykonane centralnie za pomocą wkrętów , nie nitowane |  |  |
| 4. | Kosze sterylizacyjne do narzędzi chirurgicznych wykonane z jednego kawałka blachy ze stali nierdzewnej wycinanej laserowo – do potwierdzenia oświadczeniem producenta lub kopią oświadczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem i tłumaczeniem na jęz. polski jeżeli oświadczenie będzie w obcym języku . Kosze wyposażone w maty silikonowe zabezpieczające narzędzia chirurgiczne przed uszkodzeniem i przesuwaniem się podczas transportu i przenoszenia . |  |  |
| 5. | Trwałe oznakowanie narzędzi : logo producenta , nr katalogowy |  |  |
| 6. | Dodatkowe trwałe oznakowanie narzędzi kodem literowym zamawiającego „ IHiT ” . Spełnienie tego warunku potwierdzone oświadczeniem dołączonym do oferty. |  |  |
| 7. | Oferowane narzędzia winna cechować ( potwierdzone w dokumencie producenta): - wysoka jakość materiałów, z których są wykonane – dołączyć informację producenta dotyczącą składu materiałów z jakich wykonano narzędzia. Norma stali – ISO 7153-1 - wysoka trwałość - wysoka ergonomia - narzędzia matowane ( Podać stosowaną przez producenta technologię matowania) - pasywacja w oparciu o standard ASTM 380-06 - odporność na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402 |  |  |
| 8. | Narzędzia muszą posiadać możliwość : - mycia (ultradźwięki , neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH) - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH) - sterylizacji (parowa w autoklawach 134C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51C) |  |  |
| 9. | Posiadanie przez oferenta certyfikatu ISO (System Zarządzania Jakością) na podstawie złożonej wraz z ofertą kserokopii certyfikatu potwierdzonej za zgodność z oryginałem. |  |  |
| 10. | Wymagana gwarancja : minimum 36 miesięcy na całość asortymentu |  |  |
| 11. | Oferent/Wykonawca posiada na terenie Polski fabryczny dział regeneracji narzędzi chirurgicznych z pełnym zakresem usługi regeneracji oferowanych narzędzi z przywróceniem im w 100% funkcjonalności takich jak : ostrzenie dłut , osteotomów , łyżeczek kostnych , odgryzaczy kostnych , kleszczy do cięcia drutów , nożyczek łącznie z wymianą śrub ; wymiana twardych wkładek w imadłach , nożyczkach , pincetach , kleszczach do obcinania drutu itp. ; wymiana nitów zawiasów ; regeneracja części roboczych kleszczyków , klemów atraumatycznych, pincet , imadeł , haków i retraktorów ; regeneracja powierzchni łącznie z pasywacją , matowaniem oraz niklowanie lub chromowanie narzędzi z takimi powłokami .Min. 6 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę . Należy podać adres działu regeneracji |  |  |
| 12. | Szczegółowa instrukcja w jęz. polskim dołączona do oferty dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem ; dotyczy mycia , dezynfekcji , sterylizacji i konserwacji . |  |  |

*Wypełnia Wykonawca

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry oferowanych narzędzi muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta.

Oświadczamy, że oferowane narzędzia są nowe, kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

............................................

podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie 2 -  narzędzia  chirurgiczne  do zestawu naczyniowego

| LP. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | PARAMETRY OFEROWANE [ wypełnia Wykonawca] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamawiający nie dopuszcza tolerancji wymiarów narzędzi chirurgicznych. Oferta zawierająca narzędzia przekraczające wymagane wymiary narzędzi zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SIWZ na podstawie firmowych materiałów informacyjnych producenta dostarczonych wraz z ofertą. Oferta musi być ofertą całościową zawierającą wszystkie pozycje asortymentowe zgodne z opisem |  |  |
| 2. | Dołączenie do oferty informacji producenta oferowanych narzędzi chirurgicznych odnośnie materiału użytego do produkcji instrumentów chirurgicznych będące dokumentem branym pod uwagę w trakcie oceny spełnienia wymagań jakościowych . Musi być podany zakres twardości stali użytych do produkcji dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych . Grupy narzędzi : - haki operacyjne , retraktory , podważki , pincety , kleszczyki , klemy , imadła bez twardej wkładki – min. 42 – 47 HRC - nożyczki bez twardej wkładki , dłuta – min. 50 – 57 HRC - nożyczki z twardą wkładką / twarda wkładka – min. 42 – 47 HRC / min. 60 – 64 HRC - imadła z twarda wkładką min. – 60-62 HRC |  |  |
| 3. | Łączenie połówek nożyczek wykonane centralnie za pomocą wkrętów , nie nitowane |  |  |
| 4. | Trwałe oznakowanie narzędzi : logo producenta , nr katalogowy |  |  |
| 5. | Dodatkowe trwałe oznakowanie narzędzi kodem literowym zamawiającego „ IHiT ” . Spełnienie tego warunku potwierdzone oświadczeniem dołączonym do oferty. |  |  |
| 6. | Oferowane narzędzia winna cechować (potwierdzone w dokumencie producenta): - wysoka jakość materiałów, z których są wykonane – dołączyć informację producenta dotyczącą składu materiałów z jakich wykonano narzędzia. Norma stali – ISO 7153-1 - wysoka trwałość - wysoka ergonomia - narzędzia matowane ( Podać stosowaną przez producenta technologię matowania) - pasywacja w oparciu o standard ASTM 380-06 - odporność na korozję zgonie z normą DIN_EN_ISO 13402 |  |  |
| 7. | Narzędzia muszą posiadać możliwość : - mycia (ultradźwięki , neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH) - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH) - sterylizacji (parowa w autoklawach 134C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51C) |  |  |
| 8. | Posiadanie przez oferenta certyfikatu ISO (System Zarządzania Jakością) na podstawie złożonej wraz z ofertą kserokopii certyfikatu potwierdzonej za zgodność z oryginałem. |  |  |
| 9. | Wymagana gwarancja : minimum 36 miesięcy na całość asortymentu |  |  |
| 10. | Wykonawca posiada na terenie Polski fabryczny dział regeneracji narzędzi chirurgicznych z pełnym zakresem usługi regeneracji oferowanych narzędzi z przywróceniem im w 100% funkcjonalności takich jak : ostrzenie dłut , osteotomów , łyżeczek kostnych , odgryzaczy kostnych , kleszczy do cięcia drutów , nożyczek łącznie z wymianą śrub ; wymiana twardych wkładek w imadłach , nożyczkach , pincetach , kleszczach do obcinania drutu itp. ; wymiana nitów zawiasów ; regeneracja części roboczych kleszczyków , klemów atraumatycznych , pincet , imadeł , haków i retraktorów ; regeneracja powierzchni łącznie z pasywacją , matowaniem oraz niklowanie lub chromowanie narzędzi z takimi powłokami .Min. 6 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę . Należy podać adres działu regeneracji |  |  |
| 11. | Szczegółowa instrukcja w jęz. polskim dołączona do oferty dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem ; dot. mycia , dezynfekcji , sterylizacji i konserwacji . |  |  |

*Wypełnia wykonawca

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry oferowanych narzędzi muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta.

Oświadczamy, że oferowane narzędzia są nowe, kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

............................................

podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie 3 - narzędzia  chirurgiczne dodatkowe

| LP. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | PARAMETRY OFEROWANE [ wypełnia Wykonawca] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamawiający nie dopuszcza tolerancji wymiarów narzędzi chirurgicznych. Oferta zawierająca narzędzia przekraczające wymagane wymiary narzędzi zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SIWZ na podstawie firmowych materiałów informacyjnych producenta dostarczonych wraz z ofertą. Oferta musi być ofertą całościową zawierającą wszystkie pozycje asortymentowe zgodne z opisem |  |  |
| 2. | Dołączenie do oferty informacji producenta oferowanych narzędzi chirurgicznych odnośnie materiału użytego do produkcji instrumentów chirurgicznych będące dokumentem branym pod uwagę w trakcie oceny spełnienia wymagań jakościowych . Musi być podany zakres twardości stali użytych do produkcji dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych . Grupy narzędzi : - haki operacyjne , retraktory , podważki , kleszczyki , klemy – min. 42 – 47 HRC |  |  |
| 3. | Trwałe oznakowanie narzędzi : logo producenta , nr katalogowy |  |  |
| 4. | Dodatkowe trwałe oznakowanie narzędzi kodem literowym zamawiającego „ IHiT ” . Spełnienie tego warunku potwierdzone oświadczeniem dołączonym do oferty. |  |  |
| 5. | Oferowane narzędzia winna cechować (potwierdzone w dokumencie producenta): - wysoka jakość materiałów, z których są wykonane – dołączyć informację producenta dotyczącą składu materiałów z jakich wykonano narzędzia. Norma stali – ISO 7153-1 - wysoka trwałość - wysoka ergonomia - narzędzia matowane (Podać stosowaną przez producenta technologię matowania) - pasywacja w oparciu o standard ASTM 380-06 - odporność na korozję zgonie z normą DIN_EN_ISO 13402 |  |  |
| 6. | Narzędzia muszą posiadać możliwość : - mycia (ultradźwięki , neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH) - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH) - sterylizacji (parowa w autoklawach 134C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51C) |  |  |
| 7. | Posiadanie przez oferenta certyfikatu ISO (System Zarządzania Jakością) na podstawie złożonej wraz z ofertą kserokopii certyfikatu potwierdzonej za zgodność z oryginałem. |  |  |
| 8. | Wymagana gwarancja : minimum 36 miesięcy na całość asortymentu |  |  |
| 9. | Oferent/Wykonawca posiada na terenie Polski fabryczny dział regeneracji narzędzi chirurgicznych z pełnym zakresem usługi regeneracji oferowanych narzędzi z przywróceniem im w 100% funkcjonalności takich jak : ostrzenie dłut , osteotomów , łyżeczek kostnych , odgryzaczy kostnych , kleszczy do cięcia drutów , nożyczek łącznie z wymianą śrub ; wymiana twardych wkładek w imadłach , nożyczkach , pincetach , kleszczach do obcinania drutu itp. ; wymiana nitów zawiasów ; regeneracja części roboczych kleszczyków , klemów atraumatycznych , pincet , imadeł , haków i retraktorów ; regeneracja powierzchni łącznie z pasywacją , matowaniem oraz niklowanie lub chromowanie narzędzi z takimi powłokami .Min. 6 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę . Należy podać adres działu regeneracji , |  |  |
| 10 | Szczegółowa instrukcja w jęz. polskim dołączona do oferty dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem ; dot. mycia , dezynfekcji , sterylizacji i konserwacji . |  |  |

*Wypełnia wykonawca

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry oferowanych narzędzi muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta.

Oświadczamy, że oferowane narzędzia są nowe ,kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

............................................

podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie 4  - Klem chirurgiczny

| LP. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | PARAMETRY OFEROWANE [ wypełnia Wykonawca] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chirurgiczny klem naczyniowy wykonany z wysokostopowej stali medycznej |  |  |
| 2. | Szczęki klemu zamontowane na elastycznej prowadnicy zapewniający stabilne ułożenie i płynną regulację w trzech płaszczyznach |  |  |
| 3. | Mechanizm zaciskowy zapewniający pewną i stabilną okluzję naczynia |  |  |
| 4. | Szczęki klemu typu Fogarty dostępne w rozmiarach 33 i 61 mm |  |  |
| 5. | Klem dostępny w wersji niskoprofilowej o rozmiarach szczęk 33 i 61 mm |  |  |
| 6. | Klem dostosowany do zastosowania wkładek atraumatycznych typu Hydra |  |  |
| 7. | Wykonanie klemu zapewniające łatwe czyszczenie i sterylizację |  |  |
| 8. | Gwarancja : min 24 miesiące |  |  |

*Wypełnia wykonawca

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry oferowanych narzędzi muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta.

Oświadczamy, że oferowane narzędzia są nowe ,kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

............................................

podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie 5  - Grasper laparoskopowy

| LP. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | PARAMETRY OFEROWANE [ wypełnia Wykonawca] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grasper laparoskopowy jednorazowego użytku |  |  |
| 2 | Długość 45 cm, średnica 5 mm |  |  |
| 3 | Z automatycznymi końcówkami w postaci miękkiej siatki |  |  |
| 4 | Mechanizm blokujący szczęki |  |  |
| 5 | Gwarancja : min 24 miesiące |  |  |

*Wypełnia wykonawca

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry oferowanych narzędzi muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta.

Oświadczamy, że oferowane narzędzia są nowe ,kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

............................................

podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie 6  - System retraktorowy

| LP. | Opis wymaganego parametru granicznego | Spełnienie parametru TAK/NIE* | PARAMETRY OFEROWANE [ wypełnia Wykonawca] |
| --- | --- | --- | --- |
| System retraktorowy przeznaczony do operacji w obrębie jamy brzusznej z dodatkowym zestawem do małych pól operacyjnych, spełniający następujące parametry: |  |  |  |
| 1 | Całość systemu montowana do szyny stołu za pomocą statywu |  |  |
| 2 | Statyw jednoelementowy podlegający sterylizacji i pozostający sterylnym w trakcie zabiegu (montaż do szyny stołu przez obłożenie bez naruszenia obłożenia) |  |  |
| 3 | System zawierający dwie różnej wielkości jednoelementowe ramy do mocowania haków, |  |  |
| 4 | Ramy oparte są o zawiasy kulkowe z możliwością płynnego dostosowania jej położenia dowolnie względem pacjenta, stołu operacyjnego i statywu |  |  |
| 5 | Umożliwiający zamontowanie wielopłaszczyznowe haków pod dowolnym kątem, |  |  |
| 6 | Umożliwiający zamocowanie dwóch haków w tej samej płaszczyźnie – „jeden na drugim” (np. pogłębienie zasięgu haka powłokowego hakiem jelitowym) |  |  |
| 7 | Zawierający jednakowe, jednoelementowe, szybkozaciskowe klamry zamkowe pasujące do wszystkich haków, możliwość nakładania klamr od góry ramy jak również od strony jej końców |  |  |
| 8. | Wszystkie elementy zamkowe znakowane prostym systemem graficznym |  |  |
| 9. | Okres gwarancji: min 36 miesięcy |  |  |

*Wypełnia wykonawca

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry oferowanych narzędzi muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta.

Oświadczamy, że oferowane narzędzia są nowe ,kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

............................................

podpis i imienna pieczątka Wykonawcy