Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 1/ przeglądy

Przy przeglądach strzykawki do kontrastu firmy Covidien wykonuje się standardowo oględziny i czyszczenie poszczególnych elementów, kalibracja poszczególnych podzespołów oraz sprawdzenie poprawności działania aparatu zgodnie z procedurami producenta Covidien

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | strzykawka automatyczna do kontrastu | Optivanatge DH (V8401) | Covidien | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Tomografii |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………....……………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 2/ przeglądy

Przy przeglądach wstrzykiwaczy kontrastu firmy Medrad wykonuje się standardowo oględziny i czyszczenie poszczególnych elementów, kalibracja poszczególnych podzespołów oraz sprawdzenie poprawności działania aparatu zgodnie z procedurami producenta, Medrad Inc.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | strzykawka automatyczna do kontrastu | Mark V plus | Medrad | 2000 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii i Ultrasonografii |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………............…………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 3/ przeglądy

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego aparatów ultrasonograficznych:

- Ocena wizualna stanu przewodów

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Test funkcjonalny trybów obrazowania oraz głowic

- Kontrola działania monitora CRT/LCD oraz klawiatury

- Czyszczenie trackballa i wnętrza aparatu

- Kontrola filtrów powietrza i wentylatorów

- Weryfikacja pamięci błędów (Terror Log)

- Wewnętrzny test serwisowy (EST)

- Test baterii podtrzymującej ustawienia

- Świadectwo sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia zgodności stanu technicznego aparatu ze specyfikacją

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat USG (ns E1B0982205) | Viamo | Toshiba | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii i Ultrasonografii |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 4 /przeglądy

Czynności przeglądowe-konserwacyjne aparatu rtg RADSPEED firmy SHIMADZU

- ocena i kontrola stanu zewnętrznego aparatu

- sprawdzenie i ocena bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego

- kontrola i regulacja wszystkich ruchów: kolumny, zawieszenia lampy

- kontrola i regulacja wszystkich ruchów: stołu, statywu

- kontrola i regulacja silników sterujących

- kontrola i regulacja parametrów sterowania napędów

- konserwacja napędów mechanicznych

- oczyszczenie i konserwacja systemów przenoszenia napędów

- kontrola i regulacja układu bucky stołu i statywu

- kontrola i regulacja hamulców

- kontrola i regulacja wentylatorów

- kontrola i regulacja kontaktów oraz przewodów płyt elektronicznych

- kontrola i regulacja napięć zasilających

- kontrola  kolimacji i regulacja parametrów kolimatora

- kontrola parametrów sterowania generatora WN

- pełna kalibracja lampy rtg :

16a)  kontrola zgodności charakterystyk napięciowych kV ustawionych i zmierzonych

16b)  kontrola zgodności charakterystyk prądowych mA i mAs ustawionych i zmierzonych

- kontrola jakości obrazowania stołu i statywu przy użyciu fantomu Wellhofera :

17a)  kontrola osiowości promienia centralnego i światła kolimatora

17b)  kontrola rozdzielczości obrazów

17c)  kontrola ostrości obrazów

- kontrola i regulacja  układu automatyki ekspozycji

- sprawdzenie i ocena programów: systemowych i aplikacyjnych

- przekazanie gotowego do pracy aparatu Użytkownikowi

- prowadzenie dokumentacji przeglądów (karty pracy)

- modyfikacje: wykonywanie zalecanych przez producenta aktualizacji programów użytkowych

- wykonywanie naprawy zleconej pisemnym (fax) wezwaniem przez osobę upoważnioną wraz z dojazdem inżyniera serwisowego.

Czynności przeglądowo-konserwacyjne aparatu rtg MobileArt Plus MUX-100H firmy SHIMADZU

- ocena i kontrola stanu zewnętrznego aparatu

- sprawdzenie i ocena bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego

- kontrola i regulacja wszystkich ruchów ramienia z mocowaniem lampy rtg

- kontrola i regulacja silników sterujących

- kontrola i regulacja parametrów sterowania napędów

- konserwacja napędów mechanicznych

- kontrola i regulacja hamulców

- kontrola i regulacja kontaktów oraz przewodów płyt elektronicznych

- kontrola i regulacja napięć zasilających

- kontrola  kolimacji i regulacja parametrów kolimatora

- kontrola parametrów sterowania generatora WN

- pełna kalibracja lampy rtg :

12a)  kontrola zgodności charakterystyk napięciowych kV ustawionych i zmierzonych

12b)  kontrola zgodności charakterystyk prądowych mA i mAs ustawionych i zmierzonych

- kontrola i regulacja  układu automatyki ekspozycji

- kontrola rozdzielczości obrazów

- kontrola ostrości obrazów

- przekazanie gotowego do pracy aparatu Użytkownikowi

- prowadzenie dokumentacji przeglądów (karty pracy)

- modyfikacje: wykonywanie zalecanych przez producenta aktualizacji programów użytkowych

- wykonywanie naprawy zleconej pisemnym (fax) wezwaniem przez osobę upoważnioną wraz z dojazdem inżyniera serwisowego.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat RTG | MobileArt PlusMUX-100H | Shimadzu | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
| 2. | aparat RTG | Radspeed 2B | Shimadzu | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 5/ przeglądy

Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego aparatu rentgenowskiego Philips Practix

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Kontrola zużycia części ruchomych

- Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Czyszczenie wnętrza aparatu

- Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja

- Pomiary elektryczne zgodnie z zaleceniami Philips

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia ew. regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia

- Świadectwo Sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aparat RTG | przyłóżkowy Practix 33 plus | Philips | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 6/ przeglądy

Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego aparatu rentgenowskiego typ Cyberbloc:

- Konserwacja układów napędowych

- Konserwacja wewnętrznych modułów elektronicznych

- Kontrola układów mechanicznych

- Kontrola układów elektronicznych

- Pomiary fizycznych parametrów ekspozycji

- Świadectwo Sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | aparat RTG z ramieniem C | Cyberbloc | PRIMAX International | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 7/ przeglądy

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego aparatury wymagane przez producenta:

Czytnik płyt obrazowych

- Sprawdzenie i analiza logów błędów

- Sprawdzenie obrazów/przenoszenia płyt

- Sprawdzenie zespołu pozycjonującego kasety (czyszczenie wałków gumowych oraz gumowych ssawek)

- Sprawdzenie zespołu transportującego płyty (z wymianą wałków absorbujących drgania, prowadnic, wałków gumowych oraz wałka szczotkowego)

- Sprawdzenie zespołu skanującego (czyszczenie szczotek antystatycznych, pasków napędowych)

- Sprawdzenie zespołu kolektora światła

- Sprawdzenie zespołu kasującego (czyszczenie prowadnic i wałków gumowych)

- Wymiana lamp kasujących

- Czyszczenie wnętrza czytnika, filtrów wentylacyjnych

- Sprawdzenie działania czytnika

Kamera laserowa

- Sprawdzenie i analiza logów błędów

- Sprawdzenie systemu wydruku (geometria, gęstość optyczna)

- Sprawdzenie działania blokad oraz wentylatorów

- Wymiana wałka czyszczącego

- Czyszczenie filtrów

- Czyszczenie wnętrza drukarki

- Sprawdzenie i czyszczenie wałków napędowych

- Czyszczenie zespołu densytometrycznego

- Czyszczenie głowicy termicznej

- Sprawdzenie działania, kalibracja i kontrola systemu wydruku

Konsola technika

- Czyszczenie wnętrza komputera, uaktualnienie oprogramowania, sprawdzenie działania

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia systemu FCR Czytnik płyt obrazowych | FCR XG 1 | FUJIFLM Europe GmbH | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonograf. |
|  | Urządzenia systemu FCR Kamera laserowa | DryPix 4000 | FUJIFLM Europe GmbH | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |
|  | Urządzenia systemu FCR Konsola stacji technika i rejestracji/stacje lekarskie ogólnodiagnostyczne/kasety obrazowe |  | FUJIFLM Europe GmbH | 2006 |  | 1 |  | 23 |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

Zadanie nr 8/ przeglądy

Zakres przeglądu Ligasure-8 obejmuje:

- komputerową kalibrację,

- pomiary mocy wyjściowych dla poszczególnych gniazd i wszystkich rodzajów pracy zgodnie z dokumentacją serwisową,

- sprawdzenie działania i regulacja systemu antypoparzeniowego REM,

- przeprowadzenie Testów Bezp. Elektrycznego zgodnie z normą IEC601-1.

Zakres przeglądu Autosonix Generator obejmuje:

- wykonanie pełnego przeglądu technicznego,

- pełna kalibracja aparatu,

- pomiary mocy wyjściowych zgodnie z dokumentacją serwisową,

- dokonanie stosownych wpisów do Paszportu Technicznego.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | urządzenie do trwałego zamykania naczyń | Ligasure-8 | Valleylab USA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 2. | urządzenie do trwałego zamykania naczyń | Ligasure-8 | Valleylab USA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |
| 3. | Autosonix Generator nr AS0455 | AS0455 | Coviedien Surgical | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 9/ przeglądy

Czynności w ramach przeglądu technicznego  podnośników wymagane przez producenta:

- Nasmarowanie profilu zewnętrznego

- Kontrola akumulatora i ładowarki

- Kontrola wszystkich kluczowych części pod katem korozji/uszkodzeń

- Wykonanie testu pełnej funkcjonalności

- Kontrola części mechanicznych

- Sprawdzenie, czy wprowadzono najnowsze rozwiązania

- Kontrola działania blokady bezpieczeństwa

- Wykonanie testu bezpiecznego obciążenia roboczego

- Ewentualna wymiana kółek i innych elementów prowadzących, dolnej tulei oraz profilu zewnętrznego

Czynności w ramach przeglądu technicznego  wanien podnoszonych wymagane przez producenta:

- Smarowanie części ruchomych

- Sprawdzenie poziomu oleju i górne nakrętki

- Sprawdzenie wszystkich ważnych części pod kątem korozji i uszkodzeń

- Przeprowadzenie pełnego testu działania wszystkich funkcji

- Sprawdzenie zamocowania mechanicznego

- Sprawdzenie wdrożenia najnowszych aktualizacji

- Sprawdzenie działania mechanizmu opuszczania awaryjnego

- Sprawdzenie/wyregulowanie mieszacza termostatycznego, w tym zestaw uszczelek/cały moduł termostatyczny

- Sprawdzenie/wymiana zestawu uszczelek lub całego uchwytu prysznica

- Sprawdzenie/wymiana ogranicznika przepływu pod katem ciągłego przeciekania

- Sprawdzenie zaworów i membran, wymiana w razie konieczności

- Sprawdzenie dezynfekcji dozownika

- Sprawdzenie węży i złącza pod kątem uszkodzeń i przecieków

- Sprawdzenie uziemienia

- Sprawdzenie/czyszczenie filtrów (woda doprowadzana)

- wymiana wszystkich węży doprowadzających wodę pod ciśnieniem

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | podnośnik elektryczny dla pacjentów z wanną podnoszoną | A-3000 Primo | ARJO | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
| 2 | podnośnik elektryczny dla pacjentów z wanną podnoszoną | A-3000 Primo | ARJO | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |
| 3 | podnośnik elektryczny dla pacjentów z wanną podnoszoną | A-3000 Primo | ARJO | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
| 4 | podnośnik elektryczny dla pacjentów | A-300 | ARJO | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka  Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 10/ przeglądy

Zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych wg wskazań producenta:

- sprawdzenie stanu zewnętrznego urządzenia/produktu /produktu , akcesoriów i ew. czyszczenie

- przegląd techniczny wg fabrycznej procedury PIP (Performance Inspection Procedure)

- badanie bezpieczeństwa elektrycznego według EN60601 – protokół z wartości pomiarowych

- kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów

- wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | defibrylator | M1724A CodeMaster XE | Agilent USA | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji i Komórek Krwiotwórczych |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka   Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 11/ przeglądy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia:

SM 2000R

- sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych akcesoriów (uszkodzenia mechaniczne, poprawność działania uchwytów noża i preparatu)

- sprawdzenie poprawności funkcjonowania mechanizmu posuwu horyzontalnego oraz oporów mechanizmu posuwu zgrubnego

- pomiar grubości ciętych preparatów w odniesieniu do specyfikacji producenta,

- pomiary kontrolne mechanizmu mikrotomowego

- w razie potrzeby wymiana smarów lub/i justacja mechanizmu

HI1220, HI1210

- oczyszczenie aparatu,

- sprawdzenie stanu elektroniki

- sprawdzenie mat grzejnych

- Kontrola temperatur w miejscach pomiarowych

EG1150H+C

- oczyszczenie aparatu z parafiny

- sprawdzenie stanu elementów elektronicznych

- sprawdzenie funkcjonalności wyświetlacza i przycisków

- sprawdzenie stanu mat grzejnych oraz temperatur w miejscach pomiarowych

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | centrum do zatapiania wraz z zimną płytą | Leica EG1150HC | Leica Biosystems Nusslooch GmbH | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
| 2 | mikrotom saneczkowy | SM2007R | Leica Biosystems Nusslooch GmbH | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |
| 3 | płyta grzewcza | HI 1220 | Leica Biosystems Nusslooch GmbH | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |
| 4 | łaźnia wodna | KI 1210 | Leica Biosystems Nusslooch GmbH | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 12/ przeglądy

Protokół sprawdzenia wirówki obejmuje nastepujące czynności:

Wirówka 5804R:

- Sprawdzenie temperatury próbki po wirowaniu

- Sprawdzenie odmierzania czasu przez zegar wewnętrzny wirówki

- Sprawdzenie obrotów silnika

- Sprawdzenie czasu rozpędzania i hamowania

- Sprawdzenie klawiatury

- Sprawdzenie układu niewyważenia (imbalance)

- Sprawdzenie układu awaryjnego otwierania pokrywy

- Pomiary elektryczne

Wirówka 5415D:

- Sprawdzenie odmierzania czasu przez zegar wewnętrzny wirówki

- Sprawdzenie obrotów silnika

- Sprawdzenie czasu rozpędzania i hamowania

- Sprawdzenie nastawników (pokręteł)

- Sprawdzenie układu awaryjnego otwierania pokrywy

- Pomiary elektryczne

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | Eppendorf 5415D | Eppendorf | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | wirówka | Eppendorf 5415D | Eppendorf | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |
|  | wirówka | Centrifuge 5804R | Eppendorf | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka  Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 13/ przeglądy

Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Kontrola w zakresie działania urządzenia, stanu technicznego urządzenia i stanu technicznego oprzyrządowania.

Wydanie świadectwa bezpieczeństwa

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | diatermia monopolarna | Arco 2000 | Soring Medizintechnik | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka   Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 14/ przeglądy

Diatermie chirurgiczne ERBE:

- sprawdzenie stanu obudowy, klawiatury i gniazd

- sprawdzenie trybów pracy

- odczyt i analiza rejestru błędów

- pomiary mocy wyjściowej

- pomiary bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- kontrola osprzętu (przekazanego przez Użytkownika, )

- wystawienie protokołu przeglądu oraz wpisy do dokumentacji klienta

- Części zużywalne: brak

- Częstotliwość przeglądów: 1/rok

Przegląd w rozumieniu planowej kontroli technicznej lub zapobiegawczej wizyty serwisowej w celu ograniczenia ryzyka awarii oraz utrzymania sprzętu na standardowym poziomie technicznym, zakończony jest pisemnym potwierdzeniem obecnego stanu aparatury i wyposażenia.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | Erbe Elektromed. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 2 | diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | Erbe Elektromed | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |
| 3 | diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | Erbe Elektromed | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |
| 4 | diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ACC 450 | Erbe Elektromed | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |
| 5 | diatermia chirurgiczna | VIO300D/APC2 | Erbe Elektromed | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

Podpis i imienna pieczątka   Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 15/ przeglądy

Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Kontrola w zakresie działania urządzenia, stanu technicznego urządzenia i stanu technicznego oprzyrządowania.

Wydanie świadectwa bezpieczeństwa

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | unit stomatologiczny | Diplomat ecoConsul DEC 170 | Chirana Dental s.r.w. Słowacja | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Gabinet Stomatologiczny |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka  Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 16/ przeglądy

Czynności przeglądowo-konserwacyjne:

1. Sprawdzenie podłączenia elektrycznego i zacisków.

2. Sprawdzenie działania sterownika.

3. Sprawdzenie działania systemu przesuwu opakowania.

4. Sprawdzenie grzałek.

5. Sprawdzenie parametrów procesu.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zgrzewarka | Abelko CR6-PS do drenów | Abelko Innovation | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka  Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 17/ przeglądy

Czynności przeglądowo-konserwacyjne:

- sprawdzenie sterowania i podzespołów

- sprawdzenie baterii układu alarmu ruchu (testy i kalibracja)

- sprawdzenie baterii rejestratora i bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- czyszczenie chłodnicy skraplacza

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | inkubator stołowy z wytrząsarką do płytek PF 48i Helmer | PC900I | Baxter | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka    Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 18/ przeglądy

Czynności przeglądowo-konserwacyjne:

- pomiar temperatury we wnętrzu komory roboczej(z użyciem zewnętrznego urządzenia pomiarowego)

- sprawdzenie uszczelek drzwi (ew. wymiana)

- wymiana filtra sterylnego (Hepa) na zasilaniu gazu

- sprawdzenie filtra na tylnej ścianie (ze srebrną siatką)

- sprawdzenie działania przycisków funkcyjnych

- sprawdzenie uchwytów i części wewnątrz komory (na wypadek uszkodzeń mechanicznych )

- przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego

- pomiar stężenia gazu (kalibracja)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | inkubator CO2 do hodowli komórkowej | HERAcell 240 | Thermo Electron Corp. | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
| 2 | inkubator CO2 do hodowli komórkowej | HERAcell 240 | Thermo Electron Corp | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka   Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 19

- Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sterylizator plazmowy | Sterrad 100S | Johnson&Johnson | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka  Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 20

- Zakres wykonywanego przeglądu z mapowaniem musi być zgodny z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | radiator | Gammacell 3000 Elan | MDS Nordion | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka   Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 21

- Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kardiomonitory | Intellivue MP 30 i MP 50 | Philips Medical Systems | 1998,2000,2002,2005,2008 | 32 | 32 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka  Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 22

- Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do podgrzewania materaca | Norm-o-temp model-111W | Stihler Electronic | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 2. | aparat do podgrzewania materaca | Norm-o-temp CZS | CZS-USA | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |
| 3. | aparat do podgrzewania materaca | Norm-o-temp CZS | CZS-USA | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka  Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 23

- Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cieplarka | C-65W | WAMED | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka   Wykonawcy

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 24

- Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikrotom rotacyjny | Finesse Me++ | THERMO | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
| 2. | Komora do odparafinowania | PT Module | THERMO | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka  Wykonawcy