{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2  "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[21,1,21,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 79 /2012",{"$nulls":5},"Załącznik 1"]
[]
[]
["............................"]
[" [pieczęć firmy] "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 1 -sprzęt do interwencji naczyniowych obwodowych"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto ","VAT [%]","Wartość netto (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,035” \n· Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia\n· Materiał konstrukcyjny: nitinol\n· Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm.\n· Średnice 5.0, 6.0, 7.0 mm.\n· Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire\n· Grubość strutów: 140 µm\n· Szerokość strutów: 85 µm\n· Skracalność poniżej 2%\n· Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu\n· Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic\n· Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność\n· 12 „koron” w jednym segmencie\n· Konstrukcja „peak to valley”\n· Konstrucka wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie\n· Brak efektu „rybiej łuski”\n\n",null,null,"szt.",20]
[2,"Introducer zbrojony -\n· Długości: 45 cm. i 100 cm. \n· Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej\n· Kompatybilna z prowadnikiem 0,035”\n· Fabrycznie taperowana\n· Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik",null,null,"szt.",200]
[3,"Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) \n· Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia\n· Materiał konstrukcyjny: nitinol\n· Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm.\n· Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.\n· Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire\n· Grubość strutów: 140 µm\n· Szerokość strutów: 85 µm\n· Skracalność poniżej 2%\n· Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu\n· Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic\n· Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo\n· Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność\n· 12 „koron” w jednym segmencie\n· Konstrukcja „peak to valley”\n· Konstrucka wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie\n· Brak efektu „rybiej łuski”\n\n",null,null,"szt.",20]
[4,"Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,035” :\n· Semi compliant \n· Długości 20, 40, 60, 80, 100 mm.\n· Średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10 mm.\n· Długości systemów dostarczania 80/90 cm. oraz 130 – Over The Wire\n· 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu\n· Kompatybilne z introducerem 5F (3 – 7 mm.) i 6F (8 – 10 mm.)\n· Shaft 5F, dual - lumen, hydrofobowy\n· Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu\n· Ciśnienie nominalne 7 atm.\n· RBP 12 – 20 atm.; 20 atm. dla 3-4 mm. średnicy, 16 atm. dla 5 – 6 mm. średnicy, 14 atm. dla 7 – 8 mm. średnicy, 12 atm. dla 9 – 10 mm. średnicy.\n\n",null,null,"szt.",150]
[5,"Stenty rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” \n· Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia\n· Materiał konstrukcyjny: stal\n· Długości 15, 25, 38, 56 mm.\n· Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm.\n· Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 130 – Over The Wire\n· 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję stentu\n· Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic do 9 mm. (poza 5 x 38 i 5 x 56)\n· Shaft 5F, pokryty hydrofilnie\n· Ciśnienie nominalne 9 atmosfer\n· RBP 15 atmosfer (dla średnic 5 – 8 mm.) i 13 atmosfer (dla średnic 9 – 10 mm.)\n· Grubość strutów stentu 160 µm dla średnic 5 – 8 mm.\n· Konstrucka hybrydowa zapobiegająca nakładaniu się i wystawaniu drutów stentu\n· Brak efektu „rybiej łuski”\n",null,null,"szt.",30]
[6,"Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,014”:\n· Długości 20, 40, 70, 100, 140, 180, 220 mm.\n· Średnice 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm.\n· Długości systemów dostarczania 90 cm., 120 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnic1.5 i 2.0 mm.) – Over The Wire\n· 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu\n· Kompatybilne z introducerem 4F\n· Shaft proksymalny 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy, dystalny 3 F\n· Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu\n· Ciśnienie nominalne 6 atm\n RBP 15 atm (dla średnic 1.5 – 3 mm.) i 13 atm (dla średnic 3.5 – 4 mm.)\n\n",null,null,"szt.",50]
[7,"Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018” \n· Semi compliant (4 – 8%)\n· Długości 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm.\n· Średnice 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.\n· Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnicy 2.0 mm.) – Over The Wire\n· 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu\n· Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (6 x 120 – 200 mm., oraz 7 x 80 – 200 mm.)\n· Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy\n· Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu\n· RBP 15 atm i 12 atm \n\n",null,null,"szt.",100]
[8,"Cewniki balonowy nacinająco – pozycjonujący\n· Konstrukcja spiralnego ostrza\n· Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon\n· Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5, 4,0; 5,0; 6,0 mm \n· Dostępne długości: 10;20;40,100 mm.\n· Typ systemu: OTW współpracujący z prowadnikami 0,014” i 0,018”\n· Długości systemu :137 ; 90 ; 50 cm \n· Balon posiada dwa znaczniki określające część roboczą\n· Konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego ześlizgiwaniu\n\n",null,null,"szt.",13]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7}," podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7}," do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2  ","index":1,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 79 /2012",{"$nulls":7},"Załącznik 1 "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 2 - małe stentgrafty do zabiegów obwodowych "]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgrafty małe do naczyń obwodowych:\nstalowe,  kryte obustronnie ePTFE, łącznie z końcami stentu,\nsystem Rapid Exchange\nporowatość ePTFE 100-120µm dla lepszej biokompatybilności\nzamontowane fabrycznie na balonie,\nrozmiary:\nśrednica 5, 6, 7mm  oraz długość 16, 21, 24 mm\nprofil introducera:  5Fr lub 6Fr\nMożliwość dopręzania stentów do większej średnicy przy niewielkich  skróceniach do 8mm\nDługość prowadnika: 140cm\nProwadnik 0.014”\n",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]