{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["komora laminarna"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"komora laminarna","index":0,"n_rows":91,"n_cols":8,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,5,68,7],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[71,3,71,4],[71,5,71,7],[40,0,40,7],[15,1,15,4],[53,3,53,4],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[51,5,51,7],[49,5,49,7],[42,5,42,7],[89,4,89,7],[90,4,90,7],[84,0,84,7],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[58,5,58,7],[57,5,57,7],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[56,5,56,7],[88,4,88,7],[66,5,66,7],[63,3,63,4],[65,5,65,7],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[79,3,79,4],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[68,3,68,4],[72,3,72,4],[54,5,54,7],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[54,3,54,4],[59,5,59,7],[62,3,62,4],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[72,5,72,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[56,3,56,4],[41,0,41,7],[42,0,42,2],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[48,5,48,7],[44,0,44,2],[44,3,44,7],[64,3,64,4],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[62,1,62,2],[64,1,64,2],[60,5,60,7],[49,3,49,4],[57,1,57,2],[79,5,79,7],[65,3,65,4],[42,3,42,4],[59,3,59,4],[51,3,51,4],[45,0,45,7],[53,5,53,7],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[73,5,73,7],[74,5,74,7],[61,1,61,2],[66,3,66,4],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[64,5,64,7],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[78,1,78,2],[79,1,79,2],[63,1,63,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[77,1,77,2],[76,1,76,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 7/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Komora laminarna   ",1]
[null,"Wartość ogółem"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 7/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[]
["Komora laminarna "]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające"]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["1.","Komora z pionowym przepływem powietrza, II klasy  bezpieczeństwa mikrobiologicznego, BIOHAZARD przeznaczona  do ochrony produktu, operatora, środowiska."]
["2."," Dwa filtry HEPA ( główny i wylotowy ) o skuteczności 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3um. "]
["3."," Komora wyposażona w dwa wentylatory: jeden obsługujący filtr główny i drugi obsługujący filtr wylotowy. Filtr główny pochylony względem poziomu (pod kątem prostym do szyby frontowej)."]
["4."," Wymiary: szerokość zewnętrzna maksymalnie do 130cm ; głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 63cm ; szerokość robocza nie mniejsza jak 120cm ; wysokość robocza nie mniejsza niż 77cm ; głębokość zewnętrzna do 80cm ."]
["5.","Boki komory bezpieczne, pełne ( nie przeszklone), malowane farbami epoksydowymi. "]
["6."," Narożniki komory zaoblone ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości."]
["7."," Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony (panelowy). Otwory w tylnej części blatu umiejscowione poza przestrzenią roboczą na ścianie tylnej tuż nad blatem. Wnętrze obszaru pracy malowane białymi, nieodblaskowymi farbami epoksydowo-poliestrowymi."]
["8.","Szyba frontowa: ustawiona pod kątem/skośnie (80o) w stosunku do blatu roboczego ; nie przepuszczalna dla promieniowania UV ; umożliwiająca całkowite zamknięcie komory od frontu oraz otworzenie komory roboczej ponad górną krawędzią szyby; przesuwana ręcznie w kierunku góra-dół; funkcja umożliwiająca czyszczenie wewnętrznej części szyby frontowej poprzez włożenie ręki do komory roboczej ponad górną krawędzią opuszczonej w prowadnicach szyby frontowej, bez konieczności odchylania jej od położenia roboczego (bez zmiany jej nachylania względem blatu); uszczelniona w pozycji całkowitego opuszczenia."]
["9.","Panel sterowniczy umieszczony na frontowej części komory kontrolujący wszystkie funkcje komory. Wszystkie funkcje komory uruchamiane za pomocą niezależnych przycisków membranowych opatrzonych charakterystycznymi piktogramami."]
["10.","Sterowanie mikroprocesorowe - kontrola prędkości  przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w  m/s  oraz sygnalizacją alarmową w przypadku nieprawidłowości."]
["11.","Obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory"]
["12.","Obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy lampy UV."]
["13."," Oświetlenie obszaru pracy- intensywność co najmniej od 1100 -1200 lux."]
["14.","Zainstalowana lampa UV w górnej przedniej części komory z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy."]
["15."," Komora z własną  podstawą, stelaż o regulowanej wysokości przynajmniej w zakresie od 75 do 95 cm, regulacja przynajmniej co 5 cm."]
["16.","Przynajmniej dwa gniazda elektryczne umieszczone na tylniej ścianie komory."]
["17."," Komora wyposażona w fabrycznie przygotowane otwory do zamontowania zaworów mediów umieszczone na obu bokach  komory (co najmniej po dwa otwory)."]
["18.","Informacja o włączonej lampie UV poprzez dodatkową sygnalizację ( świecące diody ) na panelu sterowniczym w celu podniesienia bezpieczeństwa używania wymienionych akcesoriów"]
["19."," Komora wyposażona w przesuwaną podporę pod ręce zapobiegającą zasłonięciu otworów wlotowych powietrza oraz zajęcie optymalnej pozycji podczas pracy."]
["20."," Komora wyposażona w funkcję stand-by, czyli tryb oczekiwania na pracę, utrzymujący komorę w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Funkcja uruchamiana zarówno z  przycisku umieszczonego na panelu sterującym jak i automatycznie po całkowitym opuszczeniu szyby frontowej."]
["21."," Komora wyposażona w zawór gazu w bocznej ścianie."]
["22."," Komora dostarczana wraz z podstawą , stelażem wykonanym w całości (boki oraz wszystkie poprzeczki stelaża) z zamkniętych kształtowników stalowych  malowanych proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi.  "]
["23."," Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów."]
["24."," Poziom głośności nie większy niż 55dB."]
["25."," Zużycie energii nie większe niż 200 W i nie większe niż 40 W w trybie stand-by"]
["26."," Zasilanie 230V/50-60Hz"]
["27."," Komora musi posiadać ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego potwierdzony kopią certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą.(kopię dołączyć do oferty)"]
["28.","Komora musi posiadać deklaracje zgodności CE - kopię dokumentu dołączyć do oferty."]
["29.","Bezwzględnie wymaga się dołączenia do oferty kopii dokumentu wystawionego przez producenta oferowanej komory potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy, jeśli nie jest on producentem."]
["30.","  Bezwzględnie wymaga się dołączenia  do oferty oryginalnego folderu producenta (dopuszcza się w języku obcym)."]
["31."," Wyposażenie musi być produkowane w systemie zarządzania jakością: Producent komory  musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-ISO 9001) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie dostarczania, montowania, instalowania i serwisowania urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością."]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na komorę laminarną  niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Oświadczamy, że oferowana powyżej komora laminarna – jest nowa (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletna i będzie gotowa do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]