{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":11,"rows_kept":108,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,15,5],[17,6,17,7],[13,6,13,7],[13,8,13,10],[17,1,17,5],[16,1,16,5],[14,1,14,5],[16,8,16,10],[15,6,15,7],[14,6,14,7],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[10,0,11,10],[12,0,12,10],[21,8,21,10],[22,8,22,10],[17,8,17,10],[13,1,13,5],[19,1,19,5],[18,8,18,10],[19,8,19,10],[19,6,19,7],[18,6,18,7],[18,1,18,5],[20,6,20,7],[21,6,21,7],[22,6,22,7],[24,0,25,4],[23,0,23,2],[23,3,23,10],[22,1,22,5],[20,1,20,5],[21,1,21,5],[20,8,20,10],[41,1,41,9],[37,0,37,10],[42,1,42,9],[43,1,43,9],[27,0,27,10],[38,0,39,0],[38,1,39,9],[40,1,40,9],[49,0,49,10],[50,0,50,4],[50,5,50,10],[44,1,44,9],[51,0,51,4],[52,0,52,4],[51,5,51,7],[51,8,51,10],[52,5,52,10],[53,0,53,7],[56,0,57,10],[58,0,58,10],[59,2,59,4],[59,5,59,6],[60,2,60,4],[63,7,63,8],[64,0,68,10],[72,0,73,0],[72,1,73,9],[60,5,60,6],[74,1,74,9],[76,1,76,9],[78,1,78,9],[80,1,80,9],[77,1,77,9],[75,1,75,9],[103,0,103,1],[94,1,94,9],[95,0,95,7],[101,0,101,2],[83,1,83,9],[93,1,93,9],[92,1,92,9],[88,1,88,9],[89,1,89,9],[90,1,90,9],[91,1,91,9],[14,8,14,10],[15,8,15,10],[16,6,16,7],[87,1,87,9],[84,1,84,9],[86,1,86,9],[85,1,85,9],[79,1,79,9],[81,1,81,9],[82,1,82,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2014"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1  - odczynniki do diagnostyki chorób zakaźnych  wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego przez okres 24 miesięcy  "]
[]
["TABELA A "]
[1,2,{"$nulls":4},3,null,4]
["L.p.","Nazwa badania",{"$nulls":4},"Przewidywana liczba badań",null,"Uwagi"]
[1,"Toxo IgG",{"$nulls":4},948,null,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,3 testu/oznaczenia. "]
[2,"Toxo IgM",{"$nulls":4},950,null,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,3 testu/oznaczenia. "]
[3,"CMV IgG",{"$nulls":4},1634,null,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,3 testu/oznaczenia. "]
[4,"CMV IgM",{"$nulls":4},1636,null,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,4 testu/oznaczenia. "]
[5,"EBV IgG",{"$nulls":4},1162,null,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,3 testu/oznaczenia. "]
[6,"EBV EBNA IgG",{"$nulls":4},1162,null,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,3 testu/oznaczenia. "]
[7,"EBV IgM",{"$nulls":4},1162,null,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,3 testu/oznaczenia. "]
[8,"anty- Hbs",{"$nulls":4},550,null,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,7 testu/oznaczenia. "]
[]
[]
[]
[]
["TABELA B -  lista odczynników do diagnostyki chorób zakaźnych wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego przez okres 24 miesięcy"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p","Wyszczególnienie*","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Poj. opak.","Ilość opakowań","Cena jedn. netto  ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                        (poz.6xpoz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług"," Wartość brutto                                                                 (poz. 10 + poz. 11)"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5,"*itd.. ….. wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości odczynników "]
[{"$nulls":7},"Razem"]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla odczynników niezbędnych do diagnostyki chorób zakaźnych przez okres 24 miesięcy  wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":10},"TAK / NIE*"]
[1,"Okres przydatności odczynników min. 4 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego."]
[2,"Temperatura przechowywania testów 2 0 C - 8 0 C."]
[3,"Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta."]
[4,"Odczynniki gotowe do użycia."]
[5,"Zestawy odczynników zawierają w swoim składzie kontrole i kalibratory."]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
[]
["Dzierżawa automatycznego systemu immunochemicznego"]
["Nazwa:*",{"$nulls":4},"Typ aparatu (model)*:"]
["Producent:*",{"$nulls":4},"Rok produkcji*:",null,null,"Numer fabryczny*:"]
["Aparat nowy/ używany:*",{"$nulls":4},"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:"]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca/"]
[]
[]
["Dzierżawa automatycznego systemu immunochemicznego"]
[]
["TABELA C"]
["L.p.","Opis","Nazwa / Producent",null,null,"Okres dzierżawy ",null,"Koszt dzierżawy/m-c","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość brutto"]
[1,"Automatyczny system immunochemiczny Lokalizacja ul. Chocimska 5, Warszawa 00-957",null,null,null,"24 miesiące"]
[{"$nulls":8},"Razem"]
[]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Automatyczny system immunochemiczny"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":10},"TAK / NIE*"]
[1,"Dzierżawiony system w zestawie musi posiadać: nablatowy automatyczny analizator z drukarką (z zapasowymi materiałami zużywalnymi typu toner), komputerem, zasilaczem, czytnikiem skanującym i oprogramowaniem do obsługi informatycznej oraz  zewnętrzny zestaw komputerowy do przesyłu wyników. Analizator nie powinien przekraczać parametrów:wysokość 60 cm, szerokość 110 cm, głębokość 70 cm."]
[2,"Automatyczny system immunochemiczny powinien posiadać gwarancję pełnej sprawności technicznej. "]
[3,"Oprogramowanie do obsługi informatycznej  w języku polskim."]
[4,"Stała gotowość do pracy systemu."]
[5,"System  musi być przystosowany do wykonywania wszystkich badań wymienionych  w tabeli A."]
[6,"System powinien wykonywać min. 20 testów jednocześnie."]
[7,"Rekalibracja nie częściej niż raz na 14 dni, krzywa kalibracyjna w postaci kodu kreskowego. "]
[8,"Analizator bezigłowy, wykluczający kontaminację ( przenoszenie materiału pipetkami, lub jednorazowymi końcówkami pomiędzy próbkami)."]
[9,"Analizator nie wymagający codziennej obsługi (  używania buforów, płynów płuczących, kalibracji, mycia, odbiałczania itp..)"]
[10,"System musi posiadać  możliwość dwukierunkowej integracji z bazą danych LIS."]
[11,"Metoda pomiaru: enzymoimmunofluorescencja lub chemiluminescencja."]
[12,"Optymalizacja kosztów oznaczania (jednakowy koszt dla pojedynczego oznaczania i oznaczeń w serii)."]
[13,"Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta. "]
[14,"Wykonawca zapewnia na własny koszt pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy oraz aktualizowanie oprogramowania komputerowego."]
[15,"Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii – 12 godzin."]
[16,"Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii systemu w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. "]
[17,"W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego systemu o pełnej funkcjonalności."]
[18,"Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym Wykonawcy"]
[19,"Trzy awarie (tej samej części/elementu) systemu immunochemicznego w ciągu kolejnych 365 dni kalendarzowych skutkują obligatoryjnym obowiązkiem Wykonawcy wymiany elementu systemu ."]
[20,"Instruktaż personelu w zakresie obsługi automatycznego systemu immunochemicznego przed uruchomieniem."]
[21,"Analizator nie starszy niż z 2011r. "]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca/"]
[]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (SUMA Z TABELI B, C):"]
["netto"]
["brutto"]
["w tym wartość podatku od towarów i usług"]
[]
[]
[]
["………………………………………………….."]
["podpis i imienna pieczątka "]
["osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":114,"n_cols":11,"rows_kept":114,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[107,0,107,2],[109,0,109,1],[100,1,100,9],[101,0,101,7],[97,1,97,9],[98,1,98,9],[99,1,99,9],[94,1,94,9],[95,1,95,9],[96,1,96,9],[93,1,93,9],[92,1,92,9],[90,1,90,9],[91,1,91,9],[72,0,73,0],[72,1,73,9],[74,1,74,9],[76,1,76,9],[60,2,60,4],[60,5,60,6],[63,7,63,8],[64,0,68,10],[53,0,53,7],[56,0,57,10],[58,0,58,10],[59,2,59,4],[59,5,59,6],[51,0,51,4],[52,0,52,4],[52,5,52,10],[51,5,51,7],[51,8,51,10],[43,1,43,9],[44,1,44,9],[49,0,49,10],[50,0,50,4],[50,5,50,10],[39,0,39,10],[40,0,41,0],[40,1,41,9],[42,1,42,9],[25,0,25,2],[25,3,25,10],[26,0,27,4],[29,0,29,10],[23,1,23,5],[24,1,24,5],[23,7,23,10],[24,7,24,10],[21,1,21,5],[22,1,22,5],[21,7,21,10],[22,7,22,10],[19,1,19,5],[20,1,20,5],[19,7,19,10],[20,7,20,10],[17,1,17,5],[18,1,18,5],[17,7,17,10],[18,7,18,10],[15,1,15,5],[16,1,16,5],[15,7,15,10],[16,7,16,10],[13,1,13,5],[13,6,13,10],[14,1,14,5],[14,7,14,10],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[10,0,11,10],[12,0,12,10],[85,1,85,9],[87,1,87,9],[86,1,86,9],[84,1,84,9],[88,1,88,9],[89,1,89,9],[75,1,75,9],[77,1,77,9],[78,1,78,9],[79,1,79,9],[80,1,80,9],[81,1,81,9],[82,1,82,9],[83,1,83,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2014"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2  - odczynniki do diagnostyki chorób zakaźnych  wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego  przez okres 24 miesięcy  "]
[]
["TABELA A "]
[1,2,{"$nulls":4},3]
["L.p.","Nazwa badania",{"$nulls":4},"Przewidywana liczba badań","UWAGI"]
[1,"anty- HCV",{"$nulls":4},6032,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,5 testu/oznaczenia. "]
[2,"HBsAg",{"$nulls":4},5810,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,2 testu/oznaczenia. "]
[3,"HIV Ag/Ab",{"$nulls":4},4902,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,7 testu/oznaczenia. "]
[4,"Syphilis",{"$nulls":4},3282,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 2,0 testu/oznaczenia. "]
[5,"anty- HBc Total",{"$nulls":4},562,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 2,7 testu/oznaczenia. "]
[6,"anty-HBc IgM",{"$nulls":4},70,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 3,6 testu/oznaczenia. "]
[7,"HBeAb",{"$nulls":4},228,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 3,2 testu/oznaczenia. "]
[8,"HBeAg",{"$nulls":4},226,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 3,2 testu/oznaczenia. "]
[9,"HTLV",{"$nulls":4},60,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 5,9 testu/oznaczenia. "]
[10,"HBsAg Test potwierdzenia",{"$nulls":4},26,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 2,5 testu/oznaczenia. "]
[]
[]
[]
[]
["TABELA B -  lista odczynników do diagnostyki chorób zakaźnych wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego przez okres 24 miesięcy"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p","Wyszczególnienie*","Producent ","Numer katalogowy/Nazwa handlowa ","Poj. opak.","Ilość opakowań","Cena jedn. netto  ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                        (poz.6xpoz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług"," Wartość brutto                                                                 (poz. 10 + poz. 11)"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5,"*itd.. ….. wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości odczynników "]
[{"$nulls":7},"Razem"]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla odczynników niezbędnych do diagnostyki chorób zakaźnych przez okres 24 miesięcy  wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego "]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":10},"TAK / NIE*"]
[1,"Okres przydatności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego."]
[2,"Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta."]
[3,"Odczynniki, kalibratory i kontrole w stanie płynnym, gotowe do użycia - bez konieczności wstępnego przygotowywania."]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
[]
["Dzierżawa automatycznego systemu immunochemicznego"]
["Nazwa:*",{"$nulls":4},"Typ aparatu (model)*:"]
["Producent:*",{"$nulls":4},"Rok produkcji*:",null,null,"Numer fabryczny*:"]
["Aparat nowy/ używany:*",{"$nulls":4},"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:"]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca/"]
[]
[]
["Dzierżawa automatycznego systemu immunochemicznego"]
[]
["TABELA C"]
["L.p.","Opis","Nazwa  / Producent",null,null,"Okres dzierżawy ",null,"Koszt dzierżawy/m-c","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość brutto"]
[1,"Automatyczny system immunochemiczny   Lokalizacja ul. Chocimska 5, Warszawa 00-957",null,null,null,"24 miesiące"]
[{"$nulls":8},"Razem"]
[]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Automatyczny system immunochemiczny"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":10},"TAK / NIE*"]
[1,"Dzierżawiony system w zestawie musi posiadać: automatyczny analizator z drukarką, komputerem, zasilaczem, czytnikiem skanującym i oprogramowaniem do obsługi informatycznej. Analizator nie powinien przekraczać parametrów:wysokość 165 cm cm, szerokość 135 cm, głębokość 85 cm."]
[2,"W pełni automatyczny system immunochemiczny. "]
[3,"Metodyka badań - chemiluminescencja."]
[4,"Maksymalny czas wykonania pojedynczego oznaczenia ok. 40 minut."]
[5,"Minimum 20 miejsc na odczynniki."]
[6,"Możliwość identyfikacji odczynników i prób badanych za pomocą czytnika kodów kreskowych."]
[7,"Chłodzenie odczynników w automatycznym systemie immunochemicznym do temperatury lodówki (2-8 oC)."]
[8,"Możliwość wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbie badanej przez automatyczny system immunochemiczny."]
[9,"Minimalna wydajność automatycznego systemu immunochemicznego: 60 testów/godz."]
[10,"Pojemność automatycznego systemu immunochemicznego: min. 60 probówek pierwotnych."]
[11,"Możliwość wykonywania badań w trybie rutynowym i w trybie cito."]
[12,"Możliwość dostawiania i wymiany badanych próbek, odczynników, kalibratorów i kontroli bez przerywania pracy automatycznego systemu immunochemicznego."]
[13,"Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników, odpadów stałych i płynnych."]
[14,"Możliwość wykonywania oznaczeń w probówkach pierwotnych różnego rodzaju."]
[15,"Komputerowa archiwizacja danych."]
[16,"Wbudowany system kontroli jakości, wyliczanie średniej, CV i SD."]
[17,"Oprogramowanie do obsługi informatycznej  w języku polskim."]
[18,"Automatyczny system immunochemiczny musi być przystosowany do wykonywania wszystkich badań wymienionych  w tabeli A."]
[19,"Automatyczny system immunochemiczny musi posiadać  możliwość dwukierunkowej integracji z bazą danych LIS."]
[20,"Wykonawca zapewnia na własny koszt pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy oraz aktualizowanie oprogramowania komputerowego."]
[21,"Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii – 12 godzin."]
[22,"Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii automatycznego systemu immunochemicznego w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. "]
[23,"W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego automatycznego systemu immunochemicznego o pełnej funkcjonalności."]
[24,"Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym Wykonawcy."]
[25,"Trzy awarie (tej samej części/elementu) automatycznego systemu immunochemicznego w ciągu kolejnych 365 dni kalendarzowych skutkują obligatoryjnym obowiązkiem Wykonawcy wymiany elementu analizatora ."]
[26,"Instruktaż personelu w zakresie obsługi automatycznego systemu immunochemicznego przed uruchomieniem."]
[27,"Automatyczny system immunochemiczny nie starszy niż z 2009r."]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca/"]
[]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (SUMA Z TABELI B, C):"]
["netto"]
["brutto"]
["w tym wartość podatku od towarów i usług"]
[]
[]
[]
["………………………………………………….."]
["podpis i imienna pieczątka "]
["osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]