## Zadanie 1
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2015
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 1 - Wskaźniki oraz akcesoria do kontroli procesów dezynfekcji i sterylizacji
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Jednorazowy nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bowie-Dick’a 134OC 3,5 min, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej- wymagane potwierdzenie zgodności z PN-EN ISO 11140-4 przez niezależną organizację notyfikowaną. |  |  | szt. | 500
2 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu do sterylizacji S o wartościach ustalonych 121oC/20 min i 134 oC/7 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną, na wskaźniku nadrukowana wyraźnie barwa referencyjna przebarwienia. |  |  | szt. | 28000
3 | Wskaźnik procesu S- taśma wzmocniona 24mm, dł. 50 mb. 50rol=2500mb |  |  | rol. | 50
4 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy, o czasie inkubacji 24/48 godzin. wymagane określenie warunków zabicia w temperaturze 121OC i 134OC. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika |  |  | szt. | 500
5 | Sporal A |  |  | szt. | 30
6 | Samoprzylepny nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu do sterylizacji S o wartościach ustalonych 121oC/20 min i 134 oC/7 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną, na wskaźniku nadrukowana wyraźnie barwa referencyjna przebarwienia. |  |  | szt. | 1800
7 | Etykiety podwójnie-przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy; dostosowane do posiadanej metkownicy Blitz |  |  | szt. | 30000
8 | Taśma bez wskaźnika, neutralna 18mm, dł. 50 mb. 180rol=9000mb |  |  | rol. | 180
9 | Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu (np.: daty numeru, parametrów zgrzewu, wyników, uwag, działań serwisowych) nie wprowadzający obcych substancji do procesu oceny |  |  | szt. | 1000
10 | Test do kontroli dezynfekcji termicznej 93C/10min |  |  | szt. | 1000
11 | Test skuteczności mycia w postaci arkusza z substancją testową zgodną z PN EN ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach |  |  | szt. | 1400
12 | Koperty z nadrukiem do systemu kontroli sterylizacji parowej |  |  | szt. | 300
13 | Szczotka do mycia narzędzi z gumową rączką z włosiem nylonowym o szer: 6,3mm, dł. 18cm |  |  | szt. | 3
14 | Szczotka do mycia narzędzi z gumową rączką z włosiem ze stali nierdzewnej o szer: 6,3mm, dł. 18cm |  |  | szt. | 3
15 | Sprawdzian zgrzewu (test kontroli zgrzewu Seal Check)- system do codziennej kontroli prawidłowej pracy zgrzewarek rolkowych oraz jakości zgrzewu do zastosowania w opakowaniach HDPE - TYVEC, służący do zgrzewania opakowań przeznaczonych do sterylizacji plazmowej |  |  | szt. | 500
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych akcesoriów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 1
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Koperty z nadrukiem (zad. 1 - poz. 12) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Koperty z nadrukiem do systemu kontroli sterylizacji parowej w wymiarze A4. Pozycje nadruku (minimum): Szpital, data, rodzaj sterylizacji, osoba odpowiedzialna za zwolnienie wsadu, wynik kontroli testu Bowie-Dick, miejsce na wklejenie testu zwolnienia wsadu 22mm, numer cyklu, temperatura, czas, wynik testu bilogicznego, podpis osoby upoważnionej, decyzja o zwolnieniu wsadu, miejsce na wklejenie etykiety 25mmx25mm.
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 2
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2015
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 2 - Włóknina
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Włóknina 1000x1000mm /generacja III/ |  |  | szt. | 4000
2 | Włóknina 750x750mm /generacja III/ |  |  | szt. | 1800
3 | Włóknina 1370x1370mm /generacja III/ |  |  | szt. | 500
4 | Włóknina 500x500mm /generacja III/ |  |  | szt. | 500
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 2
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Włóknina niebieska (zad. 2 - poz. 1, 3, 4) - musi spełniać następujące wymagania
1 | Włóknina niebieska - celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana - włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 60 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 1900 mN w kierunku poprzecznym, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
Włóknina zielona (zad. 2 - poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania
2 | Włóknina zielona - celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana- włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 66 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1500 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 2300 mN w kierunku poprzecznym, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 3
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2015
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 3 - Rękawy
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | rękaw 75mm |  |  | m. | 2000
2 | rękaw 100mm |  |  | m. | 5000
3 | rękaw 150mm |  |  | m. | 6000
4 | rękaw 200mm |  |  | m. | 600
5 | rękaw 250mm |  |  | m. | 1200
6 | rękaw 300mm |  |  | m. | 800
7 | rękaw 350mm |  |  | m. | 1600
8 | rękaw 400mm |  |  | m. | 400
9 | rękaw 100mmx50mm |  |  | m. | 800
10 | rękaw 150mmx50mm |  |  | m. | 600
11 | rękaw 250mmx65mm |  |  | m. | 1200
12 | rękaw 400mmx80mm |  |  | m. | 1400
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych rękawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 3
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Rękawy (zad. 3 - poz. 1 do 12) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Rękawy papierowo foliowe ze wskaźnikiem S i Eo o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami PNEN 868-3, PNEN 868-5 - oraz oprócz tego papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3), wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3. Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25 %, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej niż 12 μm/Pa*s, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 70 kPa na mokro, niezwilżalność wodą minimum 28 s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m,
2 | folia co najmniej pięciowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, wymagane wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami [PNEN 868-3, PNEN 868-5] i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności: przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, grubość niewiększa niż 52 μm, zgrzewalna w temperaturze 165 – 190 OC, wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach niemniejsza niż 300 mN, elastyczna [wydłużenie niemniej niż 70%], wymagane potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2 [PNEN 868-5], jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, zgrzew fabryczny wielokrotny o wytrzymałości niemniejszej niż 250 N/m, ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. Nawinięcie rękawa folią na zewnątrz.
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 4
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2015
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 4 - Pisaki, osłonki oraz pojemniki transportowe
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Nietoksyczny pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych- kolor czarny |  |  | szt. | 40
2 | Osłonki przeźroczyste, zabezpieczające końcówki i ostrza narzędzi podczas asterylizacji oraz transportu szerokości 15 mm |  |  | szt. | 800
3 | Pojemniki transportowe dł.600 / szr.400 / wys.320; wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, szczelnie zamykane, wyposażone w uchwyty do przenoszenia i w miejsce na etykietę adresową. |  |  | szt. | 12
4 | Pojemniki transportowe dł.400 / szr.300 / wys.220; wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, szczelnie zamykane, wyposażone w uchwyty do przenoszenia i w miejsce na etykietę adresową. |  |  | szt. | 12
5 | Rolka tuszująca do metkownicy trzyrzędowej numerycznej z zapisem informacji w poprzek przesuwu taśmy z uchwytem umożliwiającym wygodne umieszczenie rolki w metkownicy |  |  | szt. | 5
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych akcesoriów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 4
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Pojemniki transportowe (zad. 4 - poz. 3 i 4) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Pojemniki transportowe wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, szczelnie zamykane "klik-klak", wyposażone w uchwyty do przenoszenia i w miejsce na etykietę adresową, oferowane w dwóch kolorach - czerwonym i niebieskim.
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 5
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2015
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 5 - Piłki druciane
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Piłki druciane treparacyjne/amputacyjne typ Gigli; dł. całk. 500 mm, o średnicy 1,4 mm wykonane z wiązki delikatnych 6 skręconych drutów |  |  | szt. | 15
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych piłek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 6
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2015
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 6 - Prowadnica do trudnych intubacji
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 5 x poz. 6) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Prowadnica do trudnej intubacji, elastyczna z wygiętym końcem i kanałem przez całą długość jednorazowa; rozmiar: 15Ch/70 |  |  | szt. | 10
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych prowadnic z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 7
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2015
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 7 - Igły iniekcyjne, igły do nakłucia lędźwiowego i igły aspiracyjne z filtrem
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 5 x poz. 6) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Igły iniekcyjne 0,5-0,9 |  |  | szt. | 35000
2 | Igły iniekcyjne 1,1-1,2 |  |  | szt. | 220000
3 | Igły do nakłucia lędźwiowego: 0,9x88mm, 0,7x88mm |  |  | szt. | 500
4 | Igły aspiracyjne z filtrem do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków 1,2x40mm |  |  | szt. | 400
RAZEM
UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 7
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Igły iniekcyjne od 0,5 do 1,2 (zad. 7 poz. 1 i 2) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | W rozmiarach: 0,5 - 0,9 oraz 1,1 - 1,2
2 | Igły jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym po 100 szt.
3 | Wykonane z nierdzewnej stali, o bardzo gładkiej powierzchni odpornej na zgniecenia i złamania
4 | Cienkościenne
5 | Końcówka lock przeźroczysta, wykonana z polipropylenu
6 | Precyzyjny szlif zapewniający wysoką ostrość
7 | Oznaczenia zgodnie z normą DIN13095
8 | Zabezpieczenie igły plastikową osłonką bez otworu
Igły do nakłucia lędźwiowego (zad. 7 poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Precyzyjny szlif, zapewniający wysoką ostrość
2 | Łatwe przenikanie przez tkanki
3 | Nasadka Luer Lock, zapewniająca szczelne i trwałe połączenie ze strzykawką
4 | Konstrukcja uchwytu mandryna gwarantująca prawidłowe położenie w igle
Igły aspiracyjne 1,2x40mm z filtrem (zad. 7 poz. 4) - muszą spełniać następujące wymagania
Tępe, ze ścięciem centralnym pod katem 45º
Umożliwiające całkowitą aspirację z fiolki, uniemożliwiające defragmentację korka
Z filtrem 5 µm, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu
UWAGA!
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 8
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2015
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 8 - Osprzęt do dermatomu siatkującego
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Olej w sprayu Sterylit I, do oliwienia zamknięć, blokad itd. przed sterylizacją - wraz z 2 dyszami w postaci rozpylacza. Nie zawierający węglowodoru fluoru i chloru. Pojemność: 300 ml |  |  | szt. | 50
2 | Ostrza do dermatomu elektrycznego do pobierania przeszczepów skóry szer. 80mm. Ostrza sterylne kompatybilne z dermatomem elektrycznym Acculan GA643. |  |  | szt. | 20
3 | Matryce do nacinania skóry - sterylne płytki powiększające 1:3 pobrany płat skórny do dermatomu siatkującego |  |  | szt. | 10
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanego osprzętu do dermatomu siatkującego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 8a
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2015
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 8a - Plomby
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Plomba pomarańczowa z indykatorem parowym Plomba plastikowa typu "kłódka" z zatrzaskiem zabezpieczająca kontener przed przypadkowym nieautoryzowanym otwarciem, koloru pomarańczowego. Plomba ze wskaźnikiem (indykatorem) przebiegu procesu sterylizacji parowej. |  |  | szt. | 2000
2 | Plomba - etykieta zabezpieczająca kontener typ Prime Line z indykatorem procesu sterylizacji parowej z warstwą klejącą, biała (rozmiar - 80x35mm) |  |  | szt. | 1000
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych plomb z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 9
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2015
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 9 - Strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Strzykawki 3 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego |  |  | szt. | 30000
2 | Strzykawki 10 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego |  |  | szt. | 40000
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych strzykawek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 9
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Strzykawki 3 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego (poz. 1)- muszą spełniać następujące wymagania
1 | Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego; fabrycznie napełnione NACL 0,9%, o pojemności 3 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml)
2 | Posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki (oznaczoną na cylindrze); jałowe w środku
3 | Średnica cylindra odpowiadajaca strzykawce o pojemności 10ml
4 | Długi korek zamykajacy o dł. min. 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki
Strzykawki 10 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego (poz. 2)- muszą spełniać następujące wymagania
1 | Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego; fabrycznie napełnione NACL 0,9%, o pojemności 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml)
2 | Posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki (oznaczoną na cylindrze); jałowe w środku
3 | Średnica cylindra odpowiadająca strzykawce o pojemności 10ml
4 | Długi korek zamykający o dł. min. 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 10
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2015
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 10 - Metkownica trzyrzędowa i etykiety
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Metkownica trzyrzędowa numeryczna do ustawiania, drukowania i naklejania etykiet. |  |  | szt. | 2
2 | Etykiety samoprzylepne |  |  | szt. | 9000
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanej metkownicy i etykiet z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 10
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Metkownica trzyrzędowa (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania
1 | Metkownica trzyrzędowa numeryczna przystosowana do ustawiania, drukowania i naklejania etykiet
2 | Zadrukowuje etykiety w poprzek przesuwu taśmy; kompatybilna z etykietami ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej lub plazmowej
Etykiety samoprzylepne (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru
2 | Z zapisem informacji w poprzek przesuwu etykiet; kompatybilne z metkownicą trzyrzędową numeryczną z poz. nr 1
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 11
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2015
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 11 - Igły do pobierania szpiku kostnego
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Igła do pobierania szpiku kostnego, boczne otwory na końcówce, 13Ga (2,4mm), długość 11 cm; W zestawie 2 mandryny z kócówką typu trokar; uchwyt motylkowy igły |  |  | szt. | 6
2 | Igła do pobierania szpiku kostnego, boczne otwory na końcówce, 11Ga (3,0mm), długość 13 cm; W zestawie 2 mandryny z kócówką typu trokar; uchwyt motylkowy igły |  |  | szt. | 6
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 12
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2015
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 12 - Zestawy do pobierania szpiku
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Zestaw do pobierania i filtracji szpiku kostnego |  |  | szt. | 10
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 13
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2015
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 13 - Tarcze papierowe i pisaki do sterylizatora
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Tarcze (rejestratory) do wydruku sterylizatora Getinge 6612 |  |  | szt. | 100
2 | Pisaki do tarcz papierowych do sterylizatora Getinge 6612; kolor czerwony, zielony |  |  | szt. | 6
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych tarcz i pisaków z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy