{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Zad 1 - Zamraż -86C poj.815l. ","zadanie nr 2 szafa chłodnicza"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zad 1 - Zamraż -86C poj.815l. ","index":0,"n_rows":102,"n_cols":9,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,1,66,3],[65,1,65,3],[65,4,65,5],[65,6,65,8],[50,4,50,5],[54,1,54,3],[54,4,54,5],[58,1,58,3],[60,1,60,3],[62,1,62,3],[7,0,7,8],[9,0,9,8],[40,0,40,8],[13,0,13,5],[50,6,50,8],[53,1,53,3],[53,6,53,8],[53,4,53,5],[52,4,52,5],[52,6,52,8],[42,0,42,3],[42,4,42,8],[43,0,43,8],[44,0,44,8],[41,0,41,3],[41,4,41,5],[41,6,41,8],[52,1,52,3],[47,1,47,3],[47,4,47,5],[47,6,47,8],[48,1,48,8],[45,0,46,0],[45,1,46,3],[45,4,46,5],[45,6,46,8],[50,1,50,3],[54,6,54,8],[55,1,55,3],[55,4,55,5],[55,6,55,8],[49,1,49,3],[49,4,49,5],[49,6,49,8],[51,1,51,3],[51,4,51,5],[51,6,51,8],[56,1,56,3],[56,4,56,5],[56,6,56,8],[57,1,57,3],[75,1,75,3],[75,4,75,5],[75,6,75,8],[59,1,59,3],[59,4,59,5],[59,6,59,8],[61,1,61,3],[67,1,67,3],[68,1,68,3],[69,1,69,3],[100,5,100,8],[101,5,101,8],[97,0,97,8],[64,1,64,3],[64,4,64,5],[63,1,63,3],[70,1,70,3],[71,1,71,3],[72,1,72,3],[78,1,78,3],[74,1,74,3],[73,1,73,3],[86,0,90,0],[80,1,80,3],[76,1,76,3],[77,1,77,3],[81,1,81,3],[79,1,79,3],[85,1,85,3],[83,1,83,3],[84,1,84,3],[82,1,82,3],[92,1,92,3],[86,1,86,3],[92,4,92,5],[89,1,89,3],[90,1,90,3],[87,1,87,3],[91,1,91,3],[91,4,91,5],[88,1,88,3],[82,4,82,5],[83,4,83,5],[80,4,80,5],[78,4,78,5],[72,4,72,5],[76,4,76,5],[77,4,77,5],[73,4,73,5],[74,4,74,5],[62,4,62,5],[66,4,66,5],[67,4,67,5],[84,4,84,5],[86,4,90,5],[70,4,70,5],[71,4,71,5],[85,4,85,5],[79,4,79,5],[81,4,81,5],[57,4,57,5],[57,6,57,8],[58,6,58,8],[60,6,60,8],[68,4,68,5],[69,4,69,5],[60,4,60,5],[58,4,58,5],[61,4,61,5],[63,4,63,5],[68,6,68,8],[69,6,69,8],[70,6,70,8],[71,6,71,8],[62,6,62,8],[61,6,61,8],[66,6,66,8],[67,6,67,8],[63,6,63,8],[64,6,64,8],[72,6,72,8],[78,6,78,8],[76,6,76,8],[77,6,77,8],[74,6,74,8],[73,6,73,8],[79,6,79,8],[85,6,85,8],[83,6,83,8],[92,6,92,8],[84,6,84,8],[80,6,80,8],[81,6,81,8],[82,6,82,8],[86,6,90,8],[91,6,91,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 18 /2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto                         ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 4 x poz. 5)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Zamrażarka niskotemperaturowa -86ºC ","szt.",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":13}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/18 /2015"]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 1-Zamrażarka niskotemperaturowa - 86ºC "]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  1"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO :                                                                                                                                                    TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,null,3,null,4]
["I.","Zamrażarka niskotemperaturowa - 86ºC "]
[1,"Pojemność zamrażarki – 815 litrów±3%"]
[2,"Pojemność nie mniejsza niż 60.000 fiolek 2ml"]
[3,"Kaskadowy system zamrażania – układ dwóch hermetycznych kompresorów, czynnik chłodzący bezfreonowy komercyjnie  dostępny"]
[4,"Zakres regulacji temperatury od -50°C do -86°C"]
[5,"Gwarantowane utrzymanie temperatyry -86°C przy temperaturze otoczenia 32°C"]
[6,"Możliwość programowania temperatury co 1°C"]
[7,"Izolacja w ścianach bocznych w postaci 2,5 cm paneli próżniowych połączonych z warstwą pianki izolacyjnej. Łączna gruość każdej ze ścian nie większa niż 75 mm"]
[8,"Kontrolowany przepływ powietrza przez wymiennik ciepła – powietrze chłodzące usuwane z tyłu urządzenia"]
[9,"Kompresory zlokalizowane pod komorą roboczą"]
[10,"Wbudowany automatyczny system kompensacji wahań napięcia w sieci zasilającej"]
[11,"Automatyczne rozpoznawanie czy napięcie sieciowe i częstotliwość prądu są zgodne ze specyfikacją urządzenia"]
[12,"Komora robocza metalowa, pokryta warstwą ochronną, odporną na niskie temperatury, uderzenia i zadrapania"]
[13,"Obudowa malowana farbami epoksydowymi"]
[14,"Urządzenie wyposażone w 3 półki o regulowanym położeniu, każda o nośności nie mniejszej niż 110kg"]
[15,"Co najmniej 4 wewnętrzne, izolowane stalowe drzwi, po stronie wewnętrznej pokryte tworzywem utrudniającym przymarzanie"]
[16,"Potrójna, podgrzewana elektrycznie uszczelka drzwi zewnętrznych"]
[17,"Drzwi zamrażarki wyposażone w system zapobiegania efektowi próżni -  zawór wyrównujący musi być podgrzewany elektrycznie"]
[18,"Panel sterowania w postaci kolorowego, dotykowego ekranu LCD umieszczony na drzwiach urządzenia, na wysokości oczu użytkowanika.                                            "]
[19,"Ochrona ustawień temperatury roboczej i poziomów alarmowych za pomocą hasła, możliwość zaprogramowania uprawnień dla co najmniej 150 użytkowników"]
[20,"Wbudowany cyfrowy rejestrator  temperatury oraz wszystkich wydarzeń (tj. czas otwarcia i zamknięcia drzwi, wszelkie alarmy z informacją o typie wydarzenia, dacie i czasie) z możliwością przechowania historii z ostatnich 15 lat"]
[21,"Możliwość zgrania zapisów rejestratora poprzez port USB fabrycznie zintegrowany z panelem sterowania zamrażarki na nośnik typu memory stick w postaci pliku łatwego do otwarcia w Excelu"]
[22,"Prezentowanie zapisu temperatury w postaci wykresu na panelu sterowania"]
[23,"Wyświetlacz powinien pokazywać w postaci graficznego schematu temperaturę wymiennika ciepła, pierwszego i drugiego stopnia układu kaskadowego, na wlocie powietrza do kondensatora, na wejściu i wyjściu parownika w celu łatwiejszej identyfikacji ewentualnej awarii"]
[24,"System alarmowy (alarmy wizualne i akustyczne) zabezpieczający elementy urządzenia oraz przechowywane próbki, wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania:\n- alarm braku zasilania                                                                                                                                                                                                             -  alarm niewłaściwych parametrów sieci zasilającej\n- alarm zbyt wysokiej temperatury\n- alarm zbyt niskiej temperatury\n- alarm awarii czujnika temperatury\n- alarm otwartych drzwi\n- alarm przegrzania elementów układu zamrażającego\n- alarm wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy zamrażarki\n- wskaźnik i alarm wizualny oraz dźwiękowy informujący o przekroczeniu ezpiecznych dla zamrażarki warunkach środowiskowych w pomieszczeniu                                                                                                                                                                                                                     - wskaźnik nakazujący wyczyszczenie filtra"]
[25,"Możliwość programowania progów alarmów (zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury)"]
[26,"Kontrola dostępu do urządzenia za pomocą kart magnetycznych przypisanych do danego użytkownika - w zestawie co najmniej 5 kart, zgodnych z nomą ISO 14443"]
[27,"Drzwi z uchwytem, zamykane na klucz"]
[28,"Interfejs RS485"]
[29,"Dwa porty dostępu  o średnicy nie mniejszej niż 25 mm"]
[30,"Zamrażarka wyposażona w wbudowany awaryjny system CO2 – podtrzymujący zaprogramowaną temperaturę w przypadku braku zasilania. "]
[31,"Możliwość wyposażenia  urządzenia w awaryjny system LN2-podtrzymujący zaprogramowaną temperaturę w przypadku braku zasilania"]
[32,"Zamrażarka wyposażona w system kółek umożliwiających łatwy transport"]
[33,"Możliwość wyposażenia zamrażarki w minimum 24 stelaże pozwalające na przechowywnaie pudełek z probówkami opisanymi kodami typu 2D"]
[34,"Zasilanie: 230V 50 Hz, maksymalny pobór energii nie większy niż 21,5 kW/24h"]
[35,"Wymiary (szer x głęb x wys):\n- zewnętrzne nie większe niż: 111 x 95,5 x 198,5 cm\n- wewnętrzne nie mniejsze niż:87 x 71,5 x 130 cm"]
[36,"Do oferty należy dołączyć oryginalny folder urządzenia, potwierdzający wymagane funkcje i parametry "]
[37,"W celu potwierdzenia, że oferowane usługi świadczone przez Wykonawcę wraz z dostawą odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiająćego, wymaga się dołączenia do oferty kopii dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy od minimum 5 lat, jeśli nie jest on producentem"]
[38,"Bezprzewodowy niezależny system monitorowania temperatury:                                                                                                                                                                          - częstotliwość transmisji danych 868 MHz celem uniknięcia interferencji z urządzeniami bezprzewodowymi,                                                                                                                - nie dopuszcza się systemów działających w zakresie 2,4 i 5 GHz, ze względu na niską przenikalność fal o tej częstotliwości,                                                                                                                             - urządzenie wyposażone w łatwy do odczytu wyświetlacz LCD monitorujący panujące warunki oraz ustawione parametry, dodatkowo moduł na wyświetlaczu musi prezentować w formie graficznej siłę sygnału i poziom naładowania baterii,                                                                                                      - na wyposażeniu urządzenie musi posiadać wymienną baterię litową o mocy 3,6V,                                                                                                              "]
[null,"- w razie alarmu natychmiastowe powiadomienie za pomocą preferowanej metody takiej jak: sygnalizator optyczny i dźwiękowy, Telefon, E-mail, Wiadomość SMS, Fax,                                                                                                                                                                                          - pamięć modułu minimum 3000 odczytów,                                                                                                                                                                         - możliwy zakres rejestracji temperatury od -100°C do +150°C,                                                                                                                                              - zasięg bezprzewodowego przesyłu danych bez stosowania wzmacniaczy minimum 90 metrów,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "]
[null,"- moduł bezprzewodowy powinien być dostarczony z czujnikiem temperatury posiadającym certyfikat kaliracji,                                                                                                                          - moduł musi być dostarczony razem ze stacją odbiorczą podłączoną do komputera sterującego,                                                                                                                             - moduł musi być dostarczony wraz z  dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym rejestrowanie i monitorowanie w czasie rzeczywistym warunków panujących w zamrażarce z podaniem granicznych parametrów temperatury, zdefiniowanych przez użytkownika,                                                                                                                                                                                                     - oprogramowanie musi posiadać co najmniej 5 różnych poziomów użytkowników celem zabezpieczenia danych oraz ustawień,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "]
[null,"- system powinien zapewniać możliwość łatwej rozbudowy o kolejne moduły monitorujące także inne parametry niż temperatura np.. wilgotność, poziom CO2,                                                                                                                                                                                                                                    - możliwość rozbudowy o moduły rejestrujące dwa różne parametry jednocześnie,                                                                                                                                    - moduły powinny posiadać funkcję automatycznego sieciowania, polegającą na wykorzystaniu innych modułów jako przekaźników danych w sutuacji, gdy moduł utraci kontakt z bazą odbiorczą,                                                                                                                                                                          - program powinien posiadać licencję na minimum 20 modułów, z możliwością rozbudowy do ponad 100 urządzeń,                                                                                                                                                                                                                              "]
[null,"- program powinien posiadać wbudowaną bazę danych gromadzącą informacje o warukach w monitorowanych urządzeniach niezależną od innych baz zainstalowanych na komputerze steryjącym,                                                                                                                                                                                    - do oferty należy dołączyć oryginalny folder urządzenia, potwierdzający wymagane funkcje i parametry,                                                                                                                                                                                                                                            - program musi być zgodny z FDA 21 CFR part 11.                                                                                     "]
[39,"Deklaracja CE certyfikat ISO 9001 producenta oferowanego asortymentu (należy dołączyć kopie dokumentów do oferty)"]
[40,"Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski",null,null,"należy podać"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie  niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wczesniej niż 2014 rok ), kompletne i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":5},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 2 szafa chłodnicza","index":1,"n_rows":74,"n_cols":9,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[63,4,63,5],[63,6,63,8],[70,0,70,8],[72,5,72,8],[73,5,73,8],[65,1,65,3],[65,4,65,5],[65,6,65,8],[61,1,61,3],[61,4,61,5],[61,6,61,8],[64,1,64,3],[64,4,64,5],[64,6,64,8],[62,1,62,3],[62,4,62,5],[62,6,62,8],[63,1,63,3],[59,1,59,3],[59,4,59,5],[59,6,59,8],[60,1,60,3],[60,4,60,5],[60,6,60,8],[57,1,57,3],[57,4,57,5],[57,6,57,8],[58,1,58,3],[58,4,58,5],[58,6,58,8],[55,1,55,3],[55,4,55,5],[55,6,55,8],[56,1,56,3],[56,4,56,5],[56,6,56,8],[53,1,53,3],[53,4,53,5],[53,6,53,8],[54,1,54,3],[54,4,54,5],[54,6,54,8],[51,1,51,3],[51,4,51,5],[51,6,51,8],[52,1,52,3],[52,4,52,5],[52,6,52,8],[49,1,49,3],[49,4,49,5],[49,6,49,8],[50,1,50,3],[50,4,50,5],[50,6,50,8],[47,1,47,3],[47,4,47,5],[47,6,47,8],[48,1,48,3],[48,4,48,5],[48,6,48,8],[45,1,45,3],[45,4,45,5],[45,6,45,8],[46,1,46,3],[46,4,46,5],[46,6,46,8],[43,1,43,3],[43,4,43,5],[43,6,43,8],[44,1,44,3],[44,4,44,5],[44,6,44,8],[40,1,40,3],[40,4,40,5],[40,6,40,8],[41,1,41,8],[42,1,42,3],[42,4,42,5],[42,6,42,8],[35,0,35,3],[35,4,35,8],[36,0,36,8],[37,0,37,8],[38,0,39,0],[38,1,39,3],[38,4,39,5],[38,6,39,8],[7,0,7,8],[9,0,9,8],[13,0,13,5],[33,0,33,8],[34,0,34,3],[34,4,34,5],[34,6,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 18  /2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto                         ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 4 x poz. 5)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Szafa chłodnicza","szt.",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 18 /2015"]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 2 - szafa chłodnicza "]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  2"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO :                                                                                                                                                    TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,null,3,null,4]
["I.","Szafa chłodnicza"]
[1,"wym zewnętrzne  (WxSxG) w cm:190x60x68"]
[2,"wym wewnętrzne  (WxSxG) w cm:168,8 x 47,5 x 48"]
[3,"pojemność netto: 406 l"]
[4,"pojemnośc brutto: 434 l"]
[5,"zakres temperatury: +1/ + 15 OC"]
[6,"nastawianie temperatury co 1 oC"]
[7,"klasa klimatyczna:SN-T (+ 10 oC do 43oC)"]
[8,"Obudowa stalowa w kolorze białym"]
[9,"Wnętrze: twoszywo sztuczne w kolorze białym"]
[10,"drzwi pełne z samodomykaczem"]
[11,"zużycie energii: 1,0 kWh/24h"]
[12,"5 regulowanych półek"]
[13,"Maksymalne obciążenie półek: 60 kg"]
[14,"wymuszony obieg powietrza"]
[15,"Automatyczne odszranianie"]
[16,"Sterowanie elektroniczne"]
[17,"Cyfrowy wskaznik temperatury"]
[18,"Alarm optyczny i dzwiękowy awarii"]
[19,"Zamek"]
[20,"Obustronny montaż drzwi :"]
[21,"Waga 81 kg"]
[22,"Czynnik chłodniczy:R600a"]
[23,"Certyfikat CE (należy dołączyć kopie dokumentów do oferty)"]
[24,"Serwis producenta na terenie Polski",null,null,"należy podać"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie  niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urzadzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie – jest nowe (produkcja nie wczesniej niż 2014 rok ), kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":5},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]