{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["zad1-termocykler","Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1-termocykler","index":0,"n_rows":69,"n_cols":9,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,1,55,3],[56,1,56,3],[57,1,57,3],[7,0,7,8],[9,0,9,8],[13,1,13,5],[38,0,38,8],[39,0,39,3],[39,4,39,5],[39,6,39,8],[40,0,40,3],[40,4,40,8],[41,0,41,8],[42,0,42,8],[43,0,44,0],[43,1,44,3],[43,4,44,5],[43,6,44,8],[45,1,45,3],[45,4,45,5],[45,6,45,8],[46,4,46,5],[46,6,46,8],[46,1,46,3],[47,4,47,5],[47,6,47,8],[49,1,49,3],[48,4,48,5],[48,6,48,8],[47,1,47,3],[48,1,48,3],[49,4,49,5],[49,6,49,8],[50,4,50,5],[50,6,50,8],[50,1,50,3],[51,1,51,3],[51,4,51,5],[51,6,51,8],[52,1,52,3],[53,1,53,3],[52,4,52,5],[52,6,52,8],[53,4,53,5],[53,6,53,8],[59,1,59,3],[59,4,59,5],[59,6,59,8],[54,4,54,5],[54,6,54,8],[55,4,55,5],[55,6,55,8],[56,4,56,5],[56,6,56,8],[54,1,54,3],[68,5,68,8],[63,0,63,8],[65,0,65,8],[66,5,66,8],[67,5,67,8],[57,4,57,5],[57,6,57,8],[58,4,58,5],[58,6,58,8],[58,1,58,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2015",{"$nulls":5},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn.                                                                                                                                                                                                              netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                              (poz","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
["1.","Termocykler gradientowy","szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":13}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/29/2015"]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 1- termocykler"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 1"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO :                                                                                                                                                          TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,null,3,null,4]
[1,"Termocykler w technologii Peltier "]
[2,"Głowica na 1x96 próbek 0,2 ml  z gradientem termicznym "]
[3,"Musi posiadać ogrzewaną pokrywę dopasowująca się do zastosowanych probówek"]
[4,"Maksymalna szybkość grzania co najmniej 4°C/sek"]
[5,"Zakres programowania temperatury 4 - 100 °C "]
[6,"Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż ±0,5 °C przy zaprogramowanej temperaturze"]
[7,"Równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż  0,5  C w 30 sek. do zaprogramowanej temperatury"]
[8,"Blok grzejny musi posiadać gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 8 reagentów"]
[9,"System gradientu termicznego musi zapewniać jednakowe czasy inkubacji dla wszystkich optymalizowanych temperatur gradientu - tzw. gradient dynamiczny"]
[10,"Maksymalna rozpiętość zakresu gradientu termicznego co najmniej 25 °C"]
[11,"Minimalna rozpiętość zakresu gradientu termicznego 1 °C"]
[12,"Zakres temperatury w której można programować gradient co najmniej od 30 do 100 °C "]
[13,"Kolorowy wyświetlacz VGA 5,7” z opcją ekranu dotykowego"]
[14,"Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 portów USB "]
[null,"Gwarancja: nie krótsza niż 12 miesięcy"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2014rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":5},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}