{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Zadanie 1 Aparat do elektrofor","zadanie 2 -pipety"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1 Aparat do elektrofor","index":0,"n_rows":80,"n_cols":8,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,0,34,7],[35,0,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[33,0,33,7],[37,0,37,2],[37,3,37,7],[38,0,38,7],[39,0,40,0],[39,1,40,2],[39,3,40,4],[39,5,40,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[78,4,78,7],[79,4,79,7],[70,0,70,7],[77,4,77,7],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[63,5,63,7],[64,5,64,7],[65,5,65,7],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[62,5,62,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  34   /2015",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[null,"ZADANIE  NR 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Aparat do elektroforezy pionowej z modułem do blottingu i zasilaczem ",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/   34    /2015",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[]
["ZADANIE NR 1- Aparat do elektroforezy pionowej z modułem do blottingu i zasilaczem "]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające"]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Aparat musi składać się z komory z pokrywą oraz przewodami elektrycznymi"]
[2," Komora aparatu musi być odlewem plastikowym bez elementów klejonych"]
[3,"2 wkłady do umieszczania do 4 żeli w komorze "]
[4," Możliwość doposażenia a akcesoria umożliwiające wylanie max. 4 żeli jednocześnie w tym, statywy z uszczelkami (2 szt.), klamry do przytrzymania 4 szyb (2 szt.), szyby ze spacerami 0,75, 1,0, 1,5 mm oraz grzebieni   5-, 10-, 15-zębowych oraz grzebienia 1 zębowego do 2D"]
[5,"Większe szyby z przekładkami (o grubości 1.0 mm)  - 10,1 x 8,2 cm Przekładki muszą być umocowane do płytek na stałe"]
[6," Musi umożliwiać rozdział od 1 do 4 żeli jednocześnie w jednej komorze"]
[7," Dostępność opcjonalnie w ofercie 10-, 12- i 15- dołkowych prowadnic ułatwiających lokalizację dołków w żelu i nałożenie prób"]
[8,"Musi umożliwiać rozdział do 60 próbek podczas jednej elektroforezy w jednej komorze"]
[9," Typowy czas elektroforezy dla SDS-PAGE w jednej komorze do 45 min (dla 200 V)"]
[10," Aparat musi umożliwiać elektroforezę na żelach gotowych"]
[11," Aparat musi pisiadać w zestawie moduł do elerktrotransferu żeli na mokro"]
[12," Wkład musi umożliwiać transfer metodą mokra dwóch żeli o wielkości do 10x7.5 cm jednocześnie w komorze elektroforezera "]
[13," Elektrody powinny być umieszczone w odległości min. 2 cm od siebie"]
[14,"Zasilacz wchodzący w skład pojedynczego aparatu powinien posiadać maksymalne napięcie prądu 300V"]
[15," Zasilacz posiadać maksymalne natężenie prądu 400 mA"]
[16," Zasilacz posiadać maksymalną moc prądu 75 W"]
[17," Zasilacz powinien posiadać opcję programowania napięcia z dokładnością co 1V"]
[18,"Powinny mieć możliwość nastawienia stałego napięcia lub stałego natężenia prądu"]
[19,"Powinien mieć możliwość nastawienia czasu prowadzenia elektroforezy w zakresie od 1 do 999 min."]
[20,"Opcje wznowienia pracy po przerwie w dostawie prądu"]
[21,"Powinien posiadać min. 4 wyjścia równoległe do jednoczesnego podłączenia kilku aparatów do elektroforezy "]
[22,"Powinien posiadać możliwość zmiany ustawień podczas pracy urządzenia"]
[23,"Wyświetlacz cyfrowy wskazujący wartość ustawień wprowadzonych przez użytkownika"]
[24,"Styki przewodów w zasilaczu muszą być schowane min. 2 cm pod pokrywą zasilacza"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat do elektroforezy niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej aparat do elektroforezy – jest nowy  (produkcja nie wcześniej niż 2015 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2 -pipety","index":1,"n_rows":156,"n_cols":9,"rows_kept":156,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[107,0,107,3],[140,6,140,8],[145,6,145,8],[141,6,141,8],[142,6,142,8],[136,6,136,8],[137,6,137,8],[138,6,138,8],[139,6,139,8],[132,6,132,8],[127,6,127,8],[133,6,133,8],[134,6,134,8],[135,6,135,8],[128,6,128,8],[129,6,129,8],[130,6,130,8],[121,6,121,8],[122,6,122,8],[123,6,123,8],[124,6,124,8],[125,6,125,8],[126,6,126,8],[119,6,119,8],[113,6,113,8],[114,6,114,8],[115,6,115,8],[116,6,116,8],[120,6,120,8],[109,6,109,8],[110,6,110,8],[111,6,111,8],[112,6,112,8],[117,6,117,8],[118,6,118,8],[99,6,99,8],[100,6,100,8],[101,6,101,8],[106,6,106,8],[107,6,107,8],[108,6,108,8],[102,6,102,8],[103,6,103,8],[104,6,104,8],[105,6,105,8],[90,6,90,8],[91,6,91,8],[96,6,96,8],[97,6,97,8],[98,6,98,8],[92,6,92,8],[93,6,93,8],[94,6,94,8],[95,6,95,8],[84,6,84,8],[85,6,85,8],[86,6,86,8],[87,6,87,8],[88,6,88,8],[89,6,89,8],[80,6,80,8],[81,6,81,8],[82,6,82,8],[130,4,130,5],[126,4,126,5],[127,4,127,5],[128,4,128,5],[129,4,129,5],[122,4,122,5],[123,4,123,5],[75,6,75,8],[76,6,76,8],[77,6,77,8],[78,6,78,8],[71,6,71,8],[72,6,72,8],[73,6,73,8],[74,6,74,8],[124,4,124,5],[125,4,125,5],[109,4,109,5],[110,4,110,5],[111,4,111,5],[117,4,117,5],[112,4,112,5],[113,4,113,5],[114,4,114,5],[115,4,115,5],[99,4,99,5],[100,4,100,5],[101,4,101,5],[106,4,106,5],[107,4,107,5],[108,4,108,5],[102,4,102,5],[103,4,103,5],[104,4,104,5],[105,4,105,5],[91,4,91,5],[96,4,96,5],[97,4,97,5],[98,4,98,5],[92,4,92,5],[93,4,93,5],[94,4,94,5],[95,4,95,5],[54,1,54,3],[55,1,55,3],[56,1,56,3],[88,1,88,3],[76,1,76,3],[82,1,82,3],[83,1,83,3],[70,1,70,3],[79,1,79,3],[71,1,71,3],[71,4,71,5],[72,4,72,5],[81,4,81,5],[44,1,44,3],[45,1,45,3],[46,1,46,3],[47,1,47,3],[51,1,51,3],[52,1,52,3],[53,1,53,3],[91,1,91,3],[92,1,92,3],[69,6,69,8],[93,1,93,3],[74,1,74,3],[64,6,64,8],[65,6,65,8],[66,6,66,8],[68,6,68,8],[69,4,69,5],[83,4,83,5],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[75,1,75,3],[89,1,89,3],[90,1,90,3],[84,1,84,3],[85,1,85,3],[86,1,86,3],[87,1,87,3],[138,4,138,5],[139,4,139,5],[140,4,140,5],[141,4,141,5],[142,4,142,5],[143,4,143,5],[132,4,132,5],[133,4,133,5],[134,4,134,5],[135,4,135,5],[136,4,136,5],[137,4,137,5],[95,1,95,3],[96,1,96,3],[84,4,84,5],[85,4,85,5],[86,4,86,5],[87,4,87,5],[88,4,88,5],[89,4,89,5],[90,4,90,5],[94,1,94,3],[70,4,70,5],[142,1,142,3],[143,1,143,3],[58,4,58,5],[59,4,59,5],[60,4,60,5],[64,4,64,5],[65,4,65,5],[66,4,66,5],[97,1,97,3],[68,4,68,5],[141,1,141,3],[132,1,132,3],[133,1,133,3],[131,1,131,3],[134,1,134,3],[135,1,135,3],[137,1,137,3],[138,1,138,3],[139,1,139,3],[66,1,66,3],[68,1,68,3],[69,1,69,3],[58,1,58,3],[59,1,59,3],[60,1,60,3],[64,1,64,3],[65,1,65,3],[72,1,72,3],[73,1,73,3],[136,1,136,3],[81,1,81,3],[77,1,77,3],[78,1,78,3],[80,1,80,3],[110,1,110,3],[111,1,111,3],[106,1,106,3],[148,0,148,8],[144,1,144,3],[144,4,144,5],[145,1,145,3],[145,4,145,5],[155,5,155,8],[150,0,150,8],[153,5,153,8],[154,5,154,8],[143,6,143,8],[144,6,144,8],[140,1,140,3],[43,1,43,3],[43,4,43,5],[43,6,43,8],[67,4,67,5],[67,6,67,8],[67,1,67,3],[57,1,57,3],[57,4,57,5],[57,6,57,8],[41,0,42,0],[41,1,42,3],[41,4,42,5],[41,6,42,8],[51,4,51,5],[52,4,52,5],[53,4,53,5],[54,4,54,5],[36,0,36,3],[36,4,36,8],[39,0,39,8],[40,0,40,8],[37,0,37,3],[37,4,37,8],[38,0,38,3],[38,4,38,8],[35,0,35,3],[35,4,35,5],[35,6,35,8],[6,0,6,8],[8,0,8,8],[17,1,17,5],[34,0,34,8],[79,6,79,8],[73,4,73,5],[103,1,103,3],[104,1,104,3],[105,1,105,3],[98,1,98,3],[99,1,99,3],[100,1,100,3],[101,1,101,3],[102,1,102,3],[121,4,121,5],[120,1,120,3],[70,6,70,8],[74,4,74,5],[83,6,83,8],[77,4,77,5],[78,4,78,5],[80,4,80,5],[82,4,82,5],[79,4,79,5],[114,1,114,3],[115,1,115,3],[113,1,113,3],[116,1,116,3],[131,6,131,8],[131,4,131,5],[116,4,116,5],[118,4,118,5],[119,4,119,5],[120,4,120,5],[48,1,48,3],[49,1,49,3],[50,1,50,3],[121,1,121,3],[122,1,122,3],[123,1,123,3],[117,1,117,3],[118,1,118,3],[119,1,119,3],[112,1,112,3],[130,1,130,3],[44,4,44,5],[45,4,45,5],[46,4,46,5],[47,4,47,5],[48,4,48,5],[49,4,49,5],[50,4,50,5],[125,1,125,3],[126,1,126,3],[52,6,52,8],[53,6,53,8],[54,6,54,8],[55,6,55,8],[128,1,128,3],[129,1,129,3],[127,1,127,3],[124,1,124,3],[108,1,108,3],[109,1,109,3],[60,6,60,8],[44,6,44,8],[45,6,45,8],[46,6,46,8],[47,6,47,8],[55,4,55,5],[48,6,48,8],[49,6,49,8],[50,6,50,8],[51,6,51,8],[63,4,63,5],[61,6,61,8],[62,6,62,8],[63,6,63,8],[56,6,56,8],[61,4,61,5],[62,4,62,5],[56,4,56,5],[58,6,58,8],[59,6,59,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Jedn. miary","Ilość","Cena  jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                           (poz. 4 x poz.5)                    ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Pipeta automatyczna jednokanałowa zmniennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek w jednym przycisku  o zakresie 0,1-2,5 μl","szt.",1]
[2,"Pipeta automatyczna jednokanałowa zmniennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek w jednym przycisku  o zakresie 0,5μl-10 μl","szt.",1]
[3,"Pipeta automatyczna jednokanałowa zmniennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl","szt.",1]
[4,"Pipeta automatyczna jednokanałowa zmniennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie o,5 - 5 ml","szt.",1]
[5,"Pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa 8 kanałowa ze zrzutnikiem końcówek 30-300 μl","szt.",1]
[6,"Zestaw trzech pipet automatycznych zmiennoobjętościowych ( o,5-10 ul, 10-100 ul, 100-1000 ul)","zestaw",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  34  /2015"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie - nr 2 pipety automatyczne "]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Producent*………………………………………."]
["Nr katalogowy:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….……………………………………………."]
["Nr katalogowy:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….……………………………………………."]
["Nr katalogowy:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….……………………………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 2"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO :                                                                                                                                                          TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,null,3,null,4]
[1,"Pipeta automatyczna jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w jednym przycisku  o zakresie 0,1-2,5 μl\n \n"]
[2,"Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości"]
[3," Autoklawowalna w całości"]
[4,"Połączenie w  jednym przycisku dozowania i zrzucania końcówek"]
[5,"Dwa przyciski blokady przypadkowego przestawu objętości"]
[6,"Zewnętrzne krawędzie wykonane ze stali nierdzewnej"]
[7,"Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym"]
[8,"Pieczęć kalibracyjna, informująca o stanie kalibracji"]
[9,"4 cyfrowy wyświetlacz z okienkiem powiększającym, ułatwiającym odczytanie objętości"]
[10,"Możliwość rekalibracji"]
[11,"Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,25 μl nie większy niż 12%,  \n Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1,25 μl nie większy niż 2,5%,  \n Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 μl nie większy niż 1,4%,  \n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,25 μl nie większy niż 6%,  \n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1,25 μl  nie większy niż 1,5%\n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 μl  nie większy niż 0,7%\n "]
[12,"Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki"]
[13," Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – np. ciemnoszary"]
[14,"Pipeta automatyczna jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w jednym przycisku  o zakresie 0,5-10 μl\n \n"]
[15,"Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości"]
[16," Autoklawowalna w całości"]
[17,"Połaczenie e jednym przycisku dozowania i zrzucania końcówek"]
[18,"Dwa przyciski blokady przypadkowego przestawu objętości"]
[19,"Zewnętrzne krawędzie wykonane ze stali nierdzewnej"]
[20,"Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym"]
[21,"Pieczęć kalibracyjna, informująca o stanie kalibracji"]
[22,"4 cyfrowy wyświetlacz z okienkiem powiększającym, ułatwiającym odczytanie objętości"]
[23,"Mozliwość rekalibracji"]
[24,"Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%,  \n Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 2,5%,  \n Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 1,5%,  \n Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1%,  \n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl  nie większy niż 5%\n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 μl  nie większy niż 1,8%\n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl  nie większy niż 0,8%\n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl  nie większy niż 0,4%"]
[25,"Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki"]
[26," Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – np.szary"]
[27,"Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl\n\n \n"]
[28," Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości"]
[29," Autoklawowalna w całości"]
[30,"Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek"]
[31," Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym\n \n\n"]
[32,"Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych"]
[33," Ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron"]
[34," Możliwość rekalibracji"]
[35," Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż  2,5%,  \n Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 1%,  \n Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,6%,  \n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl  nie większy niż 0,7%\n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,3%\n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 μl  nie większy niż 0,2%\n"]
[36," Waga pipety nie większa niż 80g"]
[37,"Ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron"]
[38,"Możliwość rekalibracji"]
[39,"Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki"]
[40," Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki –  np. żółty\n \n \n \n\n "]
[41,"Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-5 ml"]
[42,"Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości"]
[43," Autoklawowalne w całości"]
[44,"Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek"]
[45," Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym"]
[46,"Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych"]
[47,"Ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron"]
[48,"\n \n Możliwość rekalibracji\n"]
[49," Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 2,4%,  \n Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 1,2%,  \n Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,6%,  \n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 ml  nie większy niż 0,6%\n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 ml  nie większy niż 0,25%\n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml  nie większy niż 0,15%\n"]
[50,"Waga pipety nie większa niż 98g"]
[51,"Ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron"]
[52,"Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – np.. liliowy"]
[53,"Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa 8 kanałowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 30-300  ml"]
[54,"Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości"]
[55," Autoklawowalne w całości"]
[56,"Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek"]
[57," Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym"]
[58,"Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych"]
[59," \n \n Możliwość rekalibracji\n"]
[60," Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości30  ul nie większy niż 3%,  \n Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 150 ul nie większy niż 1%,  \n Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 300ull nie większy niż 0,6 %,  \n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 30 ul  nie większy niż 1%\n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 150 ul  nie większy niż 0,5%\n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 300 ull  nie większy niż 0,3%\n"]
[61,"Stożkowe, spręzynująće zakończenie pipety umozliwiające precyzyjne nałożenie końcówki"]
[62,"Ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron"]
[63,"Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – np.. pomarańczowy"]
["Zestaw  3 pipet automatycznych zmniennopojemnościowych  o zakresach (),5-10 ul,10-100 ul,100-1000ul) o parametrach"]
[64,"Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5 -10 μl\n "]
[65,"Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości"]
[66," Autoklawowalne w całości"]
[67,"Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek"]
[68," Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym"]
[69,"Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych"]
[70," \n \n Możliwość rekalibracji\n"]
[71,"Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%,  \n Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 2,5%,  \n Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 1,5%,  \n Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1%,  \n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl  nie większy niż 5%\n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 μl  nie większy niż 1,8%\n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl  nie większy niż 0,8%\n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl  nie większy niż 0,4%"]
[72,"Waga pipety nie większa niż 80g"]
[73,"Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki"]
[74,"Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – np..szary"]
[75,"Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 μl"]
[76,"Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości"]
[77," Autoklawowalne w całości"]
[78,"Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek"]
[79," Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym"]
[80,"Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych"]
[81," \n \n Możliwość rekalibracji\n"]
[82," Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%,  \n Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%,  \n Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%,  \n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl  nie większy niż 1%\n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl  nie większy niż 0,3%\n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,2%\n"]
[83,"Waga pipety nie większa niż 80g"]
[84,"Ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron"]
[85,"Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki"]
[86,"Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – np.żółty"]
[87,"Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl\n "]
[88,"Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości"]
[89," Autoklawowalne w całości"]
[90,"Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek"]
[91," Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym"]
[92,"Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych"]
[93," \n \n Możliwość rekalibracji\n"]
[94," Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%,  \n Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%,  \n Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%,  \n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,6%\n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl  nie większy niż 0,2%\n Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl  nie większy niż 0,2%\n"]
[95,"Waga pipety nie większa niż 80g"]
[96,"Ultralekki system tłoczka pipety  z materiału Fortron"]
[97,"Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki"]
[98,"Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – np niebieski"]
[99,"Certyfikat IVD oraz CE- dla wszystkich pozycji"]
[100,"Gwarancja na wszystkie pipety :  36 miesiecy"]
[101,"Wszystkie pipety pochodzą od jednego producenta",null,null,"należy podać"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowaneych pipet muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej pipety są  nowe (produkcja nie wcześniej niż 2015rok ), kompletne i będą gotowe do użytkowania "]
[]
[]
[{"$nulls":5},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"        do reprezentowania firmy"]