{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5","Zadanie 6","Zadanie 7","Zadanie 8","Zadanie 9","Zadanie 10"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,19,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[2,3,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Zawory bezigłowe, systemy dostępu żylnego oraz kraniki dwudrożne "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zawór bezigłowy o przepływie 165-185 ml/min, min. 400 aktywacji, przestrzeń martwa 0,04 ml - 0,06 ml, do pdłączenia do 7 dni u pacjenta. Dostosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczy, cytostatyków. Dezynfekcja środkami na bazie alkoholu, chlorhexydyny ",null,null,"szt.",50]
[2,"System zamknięty z przedłużeniem dł. 100 cm, z 1 zaworem bezigłowym, zakończony nakręcaną końcówką luer lock. Śred. wew. 2,3 mm. Dł. systemu 103 cm, objętość wypełnienia 2,0 ml. ",null,null,"szt.",300]
[3,"Zamknięty system dostępu żylnego na sztywnej listwie z 5 kranikami zabezpiczonymi na stałe łącznikami bezigłowymi z drenem przedłużającym dł. 100 cm do portu szybkiego podania z kranikiem zabezpieczonym łącznikiem bezigłowym. Odległość portu szybkiego podania od dostępu do cewnika 10 cm. Porty bezigłowe zawierają barierę mikrobiologiczną, są wolne od lateksu i części metalowych, z możliwością stosowania przez 7 dni i min. 400 aktywacji o przepływie 165-185 ml/min., przestrzeń martwa 0,04-0,06 ml przystosowane do połączenia z końcówkami luer lock i luer slip, możliwość dezynfekcji preparatami na bazie alkohol. ",null,null,"szt.",300]
[4,"Zamknięty system dostępu żylnego na sztywnej listwie z 4 kranikami zabezpiczonymi na stałe łącznikami bezigłowymi jw. z drenem przedłużającym dł. 20 cm. Porty bezigłowe zawierają barierę mikrobiologiczną, są wolne od lateksu i części metalowych, z możliwością stosowania przez 7 dni i min. 400 aktywacji o przepływie 165-185 ml/min., przestrzeń martwa 0,04-0,06 ml przystosowane do połączenia z końcówkami luer lock i luer slip, możliwość dezynfekcji preparatami na bazie alkohol.",null,null,"szt.",100]
[5,"Kranik dwudrożny w systemie zamkniętym, każde wyjście zabezpieczone zaworem bezigłowym. Objętość wypełnienia 0,6 ml. ",null,null,"szt.",100]
[6,"Kranik dwudrożny w systemie zamkniętym, każde wyjście zabezpieczone zaworem bezigłowym, z przedłużeniem dł. 50 cm. Cały system dł. 59 cm. Śred. wew. 2,3 mm. Objętość wypełnienia 2,7 ml.",null,null,"szt.",200]
[7,"Kranik dwudrożny w systemie zamkniętym, każde wyjście zabezpieczone zaworem bezigłowym, z przedłużeniem dł. 100 cm., skręconym w spiralę. Cały system dł. 109 cm. Śred. wew. 2,3 mm. Objętość wypełnienia 5,6 ml. ",null,null,"szt.",100]
[8,"Kranik dwudrożny w systemie zamkniętym, każde wyjście zabezpieczone zaworem bezigłowym, z przedłużeniem dł. 17 cm. Cały system dł. 25 cm. Śred. wew. 2,3 mm. Objętość wypełnienia 1,6 ml. ",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":52,"n_cols":11,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,0,45,10],[37,0,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,10],[40,1,40,3],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[40,4,40,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[15,0,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 25 cm, 50 cm, 100 cm oraz kraniki trójdrożne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 25 cm\n- kranik trójdrożny z wyczuwalnym\nindykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 25 cm  \n• średnicy wewn. 1,5 mm i 3,4 mm\nz portem iniekcyjnym    ",null,null,"szt.",1200]
[2,"Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 50 cm\n- kranik trójdrożny z wyczuwalnym \nindykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 50 cm  \n• średnicy wewn. 1,5 mm i 3,4 mm\nz portem iniekcyjnym",null,null,"szt.",2560]
[3,"Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem dł. 100 cm\n- kranik trójdrożny z wyczuwalnym\nindykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 100 cm  \n• średnicy wewn. 1,5 mm i 3,4 mm\nz portem iniekcyjnym",null,null,"szt.",7200]
[4,"Kraniki trójdrożne z wyczuwalnym indykatorem pozycji- zamknięty/otwarty",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych przedłużaczy i kraników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":10}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 25 cm, 50 cm, 100 cm - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wejście do kaniuli - typ męski, wejście do kranika typ - damski"]
[2,"Wszystkie przedłużacze muszą być zakończone koreczkiem lub zatyczką"]
[3,"Opakowanie musi zawierać znacznik otwarcia"]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Koreczki do kaniul"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Koreczki do kaniul pakowane po 1 szt., sterylne                                                Opakowanie musi zawierać znacznik otwarcia",null,null,"szt.",70000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych koreczków z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,7],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[2,0,2,1],[7,0,7,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Sprzęt endoskopowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Trzystopniowy balon wysokociśnieniowy do poszerzania zwężeń przełyku, z możliwością napełniania roztworem kontrastu, zamontowany na giętkiej atraumatycznej końcówce. Balon z zaokrąglonymi końcówkami umożliwiającymi obserwację miejsca dylatacji. Długość narzędzia 180cm, długość balonu 8cm; średnice napełnionego balonu: 6-7-8mm, 8-9-10mm, 10-11-12mm, 12-13,5-15mm, 15-16,5-18mm, 18-19-20mm.; pakowane pojedynczo    ",null,null,"szt.",5]
[2,"Jednorazowa elektroda do koagulacji bipolarnej z igłą do ostrzykiwań. Końcówka ceramiczna pokryta złotem. Długość narzędzia 210cm; rozmiar cewnika 7Fr i 10Fr; rozmiar igły 25Ga. Osobne kanały do ostrzykiwania i irygacji; pakowane pojedynczo",null,null,"szt.",5]
[3,"Jednorazowe klipsy hemostatyczne, z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm; z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem oraz z możliwością rotacji klipsa; dostępny w długościach pozwalających na stosowanie w gastro i kolonoskopie (155cm i 235cm); współpracujący z kanałem endoskopuo średnicy 2,8mm",null,null,"szt.",10]
[4,"Jednorazowe szczypce biopsyjne, długość robocza 160 i 240cm, średnica szczęk 2,4mm i 2,8mm, łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, z ząbkami, z możliwością biopsji stycznej, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze, przy każdym zagięciu, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi, do wyboru: z igłą i bez igły, dwa rozmiary łyżeczek biopsyjnych (okrągłe, elipsoidalne) współpracujące z kanałem roboczym 3,2mm.",null,null,"szt.",250]
[5,"Wielorazowe urządzenie do inflacji balonów przełykowo-jelitowych, współpracujące ze strzykawkami 60cc; pozwalajacy na inflację i deflację przy użyciu jednej ręki",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu endoskopowego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty  "]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[4,0,4,1],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Zestawy do podwiązywania żylaków przełyku zawierajacy 7 podwiązek"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawierajacy 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego, nie zawierającego lateksu, podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki",null,null,"szt.",80]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6","index":5,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,8,21,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Strzygarki i ładowarki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Strzygarka z ruchomą głowicą, z możliwością usuwania włosów krótkich, długich, suchych, mokrych, z ostrzami o szer. 3,8mm, zapewniająca min. 60 min. pracy po naładowaniu baterii, służąca do usuwania owłosienia z miejsc trudnodostępnych",null,null,"szt",5]
[2,"Ładowarka do strzygarki z ruchomą głowicą - pasująca do poz. nr 1",null,null,"szt",5]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych strzygarek i ładowarek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7","index":6,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,25,2],[24,3,24,8],[26,3,26,9],[27,0,27,2],[35,1,35,3],[39,1,39,3],[35,4,35,10],[36,4,36,10],[37,4,37,10],[38,4,38,10],[45,4,45,10],[45,1,45,3],[36,1,36,3],[39,4,39,10],[37,1,37,3],[38,1,38,3],[44,4,44,10],[43,1,43,3],[44,1,44,3],[49,0,49,10],[40,4,40,10],[41,4,41,10],[42,4,42,10],[40,1,40,3],[41,1,41,3],[42,1,42,3],[43,4,43,10],[46,4,46,10],[46,1,46,3],[32,4,32,10],[33,1,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[2,3,3,7],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[13,0,13,7],[31,0,31,10],[32,1,32,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2015"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - Pulsoksymetry przenośne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Pulsoksymetr przenośny wyposażony w: czujnik dla dorosłych, przedłużacz czujnika, akumulator, osłonę antyudarową, ładowarkę, stację dokującą ",null,null,"szt.",3]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pulsoksymetrów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,null,null,"Rok produkcji: ………………………………Nr katalogowy……….."]
["Producent:…………………………………."]
[null,null,null,"Typ(model):………………………………………………………………………….."]
["Nazwa:………………………………………."]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 7"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Pulsoksymetry przenośne - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zasilanie sieciowe 230 ± 10%; zasilanie napięciem 9V"]
[2,"Osłona gumowa chroniąca urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi"]
[3,"Zasilanie z akumulatora i baterii alkalicznych - powyżej 32 godz. ciągłego pomiaru"]
[4,"Czytelny, jaskrawy wyświetlacz LED - wysokość cyfr > 12mm"]
[5,"Ergonomiczny kształt, zapewniający pewny uchwyt urządzenia"]
[6,"Pomiar SpO2 w zakresie 0-100%, z dokładnością ± 2 cyfry zakres 70-100%"]
[7,"Pomiar tętna w zakresie 20-300bpm, z dokładnością ± 2 cyfry"]
[8,"Wskaźnik amplitudy tętna - przynajmniej 8 stopniowy w zakresie 0,03%-20%"]
[9,"Alarmy: wskaźnik wyczerpania baterii, wskaźnik braku sygnału pomiarowego; osobne wskaźniki siły tętna i perfuzji"]
[10,"Czujnik wielorazowy na palec dla dorosłych"]
[11,"Kieszeń na czujnik zintegrowana z pulsoksymetrem"]
[12,"Stacja dokująca do pionowego ustawienia pulsoksymetru z automatycznym ładowaniem akumulatora, wyposażona w: -szufladę do ładowania akumulatora, -wskaźniki zasilania sieciowego, zasilania USB, ładowania dodatkowego akumulatora, -gniazdo do połączenia zasilania "]
[13,"Instrukcja obsługi w jęz. polskim"]
[14,"Czas reakcji na zgłoszenie awarii - max. 72 h"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 8","index":7,"n_rows":92,"n_cols":11,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[2,3,2,6],[86,0,86,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[25,0,25,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10],[27,1,27,10],[28,1,28,3],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[3,0,3,1],[15,0,15,7],[28,4,28,10],[8,0,8,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[42,1,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[57,1,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[70,4,70,10],[70,1,70,3],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[72,1,72,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[77,1,77,3],[77,4,77,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[79,1,79,3],[79,4,79,10],[80,1,80,3],[80,4,80,10],[81,1,81,3],[81,4,81,10],[83,1,83,3],[83,4,83,10],[84,1,84,3],[84,4,84,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8 - Rozgałęziacze"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Rozgałęziacz dwudrożny, zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych",null,null,"szt.",150]
[2,"Rozgałęziacz trójdrożny, zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych",null,null,"szt.",150]
[3,"Rozgałęziacz trójdrożny, zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych z zaworem zwrotnym",null,null,"szt.",100]
[4,"Przyrząd do łączenia zestawów",null,null,"szt.",20]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 8"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
["1.","Rozgałęziacz dwudrożny zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych (poz. 1.) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Z osłoną końcówki luer-lock"]
[2,"System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości do 7 dni lub 200 aktywacji, bez konieczności wymiany"]
[3,"Kompatybilny (zgodnie z instrukcją) z pozycją nr 4. niniejszego załącznika: gwarantujący szczelne połączenie"]
[4,"Dwa zawory bezigłowe na stałe zespolone z drenami"]
[5,"Max. objętość wypełnienia 0,8ml"]
[6,"Średnica 1mm"]
[7,"Dwa klipsy typu przesuwanego"]
[8,"Zakończenie bezigłowe (gładkie do dezynfekcji)"]
[9,"Wytrzymałość na ciśnienia wewnętrzne portu (nadciśnienie powyżej 30 PSI - podciśnienie min. 12.5 PSI)"]
[10,"Bez zawartości: latexu, DEHP, metali"]
[11,"Długość rozgałęziacza od 18 do 25cm"]
[12,"Możliwość pracy w MRI"]
[13,"Apirogenny"]
[14,"Jałowy, pakowany indywidualnie"]
["2.","Rozgałęziacz trójdrożny zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych (poz. 2.) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Z osłoną końcówki luer-lock"]
[2,"System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości do 7 dni lub 200 aktywacji, bez konieczności wymiany"]
[3,"Kompatybilny (zgodnie z instrukcją) z pozycją nr 4. niniejszego załącznika: gwarantujący szczelne połączenie"]
[4,"Trzy zawory bezigłowe na stałe zespolone z drenami"]
[5,"Max. objętość wypełnienia 0,8ml"]
[6,"Średnica 1mm"]
[7,"Trzy klipsy typu przesuwanego"]
[8,"Zakończenie bezigłowe (gładkie do dezynfekcji)"]
[9,"Wytrzymałość na ciśnienia wewnętrzne portu (nadciśnienie powyżej 30 PSI - podciśnienie min. 12.5 PSI)"]
[10,"Bez zawartości: latexu, DEHP, metali"]
[11,"Długość rozgałęziacza od 10 do 15cm"]
[12,"Możliwość pracy w MRI"]
[13,"Apirogenny"]
[14,"Jałowy, pakowany indywidualnie"]
["3.","Rozgałęziacz trójdrożny zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych z zaworem zwrotnym (poz. 3.) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Z osłoną końcówki luer-lock"]
[2,"System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości do 7 dni lub 200 aktywacji, bez konieczności wymiany"]
[3,"Kompatybilny (zgodnie z instrukcją) z pozycją nr 4. niniejszego załącznika: gwarantujący szczelne połączenie"]
[4,"Trzy zawory bezigłowe na stałe zespolone z drenami"]
[5,"Max. objętość zalegająca 2ml"]
[6,"Średnica 1mm"]
[7,"Trzy klipsy typu przesuwanego"]
[8,"Zakończenie bezigłowe (gładkie do dezynfekcji)"]
[9,"Wytrzymałość na ciśnienia wewnętrzne portu (nadciśnienie powyżej 30 PSI - podciśnienie min. 12.5 PSI)"]
[10,"Bez zawartości: latexu, DEHP, metali"]
[11,"Długość rozgałęziacza od 15 do 25cm"]
[12,"Możliwość pracy w MRI"]
[13,"Na środkowej lini zawór typu back-chec-valve"]
[14,"Jałowy, apirogenny, pakowany indywidualnie"]
["4.","Przyrząd do łączenia zestawów (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Objętość wypełnienia max. 1,5ml"]
[2,"System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości bez konieczności wymiany"]
[3,"Kompatybilny (zgodnie z instrukcją) z pozycją nr 1., 2., 3. niniejszego załącznika: gwarantujący szczelne połączenie"]
[4,"Połączenie adaptera męskiego luer lock na stałe z końcówką drenu"]
[5,"Wejście do spike adaptera"]
[6,"Praca w systemie szczelnym, zamkniętym"]
[7,"Zakończenie bezigłowe (gładkie do dezynfekcji)"]
[8,"Bez zawartości: latexu, DEHP, metali"]
[9,"Długość rozgałęziacza od 8 do 15cm"]
[10,"Możliwość pracy w MRI"]
[11,"Apirogenny"]
[12,"Jałowy, pakowany indywidualnie"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 9","index":8,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[15,0,15,10],[3,5,4,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9 - Koreczki dwufunkcyjne Combi"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Koreczek dwufunkcyjny Combi Luer lock męski/żeński; pakowany pojedynczo",null,null,"szt.",3000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych koreczków z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 10","index":9,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,10],[2,0,2,1],[2,5,3,7],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10 - Koreczki dezynfekcyjne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Koreczki dezynfekcyjne do terapii dożylnej do stosowania z bezigłowymi portami Luer, zapewniające skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin. Posiadające wyprofilowany ergonomiczny uchwyt zapewniający pewne i stabilne zamocowanie koreczka na porcie. Wkładka dezynfekująca nasączona 70% alkoholem izopropylowym. Pakowane na blistrach.",null,null,"szt.",1050]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych koreczków dezynfekcyjnych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]