Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/66/2015											Załącznik nr 1a

…………………………………………………………………………..

(pieczęć firmy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SYSTEMU MONITORUJĄCEGO DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WRAZ Z ARCHIWIZACJĄ DANYCH PACJENTÓW

Nazwa:			……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji:		……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer katalogowy:	……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Producent:			……………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE

|  | Opis parametru | Spełnienie parametru granicznego TAK/NIE* | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | KARDIOMONITORY W STANDARDZIE OIT – 13 szt |  |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Kardiomonitory o budowie modułowej, moduły pomiarowe dowolnie przenoszone między stanowiskami, automatycznie rozpoznawane przez kardiomonitory w trakcie pracy bez konieczności restartowania urządzenia |  |  |
| 2. | Zewnętrzna rama na moduły pomiarowe umożliwiająca ustawienie i regulację położenia gniazd pomiarowych niezależnie od ekranu kardiomonitora |  |  |
| 3. | Każdy kardiomonitor wyposażony w odłączany moduł pełniący rolę kardiomonitora transportowego z zapewnieniem monitorowania podstawowych parametrów życiowych o minimalnych parametrach: - masa poniżej 2 kg - zasilanie akumulatorowe - wbudowany wyświetlacz do prezentacji parametrów życiowych - monitorowanie min EKG, oddechu, SpO2 i ciśnienia krwi - alarmy wizualne i dźwiękowe - zabezpieczenie obudowy min IP22 - zabezpieczenie przed upadkiem min 75 cm |  |  |
| 4. | Możliwość wpięcia modułu transportowanego z pacjentem w dowolny kardiomonitor posiadany przez Zamawiającego kontatybilny z IntelliVue |  |  |
| 5. | Dane trendów funkcji życiowych zapamiętane w czasie transportu automatycznie przekazywane do centrali monitorującej po podłączeniu modułu transportowego do kardiomonitora |  |  |
| 6. | Wszystkie elementy kardiomonitora chłodzone pasywnie, bez zastosowania wentylatorów |  |  |
| 7. | Możliwość podglądu na ekranie kardiomonitora danych fizjologicznych z innego kardiomonitora włączonego w system centralnego monitorowania |  |  |
| 8. | Alarmy wizualne i dźwiękowe na różnych stopniach ważności, z możliwością czasowego zawieszania i wyłączania alarmów poszczególnych parametrów. Regulacja głośności alarmów z zabezpieczeniem przed niepożądanym całkowitym wyciszeniem |  |  |
| 9. | Pamięć danych funkcji życiowych – min 96 godzin trendów graficznych i tabelarycznych |  |  |
| 10. | Wbudowane min 4 porty USB do podłączenia urządzeń peryferyjnych |  |  |
| 11. | Wbudowane wyjście sygnału video do podłączenia ekranu kopiującego |  |  |
| 12. | Duży, czytelny ekran LCD TFT o przekątnej min 19 cali i rozdzielczości min 1280x1024 |  |  |
| 13. | Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego |  |  |
| 14. | Możliwość równoczesnej prezentacji od 1 do min. 6 krzywych dynamicznych oraz wartości liczbowych różnych parametrów. Możliwość wyboru położenia i rodzaju wyświetlanych krzywych i parametrów liczbowych przez użytkownika. |  |  |
| 15. | Kalkulator dawek leków, parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania |  |  |
| 16. | Wymagane funkcje pomiarowe (w postaci modułów jedno lub wieloparametrowych): - EKG – 13 szt - oddech – 13 szt - SpO2 – 13 szt - nieinwazyjny pomiar ciśnienia – 13 szt - inwazyjny pomiar ciśnienia – 13 szt - CO2 – 13 szt - monitorowanie temperatury – 13 szt - monitorowanie rzutu minutowego serca – 3 szt - monitorowanie EEG – 1 szt - monitorowanie zwiotczenia (NMT) – 1 szt - monitorowanie SvO2 – 1 szt |  |  |
| 17. | Powyższe funkcje realizowane za pomocą dedykowanych modułów, sterowanych z poziomu kardiomonitora i zapewniających odczyt danych na ekranie kardiomonitora i centrali monitorującej |  |  |
| 18. | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o inne moduły pomiarowe oraz o możliwość prezentacji danych z innych systemów szpitalnych (np. danych obrazowych) |  |  |
| 19. | Możliwość rozbudowy o podłączenie zewnętrznych urządzeń medycznych, takich jak: - respiratory - pompy infuzyjne - monitory hemodynamiczne Wymagana kompatybilność z urządzeniami różnych producentów (podać) |  |  |
| 20. | Możliwość rozbudowy kardiomonitorów i modułów transportowych o bezprzewodową komunikację z systemem centralnego monitorowania |  |  |
|  | PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE |  |  |
| 21. | EKG Monitorowanie 3, 7 i 12 odprowadzeń EKG w zależności od zastosowanego przewodu Pomiar, prezentacja i alarmy wartości HR, PVC/min, ST i QT. Rozszerzona analiza i alarmy zaburzeń rytmu serca z możliwością wyłączenia alarmów zaburzeń niezagrażających życiu w tym migotania przedsionków i zaburzeń komorowych. Wbudowane wyjście sygnału EKG dla urządzeń zewnętrznych. Wyposażenie: - przewód do monitorowania 5 odprowadzeń EKG – 13 szt - przewód do monitorowania 12 odprowadzeń EKG – 1 szt |  |  |
| 22. | ODDECH Monitorowanie czynności oddechowej z przewodu EKG Prezentacja liczby oddechów na minutę oraz krzywej oddechowej Możliwość wyboru odprowadzenia wykorzystywanego do monitorowania |  |  |
| 23. | SpO2 Technologia pulsoksymetrii o potwierdzonej klinicznie skuteczności eliminowania zakłóceń (Masimo, Nellcor lub Philips) Pomiar i prezentacja wartości liczbowej saturacji, tętna i wskaźnika perfuzji. Prezentacja fali tętna. Co najmniej 1 wymienny między kardiomonitorami moduł umożliwiający równoczesny pomiar SpO2 w 2 miejscach u jednego pacjenta (np. na uchu i na kończynie). Możliwość stosowania czujników różnych producentów, w tym co najmniej Masimo i Nellcor. Wyposażenie: - czujnik wielorazowy elastyczny na palec dla osoby dorosłej – 13 szt - czujnik wielorazowy elastyczny na ucho dla osoby dorosłej – 4 szt |  |  |
| 24. | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA Pomiar, prezentacja i alarmy ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. Tryby pracy: ręczny, automatyczny i wenopunkcja (staza) Programowany interwał między pomiarami w trybie automatycznym min od 2 do 240 minut. Wyposażenie: - mankiet pomiarowy wielorazowy dla osoby dorosłej mały – 13 szt - mankiet pomiarowy wielorazowy dla osoby dorosłej średni – 13 szt - mankiet pomiarowy wielorazowy dla osoby dorosłej duży – 13 szt |  |  |
| 25. | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA Pomiar w co najmniej 2 kanałach w każdym kardiomonitorze, z możliwością rozbudowy o kolejne kanały pomiarowe. Pomiar, prezentacja i alarmy ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego oraz prezentacja fali ciśnienia osobno dla każdego kanału pomiarowego. Wyposażenie: - przewód do jednorazowych przetworników – 13 szt |  |  |
| 26. | CO2 Monitorowanie stężenia CO2 w układzie oddechowym w technologii strumienia bocznego, z możliwością zastosowania strumienia głównego Pomiar, prezentacja i alarmy poziomu CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. Prezentacja krzywej oddechowej. Wyposażenie: - czujnik wielorazowy CO2 – 13 szt. (strumienia bocznego) - linie pomiarowe dla pacjentów zaintubowanych jednorazowe – min 100 szt - linie pomiarowe dla pacjentów niezaintubowanych jednorazowe – min 100 szt |  |  |
| 27. | TEMPERATURA Pomiar w co najmniej 2 kanałach w każdym kardiomonitorze, z możliwością rozbudowy o kolejne kanały pomiarowe. Pomiar, prezentacja i alarmy wartości temperatury osobno dla każdego kanału. Wyposażenie: - czujnik wielorazowy powierzchniowy – 13 szt -czujnik typ odbytniczy -3 szt. -czujnik typ przełykowy -szt. 3 |  |  |
| 28. | RZUT MINUTOWY SERCA Monitorowanie parametrów hemodynamicznych, co najmniej: - rzut minutowy serca - indeks sercowy - systemowy opór naczyniowy - zmienność objętości wyrzutowej - zmienność ciśnienia tętna - objętość krwi w klatce piersiowej - pozanaczyniowa woda płucna Wyposażenie: - zestaw wielorazowy do podłączania jednorazowych układów pomiarowych – 3 szt |  |  |
| 29. | EEG Monitorowanie czynności mózgu metodą EEG w 4 kanałach Prezentacja wykresów typu aEEG. Wyposażenie: - przewód wielorazowy EEG – 1 szt - elektrody żelowe EEG – min 50 szt |  |  |
| 30. | NMT Monitorowanie zwiotczenia mięśni metodą akceleromiografii. Tryby stymulacji: pojedynczy impuls (ST), TOF, PTC. Wyposażenie: - zestaw wielorazowy do NMT – 1 szt - elektrody żelowe NMT – min 50 szt |  |  |
| 31. | SvO2 Monitorowanie saturacji z ośrodkowym krążeniu żylnym. Zakres pomiaru min 20-98%. Wyposażenie: - czujnik wielorazowy SvO2 – 1 szt - jednorazowy układ pomiarowy – min. 10 szt |  |  |
| II. | CENTRALA MONITORUJĄCA |  |  |
| 32. | 2 komputerowe stanowiska centralnego nadzoru przyłączone do wyżej opisanych kardiomonitorów |  |  |
| 33. | Dwukierunkowa komunikacja między stanowiskami centralnego monitorowania a kardiomonitorami zapewniająca odczyt wszystkich monitorowanych parametrów z kardiomonitorów oraz zdalne sterowanie ustawieniami kardiomonitorów |  |  |
| 34. | Prezentacja danych na stanowisku centralnego nadzoru na ekranie o przekątnej min 27’’ lub na 2 ekranach o przekątnej min 22’’ każdy |  |  |
| 35. | Obsługa każdego stanowiska przy pomocy standardowej myszy i klawiatury |  |  |
| 36. | System operacyjny centrali musi posiadać aktualne wsparcie techniczne producenta – nie dopuszcza się systemów starszych niż Windows 7 |  |  |
| 37. | Możliwość wstecznego przeglądania parametrów życiowych pacjentów w postaci trendów, zapisów ciągłych krzywych dynamicznych, zdarzeń alarmowych z ostatnich min 120 godzin |  |  |
| 38. | System tworzenia automatycznej kopii zapasowej danych na wypadek awarii |  |  |
| 39. | Możliwość przeglądania danych pacjenta po wypisaniu z centrali monitorującej oraz szybkiego ponownego przyjęcia z wykorzystaniem tych danych |  |  |
| 40. | Możliwość wyboru przez użytkownika typu wyświetlanych danych niezależnie dla każdego kardiomonitora |  |  |
| 41. | Różne formaty raportów z możliwością edycji oraz ręcznego i automatycznego drukowania |  |  |
| 42. | Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa alarmów. Regulacja głośności alarmów z zabezpieczeniem przed niepożądanym całkowitym wyciszeniem |  |  |
| 43. | Możliwość rozbudowy o komunikację ze szpitalnym systemem informatycznym klasy HIS |  |  |
| 44. | Możliwość rozbudowy o dostęp do danych monitorowania w trybie odczytu z poziomu sieci internet i intranet |  |  |

*odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry oferowanego systemu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta.

Oświadczamy, że oferowany powyżej system jest nowy (produkcja nie wcześniej, niż 2015r.) kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy