Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/69/2015					Załącznik 1b

…………………………………………………………………………..

(pieczęć firmy)

Zadanie nr 2

Zatapiarka parafinowa

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zatapiarka parafinowa (stacja do zatapiania) z trzema elementami: dystrybutor parafiny, urządzenie grzewcze, urządzenie chłodzące, o budowie modułowej z elementami rozdzielnymi | Tak |  |
| 2. | Pojemność zbiornika na parafinę minimum 3 litry | Tak |  |
| 3. | Elektromechaniczny zawór otwierający i zamykający ułatwiający precyzyjne dozowanie | Tak, |  |
| 4. | Wielkość strumienia przepływu parafiny regulowana ręcznie za pomocą zaworu iglicowego | Tak |  |
| 5. | Minimum dwie tacki na wyciekającą parafinę | Tak |  |
| 6. | Duża podgrzewana i łatwa w czyszczeniu powierzchnia robocza z zintegrowaną zimną płytką. Wymiary zimnej płytki o wymiarach minimum: 68mm x 68mm (szerokość x długość) | Tak, proszę podać |  |
| 7. | 2 wymienne, metalowe, podgrzewane pojemniki na kasetki histopatologiczne i/lub inne akcesoria (pojemność około 100 kasetek każdy) | Tak, proszę podać |  |
| 8. | Wymienny podgrzewany uchwyt na minimum 6 szczypiec dostępny z lewej lub prawej strony urządzenia | Tak, proszę podać |  |
| 9. | Ruchoma, regulowana lampka zapewniająca optymalne oświetlenie stanowiska pracy | Tak |  |
| 10. | Regulacja temperatury pojemnika na kasetki i/lub inne akcesoria, powierzchni roboczej oraz pojemnika na parafię w zakresie minimum od +55C do +70C w krokach co 5C | Tak, proszę podać |  |
| 11. | Wskazanie aktualnej temperatury parafiny | Tak |  |
| 12. | Możliwość programowania minimum tygodniowego cyklu pracy urządzenia (automatyczne włączanie/wyłączanie urządzenia) | Tak |  |
| 13. | Szkło powiększające minimum 2 razy | Tak |  |
| 14. | Nożny przycisk (dyspenser parafiny) | Tak |  |
| 15. | Wymiary urządzenia nie większe niż: długość 500 mm, głębokość 650mm, wysokość 360 mm | Tak, proszę podać |  |
| 16. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 17. | Wymagana deklaracja zgodności z normami - CE | Tak |  |
| 18. | Gwarancja min 24 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru | Tak |  |
| 19. | Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski | Tak, proszę podać |  |
| 20. | Wykaz dostawców upoważnionych przez wytwórcę do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych lub eksploatacyjnych na terenie Polski | Tak, proszę podać |  |
| 21. | Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego podzespołu na nowy w okresie trwania gwarancji | Tak |  |
| 22. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 48 godz. | Tak |  |
| 23. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki aparatu w czasie do 3 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia | Tak |  |
| 24. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji sprzętu o czas jego przestoju. | Tak |  |
| 25. | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od podpisania umowy | Tak |  |
| 26. | Dla zakupionego urządzenia Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport sprzętu | Tak |  |
| 27. | W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej - potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu sprzętu. | Tak |  |
| 28. | Urządzenie dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej- RP na podstawie Deklaracji Zgodności z normami - CE | Tak |  |

…………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy