Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/69/2015					Załącznik nr 1d

…………………………………………………………………………..

(pieczęć firmy)

Zadanie nr 4

Mikroskop

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop optyczny ze statywem, wewnętrznym systemem oświetlenia, 2-stopniowymi śrubami i zestawem obiektywów o powiększeniach: 5x, 10x, 20x i 40x | Tak |  |
| 2. | Ergonomiczny statyw z pokrętłem zmiany intensywności oświetlenia w frontowej części mikroskopu, nisko położonymi pokrętłami przesuwu preparatów, współosiową śrubą mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości). | Tak |  |
| 3. | Minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. | Tak, proszę podać |  |
| 4. | Zakres przesuwu w osi z min. 25mm, przesuwu zgrubnego min. 15mm/obrót i przesuwu dokładnego nie więcej niż 100um/obrót. | Tak, proszę podać |  |
| 5. | Pole widzenia mikroskopu min. FN=26 mm. | Tak, proszę podać |  |
| 6. | Wbudowane źródło światła typu True-LED (w konstrukcji jak i bazie bez użycia filtra niebieskiego) zapewniające równomierne oświetlenie mocniejsze niż 30W światło halogenowe; czas życia min. 20 000h. | Tak |  |
| 7. | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności | Tak |  |
| 8. | Kondensor o dużej odległości roboczej z korekcja achromatyczna dla obiektywów od min. 2x do 100x bez konieczności używania uchylnej soczewki, apertura min. NA=0.75, odległość robocza min. WD=1.55mm | Tak, proszę podać |  |
| 9. | Wymienny uchwyt rewolwerowy na co najmniej 5 obiektywów. | Tak |  |
| 10. | Stolik mechaniczny, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez wystającej szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na min. dwa preparaty, | Tak |  |
| 11. | Możliwość obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie co najmniej 250 stopni. | Tak, proszę podać |  |
| 12. | Prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52mm. | Tak, proszę podać |  |
| 13. | Wbudowany pierścień korekcji dioptryjnej w zakresie co najmniej +/- 5 dioptrii, z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 50-76mm. | Tak, proszę podać |  |
| 14. | Ergonomiczna nasadka binokularowa, szerokopolowa o numerze pola min.22, o regulowanym kącie nachylenia w zakresie co najmniej 5-35stopni. | Tak, proszę podać |  |
| 15. | Okulary z osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x, numer pola min. 22. | Tak, proszę podać |  |
| 16. | Obiektywy o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / aperturze numerycznej / odległości roboczej (WD) - min. planachromatyczny 5x/ min. WD=20 mm/ min. NA=0,10, - min. planachromatyczny 10x/ min. WD=10 mm/ min. NA=0,25, - min. planachromatyczny 20x/ min. WD=1,2 mm/ min. NA=0,40, - min. planachromatyczny 40x/ min. WD=0,6mm/ min. NA=0,65, | Tak, proszę podać |  |
| 17. | Wyposażenie uzupełniające : kabel zasilający, pokrowiec ochronny. | Tak |  |
| 18. | Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru | Tak |  |
| 19. | Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego podzespołu na nowy w okresie trwania gwarancji | Tak |  |
| 20. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dłuższy 48 godz. | Tak |  |
| 21. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki aparatu w czasie do 3 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia | Tak |  |
| 22. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji sprzętu o czas jego przestoju. | Tak |  |
| 23. | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od podpisania umowy | Tak |  |
| 24. | Dla zakupionego urządzenia Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport sprzętu | Tak |  |
| 25. | W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej - potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu sprzętu. | Tak |  |
| 26. | Urządzenie dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej- RP na podstawie Deklaracji Zgodności z normami - CE | Tak |  |

……………………………………………………

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy