{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zadanie nr 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":127,"n_cols":11,"rows_kept":127,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,0,46,6],[25,7,25,10],[26,7,26,10],[27,7,27,10],[28,7,28,10],[29,7,29,10],[30,7,30,10],[31,7,31,10],[32,7,32,10],[38,0,38,10],[113,1,113,9],[114,1,114,9],[110,1,110,9],[111,1,111,9],[112,1,112,9],[115,0,115,9],[107,1,107,9],[108,1,108,9],[109,1,109,9],[106,1,106,9],[105,1,105,9],[103,1,103,9],[104,1,104,9],[84,0,85,0],[84,1,85,9],[86,1,86,9],[88,1,88,9],[72,2,72,4],[72,5,72,6],[75,7,75,8],[76,0,80,10],[87,1,87,9],[68,0,69,10],[70,0,70,10],[71,2,71,4],[71,5,71,6],[62,0,62,4],[62,5,62,10],[63,0,63,4],[64,0,64,4],[64,5,64,10],[32,1,32,5],[63,5,63,7],[63,8,63,10],[51,1,51,9],[52,1,52,9],[53,1,53,9],[61,0,61,10],[54,1,54,9],[56,1,56,9],[55,1,55,9],[23,1,23,5],[24,1,24,5],[23,7,23,10],[24,7,24,10],[28,1,28,5],[31,1,31,5],[21,1,21,5],[22,1,22,5],[21,7,21,10],[22,7,22,10],[19,1,19,5],[20,1,20,5],[19,7,19,10],[20,7,20,10],[17,7,17,10],[18,7,18,10],[15,1,15,5],[16,1,16,5],[15,7,15,10],[16,7,16,10],[102,1,102,9],[13,1,13,5],[14,1,14,5],[14,7,14,10],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[10,0,11,10],[12,0,12,10],[17,1,17,5],[18,1,18,5],[95,1,95,9],[98,1,98,9],[100,1,100,9],[99,1,99,9],[97,1,97,9],[101,1,101,9],[35,0,36,4],[89,1,89,9],[90,1,90,9],[91,1,91,9],[92,1,92,9],[94,1,94,9],[48,0,48,10],[49,0,50,0],[49,1,50,9],[65,0,65,7],[116,0,116,9],[96,1,96,9],[25,1,25,5],[26,1,26,5],[27,1,27,5],[73,0,73,8],[29,1,29,5],[30,1,30,5],[34,0,34,2],[34,3,34,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/77/2015"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1  - odczynniki do diagnostyki chorób zakaźnych wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego przez okres 24 miesięcy  "]
[]
["TABELA A "]
[1,2,{"$nulls":4},3,null,null,4]
["L.p.","Nazwa badania",{"$nulls":4},"Przewidywana liczba badań","UWAGI"]
[1,"anty- HCV",{"$nulls":4},5389,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,5 testu/oznaczenia. "]
[2,"HBsAg",{"$nulls":4},5174,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,2 testu/oznaczenia. "]
[3,"HIV Ag/Ab",{"$nulls":4},5174,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,7 testu/oznaczenia. "]
[4,"Syphilis",{"$nulls":4},5010,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 2,0 testu/oznaczenia. "]
[5,"anty- HBc Total",{"$nulls":4},1872,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 2,7 testu/oznaczenia. "]
[6,"anty-HBc IgM",{"$nulls":4},173,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 3,6 testu/oznaczenia. "]
[7,"HBeAb",{"$nulls":4},449,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 3,2 testu/oznaczenia. "]
[8,"HBeAg",{"$nulls":4},449,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 3,2 testu/oznaczenia. "]
[9,"HTLV I/II",{"$nulls":4},180,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 5,9 testu/oznaczenia. "]
[10,"HBsAg Test potwierdzenia",{"$nulls":4},58,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów uwzględniającą kontrolę nowej serii odczynników i walidację nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 2,5 testu/oznaczenia. "]
[11,"Toxo IgG ",{"$nulls":4},1098,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,3 testu/oznaczenia. "]
[12,"Toxo IgM ",{"$nulls":4},1098,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,3 testu/oznaczenia. "]
[13,"CMV IgG ",{"$nulls":4},1831,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,3 testu/oznaczenia. "]
[14,"CMV IgM ",{"$nulls":4},1831,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,4 testu/oznaczenia. "]
[15,"EBV VCA/EA IgG ",{"$nulls":4},1487,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,3 testu/oznaczenia. "]
[16,"EBV EBNA IgG ",{"$nulls":4},1487,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,3 testu/oznaczenia. "]
[17,"EBV VCA IgM ",{"$nulls":4},1487,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,3 testu/oznaczenia. "]
[18,"anty- HBs ",{"$nulls":4},1362,"Przy przeliczaniu ilości oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania przewidywanej liczby badań, należy uwzględnić liczbę testów niezbędną do przeprowadzenia kontroli i walidacji nowej serii odczynników stosując wskaźnik 1 badanie = 1,5 testu/oznaczenia. "]
[]
[]
[]
[]
[]
["TABELA B -  lista odczynników do diagnostyki chorób zakaźnych wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego przez okres 24 miesięcy"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p","Wyszczególnienie*","Producent ","Numer katalogowy/Nazwa handlowa ","Poj. opak.","Ilość opakowań","Cena jedn. netto  ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                        (poz.6xpoz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług"," Wartość brutto                                                                 (poz. 10 + poz. 11)"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5,"itd……wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości odczynników i materiałów zużywalnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego"]
["Razem"]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla odczynników niezbędnych do diagnostyki chorób zakaźnych przez okres 24 miesięcy  wraz z dzierżawą automatycznego systemu immunochemicznego "]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":10},"TAK / NIE*"]
[1,"Okres przydatności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego."]
[2,"Wszystkie odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały zużywalne muszą pochodzić od jednego producenta."]
[3,"Odczynniki, kalibratory i kontrole w stanie płynnym, gotowe do użycia - bez konieczności wstępnego przygotowywania."]
[4,"Możliwość wykonywania wszystkich testów wymienionych w tabeli A w osoczu i surowicy."]
[5,"Możliwość wykonywania wszystkich testów wymienionych w tabeli A w jednym automatycznym systemie immunochemicznym."]
[6,"Wszystkie instrukcje dołączone do testów muszą być w języku polskim."]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
[]
["Dzierżawa automatycznego systemu immunochemicznego"]
["Nazwa:*",{"$nulls":4},"Typ aparatu (model)*:"]
["Producent:*",{"$nulls":4},"Rok produkcji*:",null,null,"Numer fabryczny*:"]
["Aparat nowy/ używany:*",{"$nulls":4},"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:"]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
["Dzierżawa automatycznego systemu immunochemicznego"]
[]
["TABELA C"]
["L.p.","Opis","Nazwa  / Producent",null,null,"Okres dzierżawy ",null,"Koszt dzierżawy/m-c","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość brutto"]
[1,"Automatyczny system immunochemiczny   Lokalizacja Zakład Wirusologii                          ul. Chocimska 5, Warszawa 00-957",null,null,null,"24 miesiące"]
["Razem"]
[]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Automatyczny system immunochemiczny"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":10},"TAK / NIE*"]
[1,"Dzierżawiony system w zestawie musi posiadać: automatyczny analizator z drukarką, komputerem, zasilaczem, czytnikiem skanującym i oprogramowaniem do obsługi informatycznej. Analizator nie powinien przekraczać parametrów:wysokość 165 cm, szerokość 155 cm, głębokość 125 cm."]
[2,"W pełni automatyczny system immunochemiczny. "]
[3,"Metodyka badań - chemiluminescencja."]
[4,"Maksymalny czas wykonania pojedynczego oznaczenia ok. 40 minut."]
[5,"Minimum 20 miejsc na odczynniki."]
[6,"Możliwość identyfikacji odczynników i prób badanych za pomocą czytnika kodów kreskowych."]
[7,"Chłodzenie odczynników w automatycznym systemie immunochemicznym do temperatury lodówki (2-8 oC)."]
[8,"Stabilność kalibracji min. 30 dni."]
[9,"Możliwość wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbie badanej przez automatyczny system immunochemiczny."]
[10,"Minimalna wydajność automatycznego systemu immunochemicznego: 180 testów/godz."]
[11,"Pojemność automatycznego systemu immunochemicznego: min. 120 probówek pierwotnych."]
[12,"Możliwość wykonywania badań w trybie rutynowym i w trybie cito."]
[13,"Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników, odpadów stałych i płynnych."]
[14,"Możliwość wykonywania oznaczeń w probówkach pierwotnych różnego rodzaju, w tym osoczu, surowicy."]
[15,"Komputerowa archiwizacja danych."]
[16,"Wbudowany system kontroli jakości, wyliczanie średniej, CV i SD."]
[17,"Automatyczny system immunochemiczny musi być przystosowany do wykonywania wszystkich badań wymienionych w tabeli A."]
[18,"Automatyczny system immunochemiczny musi posiadać  możliwość dwukierunkowej integracji z bazą danych LIS."]
[19,"Wykonawca zapewnia na własny koszt pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy, przeglądy techniczne oraz aktualizowanie oprogramowania komputerowego."]
[20,"Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii – 12 godzin."]
[21,"Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii automatycznego systemu immunochemicznego w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. "]
[22,"W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego automatycznego systemu immunochemicznego o pełnej funkcjonalności."]
[23,"Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym Wykonawcy."]
[24,"Trzy awarie (tej samej części/elementu) automatycznego systemu immunochemicznego w ciągu kolejnych 365 dni kalendarzowych skutkują obligatoryjnym obowiązkiem Wykonawcy wymiany elementu analizatora."]
[25,"Przeszkolenie (instruktaż) pracowników Zakładu Wirusologii w zakresie obsługi automatycznego systemu immunochemicznego w trakcie instalacji przed uruchomieniem, oraz nowych pracowników Zamawiającego w trakcie trwania umowy."]
[26,"Automatyczny system immunochemiczny fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2014 r."]
[27,"Wykonawca zapewni podłączenie analizatora do systemu informatycznego OPTIMED Instytutu w celu przesyłania wyników wraz z niezbędnym zestawem komputerowym (komputer, monitor, czytnik kodów kreskowych) do generowania wyników w systemie OPTIMED oraz zapewni na własny koszt serwis podłączonego systemu do przesyłania wyników w ciągu trwania umowy."]
[28,"Automatyczny system immunochemiczny musi posiadać gwarancję pełnej sprawności technicznej. "]
[29,"W przypadku zmiany lokalizacji w obrębie siedziby Zamawiającego przy ulicy Chocimskiej 5  koszty przeniesienia aparatu pokrywa Wykonawca."]
["* Dostawa automatycznego systemu immunochemicznego w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy."]
["* Dostawa pierwszej partii odczynników i materiałów zużywalnych w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy wraz z automatycznym systemem immunochemicznym ."]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (SUMA Z TABELI B I C):"]
["netto"]
["brutto"]
["w tym wartość podatku od towarów i usług"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]