{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["zad1-Diatermia chir.","zad2-Chir. diatermia argon.","zad3-Termocykler"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1-Diatermia chir.","index":0,"n_rows":94,"n_cols":9,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,1,48,3],[48,4,48,5],[48,6,48,8],[49,1,49,8],[93,5,93,8],[88,0,88,8],[91,5,91,8],[92,5,92,8],[83,1,83,3],[69,4,69,5],[43,0,43,3],[43,4,43,8],[44,0,44,8],[45,0,45,8],[46,0,47,0],[46,1,47,3],[46,4,47,5],[46,6,47,8],[7,0,7,8],[9,0,9,8],[40,0,40,8],[13,0,13,5],[41,0,41,3],[41,4,41,5],[41,6,41,8],[83,4,83,5],[69,1,69,3],[70,1,70,3],[72,1,72,3],[73,1,73,3],[74,1,74,3],[80,4,80,5],[77,1,77,3],[78,1,78,3],[82,1,82,3],[69,6,69,8],[70,6,70,8],[72,6,72,8],[73,6,73,8],[71,1,71,3],[71,4,71,5],[71,6,71,8],[70,4,70,5],[72,4,72,5],[73,4,73,5],[83,6,83,8],[77,6,77,8],[78,6,78,8],[79,6,79,8],[80,6,80,8],[81,6,81,8],[74,6,74,8],[79,1,79,3],[80,1,80,3],[75,6,75,8],[76,6,76,8],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[74,4,74,5],[82,4,82,5],[82,6,82,8],[75,1,75,3],[76,1,76,3],[81,1,81,3],[81,4,81,5],[77,4,77,5],[78,4,78,5],[79,4,79,5],[50,1,50,3],[50,4,50,5],[50,6,50,8],[51,1,51,3],[51,4,51,5],[51,6,51,8],[52,1,52,3],[52,4,52,5],[52,6,52,8],[53,1,53,3],[53,4,53,5],[53,6,53,8],[54,1,54,3],[54,4,54,5],[54,6,54,8],[55,1,55,3],[55,4,55,5],[55,6,55,8],[56,1,56,3],[56,4,56,5],[56,6,56,8],[57,1,57,3],[57,4,57,5],[57,6,57,8],[58,1,58,3],[58,4,58,5],[58,6,58,8],[59,1,59,3],[59,4,59,5],[59,6,59,8],[60,1,60,3],[60,4,60,5],[60,6,60,8],[61,1,61,3],[61,4,61,5],[61,6,61,8],[62,1,62,3],[62,4,62,5],[62,6,62,8],[63,1,63,3],[63,4,63,5],[63,6,63,8],[64,1,64,3],[64,4,64,5],[64,6,64,8],[65,1,65,3],[65,4,65,5],[65,6,65,8],[68,1,68,3],[68,4,68,5],[68,6,68,8],[66,1,66,3],[66,4,66,5],[66,6,66,8],[67,1,67,3],[67,4,67,5],[67,6,67,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/37/2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                   ","Jedn. miary","Ilość                                                                                                                                                                                                                                      ","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 4 x poz. 5)","Wartość podatku od tawarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Diatermia chirurgiczna","szt.",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":12}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/37/2016"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 1 - Diatermia chirurgiczna"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* …...………",null,"..Nr katalogowy *......................................................"]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,null,"Typ aparatu (model):* ………………………………..…...……..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 1"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO :                                                                                                                                                        TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,null,3,null,4]
["I.","Diatermia chirurgiczna - 1 szt."]
[1,"Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną.\n\n"]
[2,"Zasilanie elektryczne  230 V 50 Hz "]
[3,"Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu "]
[4,"Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą "]
[5,"Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu"]
[6,"7-calowy ekran dotykowy LCD"]
[7,"Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia"]
[8,"System wykonujący 430 000 operacji logicznych na sekundę, stale badając oporność koagulowanej tkanki."]
[9,"Koagulacja w systemie zamykania naczyń osiągana w czasie 1-4 sekund"]
[10,"Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum):\na) panel przedni:\n- gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nożnego, Monopolar 1\n- gniazdo narzędzia Monopolar 2\n- gniazdo bipolarne\n- gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej\n- gniazdo do podłączenia elektrody biernej\nb) panel tylny:\n- gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 1\n- gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 2\n- gniazdo sterownika nożnego bipolarnego\n- gniazdo do sterownika nożnego do systemu zamykania naczyń/resekcji bipolarnej\n- gniazdo Ethernet (serwisowe)\n- antena WiFi (serwisowe)\n- gniazdo sterowania ewakuatorem dymu oraz zapisu EKG\n- zacisk uziemienia ekwipotencjalnego\n- gniazdo przewodu sieciowego\n"]
[11,"Tryby monopolarne: a) cięcie czyste (cut), \nb) cięcie mieszane (blend), \nc) zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie), \nd) koagulacja wyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate), \ne) koagulacja rozpylanie (spray), \nf) koagulacja łagodna (soft), ciągła sinusoida o częstotliwości 434 Hz\n"]
[12,"Tryby bipolarne: a) niski (moc max. 15W); b) standardowy (moc max. 40W); \nc) makro (moc max. 95W)\n"]
[13,"Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co 0,5 sekundy w zakresie od 0 do 2,5 sekundy."]
[14,"System zamykania naczyń  pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu. "]
[15,"Tryb bipolarny moc max. 95 W"]
[16,"Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W"]
[17,"Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W"]
[18,"Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) moc max. 200 W"]
[19,"Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max. 120 W"]
[20,"Koagulacja monopolarna -  rozpylanie moc max. 120 W"]
[21,"System zamykania naczyń moc max. 350 W"]
[22,"Resekcja bipolarna moc max. Cięcie 375 W i Koagulacja 175 W"]
[23,"Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej."]
[24,"Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie"]
[25,"Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień"]
[26,"Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów"]
[27,"Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych."]
[28,"Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Ohm"]
[29,"W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu."]
[30,"Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych)."]
[31,"Wizualizacja nastawianej mocy."]
[32,"Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie."]
[33,"Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola."]
[34,"Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update)"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na diatermię chirurgiczną niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanej diatermii chirurgicznej muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowana powyżej diatermia chirurgiczna– jest nowa (produkcja 2015/2016 rok ), kompletna i będzie gotowa do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":5},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2-Chir. diatermia argon.","index":1,"n_rows":114,"n_cols":9,"rows_kept":114,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[69,1,69,3],[69,4,69,5],[69,6,69,8],[68,1,68,3],[68,4,68,5],[68,6,68,8],[66,1,66,3],[66,4,66,5],[66,6,66,8],[67,1,67,3],[67,4,67,5],[67,6,67,8],[64,1,64,3],[64,4,64,5],[64,6,64,8],[65,1,65,3],[65,4,65,5],[65,6,65,8],[62,1,62,3],[62,4,62,5],[62,6,62,8],[63,1,63,3],[63,4,63,5],[63,6,63,8],[60,1,60,3],[60,4,60,5],[60,6,60,8],[61,1,61,3],[61,4,61,5],[61,6,61,8],[58,1,58,3],[58,4,58,5],[58,6,58,8],[59,1,59,3],[59,4,59,5],[59,6,59,8],[56,1,56,3],[56,4,56,5],[56,6,56,8],[57,1,57,3],[57,4,57,5],[57,6,57,8],[54,1,54,3],[54,4,54,5],[54,6,54,8],[55,1,55,3],[55,4,55,5],[55,6,55,8],[52,1,52,3],[52,4,52,5],[52,6,52,8],[53,1,53,3],[53,4,53,5],[53,6,53,8],[50,1,50,3],[50,4,50,5],[50,6,50,8],[51,1,51,3],[51,4,51,5],[51,6,51,8],[48,1,48,3],[48,4,48,5],[48,6,48,8],[49,1,49,3],[49,4,49,5],[49,6,49,8],[7,0,7,8],[9,0,9,8],[39,0,39,8],[13,0,13,5],[41,0,41,3],[41,4,41,8],[42,0,42,8],[43,0,43,8],[40,0,40,3],[40,4,40,5],[40,6,40,8],[44,0,45,0],[44,1,45,3],[44,4,45,5],[44,6,45,8],[46,1,46,3],[46,4,46,5],[46,6,46,8],[73,6,73,8],[72,4,72,5],[73,4,73,5],[71,1,71,3],[71,4,71,5],[71,6,71,8],[47,1,47,8],[70,1,70,8],[113,5,113,8],[109,0,109,8],[111,5,111,8],[112,5,112,8],[72,6,72,8],[89,1,89,8],[99,1,99,8],[72,1,72,3],[73,1,73,3],[74,1,74,3],[74,4,74,5],[74,6,74,8],[75,1,75,3],[75,4,75,5],[75,6,75,8],[76,6,76,8],[77,1,77,3],[77,4,77,5],[77,6,77,8],[78,1,78,3],[78,4,78,5],[78,6,78,8],[76,1,76,3],[76,4,76,5],[79,1,79,3],[79,4,79,5],[79,6,79,8],[80,1,80,3],[80,4,80,5],[80,6,80,8],[81,1,81,3],[81,4,81,5],[81,6,81,8],[82,1,82,3],[82,4,82,5],[82,6,82,8],[83,1,83,3],[83,4,83,5],[83,6,83,8],[84,1,84,3],[84,4,84,5],[84,6,84,8],[85,1,85,3],[85,4,85,5],[85,6,85,8],[86,1,86,3],[86,4,86,5],[86,6,86,8],[87,1,87,3],[87,4,87,5],[87,6,87,8],[88,1,88,3],[88,4,88,5],[88,6,88,8],[90,1,90,3],[90,4,90,5],[90,6,90,8],[91,1,91,3],[91,4,91,5],[91,6,91,8],[92,1,92,3],[92,4,92,5],[92,6,92,8],[93,1,93,3],[93,4,93,5],[93,6,93,8],[94,1,94,3],[94,4,94,5],[94,6,94,8],[95,1,95,3],[95,4,95,5],[95,6,95,8],[96,1,96,3],[96,4,96,5],[96,6,96,8],[97,1,97,3],[97,4,97,5],[97,6,97,8],[98,1,98,3],[98,4,98,5],[98,6,98,8],[100,1,100,3],[100,4,100,5],[100,6,100,8],[101,1,101,3],[101,4,101,5],[101,6,101,8],[102,1,102,3],[102,4,102,5],[102,6,102,8],[108,0,108,8],[103,1,103,3],[103,4,103,5],[103,6,103,8],[104,1,104,3],[104,4,104,5],[104,6,104,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/37/2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                   ","Jedn. miary","Ilość                                                                                                                                                                                                                               ","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz.4 x poz. 5)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.7 + poz. 8)"]
[1,"Chirurgiczna diatermia argonowa","szt.",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":13}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/37/2016"]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 2- Chirurgiczna diatermia argonowa"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……….…",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 2"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO :                                                                                                                                                        TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,null,3,null,4]
["I","DANE TECHNICZNE"]
[1,"Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych."]
[2,"Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. \n"]
[3,"Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/- 10%"]
[4,"Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji."]
[5,"Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF."]
[6,"Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów."]
[7,"Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania."]
[8,"Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy  podczas zabiegu."]
[9,"Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. "]
[10,"Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7”"]
[11,"Możliwość regulacji jasności ekranu w co najmniej dziesięciostopniowej skali lub regulacja  płynna"]
[12,"Komunikacja w języku polskim. "]
[13,"System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej.  Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu.  Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. "]
[14,"Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej  sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie."]
[15,"Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: \n dla narzędzi argonowych\n dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych.\n"]
[16,"Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji co najmniej 5 poziomów lub płynna regulacja (bez możliwości całkowitego wyciszenia)."]
[17,"Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu."]
[18,"Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy."]
[19,"Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 3-przyciskowego włącznika nożnego. "]
[20,"Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. "]
[21,"Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową (5L / 10L)  oraz koszykiem na akcesoria"]
[22,"Instrukcja w języku polskim."]
[null,"PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA"]
[1,"Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody."]
[2,"Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia"]
[3,"Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do min. 400W."]
[4,"Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej."]
[5,"Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii."]
[6,"Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 200W."]
[7,"Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie do min. 40W."]
[8,"Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych"]
[9,"Minimum 8 efektów koagulacji  dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej"]
[10,"Koagulacja plazmą argonową z mocą do min. 40W"]
[11,"Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna"]
[12,"Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie do min. 60W."]
[13,"Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu."]
[14,"Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania. "]
[15,"Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej."]
[16,"Regulacja przepływu argonu w zakresie od min. 0,5 do 3 l/min. z krokiem co 0,1 l/min."]
[17,"Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej."]
[18,"Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem"]
[null,"WYPOSAŻENIE"]
[1,"Włącznik nożny trzyprzyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej,  bezprzewodowy – 1 szt."]
[2,"Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej  powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej – 100 szt."]
[3,"Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt."]
[4,"Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt."]
[5,"Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2m, średnica 2.3mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia - 1 szt. "]
[6,"Butla argonowa 5l – 1szt."]
[7,"Reduktor argonowy z pomiarem ciśnienia– 1  szt."]
[8,"Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt."]
[9,"Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką , z zamykaną szafką na butlę argonową 5 lub 10-litrową. Wyposażony koszyk na akcesoria."]
[null,"SERWIS I GWARANCJA"]
[1,"Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy"]
[2,"Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)"]
[3,"Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do  48 h."]
[4,"W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności"]
[5,"Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na chirurgiczną diatermię argonową niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanej chirurgicznej diatermii argonowej muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym                                                    prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowana powyżej chirurgiczna diatermia argonowa – jest nowa (produkcja 2015/2016 rok ), kompletna i będzie gotowa do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":5},"….……………….....………………...……………………"]
[{"$nulls":5},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3-Termocykler","index":2,"n_rows":79,"n_cols":9,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[63,4,63,5],[57,6,57,8],[58,6,58,8],[59,6,59,8],[60,6,60,8],[61,6,61,8],[62,6,62,8],[63,6,63,8],[57,4,57,5],[58,4,58,5],[61,4,61,5],[62,4,62,5],[58,1,58,3],[59,1,59,3],[60,1,60,3],[61,1,61,3],[62,1,62,3],[63,1,63,3],[7,0,7,8],[9,0,9,8],[41,0,41,8],[13,0,13,5],[42,0,42,8],[43,0,43,3],[43,4,43,5],[43,6,43,8],[44,4,44,8],[45,0,45,8],[46,0,46,8],[47,0,48,0],[47,1,48,3],[47,4,48,5],[47,6,48,8],[44,0,44,3],[56,6,56,8],[65,6,65,8],[49,1,49,3],[49,4,49,5],[49,6,49,8],[51,1,51,3],[51,4,51,5],[51,6,51,8],[50,1,50,8],[57,1,57,3],[66,6,66,8],[69,1,69,3],[68,6,68,8],[52,1,52,3],[52,4,52,5],[52,6,52,8],[53,1,53,3],[53,4,53,5],[53,6,53,8],[77,5,77,8],[67,1,67,3],[68,1,68,3],[67,4,67,5],[65,1,65,3],[66,1,66,3],[65,4,65,5],[68,4,68,5],[78,5,78,8],[74,0,74,8],[76,5,76,8],[54,1,54,3],[67,6,67,8],[55,1,55,3],[56,1,56,3],[64,1,64,3],[55,6,55,8],[64,6,64,8],[69,4,69,5],[69,6,69,8],[54,4,54,5],[55,4,55,5],[56,4,56,5],[64,4,64,5],[66,4,66,5],[54,6,54,8],[59,4,59,5],[60,4,60,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/37/2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 3"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                             ","Jedn. miary","Ilość                                                                                                                                                                                                                                       ","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz.4 x poz. 5)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Termocykler","szt.",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":13}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/37/2016"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 3-Termocykler"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające dla Zadania nr 3"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO :                                                                                                                                                       TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,null,3,null,4]
["I.","Termocykler - 1 szt."]
[1,"Zasilanie  230 v/50Hz"]
[2,"Uniwersalny blok na probówki 48x 0,5 ml lub 96 x 0,2 ml lub płytki PCR 96 dołkowe"]
[3,"Możliwość stosowania bloków z pokrywa wysokociśnieniową"]
[4,"Liczba elementów Peltiera  - min 16"]
[5,"Kolorowy ekran dotykowy TFT z możliwością kontroli przez myszkę"]
[6,"Ogrzewana pokrywa z programowaną blokadą i ogrzewaniem w zakresie temp. min. 400C do 1050C"]
[7,"Zakres temp. pracy bloku min. 40C do 1050C"]
[8,"Jednorodność temp. bloku przy 720C max.+/- 0,20C"]
[9,"Szybkość grzania bloku min 50C/s"]
[10,"Szybkość chłodzenia bloku min 50C/s"]
[11,"Tryb rampy czasowej od min. 0,10C/SEK do 30C/SEK"]
[12,"Tryb przyrostu temp. min 0,10C do 9,90C"]
[13,"Z możliwością rozbudowy o funkcje gradientu w dowolnym czasie"]
[14,"Funkcja auto restartu z możliwością zaprogramowania dodatkowego etapu denaturacji po przywróceniu zasilania"]
[15,"Możliwość projektowania nielimitowanej liczby programów przy użyciu dołączonego oprogramowania PC "]
[16,"Wyposażenie w co najmniej 4 porty USB i jeden port Ethernet"]
[17,"Wszystkie raporty zgodne z GLP"]
[18,"Możliwość wyboru pomiędzy programowaniem graficznym i tabelarycznym"]
[19,"Gwarancja producenta na co najmniej 24 miesiące"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na termocykler niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego termocyklera muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej termocykler– jest nowy (produkcja 2015/2016 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":5},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"        do reprezentowania firmy"]