{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":62,"n_cols":11,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,3,6],[27,4,27,10],[11,13,11,15],[57,0,57,10],[35,4,35,10],[23,1,23,3],[23,4,23,10],[13,0,13,7],[30,1,30,3],[22,0,22,10],[29,4,29,10],[43,1,43,3],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[31,4,31,10],[3,9,4,10],[24,1,24,10],[55,0,55,10],[39,1,39,10],[28,4,28,10],[38,4,38,10],[46,4,46,10],[30,4,30,10],[25,1,25,3],[29,1,29,3],[38,1,38,3],[25,4,25,10],[26,4,26,10],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[52,4,52,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[32,1,32,3],[36,4,36,10],[28,1,28,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[36,1,36,3],[32,4,32,10],[31,1,31,3],[33,1,33,3],[40,4,40,10],[35,1,35,3],[37,1,37,3],[40,1,40,3],[37,4,37,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[47,4,47,10],[45,4,45,10],[42,4,42,10],[43,4,43,10],[44,4,44,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[41,1,41,3],[53,4,53,10],[52,1,52,3],[53,1,53,3],[45,1,45,3],[46,1,46,3],[41,4,41,10],[44,1,44,3],[47,1,47,3],[42,1,42,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/53/2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Rękawiczki medyczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    kat.","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Rękawice diagnostyczne z lateksu, bezpudrowe Rękawice diagnostyczne z lateksu, o obniżonej zawartości protein, bezpudrowe, niesterylne.\nRozmiary: XS, S, M, L, XL \n",null,null,"op.",18000]
[2,"Rękawice diagnostyczne nitrylowe  Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne.\nRozmiary: XS, S, M, L i XL \n",null,null,"op.",17000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!  Należy wpisać numer katalogowy oferowanych rękawiczek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
["I.","Rękawice diagnostyczne z lateksu, bezpudrowe, niejałowe (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności- dołączyć do oferty"]
[2,"Poziom AQL≤1,5 (próba wodna) zgodnie z EN 455-1; oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII  "]
[3,"Długość rękawicy min 240 mm"]
[4,"Siła zrywania w całym okresie przechowywania 6N"]
[5,"Zewnętrzna powierzchnia gładka, matowa, mankiet rolowany"]
[6,"Wewnętrzna warstwa rękawicy pokryta polimerem"]
[7,"Materiał odporny na uszkodzenia - grubość pojedynczej ścianki:     palce-min. 0,12mm, max. 0,14mm;                                              dłoń-min. 0,09mm, max. 0,11mm;  "]
[8,"Przebadane na substancje chemiczne wg normy EN 374-3 z grupy kwasy, zasady i aldehydy - min 2 poziom odporności  "]
[9,"Wolne od akceleratorów chemicznych - tiuramów, tiomoczników, benzotiazoli, wykaz chemikaliów zawartych w rękawicy dołączyć do oferty"]
[10,"Dopuszczone do kontaktu z żywnością"]
[11,"Oznaczenie umieszczone fabrycznie na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta i adres wytwórcy, oznaczenie za zgodność z normą EN 455-1,2,3,4- wszystkie części normy, napisy w języku polskim, okres ważności "]
[12,"Dołączyć raport testowy przed wysyłką - nie starszy niż 2014r. oraz wyniki badań na substacje chemiczne - pełny raport"]
[13,"Pakowane po 100 szt.; "]
[14,"Rozmiar: XS, S, M, L, XL"]
["II.","Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wykonane z miękkiego elastycznego nitrylu właściwościami zbliżone do lateksu, o dużej wytrzymałości mechanicznej, nie rwące się, oznakowane jako wyrób medyczny i ŚOI KATIII"]
[2,"Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności - dołączyć do oferty"]
[3,"Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem"]
[4,"Rękawice o długości min. 240 mm, siła zrywania min. 6N w całym okresie przechowywania - dołączyć raport testowy przed wysyłką nie starszy niż z 2015 r."]
[5,"Poziom AQL≤1,5 (próba wodna);  "]
[6,"Grubość pojedynczej ścianki:                                                                    palce- min. 0,08mm max. 0,10mm;                                                                          dłoń- min. 0,05mm;        "]
[7,"Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F 1671 - dołączyć do oferty"]
[8,"Przebadane pod kątem braku alergenów lateksowych (test FITkit wykonany przez jednostkę niezależną - dołączyć do oferty)"]
[9,"Posiadające badania wg EN 374-3 na co najmniej 20 substancji (bez cytostatyków) na poziomie min 4, w tym na preparaty dezynfekcyjne  na bazie aktywnego tlenu, o szerokim spektrum działania (grzybobójcze bakteriobójcze, wirusobójcze oraz sporobójcze).       Pełny raport z badania na w/wym. substancje wykonane przez Laboratorium Akredytowane lub Jednostkę Notyfikowaną dołączyć do oferty  "]
[10,"Dołączyć do oferty wyniki badań na substancje cytostatyczne "]
[11,"Oznaczenie umieszczone fabrycznie na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 374,        EN 455-1,2,3,4- oznaczenie że rękawice są ŚOI kat III oraz wyrobem medycznym, nazwa producenta/ adres wytwórcy, wszystkie napisy w języku polskim, okres ważności "]
[12,"Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń"]
[13,"Pakowane po 100 szt.;"]
[14,"Rozmiar: XS, S, M, L, XL"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
["UWAGA: Zamawiający w uzasodnionych przypadkach ma prawo wezwać Wykonawcę do przedstawienia raportów badań producenta do serii     dostarczonych próbek."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":97,"n_cols":11,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,12,12,14],[92,0,92,10],[83,1,83,3],[83,4,83,10],[84,1,84,3],[84,4,84,10],[90,0,90,10],[85,1,85,3],[85,4,85,10],[87,1,87,3],[87,4,87,10],[80,1,80,3],[80,4,80,10],[81,1,81,3],[81,4,81,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[77,1,77,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[79,1,79,3],[79,4,79,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[63,1,63,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[51,1,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[86,1,86,3],[86,4,86,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[38,1,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[36,0,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[16,0,16,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/53/2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Rękawiczki medyczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Rękawice chirurgiczne z lateksu, bezpudrowe. Rękawice chirurgiczne z lateksu o obniżonej zawartości protein, bezpudrowe, sterylne.\nRozmiary: od 5,5 do 9,5",null,null,"par.",36000]
[2,"Rękawice chirurgiczne bezlateksowe z neoprenu.  Rękawice chirurgiczne \nbezlateksowe, wykonane z neoprenu, bezpudrowe, sterylne.\nRozmiary: od 5,5 do 9,0",null,null,"par.",500]
[3,"Rękawice chirurgiczne do zabiegów o podwyższonym ryzyku.  Rękawice chirurgiczne do zabiegów o podwyższonym ryzyku, wykonane z lateksu o obniżonej zawartości protein, bezpudrowe, sterylne.\nRozmiary: od 5,5 do 8,5",null,null,"par.",500]
[4,"Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe do zabiegów precyzyjnych.  Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe do zabiegów precyzyjnych\nRozmiary: od 5,5 do 9,0 w kolorze brązowym",null,null,"par.",500]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych rękawiczek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":10}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
["I."," Rękawice chirurgiczne z lateksu, bezpudrowe, sterylne (poz. 1)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Sterylizowane radiacyjnie;"]
[2,"Rozciągliwe, odporne na uszkodzenia mechaniczne;"]
[3,"Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, silikonowana i chlorowana; powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana"]
[4,"Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń;"]
[5,"Minimalna długość rękawicy 290 mm;"]
[6,"Grubość rękawicy na palcu 0,220 mm +/-0,02mm, grubość na dłoni 0,200mm +/-0,02mm, grubość na mankiecie 0,200 mm +/-0,02mm "]
[7,"Bezpudrowe, mankiet prosty z taśmą adhezyjną"]
[8,"Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, obniżony poziom protein (poniżej 30 µg/g);"]
[9,"Poziom AQL ≤1,0 (próba wodna);  "]
[10,"Zgodne z normą EN-455 części: 1-3; EN-374 części 1,2,3; EN-420; ASTM F-1671, posiadają znak CE; Posiadają rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa Iia oraz środek ochrony osobistej kat. III"]
[11,"Przebadane na przenikanie cytostatyków według normy EN-374 część 3; przynajmniej 8 substancji w tym Carmustine 3mg/mL>240min, co pozwala używać rękawicy w kontakcie z cytostatykami w warunkach operacyjnych"]
[12,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE; szczelnie pakowane parami"]
["II.","Rękawice chirurgiczne bezlateksowe z neoprenu  (poz. 2)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Sterylizowane radiacyjnie;"]
[2,"Rozciągliwe, odporne na uszkodzenia mechaniczne;"]
[3,"Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, chlorowana oraz silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana"]
[4,"Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń; mankiet prosty z taśma adhezyjną "]
[5,"Minimalna długość rękawicy 295 mm"]
[6,"Grubość rękawicy: na dłoni 0,175 mm +/- 0,02 mm, na palcu 0,185 mm +/-0,02 mm; grubość na mankiecie 0,160 mm +/-0,02 mm "]
[7,"Wykonane z neoprenu, nie zawierające lateksu;"]
[8,"Poziom AQL ≤1,0 (próba wodna);  "]
[9,"Zgodne z normą EN-455 części: 1-3; EN-374 części 1,2,3; EN-420; ASTM F-1671, posiadają znak CE; Posiadają rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa Iia oraz środek ochrony osobistej kat. III"]
[10,"Szczelnie pakowane parami;"]
[11,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;"]
["III.","Rękawice chirurgiczne do zabiegów o podwyższonym ryzyku (poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Używane w systemie podwójnego zakładania"]
[2,"Sterylizowane radiacyjnie;"]
[3,"Rozciągliwe, odporne na uszkodzenia mechaniczne;"]
[4,"Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, silikonowana i chlorowana; powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz warstwą środka utrzymującego naturalną wilgotność skóry opartą na formule gliceryny oraz dimethicone"]
[5,"Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń z prostym mankietem, z taśmą adhezyjną;"]
[6,"Minimalna długość wewnętrznej rękawicy - 290 mm;"]
[7,"Grubość rękawicy na dłoni 0,200 mm +/-0,02 mm, na palcu 0,215 mm +/-0,02 mm; grubość na mankieci 0,200 mm +/- 0,02 mm"]
[8,"Przebadane na przenikanie cytostatyków według normy EN-374 część 3; przynajmniej 8 substancji w tym Carmustine 3mg/mL>240min, co pozwala używać rękawicy w kontakcie z cytostatykami w warunkach operacyjnych"]
[9,"Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, obniżony poziom protein (poniżej 30 µg/g);"]
[10,"Poziom AQL ≤1,0 (próba wodna);  "]
[11,"Zgodne z normą EN-455 części: 1-3; EN-374 części 1,2,3; EN-420; ASTM F-1671, posiadają znak CE; Posiadają rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa Iia oraz środek ochrony osobistej kat. III"]
[12,"Szczelnie pakowane parami;"]
[13,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;"]
["IV.","Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe do zabiegów precyzyjnych  (poz. 4)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Sterylizowane radiacyjnie;"]
[2,"Rozciągliwe, odporne na uszkodzenia mechaniczne;"]
[3,"Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana; powierzchnia wewnętrzna chlorowana"]
[4,"Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną;"]
[5,"Minimalna długość rękawicy - 285 mm, grubość rękawicy: na palcu 0,170mm +/-0,02mm, grubość na dłoni 0,160mm +/-0,02mm, grubość na mankiecie 0,175mm +/-0,02mm"]
[6,"Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, obniżony poziom protein (poniżej 30 µg/g);"]
[7,"Poziom AQL ≤1,0 (próba wodna);  "]
[8,"Zgodne z normą EN-455 części: 1-3; EN-374 części 1,2,3; EN-420; ASTM F-1671, posiadają znak CE; Posiadają rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa Iia oraz środek ochrony osobistej kat. III"]
[9,"Szczelnie pakowane parami;"]
[10,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
["UWAGA: Zamawiający w uzasodnionych przypadkach ma prawo wezwać Wykonawcę do przedstawienia raportów badań producenta do serii     dostarczonych próbek."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":97,"n_cols":11,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[90,0,90,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[72,1,72,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[88,1,88,3],[88,4,88,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[60,1,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[46,1,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[14,0,14,7],[44,0,44,10],[2,0,2,1],[2,4,2,6],[2,9,3,10],[3,0,3,1],[81,4,81,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[83,4,83,10],[84,1,84,3],[84,4,84,10],[79,1,79,3],[79,4,79,10],[80,1,80,3],[80,4,80,10],[81,1,81,3],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[77,1,77,3],[77,4,77,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[86,1,86,10],[87,1,87,3],[87,4,87,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[83,1,83,3],[85,1,85,3],[85,4,85,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/53/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Rękawiczki medyczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    kat.","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Rękawice diagnostyczne z winylu typu stretch, bezpudrowe - niesterylne  Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe, niesterylne.\nRozmiary: S, M, L \n",null,null,"op.",3000]
[2,"Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe - niesterylne  Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe, niesterylne.\nRozmiary: S, M, L \n",null,null,"op.",1000]
[3,"Rękawice diagnostyczne ze zmodyfikowanego winylu, bezpudrowe – sterylne  Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe, sterylne. Rozmiary: S, M, L \nPakowane parami\n",null,null,"par.",200]
[4,"Uchwyty pasujące do opakowań zaoferowanych rękawic diagnostycznych",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!  Należy wpisać numer katalogowy oferowanych rękawiczek i uchwytów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":19}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 3"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
["I.","Rękawice diagnostyczne z winylu typu stretch, bezpudrowe - niesterylne (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę;"]
[2,"Cienkie, elastyczne;"]
[3,"Odporne na uszkodzenia mechaniczne;"]
[4,"Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy;"]
[5,"Bezpudrowe;"]
[6,"Wykonane z zmodyfikowanego winylu;"]
[7,"Bezwonne;"]
[8,"Poziom AQL 1,5 (próba wodna);  "]
[9,"Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,09 mm +/-0,01 mm, na palcach 0,11 mm +/-0,01 mm, na mankiecie 0,08 mm +/-0,01 mm"]
[10,"Minimalna długość rękawicy 240 mm"]
[11,"Spełniają wymagania normy EN 455, posiadają znak CE;"]
[12,"Pakowane po 100 szt.;"]
[13,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;"]
["II."," Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe – niesterylne (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę;"]
[2,"Bezwonne, odporne na uszkodzenia mechaniczne przy standardowych czynnościach pielęgnacyjnych"]
[3,"Powierzchnia rękawic gładka, bez zgrubień i pęcherzy;"]
[4,"Rant mankietu równomiernie zrolowany"]
[5,"Poziom AQL<1,5 (próba wodna);  "]
[6,"Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,10mm +/-0,02mm, na palcach 0,12mm +/-0,02mm, na mankiecie 0,10mm +/-0,02mm"]
[7,"Minimalna długość rękawicy 240 mm"]
[8,"Rękawice zgodne z normami  \nEN 455 część 1,2,3,4; przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671"]
[9,"Wyrób medyczny Klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III"]
[10,"Pakowane po 100szt."]
[11,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;"]
["III."," Rękawice diagnostyczne ze zmodyfikowanego winylu, bezpudrowe – sterylne (poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Sterylne, pasujące na prawą i lewą rękę;"]
[2,"Cienkie, elastyczne;"]
[3,"Odporne na uszkodzenia mechaniczne;"]
[4,"Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy;"]
[5,"Bezpudrowe;"]
[6,"Wykonane ze zmodyfikowanego winylu;"]
[7,"Bezwonne;"]
[8,"Poziom AQL 1,5 (próba wodna);  "]
[9,"Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,10 mm +/-0,01 mm, na palcach 0,10 mm +/-0,01 mm, na mankiecie 0,10 mm +/-0,01 mm"]
[10,"Minimalna długość rękawicy 240 mm"]
[11,"Spełniają wymagania normy EN 455, posiadają znak CE;"]
[12,"Pakowane parami;"]
[13,"Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;"]
["IV."," Uchwyty (poz. 4) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wykonane z tworzywa sztucznego, pasujace do opakowań zaoferowanych rękawic diagnostycznych; pozwalający na łatwe rozpoznanie rodzaju oraz rozmiaru rękawic"]
[2,"Do umocowania na ścianie za pomocą piankowej taśmy obustronnie klejącej i kołków rozporowych (w zależności od potrzeby)"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]