{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["zadanie 1 ","zadanie 2 ","zadanie 3","zadanie 4 ","zadanie 5","zadanie 6 ","zadanie 7"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1 ","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2017"]
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 5"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 1 - Stentgrafty do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej i piersiowej spersonalizowany"]
["Załącznik "]
[1,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1."," Stentgraft piersiowy spersonalizowany - produkowany na zamówienie dla pacjenta\n- rusztowanie z elekrtopolerownego nitinolu, powleczone poliestrem\n- atraumatyczne mocowanie proksymalne - zakończenie pokryte poliestrem lub z odsłoniętymi drutami nitinolowymi o niskiej sile radialnej\n- stentgraft upakowany w dwie osłonki - zewnętrzna osłona bardziej sztywna \ni wewnętrzna – elastyczna \n- proksymalny koniec stentgraftu otwierany po rozprężeniu całego stentgraftu\n- stentgraft wyposażony w wyprofilowany wzdłużny element nitinolowy, \nwzmacniający konstrukcję stentgraftu \n- zakres średnic stentgraftu: 22-46 mm, dostępne standardowe długości: 100, 150, 200 oraz 250 mm; dostępność stentgraftów prostych i stożkowych\n- znaczniki PtIr na stentgrafcie, dodatkowy znacznik w kształcie litery “D” na osłonce wewnętrznej systemu wprowadzającego \n- możliwość wykonania stentgraftów spersonalizowanych piersiowych, z wcięciem tzw „scallopem” proksymalnym lub dystalnym lub z otworkiem tzw „fenestracją”, a także mocno zwężające lub rozszerzające się, zastosowanie większych niż standardowe średnic i indywidualnych długości stentgraftu\n- możliwość zamiany na customizowany stentgraft brzuszny zbudowany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem, z mocowaniem nadnerkowym oraz dodatkowymi haczykami podnerkowymi, wyposażony w tępe haczyki mocujące nogi, dostępne przedłużki dla nóg oraz przedłużki aortalne, możliwe customizacje: konstrukcja zwężających lub rozszerzających się stentgraftów, z wcięciem tzw “scallopem” proksymalnym lub z otworkiem tzw “fenestracją”, zastosowanie większych niż standardowe średnic stentgraftu, customizacje mogą zostać wykonane dla dowolnego elementu zestawu: korpusu, przedłużek dystalnych lub proksymalnych \n- w zestawie stentgraftów spersonalizowanych: prowadnik sztywny, cewnik kalibrowany typu pig tail, kryty stent obwodowy, koszula naczyniowa 14F, balon do modelowania \n\n\n\n",null,null,"szt.",3]
[null,"Wartośc ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2 ","index":1,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2017"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 2- Stengrafty do aorty brzusznej "]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia/opis parametrów\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Stentgraft nitynolowy do aorty brzusznej\n- 3 modułowy system złożony z body z nogami oraz dwie nóżki -ipsilateralna i kontralateralna\n- system zawierający 23 kody pokrywające pełen zakres leczenia\n- nisko profilowy system wprowadzający o średnicy 14F\n- system posiada koszulkę hydrofilną, zbrojoną\n- stentgraft zbudowany z nitynolowego endoszkieletu o segmentowej budowie, segmenty graftu wykonane z jednolitego fragmentu (wycięte laserowo)\n- stentgraft posiada pokrycie dacronowe\n-stentgraft w górnej części body posiadający haki- minimum 8 sztuk do mocowania nad poziomem nerek\n- zakres leczenia dla body od 17 do 31 mm, dla odnóg od 7 do 22 mm\n- markery tantalowe oraz kobaltowo-chromowe pozwalające na precyzyjne pozycjonowanie stentgraftu \n- możliwość wykonania „in-situ sizing” na obydwu nogach body\n",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartośc ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2017"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 3 - Stengrafty brzuszny z zaopatrzeniem tętnic biodrowych"]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"STENTGRAFT E-tegra z modułem iliac-branch \n• stentgraft o budowie modułowej, wykonany z nitinolu z pokryciem poliestrowym,\n• odkryty stent z haczykami na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu jeszcze powyżej odejścia tętnic nerkowych,\n• znaczniki  widoczne w promieniach rentgenowskich, marker „E” wskazujący ustawienie rozgałęzienia,\n• przedłużenia aortalne o średnicach 26-38mm,\n• Przedłużenia biodrowe średnicy proksymalnej 13-27mm i dystalnej 10-27mm,\n• System wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 20 F,\n• Długości całkowite stentgraftu podstawowego od 130mm do 170mm,\n• Długość odnogi bocznej  od 50 do 105 mm bez strefy nakładania się – przynajmniej 4 długości,\n• Średnice proksymalne stentgraftu podstawowego: 23-36 mm,\n• Średnice dystalne (główna odnoga boczna): 10-25 mm, odnoga krótka 13 mm.\n\n",null,null,"szt.",7]
["cd 1","\nZestaw obejmuje moduł tzw. iliac branch o parametrach:\n• system wprowadzający 18F, pokrycie hydrofilne, długość robocza 43cm,\n• długość całkowita iliac branch  97,85,109 i 121 mm,\n• średnice proksymalne: 14,16,18  mm, średnice dystalna 10,12,14 mm,\n• średnica dystalna  odnogi bocznej 8 mm,\n• znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich, marker „E” wskazujący ustawienie odejścia do połączenia z tętnicą biodrową wewnętrzną.\nBrak przeciwwskazań do wykonania badania MRI.\n\nW zestawie – ilość części potrzebna do zaopatrzenia jednego tętniaka w odcinku brzusznym i biodrowym,  dwa prowadniki sztywne oraz balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów\n"]
[2,"• Stentgraft obwodowy  - wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, pokryty ePTFE o parametrach:\n• długość zestawu wprowadzającego 75 lub 120 cm,\n• szeroki zakres rozmiarów,\n• długość 18, 22, 28, 38, 58 mm dla średnic 5, 6 mm,\n• długość 27, 37, 57 mm dla średnic 7, 8, 9, 10 mm,\n• giętki stentgraft i system wprowadzający,\n• średnica zestawu wprowadzającego 6F dla średnicy  5 i 6 mm,\n• średnica zestawu wprowadzającego 7F dla średnic 7, 8, 9, 10 mm,\n• System kompatybilny z prowadnikiem 0,035.\n",null,null,"szt.",7]
[null,"Wartośc ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4 ","index":3,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2017"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 4 - produkty do zabiegów wewnątrznaczyniowych"]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic\n typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk\n cewnik zbudowany z poliuretanu marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnikacewnik zbrojony oplotem stalowym\npokrycie hydrofilnedobra sterowalność 1:1średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s\nśrednica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21m/s\nśrednica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26ml/s\ndługość od 65cm do 125cm\nakceptujące prowadnik .035”; .038”\n wytrzymałość ciśnieniowa 1050-1200 psi\n\n",null,null,"szt.",200]
[2," Cewnik balonowy do PTA naczyń o dużej średnicy :średnica kanału centralnego przynajmniej 0,035” \n średnice balonów 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm i 25mm\nciśnienie robocze (RBP) 6 atm\n profil 8F do12F\n długość cewnika 80 cm lub 120cm\n cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy cewnika balonowego pokryty silikonem\n cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzyka powietrza w układzie\n duża odporność na rozdarcia i zadrapania podczas przechodzenia przez „ciasne” zwężenia w krętych i wąskich, miażdżycowo zmienionych tętnicach\n dobra kontrola rozprężenia balonu oraz łatwe i szybkie opróżnianie balonu  \n dobrze widoczne w rtg znaczniki - markery balonów \n współosiowy otwór\n system OTW\n balon wykonany z duralinu\n\n\n",null,null,"szt.",3]
[3,"Stent stalowy niemontowany na balonie , do samodzielnego nakładania na cewnik balonowy\nstent wykonany z jednolitego fragmentu tuby laserowej(wycięty laserowo) bez łączeń i spawów \nstent o średnicy 8-15mm i 14-25mm\n\n",null,null,"szt.",3]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2017"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 5 - opatrunek do zabiegów angioplastyki"]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Opatrunek na bazie poliuretanu impregnowany trombiną i Chlorkiem Wapnia oraz związkiem hamującym fibrynolizę - kwasem ε-aminokapronowym.\nRozmiar 10cm x 10 cm.\nZastosowanie  - do hamowania krwawienia po zabiegach przezskórnej angioplastyki.\n",null,null,"szt.",50]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6 ","index":5,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2017"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 6- produkty do zabiegów wewnątrznaczyniowych"]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stent do angioplastyki tętnic obwodowych\n-otwartokomórkowy wykonany z CoCr\n-dwuświatłowy koaksjalny rdzeń cewnika\n- system dostarczania OTW kompatybilny z prowadnikiem 0,035”\n- doskonałe wsparcie ściany naczynia : siła radialna/ grubość ściany stentu=1,504 MPa\n- kompatybilny z koszulką prowadzącą 6 F\n- długość robocza 80 i 140 cm\n-długości 18, 28,38, 58mm, średnice 5-10mm\n",null,null,"szt.",40]
[2,"BALONY UNIWERSALNE 035, 018, 014\n- system dostarczania OTW\n- pokrycie hydrofilne w technologii HYDRAX\n- doskonała widoczność w skopii – 2 markery\n- kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i 0,035”\n- dla balonu kompatybilnego z prowadnikiem  0,014”  średnice1,50-4,00 mm , długości 40-200mm, długość  robocza cewnika 100 i 150 cm\n- dla balonu kompatybilnego z prowadnikiem  0,035” średnice 5,00-12,00 mm, długości 20-200mm, długość  robocza cewnika 80 i 140 cm\n",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartośc ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[9,0,9,3],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - protezy z PTFE"]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, rozciągliwa w osi długiej, standardowa grugość ściany ok 0,64 mm, śred protezy 10 mm, długość  80  cm  ",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]