## Zadanie 1
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 1 - Wskaźniki oraz akcesoria do kontroli procesów sterylizacji
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Jednorazowy nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bowie-Dick’a 134OC 3,5 min, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej- wymagane potwierdzenie zgodności z PN-EN ISO 11140-4 przez niezależną organizację notyfikowaną. |  |  | szt. | 500
2 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu do sterylizacji S o wartościach ustalonych 121oC/20 min i 134 oC/7 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną, na wskaźniku nadrukowana wyraźnie barwa referencyjna przebarwienia. |  |  | szt. | 34000
3 | Wskaźnik procesu S- taśma wzmocniona 24mm, dł. 50 mb. 20rol=1000mb |  |  | rol. | 40
4 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy, o czasie inkubacji 24/48 godzin. wymagane określenie warunków zabicia w temperaturze 121OC i 134OC. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika |  |  | szt. | 400
5 | Sporal A |  |  | szt. | 20
6 | Samoprzylepny nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu do sterylizacji S o wartościach ustalonych 121oC/20 min i 134 oC/7 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną, na wskaźniku nadrukowana wyraźnie barwa referencyjna przebarwienia. |  |  | szt. | 1400
7 | Etykiety podwójnie-przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy; dostosowane do posiadanej metkownicy Blitz |  |  | szt. | 70000
8 | Taśma bez wskaźnika, neutralna 18mm, dł. 50 mb. 170rol=8500mb |  |  | rol. | 180
9 | Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu (np.: daty numeru, parametrów zgrzewu, wyników, uwag, działań serwisowych) nie wprowadzający obcych substancji do procesu oceny |  |  | szt. | 500
10 | Koperty z nadrukiem do systemu kontroli sterylizacji parowej |  |  | szt. | 300
11 | Sprawdzian zgrzewu (test kontroli zgrzewu Seal Check)- system do codziennej kontroli prawidłowej pracy zgrzewarek rolkowych oraz jakości zgrzewu do zastosowania w opakowaniach HDPE - TYVEC, służący do zgrzewania opakowań przeznaczonych do sterylizacji plazmowej |  |  | szt. | 500
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych akcesoriów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 1
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Koperty z nadrukiem (zad. 1 - poz. 10) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Koperty z nadrukiem do systemu kontroli sterylizacji parowej w wymiarze A4. Pozycje nadruku (minimum): Szpital, data, rodzaj sterylizacji, osoba odpowiedzialna za zwolnienie wsadu, wynik kontroli testu Bowie-Dick, miejsce na wklejenie testu zwolnienia wsadu 22mm, numer cyklu, temperatura, czas, wynik testu bilogicznego, podpis osoby upoważnionej, decyzja o zwolnieniu wsadu, miejsce na wklejenie etykiety 25mmx25mm.
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 2
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 2 - Wskaźniki oraz akcesoria do kontroli procesów dezynfekcji
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Test do kontroli dezynfekcji termicznej 93ºC/10min |  |  | szt. | 1300
2 | Test skuteczności mycia w postaci arkusza z substancją testową zgodną z PN EN ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach |  |  | szt. | 1600
3 | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego, dł. 18,4 cm, włosie nylon |  |  | szt. | 3
4 | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego, dł. 18,4 cm, włosie stal nierdzewna |  |  | szt. | 3
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych akcesoriów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 3
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 3 - Włóknina
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Włóknina 1000x1000mm /generacja III/ |  |  | szt. | 5000
2 | Włóknina 750x750mm /generacja III/ |  |  | szt. | 400
3 | Włóknina 1370x1370mm /generacja III/ |  |  | szt. | 500
4 | Włóknina 500x500mm /generacja III/ |  |  | szt. | 500
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 3
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Włóknina niebieska (zad. 3 - poz. 1, 3, 4) - musi spełniać następujące wymagania
1 | Włóknina niebieska - celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana - włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 60 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 1900 mN w kierunku poprzecznym, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
Włóknina zielona (zad. 3 - poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania
2 | Włóknina zielona - celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana- włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 66 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1500 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 2300 mN w kierunku poprzecznym, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 4
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 4 - Rękawy
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | rękaw 75mm |  |  | m. | 1400
2 | rękaw 100mm |  |  | m. | 4600
3 | rękaw 150mm |  |  | m. | 6600
4 | rękaw 200mm |  |  | m. | 1600
5 | rękaw 250mm |  |  | m. | 1000
6 | rękaw 300mm |  |  | m. | 1200
7 | rękaw 350mm |  |  | m. | 2000
8 | rękaw 400mm |  |  | m. | 800
9 | rękaw 100mmx50mm |  |  | m. | 400
10 | rękaw 150mmx50mm |  |  | m. | 200
11 | rękaw 250mmx65mm |  |  | m. | 1200
12 | rękaw 400mmx80mm |  |  | m. | 1500
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych rękawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 4
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Rękawy (zad. 4 - poz. 1 do 12) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Rękawy papierowo foliowe ze wskaźnikiem S i Eo o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami PNEN 868-3, PNEN 868-5 - oraz oprócz tego papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3), wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3. Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25 %, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej niż 12 μm/Pa*s, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 70 kPa na mokro, niezwilżalność wodą minimum 28 s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m,
2 | folia co najmniej pięciowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, wymagane wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami [PNEN 868-3, PNEN 868-5] i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności: przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, grubość niewiększa niż 52 μm, zgrzewalna w temperaturze 165 – 190 OC, wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach niemniejsza niż 300 mN, elastyczna [wydłużenie niemniej niż 70%], wymagane potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2 [PNEN 868-5], jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, zgrzew fabryczny wielokrotny o wytrzymałości niemniejszej niż 250 N/m, ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. Nawinięcie rękawa folią na zewnątrz.
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 5
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 5 - Pisaki, osłonki i rolki tuszujące
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Nietoksyczny pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych, odporne na czynniki sterylizacji i działanie wody- kolor czarny |  |  | szt. | 50
2 | Osłonki przeźroczyste, zabezpieczające końcówki i ostrza narzędzi podczas asterylizacji oraz transportu szerokości 15 mm |  |  | szt. | 1000
3 | Rolka tuszująca do metkownicy trzyrzędowej numerycznej z zapisem informacji w poprzek przesuwu taśmy z uchwytem umożliwiającym wygodne umieszczenie rolki w metkownicy |  |  | szt. | 5
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych akcesoriów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 6
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 6 - Ostrza do dermatomu, matryce i piłki druciane
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Ostrza do dermatomu elektrycznego do pobierania przeszczepów skóry szer. 80mm. Ostrza sterylne kompatybilne z dermatomem elektrycznym Acculan GA643. |  |  | szt. | 10
2 | Matryce do nacinania skóry - sterylne płytki powiększające 1:3 pobrany płat skórny do dermatomu siatkującego |  |  | szt. | 10
3 | Piłki druciane treparacyjne/amputacyjne typ Gigli; dł. całk. 500 mm, o średnicy 1,4 mm wykonane z wiązki delikatnych 6 skręconych drutów |  |  | szt. | 15
RAZEM
UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych akcesoriów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 7
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 7 - Prowadnica do trudnych intubacji
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Prowadnica do trudnej intubacji, elastyczna z wygiętym końcem i kanałem przez całą długość, znaczniki głębokości co 1cm, jednorazowa; rozmiar: 15Ch/70 |  |  | szt. | 10
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych prowadnic z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 8
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 8 - Igły iniekcyjne, igły do nakłucia lędźwiowego
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Igły iniekcyjne 0,5-0,9 |  |  | szt. | 35000
2 | Igły iniekcyjne 1,1-1,2 |  |  | szt. | 220000
3 | Igły do nakłucia lędźwiowego: 0,9x90mm, 0,7x90mm |  |  | szt. | 500
RAZEM
UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 8
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Igły iniekcyjne od 0,5 do 1,2 (zad. 8 poz. 1 i 2) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | W rozmiarach: 0,5 - 0,9 oraz 1,1 - 1,2
2 | Igły jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym po 100 szt.
3 | Wykonane z nierdzewnej stali, o bardzo gładkiej powierzchni odpornej na zgniecenia i złamania
4 | Cienkościenne
5 | Końcówka lock przeźroczysta, wykonana z polipropylenu
6 | Precyzyjny szlif zapewniający wysoką ostrość
7 | Oznaczenia zgodnie z normą DIN13095
8 | Zabezpieczenie igły plastikową osłonką bez otworu
Igły do nakłucia lędźwiowego (zad. 8 poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Precyzyjny szlif, zapewniający wysoką ostrość
2 | Łatwe przenikanie przez tkanki
3 | Nasadka Luer Lock, zapewniająca szczelne i trwałe połączenie ze strzykawką
4 | Konstrukcja uchwytu mandryna gwarantująca prawidłowe położenie w igle
UWAGA! Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 9
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 9 - Oprzyrządowanie do kontenerów
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Olej w sprayu Sterylit I, do oliwienia zamknięć, blokad itd. przed sterylizacją - wraz z 2 dyszami w postaci rozpylacza. Nie zawierający węglowodoru fluoru i chloru. Pojemność: 300 ml |  |  | szt. | 50
2 | Filtr do kontenera typu Prime Line na min. 5000 cykli sterylizacyjnych |  |  | szt. | 10
3 | Filtr PTFE do kontenera do długotrwałego użytkowania min. 1000 cykli sterylizacji |  |  | szt. | 10
4 | Plomba pomarańczowa z indykatorem parowym Plomba plastikowa typu "kłódka" z zatrzaskiem zabezpieczająca kontener przed przypadkowym nieautoryzowanym otwarciem, koloru pomarańczowego. Plomba ze wskaźnikiem (indykatorem) przebiegu procesu sterylizacji parowej. |  |  | szt. | 2000
5 | Plomba - etykieta zabezpieczająca kontener typ Prime Line z indykatorem procesu sterylizacji parowej z warstwą klejącą, biała (rozmiar - 80x35mm) |  |  | szt. | 3000
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanego oprzyrządowania do kontenerów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 10
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 10 - Pojemniki transportowe
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Czerwone pojemniki transportowe dł.455-457/szr.315-318/wys.290-293mm; wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, szczelnie zamykane, wyposażone w uchwyty do przenoszenia, z pokrywą umożliwiającą piętrowe układanie pojemników oraz z miejscem na etykietę do zapisania informacji |  |  | szt. | 5
2 | Niebieskie pojemniki transportowe dł.600 / szr.400 / wys.320mm; wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, szczelnie zamykane, wyposażone w uchwyty do przenoszenia, z pokrywą umożliwiającą piętrowe układanie pojemników oraz z miejscem na etykietę do zapisania informacji |  |  | szt. | 6
3 | Czerwone pojemniki transportowe dł.280-287/szr.230-232/wys.200-205mm; wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, szczelnie zamykane, wyposażone w uchwyty do przenoszenia, z pokrywą umożliwiającą piętrowe układanie pojemników oraz z miejscem na etykietę do zapisania informacji |  |  | szt. | 1
4 | Niebieskie pojemniki transportowe dł.400 / szr.300 / wys.220mm; wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, szczelnie zamykane, wyposażone w uchwyty do przenoszenia, z pokrywą umożliwiającą piętrowe układanie pojemników oraz z miejscem na etykietę do zapisania informacji |  |  | szt. | 1
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pojemników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 11
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 11 - Etykiety
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Etykiety samoprzylepne 26x25 ze wskaźnikiem plazma |  |  | szt. | 10000
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych etykiet z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 11
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Etykiety samoprzylepne (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru
2 | Z zapisem informacji w poprzek przesuwu etykiet; kompatybilne z metkownicą trzyrzędową numeryczną przystosowaną do ustawiania, drukowania i naklejania etykiet - zadrukowującą etykiety w poprzek przesuwu taśmy ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej lub plazmowej.
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 12
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 12 - Sprzęt endoskopowy
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku |  |  | szt. | 60
2 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku |  |  | szt. | 140
3 | Igły iniekcyjne |  |  | szt. | 400
4 | Igły iniekcyjne |  |  | szt. | 20
5 | Igły endoskopowe jednorazowego użytku |  |  | szt. | 200
6 | Pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do polipektomii |  |  | szt. | 40
7 | Klipsy jednorazowe do klipsownicy wielorazowej |  |  | szt. | 40
RAZEM
UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu endoskopowego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 12
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Szczypce biopsyjne (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą mocującą; łyżeczki uchylne do bopsji stycznych; niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma
Szczypce biopsyjne (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania
2 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą mocującą; łyżeczki uchylne do bopsji stycznych; szara, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma
Igły iniekcyjne (poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania
3 | Igły iniekcyjne jednorazowe: średnica igły 21G=0,8mm, długość igły 4mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; ostra igła o skosie środkowym; w zabiegach ESD; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość robocza 1650mm
Igły iniekcyjne (poz. 4) - muszą spełniać następujące wymagania
4 | Igły iniekcyjne jednorazowe: średnica igły 23G=0,6mm, długość igły 5mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; ostra igła o skosie środkowym; w zabiegach ESD; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość robocza 2300mm
Igły endoskopowe (poz. 5) - muszą spełniać następujące wymagania
5 | Igły endoskopowe jednorazowego użytku; długość ostrza 5mm, średnica 22G, długość robocza 180cm, min. średnica kanału roboczego 2,8mm
Pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do polipektomii (poz. 6) - muszą spełniać następujące wymagania
6 | Pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do polipektomii; średnica pętli 15 mm; średnica drutu 0,3 mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 2300 mm; dostarczane w sterylnych pakietach
Klipsy jednorazowe do klipsownicy (poz. 7) - muszą spełniać następujące wymagania
7 | Klipsy jednorazowe do klipsownicy wielorazowej, długie, kąt rozwarcia 135º, długość ramion klipsa 9mm
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 13
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 13 - Sprzęt endoskopowy
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Jednorazowy ustnik |  |  | szt. | 1000
2 | Szczotka jednorazowego użytku dwustronna |  |  | szt. | 500
3 | Pułapki jednorazowe |  |  | szt. | 50
4 | Zawór biopsyjny |  |  | szt. | 600
5 | Zaworki ssące do bronchoskopu |  |  | szt. | 20
6 | Przyłącze do płukania |  |  | szt. | 2
7 | Dren jednodniowy do OFP |  |  | szt. | 300
8 | Przyłącze do płukania elewatora (rurka do spłukiwania) |  |  | szt. | 2
9 | Zakrywka uszczelniająca, wodoodporna |  |  | szt. | 1
10 | Preparat dezynfekcyjny do automatycznej myjni endoskopowej ETD |  |  | l. | 120
11 | Enzymatyczny preparat myjący do automatycznej myjni endoskopowej ETD |  |  | l. | 60
12 | Płyn aktywujący kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA |  |  | l. | 120
13 | Płyn dezynfekujący do myjni ETD-3 PAA |  |  | l. | 168
14 | Płyn myjący (detergent) do myjni ETD-3 PAA |  |  | l. | 75
15 | Płytka pacjenta |  |  | szt. | 80
16 | Pojemnik na płyn do pompy płuczącej |  |  | szt. | 1
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu endoskopowego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiajacy w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 13
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Ustniki jednorazowego użytku (poz. 1)- muszą spełniać następujące wymagania
1 | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu
Szczotka jednorazowego użytku (poz. 2)- musi spełniać następujące wymagania
2 | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów endoskopowych; średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 6mm; średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 11mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm
Pułapki jednokomorowe (poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania
3 | Jednorazowa pułapka na polipy; 1 komorowa; montowana między endoskopem, a ssakiem endoskopowym
Zawór biopsyjny (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania
4 | Zawór biopsyjny, jednorazowego użytku, do endoskopów EXERA, pakowany sterylnie
Zaworki ssące do bronchoskopu (poz 5)- - muszą spełniać następujące wymagania
5 | Zaworki ssawne do bronchoskopu typu BF-1T180, jednorazowego użytku, sterylne
Przyłącze do płukania (poz. 6)- musi spełniać następujące wymagania
6 | Przyłącze do płukania (dren do kanału irygacyjnego) kompatybilne z endoskopami serii EXERA I i EXERA II
Dren jednodniowy (poz. 7)- musi spełniać następujące wymagania
7 | Dren jednodniowy przeznaczony do pompy OFP z zatyczką zabezpieczającą przed wylaniem płynu
Przyłącze do płukania elewatora (rurka do spłukiwania) (poz. 8)- musi spełniać następujące wymagania
8 | Rurka do spłukiwania do gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów, endoskopów ultrasonograficznych
Zakrywka uszczelniająca wodoodporna (poz. 9)- musi spełniać następujące wymagania
9 | Zakrywka wodoodporna kompatybilna z endoskopami serii EXERA I i EXERA II tj. gastroskopami, kolonoskopami, duodenoskopami
Preparat dezynfekcyjny (poz. 10)- musi spełniać następujące wymagania
10 | Preparat dezynfekcyjny do automatycznej myjni endoskopowej ETD. W składzie: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (nie zawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjni w temp. 59ºC. Spektrum działania: B, F, Tbc (mycobacterium tuberculosis), V - 5 minut. Opakowanie zawierające 5l preparatu. Preparat kompatybilny z enzymatycznym preparatem myjącym (z poz. 12) pochodzącym od jednego producenta. Preparat zgodny (posiadający walidację) na myjnię ETD-3GA
Enzymatyczny preparat myjący (poz.11)- musi spełniać następujące wymagania
11 | Enzymatyczny preparat myjący do automatycznej myjni endoskopowej ETD. Przeznaczony do mycia maszynowego w temperaturze 60ºC. W składzie: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole konserwujące, nie zawierający soli kwasów organicznych. Ph - neutralne. Opakowanie zawierające 5l preparatu. Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym (z poz.11) pochodzącym od jednego producenta. Preparat zgodny (posiadający walidację) na myjnię ETD-3GA
Płyn aktywujący kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA (poz. 12)- musi spełniać następujące wymagania
12 | Płyn aktywujący do środka dezynfekcyjnego kompatybilny z płynem dezynfekującym oraz myjnią ETD-3 PAA. Opakowanie zawierające 5l preparatu
Płyn dezynfekujący do myjni ETD-3 PAA (poz. 13)- musi spełniać następujące wymagania
13 | Płyn dezynfekujący kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA. Skład: Kwas octowy, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru. Spektrum działania - B, F,Tbc,V ,S. Dozowanie: ETD3 - 12ml/l. Opakowanie: zawierające 2,8 l preparatu
Płyn myjący do myjni ETD-3 PAA (poz. 14) - musi spełniać następujące wymagania
14 | Płyn myjący (detergent) kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA.Preparat zgodny (posiadający walidację) na myjnię ETD-3PAA. Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, glikol.Dozowanie: ETD3 - 6ml/l. Opakowanie: zawierające 5l preparatu
Płytka pacjenta (poz. 15) - musi spełniać następujące wymagania
15 | Płytka pacjenta do diatermii jednorazowego użytku kompatybilna z posiadanym urządzeniem elektrochirurgicznym typu ESG-100. Każda płytka opakowana oddzielnie.
Pojemnik na płyn do pompy OFP (poz. 16) - musi spełniać następujące wymagania
16 | Pojemnik na płyn kompatybilny z posiadaną pompą płuczącą typ: OFP-1
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 14
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 14 - Wkłady do ssaka
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku VAT od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Wkład jednorazowy 1,5 l na wydzieliny, kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela |  |  | szt. | 20
2 | Wkład jednorazowy 2,5 l na wydzieliny, kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela |  |  | szt. | 20
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych wkładów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 14
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Wkłady jednorazowe 1,5 l oraz 2,5 l (zad. 14 - poz. 1 i 2) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Wkłady jednorazowe 1,5 l oraz 2,5 l kompatybilne ze zbiornikami firmy Medela, posiadający zintegrowaną pokrywę z dwoma portami: portem do pacjenta i do połączenia szeregowego; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofniem sie wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania.
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 15
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 15 - Zestawy do podwiązywania żylaków przełyku zawierajacy 4, 6 i 10 lateksowych opasek
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer kat. | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, w skład którego wchodzi: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach z plecionym sznurkiem o długości 122 cm łączącym opaski z końcówką roboczą, zawierający 4, 6 i 10 lateksowych opasek o przekroju prostokątnym z możliwością przedłużenia końcówki, zamontowanych w sposób nieograniczający pola widzenia, nasadka typu "OptiVu" o powiększonym polu widzenia, przedostatnia opaska przeźroczysta sygnalizująca pozostanie ostatniej opaski do aplikacji. Zestaw wyposażony w precyzyjny uchwyt, cewnik ładujący do przeciągania sznurka i adapter do płukania miejsca obliteracji. Uniwersalna nasadka o zwiększonym polu widzenia kompatybilna z endoskopami o średnicy w zakresie 8,6-9,2mm; 8,6-11,3mm; 9,5-11,5mm; 9,5-13mm; 11-14mm. Zestaw przeznaczony do bezpośredniego użycia. Ilość opasek w zestawie do wyboru użytkownika. |  |  | szt. | 80
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 15
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
1 | Pleciony sznurek o długości 122 cm łączący końcówkę roboczą z opaskami
2 | Opaski o przekroju prostokątnym z możliwością przedłużenia końcówki
3 | Uniwersalna nasadka typu "OptiVu" o powiększonym polu widzenia
4 | Przedostatnia opaska przeźroczysta sygnalizująca pozostanie ostatniej opaski
5 | Precyzyjny uchwyt do kontroli uwalniania opasek (jedno kliknięcie-jedna opaska)
6 | Minimum 3 rodzaje opasek dla średnic: 8,6 - 11,3 mm
7 | Minimum 2 rodzaje opasek dla średnic: 9,5 - 11,5 mm i 9,5 - 13 mm
8 | Minimum 1 rodzaj opasek dla średnicy: 11 - 14 mm
UWAGA!
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 16
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 16 - Prowadniki
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Prowadnik ze stali nierdzewnej pokryty teflonem 0,89mm (.35") x 45-50cm z końcówką prostą i typu "J" |  |  | szt. | 50
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych prowadników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 17
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 17 - Marker endoskopowy
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Marker endoskopowy do oznaczania m.in. miejsc po polipektomii. Strzykawki zawierające biokompatybilną, niepirogenną zawiesinę cząsteczek wysoko oczyszczonego węgla; Cząstki te pozostają w podśluzówce w miejscu podania trwale oznaczając zmianę; Strzykawki o objętości 5 ml, jałowe, gotowe do bezpośredniego użycia; Produkt bez zawartości India Ink, bezpieczny w użyciu; |  |  | szt. | 20
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych markerów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 18
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 18 - Obwody oddechowe
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Układy oddechowe w skład których wchodzą: - 2 rury 1,6 m o średnicy 22 mm, - Złącze proste 22M/22M, - Kapturek zabezpieczający, - Łącznik "Y" z portami 7,6 mm, mikrobiologicznie czyste, jednorazowe z antybakteryjnymi cząstkami srebra. |  |  | szt. | 300
2 | Zestaw do nebulizacji zawierający: - łącznik "T" do układu oddechowego 22 mm, - dren o przekroju gwiazdkowym o długości 1,8 m, - nebulizator, który przy przepływie 8L/min wytwarza przynajmniej 70% cząstek o średnicy 2-5 mikrona i dostarcza 2 ml roztworu w czasie poniżej 10 minut |  |  | szt. | 100
3 | Układ oddechowy o regulowanej długości, dł. układu 3m (rozciągniętego), gałąź worka 2m, rozm. worka 2l, od strony pacjenta złącze kolankowe z zakończeniem 15M/22F, z portem Luer-Lock, od strony aparatu zakończenia 22F; filtr oddechowy w zestawie |  |  | szt. | 70
4 | Rura w zwoju 50m, szer. 22mmm z mankietem co 0,4m |  |  | szt. | 2
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 19
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 19 - Drobny sprzęt anestezjologiczny
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Przestrzeń martwa o regulowanej długości w zakresie 70-150mm, z podwójnym portem zatrzaskowym (7,6mm oraz 9,5mm), z uszczelnieniem; Harmonijkowa konstrukcja przestrzeni umożliwia ułożenie rurki w dowolnie wymaganej pozycji. Łącznik 22F z obrotowym złączem kolankowym 22M/15F, od strony aparatu zakończenie 22F |  |  | szt. | 600
2 | Jednorazowa maska krtaniowa do trudnych intubacji z mankietem niskociśnieniowym Soft Seal Nr 4 50-70 kg; Nr 5 > 70 kg; wykonana z jednego kawałka materiału; rozmiar rurki i maksymalna objętość mankietu oznaczone na baloniku kontrolnym |  |  | szt. | 15
3 | Urządzenie nadkrtaniowe; jednorazowego użytku dla pacjentów o masie ciała 50-90kg, wyposażone w nienadmuchiwany mankiet, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia w jamie ustnej |  |  | szt. | 15
4 | Plastikowe łyżki do laryngoskopu, jednorazowego użytku typu Macintosh, kompatybilne z zielonymi rękojeściami, zgodne z ISO 7376-3; Rozm. 3 |  |  | szt. | 40
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 20
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 20 - Cewniki do BAL
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Cewnik do BAL z zagiętą końcówką, typu cewnik w cewniku ( 16Fr - zewnętrzny / 12 Fr - wewnętrzny ), koniec cewnika wewnętrznego zakończony "grzybkiem" widocznym w RTG i chroniącym cewnik wewnętrzny, port i dren do powolnego podawania tlenu oraz zawór do podłączenia: strzykawki z solą fizjologiczną, pojemnika do zbiórki popłuczyn i drenu do ssaka; sterylny, jednorazowy |  |  | szt. | 20
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych cewników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 21
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 21 - Igły do pobierania szpiku kostnego
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Igła do pobierania szpiku kostnego, boczne otwory na końcówce, 13Ga (2,4mm), długość 11 cm; W zestawie 2 mandryny z kócówką typu trokar; uchwyt motylkowy igły |  |  | szt. | 15
2 | Igła do pobierania szpiku kostnego, boczne otwory na końcówce, 11Ga (3,0mm), długość 13 cm; W zestawie 2 mandryny z kócówką typu trokar; uchwyt motylkowy igły |  |  | szt. | 15
RAZEM
UWAGA!Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 22
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 22 - Rozgałęziacze
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 5 x poz. 6) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Rozgałęziacz dwudrożny, zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych |  |  | szt. | 100
2 | Rozgałęziacz trójdrożny, zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych |  |  | szt. | 300
3 | Rozgałęziacz trójdrożny, zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych z zaworem zwrotnym |  |  | szt. | 100
4 | Przyrząd do łączenia zestawów |  |  | szt. | 10
RAZEM
UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 22
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
1. | Rozgałęziacz dwudrożny zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych (poz. 1.) - musi spełniać następujące wymagania
1 | Z osłoną końcówki luer-lock
2 | System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości do 7 dni lub 200 aktywacji, bez konieczności wymiany
3 | Kompatybilny (zgodnie z instrukcją) z pozycją nr 4. niniejszego załącznika: gwarantujący szczelne połączenie
4 | Dwa zawory bezigłowe na stałe zespolone z drenami
5 | Max. objętość wypełnienia 0,8ml
6 | Średnica 1mm
7 | Dwa klipsy typu przesuwanego
8 | Zakończenie bezigłowe (gładkie do dezynfekcji)
9 | Wytrzymałość na ciśnienia wewnętrzne portu (nadciśnienie powyżej 30 PSI - podciśnienie min. 12.5 PSI)
10 | Bez zawartości: latexu, DEHP, metali
11 | Długość rozgałęziacza od 18 do 25cm
12 | Możliwość pracy w MRI
13 | Apirogenny
14 | Jałowy, pakowany indywidualnie
2. | Rozgałęziacz trójdrożny zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych (poz. 2.) - musi spełniać następujące wymagania
1 | Z osłoną końcówki luer-lock
2 | System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości do 7 dni lub 200 aktywacji, bez konieczności wymiany
3 | Kompatybilny (zgodnie z instrukcją) z pozycją nr 4. niniejszego załącznika: gwarantujący szczelne połączenie
4 | Trzy zawory bezigłowe na stałe zespolone z drenami
5 | Max. objętość wypełnienia 0,8ml
6 | Średnica 1mm
7 | Trzy klipsy typu przesuwanego
8 | Zakończenie bezigłowe (gładkie do dezynfekcji)
9 | Wytrzymałość na ciśnienia wewnętrzne portu (nadciśnienie powyżej 30 PSI - podciśnienie min. 12.5 PSI)
10 | Bez zawartości: latexu, DEHP, metali
11 | Długość rozgałęziacza od 10 do 15cm
12 | Możliwość pracy w MRI
13 | Apirogenny
14 | Jałowy, pakowany indywidualnie
3. | Rozgałęziacz trójdrożny zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych z zaworem zwrotnym (poz.3.) - musi spełniać następujące wymagania
1 | Z osłoną końcówki luer-lock
2 | System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości do 7 dni lub 200 aktywacji, bez konieczności wymiany
3 | Kompatybilny (zgodnie z instrukcją) z pozycją nr 4. niniejszego załącznika: gwarantujący szczelne połączenie
4 | Trzy zawory bezigłowe na stałe zespolone z drenami
5 | Max. objętość zalegająca 2ml
6 | Średnica 1mm
7 | Trzy klipsy typu przesuwanego
8 | Zakończenie bezigłowe (gładkie do dezynfekcji)
9 | Wytrzymałość na ciśnienia wewnętrzne portu (nadciśnienie powyżej 30 PSI - podciśnienie min. 12.5 PSI)
10 | Bez zawartości: latexu, DEHP, metali
11 | Długość rozgałęziacza od 15 do 25cm
12 | Możliwość pracy w MRI
13 | Na środkowej lini zawór typu back-chec-valve
14 | Jałowy, apirogenny, pakowany indywidualnie
4. | Przyrząd do łączenia zestawów (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania
1 | Objętość wypełnienia max. 1,5ml
2 | System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości bez konieczności wymiany
3 | Kompatybilny (zgodnie z instrukcją) z pozycją nr 1., 2., 3. niniejszego załącznika: gwarantujący szczelne połączenie
4 | Połączenie adaptera męskiego luer lock na stałe z końcówką drenu
5 | Wejście do spike adaptera
6 | Praca w systemie szczelnym, zamkniętym
7 | Zakończenie bezigłowe (gładkie do dezynfekcji)
8 | Bez zawartości: latexu, DEHP, metali
9 | Długość rozgałęziacza od 8 do 15cm
10 | Możliwość pracy w MRI
11 | Apirogenny
12 | Jałowy, pakowany indywidualnie
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 23
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/018/2017
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 23 - Zestaw do minitracheotomii
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Zestaw do minitracheotomii typu "Mini-Trach", zawierający specjalnie zabezpieczony skalpel, cewnik do odsysania 10E o bardzo dobrym poślizgu, zaoblony prowadnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli, kaniula Blue Line wykonana z silikonowanego PCW o śr. Wewn. 4mm, łącznik 15mm oraz tasiemki do mocowania kaniuli na szyi. |  |  | szt. | 10
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy