{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zadanie 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":60,"n_cols":11,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,9,1,10],[47,8,47,10],[53,0,53,10],[48,1,48,3],[48,4,48,7],[48,8,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,7],[51,0,51,3],[49,8,49,10],[47,1,47,3],[45,1,45,3],[45,4,45,7],[45,8,45,10],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[43,1,43,3],[47,4,47,7],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[46,1,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[37,1,37,3],[37,4,37,7],[37,8,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[35,1,35,3],[35,4,35,7],[35,8,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,7],[36,8,36,10],[33,1,33,3],[33,4,33,7],[33,8,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,7],[34,8,34,10],[31,1,31,3],[31,4,31,7],[31,8,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,7],[32,8,32,10],[28,1,28,3],[28,4,28,7],[28,8,28,10],[29,1,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,7],[30,8,30,10],[22,0,22,3],[22,4,22,7],[22,8,22,10],[24,0,24,3],[24,4,24,10],[27,0,27,10],[54,0,54,10],[55,0,55,10],[1,0,1,1],[1,4,1,6],[2,0,2,1],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[14,0,14,7],[20,0,20,10],[10,1,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/020/2017"]
["……………………………………………………..",{"$nulls":8},"Załącznik Nr 5"]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1                                                                                                                                                                                                                            Wstrzykiwacz i materiały zużywalne niezbędne do wykonania 9000 badań w okresie 36 miesięcy (750 dni robocze)                                                                  przy założeniu:                                                                                                                                                                                                               12 badań/pacjentów dziennie; dostępność urządzenia 24 h na dobę; pojemności używanych kontrastów: 500ml, 100ml, 200ml                                                                               UWAGA: W przypadku większej liczby materiałów zużywalnych należy powiększyć tabelę \"Materiały zużywalne\" o kolejne pozycje. "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary    (szt./              dni robocze/ ilość badań)","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
["I.","Wstrzykiwacz automatyczny do podawania środka kontrastowego",null,null,"szt.",1]
["II.","Materiały zużywalne"]
[1,null,null,null,"dni robocze",750]
[2,null,null,null,"ilość badań",9000]
[3,"itd.. …. wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości wszystkich materiałów zużywalnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego"]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
["Zadanie 1 - Wstrzykiwacz  automatyczny do podawania środka kontrastowego"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
["I.","Wstrzykiwacz automatyczny do podawania środka kontrastowego (poz. I) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Trójgłowicowa strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK",null,null,"TAK"]
[2,"Statyw podłogowy",null,null,"TAK"]
[3,"Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl - min. 2000 ml",null,null,"TAK"]
[4,"Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi - min. 400 ml",null,null,"TAK"]
[5,"Minimalne natężenie przepływu - max. 0,1 ml/s",null,null,"TAK"]
[6,"Maksymalne natężenie przepływu - min. 10 ml/s",null,null,"TAK"]
[7,"Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów - min. 17 bar (246,6 psi)",null,null,"TAK"]
[8,"Automatyczne wypełnianie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl",null,null,"TAK"]
[9,"System wykrywania pęcherzyka powietrza",null,null,"TAK"]
[10,"System wykrywający zmianę wężyka pacjenta po skończonej iniekcji, uniemożliwiający wykonanie kolejnego badania na tym samym wężyku",null,null,"TAK"]
[11,"Zasilanie bateryjne strzykawki - strzykawka w pełni bezprzewodowa",null,null,"TAK"]
[12,"Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy - interfejs w języku polskim",null,null,"TAK"]
[13,"Możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl (protokołów) - min. 100",null,null,"TAK"]
[14,"Ilość możliwych sekwencji (faz) w każdym programie (np.. różna wielkość natężenia przepływu, przerwa, podawanie NaCl) - min. 40 ",null,null,"TAK"]
[15,"Automatyczne przełączenie kontrastu z pustego na pełen pojemnik",null,null,"TAK"]
[16,"Filtr cząstek stałych",null,null,"TAK"]
[17,"Zasilanie elektryczne: 230 V AC, 50 Hz",null,null,"TAK"]
[18,"Czas pracy akumulatora z ogrzewaniem środka kontrastowego - co najmniej 8 godz.",null,null,"TAK"]
[19,"Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim",null,null,"TAK"]
[20,"Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski w okresie gwarancyjnym",null,null,"TAK"]
[]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/ odcinających. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp.,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta aparatu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametry graniczne/odcinające."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej wstrzykiwacz automatyczny – jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]