{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3","zadanie 4","zadanie 5","zadanie 6","zadanie 7"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":7,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak:IHiT/P/35/2017"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 1-Biologiczne osierdziowe łaty świńskie do rekonstrukcyjnych zabiegów naczyniowych"]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia/opis\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"* rozmiar  6cm/10cm  ,  detoksyfikowane w celu wyeliminowania odrzucenia i uzyskania pełnej biokompatybilności \n* usieciowane stabilnym glutaraldehydem\n*technologia przeciwzwapnieniowa\n* dostarczane w sterylnym opakowaniu, zanurzone w soli fizjologicznej z 2%  alkoholem beznzylowym\n* nie wymagają płukania ani moczenia przed implantacją\n*przechowywanie w temperaturze pokojowej\n* samouszczelniajce w linii szwów\n*plastyczne, dobrze dopasowują się do krzywizny naczynia\n*możliwość stosowania w zakażonym polu \n\n ",null,null,"szt.",4]
[2,"rozmiar 8cm/14cm\n* detoksyfikowane w celu wyeliminowania odrzucenia i uzyskania pełnej biokompatybilności \n* usieciowane stabilnym glutaraldehydem\n*technologia przeciwzwapnieniowa\n* dostarczane w sterylnym opakowaniu, zanurzone w soli fizjologicznej z 2%  alkoholem beznzylowym\n* nie wymagają płukania ani moczenia przed implantacją\n*przechowywanie w temperaturze pokojowej\n* samouszczelniajce w linii szwów\n*plastyczne, dobrze dopasowują się do krzywizny naczynia\n*możliwość stosowania w zakażonym polu \n\n \n\n",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak:IHiT/P/35/2017"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie  2 -   Cewniki balonowe uwalniające lek"]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cewniki balonowe uwalniające lek kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) \n• Semi compliant (4 – 8%)\n• Długości: 40, 80, 120 mm.\n• Średnice: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.\n•    Lek: Paclitaxel\n•    Środek ułatwiający transfer leku do ściany naczynia: BTHC (butyryl-tri-hexyl citrate)\n•    Sposób nanoszenia leku: mikropipeting otwartego balonu\n•    Dawka leku: 3 µg/mm²\n• Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. – Over The Wire\n• 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu\n• Kompatybilne z introducerem 4F (śr. 3 – 4 mm.,) i 5F (śr. 5 – 7 mm.,)\n• Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy\n• Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu\n• Ciśnienie nominalne: 6 atm\n• RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy \n• Wyposażony w urządzenie ułatwiające wprowadzenie bez utraty leku z balonu przy przechodzeniu przez śluzę introducera\n",null,null,"szt.",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[null,null,"",{"$nulls":4},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[21,1,21,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak:IHiT/P/35/2017"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 3 zestaw do embolizacji"]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Spirala embolizacyjna:\n spirala embolizacyjna do wypełniania dużych objętości\n pierwotna średnica spirali - 0,020”\n zbudowana z trzech warstw metalu – wewnętrzny drut nitinolowy odporny na rozciąganie, wewnętrzna spirala nitinolowa, zewnętrzna spirala platynowa;\n dostępna w 2 wariantach – standardowym (utrzymuje kształt otwartej spirali) oraz miękkim (wypełnia utworzony kształt).\n dostępne długości: w wersji standardowej od 5 do 60cm, w wersji miękkiej od 1 do 60cm; spriale miękkie bezkształtne – 15, 30, 45 lub 60cm długości\n Spirale otwierają się do średnic 3 – 32mm (wersja standardowa) oraz 2-20mm (wersja miękka); spirale bezkształtne.\n Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027",null,null,"szt",20]
[2,"Spirala okluzyjna:\n Spirala o średnicy pierwotnej 0,020”;\n Dostępne rozmiary struktury 3D – 4,5,6 oraz 8mm\n Spirala dwuczęściowa: pierwsze zwoje kotwiczące, pozostała część – wypełniająca.Trzywarstwowa struktura – drut nitinolowy, spirala nitinolowa oraz zewnętrzna spirala platynowa",null,null,"szt",6]
[3,"uchwyt wyzwalający spirale",null,null,"szt",2]
[4,"Jednorazowe  separatory do trombektomii: wspomagające trombektomię,  Długość robocza: Separatora6 – 175cm, Separatora8 – 150cm. Średnica dystalna - .055” oraz .068”",null,null,"szt",6]
[5,"cewniki  zapewniające maksymalną siłę ssania; długości 85/115cm: średnice zewnętrzne dystalnych odcinków - 8F; cewnik dostępny w wariancie o prostym i wygiętym zakończeniu; dedykowane do interwencji w naczyniach o średnicy do 25,4mm; przewody wysokociśnieniowe przystosowane do pracy w warunkach podciśnienia do conajmniej – 1atm., wyposażone w włącznik typu ON/OFF siły ssącej; zbiornik o pojemności 1000ml,",null,null,"szt",4]
[6,"Mikrocewnik do wprowadzania spiral embolizacyjnych:\n Średnica wewnętrzna - .025”\n Średnica zewnętrzna 2,6F\n Długość całkowita – 115, 135 lub 150 cm;\n Widoczność w RTG – wyznakowane ostatnie 3cm mikrocewnika; dwa markery dystalne w odległości 3cm od siebie\n Zakończenia – proste, 45 lub 90 stopni",null,null,"szt",5]
[7,"cewniki  zapewniające maksymalną siłę ssania; długości 132cm (5F) oraz 150cm (3,4F); średnice dystalnych odcinków 5F (końcowe 20cm) lub 3,4F (końcowe 30cm); dystalny odcinek pokryty warstwą hydrofilną (30 lub 75cm); cewnik 5F kompatybilny z proawdnikami 0,035” lub mniejszymi; przewody wysokociśnieniowe przystosowane do pracy w warunkach podciśnienia do conajmniej – 1atm., wyposażone w włącznik typu ON/OFF siły ssącej; zbiornik o pojemności 1000ml,  wariant o mniejszym i większym przekroju, ",null,null,"szt",2]
[8,"cewniki  zapewniające maksymalną siłę ssania; długości 135 cm: średnice zewnętrzne dystalnych odcinków - 6F; cewnik dostępny w wariancie o prostym zakończeniu; przewody wysokociśnieniowe przystosowane do pracy w warunkach podciśnienia do conajmniej – 1atm., wyposażone w włącznik typu ON/OFF siły ssącej; zbiornik o pojemności 1000ml",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[8,0,8,10],[12,1,12,7],[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak:IHiT/P/35/2017"]
[]
[{"$nulls":10}," "]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     ",null,null,""]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[""]
["Zadanie 4 -sprzęt do interwencji naczyniowych "]
["Załącznik"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami e PTFE, kompatybilny z prowadnikiem 0,035\", balon niepodatny OTW. System wprowadzania 80 i 135cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, dostępne długości: 16mm, 26mm, 37mm, 58mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6,7,8F (w zależności od średnicy). Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm. RBP dla wszystkich średnic 12 atm  \n\"",null,null,"szt.",12]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[9,0,9,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak:IHiT/P/35/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 5  -    stentgraft z rękawkami i otworami"]
["Załącznik "]
[1,2,null,null,null,3,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft z rękawkami i otworami\n Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe .\n Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. Pozwala na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego\ni tętnicy krezkowej górnej.\n Posiada 3 lub więcej rękawków albo kombinacje rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny.\n Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację\n System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia\n Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające\ni zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami\ni prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka z jednym elementem proksymalnym lub systemem mocującym.",null,null,"szt.",2]
["cd 1","W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych Zamawiający będzie wymagał  dostarczenia  stentgraftu z 4 rękawkami  w ciągu 24 godzin"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak:IHiT/P/35/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 6  -  Stentgraft do aorty piersiowej"]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"stentgraft piersiowy personalizowany - produkowany na\nzamówienie dla pacjenta\n- stentgraft trzy elementowy z szerokim zakresem\nrozmiarów do wyboru\n- rusztowanie z elekrtopolerownego nitinolu, powleczone\npoliestrem\n- atraumatyczne mocowanie proksymalne - zakończenie\npokryte poliestrem\n- stentgraft upakowany w dwie osłonki - zewnętrzna osłona\nbardziej sztywna i wewnętrzna – elastyczna\n- dwa tunele do zaopatrzenia tętnic dogłowowych pacjenta\n- tunele wyposażone są w dodatkowe haczyki mocujące\nodnogi stentgraftu\n- proksymalny koniec stentgraftu otwierany po rozprężeniu\ncałego stentgraftu\n- zakres średnic stentgraftu: 32-48 mm w części\nproksymalnej oraz 22-48 mm w części dystalnej,\nmaksymalna długość stentgraftu to 270 mm\n- znaczniki PtIr na stentgrafcie, dodatkowy znacznik w\nkształcie litery “D” na osłonce wewnętrznej systemu\nwprowadzającego\n- w zestawie stentgraftów spersonalizowanych: dwie odnogi\nniezbędne do zaopatrzenia naczyń dogłowowych, a także\nprowadnik sztywny, cewnik kalibrowany typu pig tail,\nkoszula naczyniowa 14F, balon do modelowania",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[9,0,9,3],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak:IHiT/P/35/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - protezy z PTFE"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia,  ccienkościenna, typu strech -rozciągliwa w osi długiej, zbrojona-usuwalnie,pojedyńcze pierścienie . Średnica protezy 5 lub 6 mm, długość 40 ( dł zbrojenia 30 cm)",null,null,"szt.",4]
[2,"Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia,  ccienkościenna, typu strech -rozciągliwa w osi długiej, zbrojona-usuwalnie,pojedyńcze pierścienie . Średnica protezy 5 lub 6 mm, długość b 70 cm ( długośc zbrojenia 60 cm   ",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]